## 2 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (2), NR. 17430
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys)
[6 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
89. | 1. | Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms VASCO | Išorinis sluoksnis padengtas specialia hidrofiline Hydrolene® danga. Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga. Darbinis ilgis – 150cm. Distaline dalis lanksti, jos ilgis ne mažiau 6cm. Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, 45º, 90º, J, S, C formos linkiai. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai iš platinos distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo. Žemo profilio distalinis galas, skersmuo 1.7F. Vidinis diametras 0.0165“. Suderinamas su ”Matrix” embolizacinėmis spiralėmis. | 45 | 5 | 350 | 367,50 | 15750 | 16537,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, VASCO+, kodai VASCO,+10 (D-MP), VASCO+10MH (D-MP), katalogo 9 psl. Išorinis sluoksnis padengtas specialia hidrofiline danga. Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga. Darbinis ilgis – 155cm. Distaline dalis lanksti, jos ilgis 17 cm. Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, MP. 2 ir 3 rentgenokontrastiniai žymekliai iš aukso distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo. zemo profilio distalinis galas, skersmuo 1.7F. Vidinis diametras 0.017“. Suderinamas su embolizacinėmis spiralėmis.
93. | 5. | Mikrokateteris galvos smegenų arterijų stentavimo procedūroms vasco | Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga. Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga. Darbinis ilgis – 135cm; 150cm. Distaline dalis lanksti, jos ilgis 6cm; 18cm. Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Straight,Flex Straight,Pre-Shaped formos linkiai. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo. Distalinis skersmuo ne daugiau 2.7F, proksimalinis ne mažiau 2.9F. Vidinis diametras 0.027“. Suderinama su max.0.018’’ nukreipiančiąja viela. | 45 | 5 | 350 | 367,50 | 15750 | 16537,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, VASCO+, kodai Vasco+18, Vasco+21, Vasco+25, katalogo 9 psl. Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga. Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga. Darbinis ilgis – 155 cm. Distaline dalis lanksti, jos ilgis 5cm; 17cm. Įvairios distalinio galo konfigūracijos: D, MP. 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo. Variantai: 2.7F/2.1F (prox./dist.), vidinis diametras 0.021", suderinama su 0.018" nukreipiančiąja viela; 2.7F/2.4F (prox./dist.), vidinis diametras 0.024", suderinama su 0.021" nukreipiančiąja viela; 3.3F/3.0F (prox./dist.), vidinis diametras 0.029", suderinama su 0.025" nukreipiančiąja viela;
94. | 6. | Intracerebrinis mikrokateteris selektyvioms ir superselektyvioms procedūroms | Bendras kateterio ilgis turi būti pasirinktinai: 100 cm arba 165 cm; kateterio distalinis išorinis diametras turi būti pasirinktinai: 1.2F (suderinti su .007” viela), 1.5F, 1.8F ir 2.4F (suderinti su .009” viela); modifikacijos: standartinė ir FP; progresinio (nuo distalinis link proksimalinės dalies) standumo dizainas – min. 3 standumo zonos, distalinio super-mikšto galiuko ilgis – 8-10 cm; visas kateteris rentgeno-kontrastinis, o distaliniame kateterio galiuke - platinos žiedas; suderintas dirbui su DMSO; komplektuojama su 0,009 -0,012’’ viela | 45 | 5 | 450 | 472,50 | 20250 | 21262,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Baltacci, visi kodai, katalogo 29 psl. Bendras kateterio ilgis turi būti pasirinktinai: 100 cm arba 165 cm; kateterio distalinis išorinis diametras turi būti pasirinktinai: 1.2F (suderinti su .007” viela), 1.5F, 1.8F ir (suderinti su .009” viela); modifikacijos: standartinė ir FP; progresinio (nuo distalinis link proksimalinės dalies) standumo dizainas – min. 3 standumo zonos, distalinio super-mikšto galiuko ilgis – 8-10 cm; visas kateteris rentgeno-kontrastinis, o distaliniame kateterio galiuke - platinos žiedas; suderintas dirbui su DMSO;
95. | 7. | Intracerebrinis kraujo stovės nunešamas (flow dependant) mikrokateteris super-selektyvioms intrakranijinėms procedūroms. | Turi 3 stangrumo zonas; distalinėje zonoje naudojama Pur Sil technologija. Pirma proksimalinė stangrumo zona – permatoma. Dvi distalinės stangrumo zonos – rentgenokontrastiškos. Distalinės dalies diametrų modifikacijos: išorinis 1,8 F, vidinis - 0,013”, pritaikytas vielai max 0,009’’; išorinis 1,5 F, vidinis - 0,011”, pritaikytas vielai max 0,009’’; išorinis 1,2 F, vidinis - 0,009”; pritaikytas vielai max 0,007’’. Max slėgis – 7 atm. Naudojamas su ≥ 0,007" - ≤ 0,009" vielomis. Galiukas: pažymėtas platina; galimybė konfigūruoti. Galimi modeliai: suderinamas su DMSO (dimetilsulfoksidu). Pastorintu galiuku; pintas arba nepintas mikrokateteris; ilgiai – 155-180 cm. | 30 | 5 | 430 | 451,50 | 12900 | 13545 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Magic, visi kodai, katalogo 29 psl. Turi 3 stangrumo zonas; distalinėje zonoje naudojama Pur Sil technologija. Pirma proksimalinė stangrumo zona – permatoma. Dvi distalinės stangrumo zonos – rentgenokontrastiškos. Distalinės dalies diametrų modifikacijos: išorinis 1,8 F, vidinis - 0,013”, pritaikytas vielai max 0,009’’; išorinis 1,5 F, vidinis - 0,011”, pritaikytas vielai max 0,008’’; išorinis 1,2 F, vidinis - 0,009”; pritaikytas vielai max 0,007’’. Max slėgis – 7 atm. Naudojamas su 0,007" - 0,009" vielomis. Galiukas: pažymėtas platina; galimybė konfigūruoti. Galimi modeliai: suderinamas su DMSO (dimetilsulfoksidu). Pastorintu galiuku; pintas arba nepintas mikrokateteris; ilgiai – 155-180 cm.
96. | 8. | Intracerebrinis kraujo stovės nunešamas (flow dependant) mikrokateteris atjungiamu galiuku | Turi 3 stangrumo zonas, kurių distalioji dalis yra pinta ir progresuojančio minkštumo. Distalinė strangrumo dalis: a) pinta plienu; b) rentgenokontrastiška; c) abiejuose galuose pažymėta aukso ir platinos žymėmis; d) ≤ 2 F išorinio skersmens ir ≥ 0,3 mm vidinio skersmens. Atjungiamas galiukas: a) nuo ≥ 1,5 iki ≤ 2,5 cm ilgio; b) atjungimo vieta pažymėta aukso/platinos žyme; c) vidinis / išorinis diametras – nuo ≥ 0,17 mm / 1,2 F iki ≤ 0,27 mm / 1,5 F. Mikrokateterio vidinis tūris (dead space) ≤ 0,3 ml. | 10 | 5 | 790 | 829,50 | 7900 | 8295 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Sonic, visi kodai, katalogo 31 psl. Turi 3 stangrumo zonas, kurių distalioji dalis yra pinta ir progresuojančio minkštumo. Distalinė strangrumo dalis: a) pinta plienu; b) rentgenokontrastiška; c) abiejuose galuose pažymėta aukso ir platinos žymėmis; d) ≤ 2 F išorinio skersmens ir ≥ 0,3 mm vidinio skersmens. Atjungiamas galiukas: a) nuo 1,5 iki 4,5 cm ilgio; b) atjungimo vieta pažymėta aukso/platinos žyme; c) vidinis / išorinis diametras – 0,23 mm / 1,2 F ; 0,30 mm / 1,5 F. Mikrokateterio vidinis tūris (dead space) ≤ 0,3 ml.
99. | 11. | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų CATCH | Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento - ištraukėjo, mikrokateterio ir balioninio okliūzinio kateterio. Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą.
99.1 | 11.1. | Stentas – ištraukėjas ir mikrokateteris | Rentgenokontrastinis distalinis galas. Pilnos vizualizacijos. Sudėtis – mikrokateteris ir plieninis traukiklis su platininiu, pintu krepšeliu gale. Sistema pateikiama vientisoje pakuotėje. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius. Krepšelio distalinis galas: konusinis uždaras arba atviras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai : krepšelio ilgis (retrieval area) 20 mm, 25 mm, 30 mm krepšelio diametras 3.00, 4.00 , 6.00 mm. Visos sistemos efektyvus ilgis ne mažiau 180 cm. Komplektuojamas pintas mikrokateteris. Dydžiai : 0.014’’ , 0.018’’, 0.027’’. Efektyvus ilgis ne mažiau 150 cm. | 100 | [5 empty] | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, CATCH+, CATCHVIEW, visi kodai, katalogo 41 psl. Rentgenokontrastinis distalinis galas. Pilnos vizualizacijos. Sudėtis – mikrokateteris ir plieninis traukiklis su platininiu, pintu krepšeliu gale. Sistema pateikiama atskyruose pakuotėse, tačiau pateikiama kaip vientisa sistema. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius. Krepšelio distalinis galas: konusinis uždaras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai : krepšelio ilgis (retrieval area) 15, 19, 20, 24, 29, 30, 33, 45, 48, 56, 67 mm; krepšelio diametras 3.00, 4.00 , 5.00, 6.00 mm. Visos sistemos efektyvus ilgis 180 cm, 200 cm. Komplektuojamas pintas mikrokateteris VASCO+, kodai VASCO+10, VASCO+18, VASCO+21, katalogo 41 psl. Dydžiai : 0.017’’ , 0.021’’, 0.024’’. Efektyvus ilgis 155 cm.
99.2 | 11.2. | Balioniniai nukreipiantieji kateteriai | Nukreipiantieji balioniniai - okliuziniai kateteriai skirti kraujotakos blokavimui intracerebrinių procedūrų metu. Minkštas atraumatinis galiukas. Kateterio diametrai: vidinis 0.084‘‘ , išorinis 8 F. Darbinis ilgis 85, 95 cm, bendras ilgis ne daugiau 104 cm. Balionas: Complaint tipo Diametras: 10 mm. Ilgis: 10 mm. Komplekte turi būti: Dilator, Peel-away apsauga,Y-adaptor, prailginimo linija , Luer-Valve srovės uždariklis | 100 | [5 empty] | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Corail+, visi kodai, katalogo 39 psl. Baliono skersmuo kinta, priklausomai nuo skysčio tūrio, ≥ 5 mm iki ≤ 11 mm. Du spindžiai – vienas baliono pripildymui, kitas – vielai. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Lankstaus galiuko ilgis 9 cm. Platus vidinis diametras: jei išorinis diametras ≤ 6 F, tai vidinis diametras ≥ 1,2 mm (0,047”); jei išorinis diametras ≤ 8 F, tai vidinis diametras ≥ 1,89 mm (0,074”). Galimybė pasirinkt modificacija su super lanksčiu papildomu 30 mm ilgio galiuku.
|  |  | Viso 11 pirkimo dalis | 100 | 5 | 2085 | 2185,25 | 208500 | 218925
100 | 12. | Sistema trombų ištraukimui iš smegenų arterijų | Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento - ištraukėjo, mikrokateterio ir balioninio okliūzinio kateterio. Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą. | [7 empty] | 2000
100.1 | 12.1. | Stentas – ištraukėjas išeminio insulto gydymui | Mikrostentas išeminio insulto gydymui (mechaninė trombektominė priemonė). Savaime išsiplečiantis - nitinolinis. Parametrinio dizaino - stentas yra suformuotas susukto lakšto principu stabilumui kraujagyslėje ir didesnei radialinei jėgai, uždarų akučių tipo. Gali būti visiškai ištrauktas net ir po pilno išskleidimo. Galimybė pakartotinai išskleisti.Skirtas kraujagyslėms nuo 2.0 iki 5.5 mm. Įvedamas per .021" (4mm diametro stentams) arba .027" mikrokateterį (6mm diametro stentams). Stumiančiosios vielos ilgis - 180cm (±1 cm). Stentų diametrai - 4 ir 6mm. Stentų ilgiai - 15-40mm, bendras stentų ilgis - nuo 26mm iki 50mm. Su 3 distaliniais žymekliais 4mm diametro stentai, su 4 distaliniais žymekliais - 6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams | 100 | [5 empty] | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, CATCH+, CATCHVIEW, visi kodai, katalogo 41 psl. Mikrostentas išeminio insulto gydymui (mechaninė trombektominė priemonė). Savaime išsiplečiantis - nitinolinis. Parametrinio dizaino - stentas yra suformuotas susukto lakšto principu stabilumui kraujagyslėje ir didesnei radialinei jėgai, uždarų akučių tipo. Gali būti visiškai ištrauktas net ir po pilno išskleidimo. Galimybė pakartotinai išskleisti.Skirtas kraujagyslėms nuo 1.5 iki 6.0 mm. Įvedamas per .017", 0.021", 0.024" mikrokateterius. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius nuo 4 iki 20. Krepšelio distalinis galas: konusinis uždaras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai : krepšelio ilgis (retrieval area) 15, 19, 20, 24, 29, 30, 33, 45, 48, 56, 67 mm; krepšelio diametras 3.00, 4.00 , 5.00, 6.00 mm. Stumiančios vielos ilgis 180 cm, 200 cm.
100.2 | 12.2. | Balioninis nukreipiantis kateteris | Skirtas proksimaliam kraujo tėkmės sustabdymui ir aspiracijai trombo ištraukimo metu, kartu su mechaninės trombektomijos priemone. Armuotas iš vidaus ir išorės. Kateterio galiuko ilgis - 3mm 2 rentgenokontrastiniai markeriai baliono galuose. Konfigūracijos: baliono ilgis - 7 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.079"/.051", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 7Fr kateterį; baliono ilgis - 7 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.094"/.067", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 8Fr kateterį; baliono ilgis - 10 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.106"/.075", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 8Fr kateterį; baliono ilgis - 10 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.114"/.085", darbinis/bendras kateterio ilgis - 92cm/100cm, praeina per 9Fr kateterį | 100 | 5 |  |  |  |  | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Corail+, visi kodai, katalogo 39 psl. Baliono skersmuo kinta, priklausomai nuo skysčio tūrio, ≥ 5 mm iki ≤ 11 mm. Du spindžiai – vienas baliono pripildymui, kitas – vielai. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Lankstaus galiuko ilgis 9 cm. Platus vidinis diametras: jei išorinis diametras ≤ 6 F, tai vidinis diametras ≥ 1,2 mm (0,047”); jei išorinis diametras ≤ 8 F, tai vidinis diametras ≥ 1,89 mm (0,074”). Galimybė pasirinkt modificacija su super lanksčiu papildomu 30 mm ilgio galiuku.
101.3 | 12.3. | Mikrokateteris | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu, geresniam slydimui vidinis kateterio spindis padengtas PTFE, kateteris armuotas nerūdijančio plieno spirale, turintis kelias stangrumo zonas. Įvairios konfigūracijos: 1. naudojamas su ≤0,012" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.3Fr /1.7Fr distalaus galo vidinis diametras – 0.015". Bendras kateterio ilgis 158 cm, darbinis ilgis - 153 cm .Gali būti pasirenkamai su vienu arba dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm 2.naudojamas su ≤0,014" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.4Fr /1.9Fr. Distalaus galo vidinis diametras – 0.017". Bendras kateterio ilgis 158 cm, darbinis ilgis - 153 cm. Gali būti pasirenkamai su vienu arba dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm. 3.naudojamas su ≤0,018" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.8Fr/2.3Fr. Distalaus galo vidinis diametras – 0.021", kateterio ilgis/darbinis ilgis - 158/153cm, su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm. 4.naudojamas su ≤0,021" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras - 2.8Fr. Distalaus galo vidinis diametras – 0.027", kateterio ilgis/darbinis ilgis - 135/130 cm. | 100 | [5 empty] | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, VASCO, kodai VASCO+10, VASCO+18, VASCO+24, katalogo 9 psl. ir 41 psl. Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu, geresniam slydimui vidinis kateterio spindis padengtas PTFE, progresivaus pinimo kateteris, turi kelias stangrumo zonas. Įvairios konfigūracijos: 1.) naudojamas su 0,014" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.2Fr /1.9Fr distalaus galo vidinis diametras – 0.017". Bendras kateterio ilgis 155 cm .Gali būti pasirenkamai su 2 arba 3 rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm; 2.) naudojamas su 0,018" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.7Fr /2.1Fr. Distalaus galo vidinis diametras – 0.021". Bendras kateterio ilgis 155 cm. Gali būti pasirenkamai su vienu arba dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm. 3) naudojamas su 0,021" viela. Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.7Fr/2.4Fr. Distalaus galo vidinis diametras – 0.021", kateterio ilgis - 155, 1 rentgenokontrastiškas žiedas.
|  |  | Viso 12 pirkimo dalis | 100 | 5 | 2085 | 2189,25 | 208500 | 218925
101. | 13. | Stentas - ištraukėjas smulkių (iki1,5 mm) galvos smegenų arterijų trombektomijai | Savaime išsiskleidžiantis, lazeriu pjautas nitinolinis stentas; vienodos radialinės jėgos visame ilgyje; stentas fiksuotas prie 180 cm ilgio įvedimo vielos; keturi rentgenokontrastiniai markeriai (3 distalinėje dalyje ir 1 - proksimaliai); stentas skirtas smulkioms distalinėms (iki 1,5 mm diametro) arterijoms: nominalus diametras 3,0 mm; ilgis 15,0 mm; įvedimo kateterio vidinis diametras ≤ 0,017". | 10 | 5 | 1800 | 1890 | 18000 | 18900 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, CATCH+, kodas CATCH Mini, katalogo 41 psl. Savaime išsiskleidžiantis, lazeriu pjautas nitinolinis stentas; vienodos radialinės jėgos visame ilgyje; stentas fiksuotas prie 180 cm ilgio įvedimo vielos; keturi rentgenokontrastiniai markeriai (3 distalinėje dalyje ir 1 - proksimaliai); stentas skirtas smulkioms distalinėms (iki 1,5 mm diametro) arterijoms: nominalus diametras 3,0 mm; ilgis 15,0 mm; įvedimo kateterio vidinis diametras ≤ 0,017".
102. | 14. | Okliuzinis - balioninis mikrokateris copernic-eclipse | Baliono tipas: Compliant ir Super compliant. Sistema suderinama su 0.014’’ nukreipiančiąja viela. Diametras: nuo 3mm iki 5 mm Compliant tipas. Nuo 3mm iki 7 mm Super compliant tipas. Ilgis: 10, 15, 20, 30 mm Compliant tipas. Ilgis: 5, 7, 10, 15 mm Super compliant tipas. Turi būti rentgeno kontrastiniai markeriai. Kateterio darbinis ilgis < 150 cm. Kateterio distalinio galo ilgis < 3,25 mm | 15 | 5 | 690 | 724,50 | 10350 | 10867,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, COPERNIC, ECLIPSE, COPERNIC RC visi kodai, katalogo 17 psl. Baliono tipas: Compliant ir Super compliant. Sistema suderinama su 0.014’’ nukreipiančiąja viela. Diametras: nuo 3mm iki 5 mm Compliant tipas. Nuo 4 mm iki 6 mm Super compliant tipas. Ilgis: 10, 15, 20, 30 mm Compliant tipas. Ilgis: 7, 9, 12, 15, 20 mm Super compliant tipas. Yra rentgeno kontrastiniai markeriai. Kateterio darbinis ilgis 160 cm. Kateterio distalinio galo ilgis < 3,25 mm
105. | 17. | Intracerebriniai okliuziniai mikrobalionai su dvigubo spindžio sistema | Bendras kateterio ilgis turi būti ne mažiau 160 cm; kateteris turi turėti du atskirus vidinius darbinius spindžius: pagrindinį - .017” arba .024” ir atskirą/papildomą baliono išplėtimui; baliono ilgis turi būti pasirinktinai (min. 6 variacijos): nuo 7 mm iki 30 mm; baliono diametras – max. 6 mm; kateterių distalinio diametro modifikacijos (pasirinktinai): 2F arba 2.5F baliono paviršius hidrofilinis; turi būti pasirinktinai baliono variacija su galimybe atjungti balioną DMSO suleidimo procedūrai; kateterio, skirto spiralių įvedimui, variacija turi turėti papildomą rentgeno-kotrastinį markerį esantį 3 cm nuo distalinio galo; greita baliono defliacija (iki 8 sek); CE kraujagyslių spazmų indikacijai; platinos žymės baliono galuose; balionas pritvirtintas 1 cm nuo galo; suderintas su DMSO. | 5 | 5 | 805 | 845,25 | 4025 | 4226,25 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, ECLIPSE 2L, COPERNIC 2L visi kodai, katalogo 19 psl. Bendras kateterio ilgis 160 cm; kateteris turi du atskirus vidinius darbinius spindžius: pagrindinį - .017” arba .024” ir atskirą/papildomą baliono išplėtimui; baliono ilgis pasirinktinai: nuo 6 mm iki 20 mm; baliono diametras – 6 mm; kateterių distalinio diametro modifikacijos: 2F arba 2.5F. baliono paviršius hidrofilinis; galimybe atjungti balioną DMSO suleidimo procedūrai; kateterio, skirto spiralių įvedimui, turi papildomą rentgeno-kotrastinį markerį esantį 3 cm nuo distalinio galo; greita baliono defliacija (iki 8 sek); CE kraujagyslių spazmų indikacija; platinos žymės baliono galuose; balionas pritvirtintas 1 cm nuo galo; suderintas su DMSO.
107. | 19. | Intracerebrinis okliuzinis dvigubo spindžio mikrobalionas | Balionas padengtas hidrofiline (arba lygiaverte) danga. Dviejų, nepriklausomų spindžių. Sistema suderinama su 0.014’’ nukreipiančiąja viela. Antgalio ilgis – ne daugiau 5 mm. su galimybe formuoti garuose, labai minkštas. Suderintas su DMSO. | 30 | 5 | 1000 | 1050 | 30000 | 31500 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Coprnic 2L, Eclipse 2L, visi kodai, katalogo 19 psl. Balionas padengtas hidrofiline danga. Dviejų, nepriklausomų spindžių. Sistema suderinama su 0.014’’ nukreipiančiąja viela. Antgalio ilgis – ne daugiau 5 mm. su galimybe formuoti garuose, labai minkštas. Suderintas su DMSO.
108. | 20. | Nukreipiantieji (angl. guiding) kateteriai intracerebrinėms procedūroms su balionu gale | Baliono skersmuo kinta, priklausomai nuo skysčio tūrio, ≥ 5 mm iki ≤ 11 mm. Du spindžiai – vienas baliono pripildymui, kitas – vielai. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Lankstaus galiuko ilgis ≥ 9 cm. Platus vidinis diametras: jei išorinis diametras ≤ 6 F, tai vidinis diametras ≥ 1,2 mm (0,047”); jei išorinis diametras ≤ 8 F, tai vidinis diametras ≥ 1,9 mm (0,075”). | 10 | 5 | 385 | 404,25 | 3850 | 4042,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, Corail+, visi kodai, katalogo 39 psl. Baliono skersmuo kinta, priklausomai nuo skysčio tūrio, ≥ 5 mm iki ≤ 11 mm. Du spindžiai – vienas baliono pripildymui, kitas – vielai. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Lankstaus galiuko ilgis 9 cm. Platus vidinis diametras: jei išorinis diametras ≤ 6 F, tai vidinis diametras ≥ 1,2 mm (0,047”); jei išorinis diametras ≤ 8 F, tai vidinis diametras ≥ 1,89 mm (0,074”). Galimybė pasirinkt modificacija su super lanksčiu papildomu 30 mm ilgio galiuku.
112. | 24. | Nukreipiamasis kateteris intracerebrinėms procedūroms | Poliamido/poliuretano su volframo sutvirtinimu. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Vidus padengtas PTFE. Variantai: jei išorinis diametras distaliai ≤ 4,9 F, tai vidinis diametras ≥ 1,4 mm (0,055”); jei išorinis diametras distaliai ≤ 6 F, tai vidinis diametras ≥ 1,78 mm (0,070”). Itin lankstus galiukas ≥ 15 cm. Galima prakišti per miego arterijos siphon dalį arba iki a. basilaris. | 30 | 5 | 295,- | 309,75 | 8850 | 9292,50 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, FARGOLINE, visi kodai Fargo ir Fargo Max, katalogo 7 psl. Poliamido/poliuretano su volframo sutvirtinimu. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Vidus padengtas PTFE. Variantai: 6.0F / 4.9F (prox./dist.), tai vidinis diametras 0,058"; jei 6.0F / 6.0F (prox./dist.), tai vidinis diametras 0,070”. Itin lankstus galiukas 8-15 cm. Galima prakišti per miego arterijos siphon dalį arba iki a. basilaris.
113. | 25. | Nukreipiamasis kateteris intracerebrinėms smulkioms arterijoms pasiekti | Poliamido/poliuretano su volframo sutvirtinimu. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Tiesus arba lengtas galiukas. Vidus padengtas PTFE. Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 4,2 Fr iki 3,9 Fr ar mažiau. Vidinis diametras 1,02 mm (0,040”) arba mažesnis. Itin lankstus galiukas bent 15 cm. | 20 | 5 | 560,- | 588 | 11200 | 11760 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, FARGOLINE, visi kodai Fargo Mini, katalogo 7 psl. Poliamido/poliuretano su volframo sutvirtinimu. Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku. Tiesus arba lengtas galiukas. Vidus padengtas PTFE. Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 4,2 Fr iki 3,9 Fr ar mažiau. Vidinis diametras 1,02 mm (0,040”). Itin lankstus galiukas 15 cm.
114. | 26. | Nukreipiamasis kateteris distalinei prieigai | Nukreipiantieji kateteriai, skirti distalinei prieigai intracerebrinių procedūrų metu, gali būti naudojami kraujotakos atstatymui ir trombektomijai. Kateterio diametrai: vidinis 0.058‘‘ , išorinis 5.4 F/6.0F (Distal/Prox), vidinis 0,060“, išorinis 5.3F/5.6F Distal/Prox). Darbinis ilgis ≤ 132 cm, bendras ilgis 137 cm. Distalinis segmentas (14 cm) labai lankstus. Kateterio proksimalinio galo vidurinis sluoksnis – plieno metalo ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios), distalinio galo – nitinolinis ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios). Išorinis kateterio sluoksnis padengtas hidrofiline danga išskyrus 50 cm proksimalinį segmentą. Turi būti rentgeno kontrastiniai markeriai. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinio tipo. Mutisegmentinis dizainas (iki 15 segmentų) | 20 | 5 | 295,- | 309,75 | 5900 | 6195 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, FARGOLINE, visi kodai Fargo ir Fargo Max, katalogo 7 psl.Nukreipiantieji kateteriai, skirti distalinei prieigai intracerebrinių procedūrų metu, gali būti naudojami kraujotakos atstatymui ir trombektomijai. Kateterio diametrai: vidinis 0.058‘‘ , išorinis 4.9F/6.0F (Distal/Prox), vidinis 0,070“, išorinis 6.0F/6.0F Distal/Prox). Darbinis ilgis 105-135 cm. Distalinis segmentas (8-15 cm) labai lankstus. Kateteris progresivaus pinimo.. Išorinis kateterio sluoksnis padengtas hidrofiline danga . Kateteris rentgenokonrastinis, rentgeno kontrastiniai markeriai distalinėje dalyje. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinio tipo. Mutisegmentinis dizainas.
116. | 28. | Distalinės prieigos kateteris | Pritaikytas specialiai ūmaus galvos smegenų insulto tromboaspiracijai. Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija, užtikrinanti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant. Galimybė formuoti kateterio galiuką. Kateterio ilgis - 115cm; 125cm. Suderinamas su 0,035“ viela ar 6Fr. kateteriu. PTFE padengimas – 60cm. Atlieka dvi funkcijas: paraminio kateterio / siurbimo. | 20 | 5 | 295 | 309,75 | 5900 | 6195 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, FARGOLINE, kodai Fargo, FRG6F135_15, FRG6135_15MP, katalogo 7 psl., Pritaikytas specialiai ūmaus galvos smegenų insulto tromboaspiracijai. Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija, užtikrinanti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant. Galimybė formuoti kateterio galiuką. Kateterio ilgis - 135 cm. Suderinamas su 0,035“ viela ar 6Fr. kateteriu. PTFE padengimas – 60cm. Atlieka dvi funkcijas: paraminio kateterio / siurbimo.
118. | 30. | Etileno vinilo alkoholio koopolimeras AVM embolizacijai | Medžiaga sumaišyta su tantalo dalelėmis ar lygiavertėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti. Specialiai mikronizuotos tantalo dalelės leidžiančios ilgiau išsilaikyti suspensijoje. Pasirinktinai suspensija turi būti keturių variacijų: Standartinė suspensija – greitai embolizacijai, Mažo tankumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu (kad būtų galima lengviau įvertinti AVM vaskuliarinę sandarą po embolizacijos ir kad geriau galima būtų kontroliuoti sušvirkščiamos medžiagos kiekį), Mažo klampumo – skystesnė suspensija tam, kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnius lizdo darinius ir mikro-kraujagysles, Mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtų elementus. Pakuotėje: 1,5 ml embolizacinės medžiagos, 1,5 ml DMSO, 1 x 1cc geltonas DMSO švirkštas, 2 x 1cc balti švirkštai embo. medžiagai, 2 x švirkšto adapteriai. | 30 | 5 | 650 | 682,50 | 19500 | 20475 | Balt Extrusion SAS, Prancūzija, SQUID, visi kodai, katalogo 33 psl. Medžiaga sumaišyta su Tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui, pasirinktinai suspensija keturių variacijų: 1) standartinė suspensija – greitai embolizacijai, 2) mažo tankumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu 3) mažo klampumo – skystesnė suspensija tam, kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnes kraujagysles. 4) mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtų elementus; pakuotėje: 1,5 ml embolizacinės medžiagos, 1,5 ml skiediklio DMSO , 1 x 1 ml DMSO švirkštas, 2 x 1 ml švirkštai embolizacinei medžiagai, 2 x švirkšto adapteriai. Skirtingų klampumų: 12, 18,34
| 32* | Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą šiai pirkimo daliai, įsipareigoja teikti panaudai aparatą-konsolę ir garantuoja šio aparato-konsolės techninę priežiūrą.