## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80. | Atskiriamos (elektrogeneratoriaus pagalba) spiralės kraujagyslėms embolizuoti | Pagamintos iš platinos vielos. Elektrogeneratoriaus pagalba (spalvinio ir garsinio signalo) nustatoma tiksli spiralės atskyrimo vieta. Spiralės storis-0.010”, spiralės diametrai 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ir 16,0 mm. Spiralės ilgiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 cm. (“soft” “extra soft spiral type” ir “Extra soft”). Spiralės storis-0,014”; kilpelės diametrai 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8,0, 9.0, 10.0, 12 mm; spiralės ilgiai 9, 12, 15, 20, 30 cm (standartinio kietumo). Elektrogeneratorius. | 25 | 5% | 540 | 567 | 13500 | 14175 | "ED coils" Kaneka medix (Japonija)