## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKTI, NR. 18787
Būtini reikalavimai:
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą (kopiją), patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Priemonės didelio diametro atviro arterinio (Botalo) latako perkateteriniam uždarymui | 1. Priemonės atviro arterinio (Botalo) latako perkateteriniam uždarymui. Sistemą sudaro: latako uždariklis, įvedimo sistema. Priemonių rinkinį sudaro vieno gamintojo atviro arterinio latako uždariklis ir įvedimo sistema. Uždarikliai ir įvedimo sistemos supakuotos ir tiekiamos atskirai. 1.1 Atviro arterinio latako uždariklis. Savaime išsiplečiantis, sudarytas iš dviejų diskų sujungtų trumpa jungtimi. Supintas iš nitinolio vielelių, kurių visi laisvieji galai sujungti rutuliuko for0mos netraumatiniu užspaudikliu iš nitinolio. Aortos disko skersmuo turi būti didesnis už plaučių arterijos. Uždariklio atjungimo nuo įvediklio sistema pagaminta sriegio arba rutulio principu. Galimybė pasirinkti uždariklių aortinės dalies disko diametras nuo ≤9 mm iki ≥22 mm. Galimybė pasirinkti uždariklių plaučių arterijos dalies diametras nuo ≤4 mm iki ≥14 mm. Visi uždarikliai su aortiniu disku 18mm arba mažesniu įvedami per ne didesnį negu 7F introdiuserį. 1.2 Įvedimo sistema skirta atviro arterinio latako uždariklio įvedimui (pakuojama atskirai nuo uždariklio) | 50 vnt. | Gamintojas: Occlutech; Pavadinimas: Occlutech Hubless PDA Occluder; Katalogo numeris: 92PDAxx, 93PDAxxL (x-skaičius); Dokumento pavadinimas: "1 pd Hubless PDA.pdf"; komplektuojama su įvedimo sistema: Occlutech Delivery Set; katalogo Nr.: 51USxxx (x-skaičius). Dokumento pavadinimas: "1 ir 2 pd ODS.pdf"
2. | Prieširdžių pertvaros defekto uždarikliai skirti defektams be aortinio krašto uždaryti | 1. Prieširdžių pertvaros defekto uždarikliai skirti defektams be aortinio krašto uždaryti. Sistemą sudaro: prieširdžių pertvaros defekto uždariklis, defekto dydžio matavimo balionas, įvedimo sistema, viela pravedėjas. Uždarikliai, įvedimo sistemos, viela pravedėjas ir matavimo balionas supakuotos ir tiekiamos atskirai. 1.1 Prieširdžių pertvaros defekto uždariklis komplektuojamas su specialiu mechanizmu, kurio pagalba išskleistą uždariklį galima išskleisti ir pakartotinai suskleisti, paleidimo mechanizmas pritaikytas manipuliuoti viena ranka. Uždariklio padėtį po išskleidimo galima koreguoti. Uždariklis prisitaiko prie pertvaros anatomijos. Uždariklis pagamintas iš nitinolio vijų, kurios turi tvirtinimą dešinio prieširdžio disko pusėje, padengtas titano oksidu, užpildytas PET užpildu. Lankstūs uždariklio diskai. Uždariklio vidinis diametras - nuo 4 mm iki 40 mm. Skirtas pertvaros defektams nuo 4 mm iki 40 mm („žingsniais“ kas 2 mm) uždaryti. 1.2 Įvedimo sistema skirta prieširdžių pertvaros defekto uždariklio įvedimui (pakuojama atskirai nuo uždariklio) 1.3 Prieširdžių pertvaros defekto dydžiui matuoti skirtas matavimo balionas (pakuojama atskirai nuo uždariklio) 1.4 Amplatzer tipo viela pravedėjas skirtas įvesti prieširdžio pertvaros defekto uždariklį. | 50 vnt. | Gamintojas: Occlutech; Pavadinimas: Occlutech ASD Occluder; Occlutech UNI Occluder; Occlutech PFO Occluder Katalogo numeris: 29ASDxx, 16UNIxx, 19PFOxxD (x-skaičius); Dokumento pavadinimas: "2 pd ASD.pdf", "2 pd UNI.pdf", "2 pd PFO.pdf"; komplektuojama su: 1.2 įvedimo sistema: Occlutech Delivery Set; katalogo Nr.: 51DSxxx (x-skaičius), Dokumento pavadinimas: "1 ir 2 pd ODS.pdf", 1.3 matavimo balionu: Occlutech Sizing Balloon; katalogo Nr.: 53SBxxx (x-skaičius), Dokumento pavadinimas: "2 pd OSB.pdf", 1.4 viela pravedėjas: Occlutech Stiff Guide Wire; katalogo Nr.: 52GWR01, Dokumento pavadinimas: "2 pd OGW.pdf"