ABIOTEK, UAB

Pilies g. 4-12, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika Įmonės kodas: 302977955 PVM mokėtojo

kodas LT100007537719, a/s LT07704406000787 3850, AB"SEB"

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKTI

Medicininių prietaisų, baldų bei kitos medicininės, infekcijų kontrolės ir laboratorinės įrangos ir priemonių įsigijimas III, Nr. 17508

2018m. spalio 8 d. Nr._____

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | UAB ABIOTEK |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Pilies g. 4- 3, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Živilė Nortkienė, Direktorė |
| Telefono numeris | +370 686 54356 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | zivile@abiotek.lt |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

4 pirkimo dalis

| Pirkimo dallies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur |  | PVM |  | Bendra kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma Eur | Be PVM | Su PVM |
| 4. | Ūmių būklių multiterapinė Sistema | Vnt. | 1 | 16 527,27 | 19 998,00 | 21 | 3 470,73 | 16 527,27 | 19 998,00 |
| 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais):Devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro Trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt Eur, 73cnt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| I | Bazinė įrangos dalis |  |  |
| - 1. | Įrenginio paskirtis | Skirtas naudoti ligoninėse hemofiltracijos, hemodiafiltracijos, hemodializės ir plazmos ultrafiltracijos bei adsorbcijos procedūroms, kurių metu siekiama išvalyti kritinės būklės pacientų kraują, taip pat kraują pacientų, kurie serga galimu ūminiu ar lėtiniu inkstų nepakankamumu ir kuriems nustatytas skysčių perteklius. | Įrenginys skirtas naudoti ligoninėse hemofiltracijos, hemodiafiltracijos, hemodializės ir plazmos ultrafiltracijos bei adsorbcijos procedūroms, kurių metu siekiama išvalyti kritinės būklės pacientų kraują, taip pat kraują pacientų, kurie serga galimu ūminiu ar lėtiniu inkstų nepakankamumu ir kuriems nustatytas skysčių perteklius. Priedas Nr. 1, puslapis 3 |
|  | Atliekamos procedūros | 1. Pakaitinė inkstų terapija (RRT) 2. Plazmos adsorbcija 3. CO2 šalinimas 4. Plazmaferezė su naujo kraujo infuzija (PEX). | 1. Pakaitinė inkstų terapija (RRT) 2. Plazmos adsorbcija (CPFA®) 3. CO2 šalinimas (Abylcap) 4. Plazmaferezė su naujo kraujo infuzija (PEX). Priedas Nr. 1, puslapis 1 |
|  | Persistaltinių siurblių skaičius | ≥ 5 | 5 peristaltiniai siurbliai Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Svarstyklių skaičius | ≥3 | 3 svarstyklės Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Didelio tūrių skysčių perleidimo ribos, kontroliuojamos svarstyklėmis | ≥ 25 litrai | Didelio tūrių skysčių perleidimo ribos, kontroliuojamos 3 svarstyklėmis iki 25 litrų Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Dviejų kamerų sistema, matuojanti dviejose kasetėse esantį kiekį | Būtina | Yra Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Atsarginis akumuliatorius, užtikrinantis, kad, nutrūkus elektros energijos tiekimui, bus išsaugoti procedūrų duomenys | Būtinas | Yra Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Šildytuvas su keramine plokšte infuziniams skysčiams | Būtinas | Yra Priedas Nr.2, puslapis 1 |
|  | Keturi besisukiojantys ratukai (du priekiniai – užfiksuojami) ir trys rankenos užtikrinantys lengvą manevravimą | Būtini | Yra Priedas Nr.2, puslapis 1 |
| 10.1 | Procedūros: IHF-HVHF, CVVH (IHF-HVHF protarpinė hemofiltracija – didelio pralaidumo hemofiltracija, CVVH-nuolatinė venoveninė hemofiltracija) | - Kraujo srautas: 30–450 ml/min - Infuzijos srautas: 0–12 l/h - Ultrafiltracijos srautas: 0,5–12 l/h - Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h - Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h | - Kraujo srautas: 30–450 ml/min - Infuzijos srautas: 0–12 l/h - Ultrafiltracijos srautas: 0,5–12 l/h - Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h - Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.2 | Procedūra: SCUF (SCUF-lėta nuolatinė ultrafiltracija) | - Kraujo srautas: 30–450 ml/min - Maks. UF siurblio srautas: 0–6 l/h - Paciento svorio netekimas: 0–±2 l/h | 1. Kraujo srautas: 30–450 ml/min 2. Maks. UF siurblio srautas: 0–6 l/h 3. Paciento svorio netekimas: 0–±2 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.3 | Procedūros: IHD, SLED, CVVHD (IHD – protarpinė hemodializė, SLED – ilga lėta dializė, CVVHD – nuolatinė venoveninė hemodializė) | 1. Kraujo srautas: 30–450 ml/min 2. Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h 3. Ultrafiltracijos srautas: 0–12 l/h 4. Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h 5. Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h 5 siurblio pirminis praskiedimas: 0–4 l/h | 1. Kraujo srautas: 30–450 ml/min 2. Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h 3. Ultrafiltracijos srautas: 0–12 l/h 4. Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h 5. Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h 5 siurblio pirminis praskiedimas: 0–4 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.4 | Procedūros: IHDF, CVVHDF (IHDF – protarpinė hemodiafiltracija, CVVHD – nuolatinė venoveninė hemodializė) | Kraujo srautas: 30–450 ml/min Infuzijos srautas: 0–12 l/h Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h Ultrafiltracijos srautas: 0–0,1–12 l/h Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h | Kraujo srautas: 30–450 ml/min Infuzijos srautas: 0–12 l/h Dializato srautas: 0–0,5–12 l/h Ultrafiltracijos srautas: 0–0,1–12 l/h Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h Maks. UF siurblio srautas: 16 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.5 | Procedūra: CPFA (kombinuota plazmos adsorbcija- filtracija) | Procedūra: kombinuota plazmos adsorbcija- filtracija - Kraujo srautas: 30–250 ml/min - Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto - (maks. vertė 50 ml/min arba 64 ml/min pirminio praskiedimo metu) - Infuzijos srautas: 0–4,5 l/h - Ultrafiltracijos srautas: 0–4,5 l/h - Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h - Maks. UF siurblio srautas: 8,5 l/h | Procedūra: kombinuota plazmos adsorbcija-filtracija- CPFA® - Kraujo srautas: 30–250 ml/min - Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto - (maks. vertė 50 ml/min arba 64 ml/min pirminio praskiedimo metu) - Infuzijos srautas: 0–4,5 l/h - Ultrafiltracijos srautas: 0–4,5 l/h - Paciento svorio pokytis: 0–±2 l/h - Maks. UF siurblio srautas: 8,5 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.6 | Procedūra: HP*( HP – hemoperfuzija) | Kraujo srautas: 30–450 ml/min | Kraujo srautas: 30–450 ml/min Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.7 | Procedūra: PEX (PEX – plazmaferezė) | - Kraujo srautas: 30–250 ml/min - Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto - (maks. vertė 50 ml/min) - Infuzijos srautas: 0,1–3 l/h | - Kraujo srautas: 30–250 ml/min - Plazmos srautas: 5–20 % kraujo srauto - (maks. vertė 50 ml/min) - Infuzijos srautas: 0,1–3 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
| 10.8 | Procedūra: Ekstrakorporinis anglis dioksido šalinimas | Kraujo srautas: 30–550 ml/min | CO2 šalinimas (ABYLCAP) Kraujo srautas: 30–550 ml/min Priedas Nr.2, puslapis 2 |
|  | Slėgis | - Slėgio jutiklių skaičius: 10 (4 jutikliai kasetėje ir 2 išoriniai jutikliai) - Kraujo grąžinimo slėgis: nuo –300 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra - Kraujo paėmimo slėgis: nuo –300 iki +30 mmHg su 1 mmHg skyra - Hemofiltro įleidimo slėgis: nuo +30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra - Plazmos filtro įleidimo slėgis: nuo 30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra - Oksigenatoriaus įleidimo slėgis: nuo 30 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra - Ultrafiltrato slėgis: +150 mmHg su 1 mmHg skyra - UF pirminio siurbimo slėgis: nuo –400 iki +100 mmHg su 1 mmHg skyra | - Slėgio jutiklių skaičius: 10 (4 jutikliai kasetėje ir 2 išoriniai jutikliai) - Kraujo grąžinimo slėgis: nuo –30 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra - Kraujo paėmimo slėgis: nuo –300 iki +30 mmHg su 1 mmHg skyra - Hemofiltro įleidimo slėgis: nuo +30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra - Plazmos filtro įleidimo slėgis: nuo 30 iki +600 mmHg su 1 mmHg skyra - Oksigenatoriaus įleidimo slėgis: nuo 30 iki +300 mmHg su 1 mmHg skyra - Ultrafiltrato slėgis: +150 mmHg su 1 mmHg skyra - UF pirminio siurbimo slėgis: nuo –400 iki +100 mmHg su 1 mmHg skyra Priedas Nr.2, puslapis 2 |
|  | Skysčių kontrolė | - Svarstyklių skaičius: 3 - Matavimo sistema: apkrovos davikliai - Maks. sveriamas infuzijos svarstyklių svoris: 23 kg ± 10 g - Maks. sveriamas ultrafiltrato svarstyklių svoris: 28 kg ± 10 g - Maks. sveriamas III svarstyklių svoris: 12 kg ± 10 | - Svarstyklių skaičius: 3 - Matavimo sistema: apkrovos davikliai - Maks. sveriamas infuzijos svarstyklių svoris: 23 kg ± 10 g - Maks. sveriamas ultrafiltrato svarstyklių svoris: 28 kg ± 10 g - Maks. sveriamas III svarstyklių svoris: 12 kg ± 10 g Priedas Nr.2, puslapis 2 |
|  | Kraujo nuotėkio detektoriai | - Detektorių skaičius: 2 - Aptikimo sistema: optinė - Plazmos KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos srautas 64 ml/min - UF KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos vandens srautas 16 l/h | - Detektorių skaičius: 2 - Aptikimo sistema: optinė - Plazmos KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos srautas 64 ml/min - UF KND tikslumas: 0,35 ml/min kraujo (HCT 0,32), kai maks. plazmos vandens srautas 16 l/h Priedas Nr.2, puslapis 2 |
|  | Švirkštinis siurblys | - Švirkštai nuo 30 iki 50° cm³ - Boliuso režimas: nuo 0,1 iki 20 ml (maks. greičiu) po 0,1 ml - Nuolatinis režimas: nuo 0,1 iki 20 ml/h po 0,1 ml/h | - Švirkštai nuo 30 iki 50° cm³ - Boliuso režimas: nuo 0,1 iki 20 ml (maks. greičiu) po 0,1 ml - Nuolatinis režimas: nuo 0,1 iki 20 ml/h po 0,1 ml/h Priedas Nr.2, puslapis |
|  | Šildytuvas | - Šildymo intervalas: nuo 30 iki 40° C - Maks. Galia: 400W - Maks. Pašildomas srautas: 12l/h | - Šildymo intervalas: nuo 30 iki 40°C - Maks. Galia: 400W - Maks. Pašildomas srautas: 12l/h Priedas Nr. 2, puslapis 2 |
| 16 | Signalai | - Baltos, raudonos ir geltonos įspėjamosios lemputės ant įrenginio - Garsinis įspėjimas (gali būti nutildytas 2 minutėms) - Pranešimas ekrane, nurodantis problemą ir veiksmą, kurio reikia imtis norint ją išspręsti | - Baltos, raudonos ir geltonos įspėjamosios lemputės ant įrenginio - Garsinis įspėjimas (gali būti nutildytas 2 minutėms) - Pranešimas ekrane, nurodantis problemą ir veiksmą, kurio reikia imtis norint ją išspręsti Priedas Nr. 2, puslapis 2 |
| 17 | Oro detektoriaus | 1.Detektorių skaičius 1 2. Aptikimo sistema ultragarsas. 3. Aptinka didesnius nei 40 µl oro burbuliukus. | 1.Detektorių skaičius 1 2. Aptikimo sistema ultragarsas. 3. Aptinka didesnius nei 40 µl oro burbuliukus. Priedas Nr. 2, puslapis 2 |
| 18 | Hematokrito matuoklis | Matuojama 25-50% su 0,1% skyra | Matuojama 25-50% su 0,1% skyra Priedas Nr. 2, puslapis 2 |
| 19 | Prisotinimo matuoklis | Matuojama 40-100% su 0,1% skyra | Matuojama 40-100% su 0,1% skyra Priedas Nr. 2, puslapis 1 |
| 20 | Istorijos duomenų bazės duomenų talpinimo laikas | ≥ 300 valandų | Istorijos duomenų bazė talpina daugiau nei 300 valandų duomenų Priedas Nr. 2, puslapis 1 |
| 21 | Išorinė jungtis per USB | Būtina | Yra Priedas Nr. 2, 1 puslapis |
| 22 | Aparato ekranas | ≥ 12 colių, reguliuojamas | Ekranas 12 colių, reguliuojamas Priedas Nr. 2, 1 puslapis |
| 23 | Maitinimas | Įtampa: 220–240 V~ ± 10 % Dažnis: 50–60 Hz Vidutinė naudojama galia: 400 W Maks. naudojimas: 2,5 A (220–240 V~) | Įtampa: 220–240 V~ ± 10 % Dažnis: 50–60 Hz Vidutinė naudojama galia: 400 W Maks. naudojimas: 2,5 A (220–240 V Priedas Nr. 2, 3 puslapis |
| 24 | Akumuliatoriaus galia | Dvi 12 V 3,4 Ah švino baterijos Viena 7,2 V 1300 mAh NiMH baterija | Dvi 12 V 3,4 Ah švino baterijos Viena 7,2 V 1300 mAh NiMH baterija Priedas Nr. 2, 3 puslapis |
| 25 | Darbinės aplinkos sąlygos | Temperatūra nuo +20°C iki 30°C Santykinis drėgnumas: 30–75% be kondensato Slėgis: 700–1060 hPa | Temperatūra nuo +20°C iki 30°C Santykinis drėgnumas: 30–75% be kondensato Slėgis: 700–1060 hPa Priedas Nr. 2, 3 puslapis |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priedas Nr.1 AMPLYA techninė specifikacija LT markiruota pdf | 4 |
| 2. | Priedas Nr.2 AMPLYA techninė specifikacija LT markiruota pdf | 3 |
| 3. | CE Mark Amplya | 2 |
| 4. | EBPVD Abiotek 2018.10.08 | 13 |
| 5. | Įgaliojimas Bellco su vertimu i LT 2018.12.30 | 2 |
| 6. | Amplya instrukcija User Manual Amplya_EN | 451 |
| 7. | Amplya instrukcija sutrumpinta TECH REPORT_EN | 34 |
| 8. | Amplya tech sheet LT | 3 |
| 9. | Amplya_brosiura_tech_LEAFLET EN | 2 |
| 10. | Amplya_brosiura_tech_LEAFLET LIETUVISKA | 2 |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje : |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

| Direktorė |  |  |  | Živilė Nortkienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | Vardas, pavardė |

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo