## specifikacija
Priedas SPS 1 ir 4 priedų
Medicinos pagalbos priemonių urologijai pirkimas
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą
tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. ** Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Kiekis, vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge** | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Kaina EUR be PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) *
1. | Foley tipo lateksinis kateteris | Pagamintas iš latekso arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, balionėlio talpa 30 ml -50 ml, Nelaton tipo galu, skirtas trumpalaikiam naudojimui.
1.1 | Dviejų kanalų, diametras 12 Fr |  | 5000
1.2 | Dviejų kanalų, diametras 14 Fr |  | 10000
1.3 | Dviejų kanalų, diametras 16 Fr |  | 12000
1.4 | Dviejų kanalų, diametras 18 Fr |  | 5000
1.5 | Dviejų kanalų, diametras 20 Fr |  | 1500
1.6 | Trijų kanalų, diametras 18 Fr |  | 300
1.7 | Trijų kanalų, diametras 20 Fr |  | 500
1.8 | Trijų kanalų, diametras 22 Fr |  | 500
Viso 1 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
2. | Foley tipo silikoninis kateteris | Dviejų kanalų, pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Nelaton tipo galu, skirtas ilgalaikiam naudojimui.
2.1 | Balionėlio talpa 5 ml- 15 ml, diametras 14 Fr |  | 300
2.2 | Balionėlio talpa 30ml -50 ml, diametras 16 Fr |  | 300
2.3 | Balionėlio talpa 30ml -50 ml, diametras 18 Fr |  | 500
2.4 | Balionėlio talpa 30-50 ml, diametras 20 Fr |  | 150
Viso 2 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
3. | Foley tipo hemostatinis kateteris | Trijų kanalų, pagamintas iš 100% silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Dufour“ tipo galu. Balionėlio talpa 60 ml - 80 ml. Diametras pasirinktinai 22, 24 Fr, skylutės kateterio gale. | 150
4. | Šlapimtakio stentavimo rinkiniai
4.1 | Šlapimtakio stentavimo rinkinys | Rinkinį sudaro: 1. Stentas, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės per visą ilgį, įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis, rentgenokontrastinis. 2. Pravedimo viela, 0,035" diametro, 125 cm -150 cm ilgio. 3. Stento įvedėjas (pusher“) 40 cm -45 cm ilgio;
4.1.1. | Stento diametras CH 06, ilgis 27 cm -29 cm, trumpalaikiam stentavimui. |  | 1200
4.1.2. | Stento diametras CH 06, ilgis 31 cm -33 cm, trumpalaikiam stentavimui |  | 100
4.1.3. | Stento diametras CH 06, ilgis 27 cm -29cm,6 mėnesių stentavimui |  | 150
4.1.4. | Stento diametras CH 07, ilgis 27 cm -29cm, 6 mėnesių stentavimui |  | 150
4.1.5. | Stento diametras CH 06 , ilgis 27 cm -29cm, 12 mėnesių stentavimui |  | 30
4.1.6. | Stento diametras CH 07, ilgis 27 cm -29cm, 12 mėnesių stentavimui |  | 30
4.1.7. | Stento diametras CH 06, ilgis 13 cm -15 cm, skirtas inkstų transplantatams |  | 150
4.1.8. | Stento diametras CH 06, ilgis 15 cm -17 cm, skirtas inkstų transplantatams |  | 50
4.2. | Šlapimtakio stentavimo rinkinys su magnetiniu pašalinimo prietaisu | Rinkinį sudaro: 1. Stentas, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės per visą ilgį, turi rentgenokontrastinius žymeklius, stento pozicionavimo žymeklius, magnetas stento šlapimo pūslės , dydis 6.0 Fr, ilgis 26 cm. 2. Nukreipiančioji styga 0,035" diametro, vielos ilgis 150 cm. 3. Stento įvedėjas („pucher“ 40cm ilgio), 3. Magnetinis stento ištraukimo prietaisas, Tiemann tipo 15 Fr. | 80
4.3. | Šlapimtakio stentavimo rinkinys su adapteriu šlapimo surinkimo maišui | Rinkinį sudaro : 1. Stentas mono-J formos, pagamintas iš alifatinio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, vienu užlenktu ir atviru galu, šoninės drenavimo skylutės užlentame gale, įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis, rentgenokontrastinis, 70 cm ilgio. 2. Pravedimo viela, 0,035''diametro , 125 cm -175 cm ilgio. 3. Adapteris šlapimo surinkimo maišui prijungti. | 40
Viso 4 pirkimo daliai: | [7 empty] | 0
5. | Nefrostominiai vamzdeliai nerfostomos keitimui | Pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos, Foley kateterio tipo, su 1,5 ml - 3 ml užpildomu balionėliu
5.1 | Diametras 10 Fr |  | 50
5.2 | Diametras 12 Fr |  | 50
Viso 5 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
6. | Rinkinys drenažinio kanalo plėtimui | Plastikinių dilatatorių rinkinys 08 Fr/ 10 Fr / 12 Fr / 14 Fr /16 Fr, 18 cm ilgio, paskutinis dilatatorius su perskiriamu apvalkalu, skrtas naudojimui su stygomis iki 0,038". | 30
7. | Kateteris perkutaniniam kryptingam stygos įvedimui endourologinių operacijų metu | Vienkartinis, sterilus. Lenktas kateteris su metaline dalimi kateterio išlenkimo kontrolei, naudojamas 0,035"-0,038" stygos perkutaniniam nukreipimui į specifinę inksto vietą. Diametras 6 Fr, ilgis 60 cm -70 cm. | 30
8. | Rinkinys šlapimo pūslės troakarinei punkcijai ir drenažui
8.1 | Rinkinys su trokaru su įstrižu pjaunančiu galu | Rinkinys susidedantis iš išardomo troakaro su įstrižu pjaunančiu galu ir drenažinio vamzdelio su vienu lenktu galu ir daugybinėmis perforacijomis jame. Kaniulė: ilgis 11,5 cm -12 cm, diametras 5,2 mm -5,4 mm. Kateteris: ilgis ne trumpesnis nei 65 cm, pagamintas iš poliuretano, 2 litrų surinkimo maišelis. Diametras CH 15- CH 16. | 500
8.2 | Rinkinys su trokaru su duriančiu platėjabčiu galu. | Rinkinys susidedantis iš išardomo troakaro su duriančiu, platėjančiu galu ir drenažinio vamzdelio su daugybinėmis perforacijomis jame. Diametras CH 15- CH 16 | 150
Viso 8 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
9. | Didelio diametro infuzinė sistema | Dvi Ecospike jungtys ,du užspaudėjai, lašinimo kamera, ratukinis užspaudėjas, standartinė jungtis su 15 cm -16 cm. silikoniniu vamzdeliu rezektoskopui. Abiejų jungčių iki Y formos išsišakojimo ilgis po 48 cm -50cm. Bendras ilgis 205 cm -210cm. Tekmės greitis 800-850 ml/min. | 7000
10. | Ureterkateteris
10.1 | Uždaru galu, diametras CH 04 - CH 06 | Uždaru galu, su metaliniu mandrenu, su švirkšto sujungėju, diametras CH04 - CH06 | 600
10.2 | Atviru galu, diametras CH 04 - CH 06 | Atviru galu, diametras CH04 - CH06 | 650
Viso 10 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
11. | Priemonės akmenų ekstrakcijai
11.1 | Vienkartinė kilpa ( krepšelis) akmenų ekstrakcijai
11.1.1. | Kilpos diametras 1,5 Fr -1,9 Fr | Sterili, keturių vielų, krepšelis su buku galu (tipless). Pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos. Krepšelio diametras 10 mm -15mm., kilpos ilgis 115 cm -120 cm., diametras 1,5 Fr -1,9 Fr. Lanksti krepšelio distalinė dalis. | 200
11.1.2. | Kilpos diametras 2,2 Fr -2,4 Fr | Sterili, keturių vielų, krepšelis su buku galu (tipless). Pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos. Krepšelio diametras 10 mm -15mm., kilpos ilgis 115 cm -120 cm., diametras 2,2 Fr -2,4 Fr. Lanksti krepšelio distalinė dalis. | 150
11.1.3. | Kilpos diametras 3 Fr, krepšelis buku galu | Sterili, keturių vielų, pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, krepšelis su buku galu (tipless). Krepšelio diametras 10 mm-20 mm, kilpos ilgis 90 cm -115 cm., diametras 3 Fr | 40
11.1.4. | Kilpos diametras 3 Fr, krepšelis smailiu galu | Sterili, keturių vielų, krepšelis su smailiu galu. Krepšelio diametras 10 mm -20 mm., kilpos ilgis 90 cm -115 cm, diametras 3 Fr | 250
11.2. | Kombinuota akmens sugavimo ir jo šalinimo sistema | Kombinuota akmens sugavimo ir jo šalinimo sistema : 3-jų šakų sistemos distalinė dalis (viršūnė) pagaminta iš nitinolio, sistemos gaudyklė ir krepšelis atsidaro ir užsidaro jo distalinėje dalyje, akmuo sugriebiamas sistemos priekyje, komplektuojamas su “Tuohy-Borst” adapteriu, sklandžiam įvedimui į endoskopo darbinį kanalą. Dydžiai: 1,5 Fr , ilgis 120 cm , gaudyklės atsidarymo angos dydis ne mažiau 8 mm. | 70
Viso 11 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
12. | Styga šlapimtakiui | Pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, padengta poliuretanu arba lygiaverte medžiaga, su hidrofiliniu sluoksniu. 0,025"-0,035", 3 cm. ilgio lanksčiu galu, slidi. Ilgis 145 cm -150 cm. | 200
13. | Styga endourologinėms operacijoms | Pagaminta iš nitinolio, arba lygiavertės medžiagos., padengta hidrofiliniu sluoksniu, abu lankstūs galai po 3 cm iš kiekvieno galo, pakietinta vidurinė dalis. Ilgis 145 cm -150 cm, diametras 0,035". | 50
14. | Okliuzinis kateteris ureteroskopijai
14.1 | Pieloureterinis okliuzinis kateteris, | Pieloureterinis okliuzinis kateteris, veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano, turi rentgeno kontrastinius intarpus. Suskleistos dalies išorinis diametras nemažiau nei 10 mm. Ilgis 65 cm-80cm. Tinka naudojimui su 0,035" arba 0,038" dydžio viela – pravedikliu. | 60
14.2 | Ureterinis okliuzinis kateteris, | Ureterinis okliuzinis kateteris, veikiantis susispaudžiančios plėvelės principu. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, turi rentgeno kontrastinius intarpus. Ilgis – ne mažiau kaip 150 cm. Lankstus galiukas – ne mažiau kaip 6 cm. Suskleistos dalies išorinis diametras ne mažiau nei 10 mm. | 20
Viso 14 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
15. | Okliuzinė styga ureteroskopijai | Styga, pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, susiraitanti į spiralę šlapimtakyje už akmens. Ilgis 115 cm, susiraitančio galo ilgis 7cm, stygos diametras 3 Fr. | 50
16. | Nefrostominis įvedėjas litotripsijai su atsiurbimu | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Su atsišakojimu proksimalinėje dalyje, kuris skirtas irigacinei sistemai pajungti. Galimi įvedėjo vidiniai diametrai pasirinktinai 16 Fr, 18 Fr; galimi ilgiai pasirinkrinai 17 cm, 21 cm. Įvedėjas nuo 5 cm žymos turi būti sugraduotas kas 1 cm. Komplektuojamas kartu su dangteliu vienam kanalui uždaryti. Kartu su įvedėju turi būti pateikiama vamzdelių sistema ir talpa šalinamų akmenų bei išsiurbiamo turinio surinkimui. | 100
17. | Amplatz plėtėjų įvedimo styga | Tiesi, su 7cm lanksčiu galu ir specialiai pakietinta vidurine dalimi, 0,035" diametro, 145 cm -150 cm. ilgio | 200
18. | Lankstaus ureteroskopo įvedimo mova | Skirta lankstaus ureteroskopo saugiam įvedimui į šlapimtakį ir akmenų pašalinimo operacijoms, su papildomu kanalu kontrastavimui.
18.1 | Vidinis diametras 12 Fr, ilgis 45 cm -57 cm |  | 100
18.2 | Vidinis diametras 10 Fr, ilgis 45 cm -57 cm |  | 100
Viso 18 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
19. | Adata inkstų cistų punkcijai | Vienkartinė, sterili, turi būti matoma echoskopo kontrolėje, su vidiniu mandrenu. Diametras 18 G, ilgis 19,5 cm -20,5cm. | 300
20. | Cistoskopinė injekcinė adata | Vienkartinė, sterili, diametras 23 G, 5 Fr. Ilgis 34 cm -36 cm. | 20
21. | Šlaplės fiksavimo sistemos
21.1 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su dvejomis įvedimo adatomis su plastikinėmis ergonominėmis rankenomis. Halo (ratilo) tipo adatos, ne storesnės kaip 3 mm, turinčios griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno. Mėlynos spalvos. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis.Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis yra ne daugiau kaip 22 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Neaptrauktos mova tinklelio ilgis ne ilgesnis nei 4 cm. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,60 mm; porų dydis ne didesnis nei 1190 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | 150 | SOFT LIFT šlaplės fiksavimo sistema, Cousin Biotech. Kodas GCBINSOFTU | 238 | 5 | 35700 | 37485 | Sistemoje sterilus implantas ir instrumentai skirti TOT ir TVT operacijoms. Implanto ilgis 45cm, plotis 1cm., Implantas pagamintas iš polipropyleno. Implanto kraštai glotnūs, atraumatiniai. Porų dydis 0,8 x 0,9 mm., medžiagos svoris 64 g/m². Sistemoje du sterilūs implanto pravedėjai lenkti sraigto-S formos ir vienas kablio formos, bei nukreipiklis. Sterilūs. Yra CE sertifikatas. http://www.cousin-biotech.com/en/products-cousin-biotech/uro-gynaecology-wide-range-implants-for-treatment-female-urinary-incontinence-and-prolapsus/soft-lift-treatment-urinary-stress-incontinence-women
21.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su viena įvedimo adata, turinčia plastikinę ergonominę rankeną, su įstūmėjo slanktimi. Adata išlenkta Curved tipo, skersmuo 2,7 mm, 19 cm ilgio, išlenkimas 115 ° arba 82,55 mm spindulio, pritaikytas gaktikauliui apeiti. Turi griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno, baltos spalvos, turi 17 cm, mėlynos spalvos plastikines movas, geresniai vizualizacijai. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis ne daugiau kaip 44,5 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,65 mm; porų dydis ne didesnis nei 1182 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | 150 | SOFT LIFT šlaplės fiksavimo sistema, Cousin Biotech. Kodas GCBINSOFTU | 238 | 5 | 35700 | 37485 | Sistemoje sterilus implantas ir instrumentai skirti TOT ir TVT operacijoms. Implanto ilgis 45cm, plotis 1cm., Implantas pagamintas iš polipropyleno. Implanto kraštai glotnūs, atraumatiniai. Porų dydis 0,8 x 0,9 mm., medžiagos svoris 64 g/m². Sistemoje du sterilūs implanto pravedėjai lenkti sraigto-S formos ir vienas kablio formos, bei nukreipiklis. Sterilūs. Yra CE sertifikatas. http://www.cousin-biotech.com/en/products-cousin-biotech/uro-gynaecology-wide-range-implants-for-treatment-female-urinary-incontinence-and-prolapsus/soft-lift-treatment-urinary-stress-incontinence-women
Viso 21 pirkimo daliai : | [7 empty] | 74970
22. | Laparoskopinės kabutės, titaninės | Titaninės kabutės, vidutinės -didelės. Uždaryta kabutė ne mažesnė nei 8,8 mm ilgio, tinkama laparoskopiniam klipatoriui. Kabutės vidinėje kreivėje privalo turėti įstrižinius griovelius | 1400
23. | Filtras laparoskopiniam insufliatoriui | Vienkartinis, sterilus. Tinka naudoti su insufliatoriumi UHI-3. | 60
24. | Laparoskopinis maišelis, talpa 800 ml- 900 ml | Maišelis laparoskopinėms operacijoms. Sterilus, talpa 800-900 ml, pilnai atidaryto diametras ne mažiau 100 mm. Procedūros metu galima lengvai atidaryti ir uždaryti tiek kartų, kiek reikalinga, be latekso, su dviguba sienele, be metalinių dalių, su pozicionavimo markeriu, 10 mm troakarui. | 380 | TK BAG laparoskopinė audinių šalinimo sistema. Gamintojas G T.K Medical. Kodas HSD-130 | 22 | 5 | 8360 | 8778 | Talpa 700 ml. . Įeigos išsiskleidimo diametras - 130 mm. Maišo ilgis – 170 mm. Tinkamas naudoti su 10 mm. troakaru.Galima atidaryti ir uždaryti procedūros metu. Su rankena.Sterilus. CE ženklinimas
25. | Laparoskopinis maišelis, talpa 1100 ml-1300 ml | Maišelis laparoskopinėms operacijoms. Sterilus, talpa 1100-1300 ml, pilnai atidaryto diametras ne mažiau 130 mm. Procedūros metu galima lengvai atidaryti ir uždaryti tiek kartų, kiek reikalinga, be latekso, su dviguba sienele, be metalinių dalių. | 50
26. | Laparoskopinis maišelis, talpa 700 ml- 900 ml | Maišelis laparoskopinėms operacijoms. Sterilus, talpa 700 ml -900 ml. Pilnai atidaryto diametras 120 mm -130 mm. Procedūros metu galima lengvai atidaryti ir uždaryti, be latekso. Turintis išorinę rankeną maišelio užvėrimui ir atvėrimui. 10 mm troakarui. | 50 | TK BAG laparoskopinė audinių šalinimo sistema. Gamintojas G T.K Medical. Kodas HSD-130 | 22 | 5 | 1100 | 1155 | Talpa 700 ml. . Įeigos išsiskleidimo diametras - 130 mm. Maišo ilgis – 170 mm. Tinkamas naudoti su 10 mm. troakaru.Galima atidaryti ir uždaryti procedūros metu. Su rankena.Sterilus. CE ženklinimas
27. | Laparoskopinės kabutės, polimerinės XL dydžio | Polimerinės, nesirezorbuojančios. Vidinėje pusėje turi griovelius, kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba, kabutė turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą, supakuotos po 6 vnt kasetėje, XL dydžio, „Hem-o-lock“ tipo, tiekėjas privalo pateikti panaudos būdu du aplikatorius, Ø 10 mm. | 15000
28. | Laparoskopinės kabutės, polimerinės L dydžio | Polimerinės, nesirezorbuojančios. Vidinėje pusėje turi griovelius, kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba, kabutė turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą, supakuotos po 6 vnt kasetė, L dydžio, „Hem-o-lock“ tipo, tiekėjas privalo pateikti panaudos būdu du aplikatorius, Ø 10 mm. | 300
29. | Bipolinis instrumentas laparoslopinėms operacijoms | Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Sterilus, vienkartinis. Darbinis ilgis 35 cm, skersmuo 5 mm, žiotys tiesios, žiočių ilgis 20 mm. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. Žiotys turi netraumuojančius dantukus, kurie suspausti suima ir laiko apdorojamą audinį. Prie įtaiso yra pritvirtintas maitinimo laidas. Instrumentas techniškai suderinamas su firmos “Ethicon Endosurgery generatoriumi GEN11 | 36
30. | Ultragarsinės žnyplės | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės; Koto diametras 5mm, ilgis 360mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Lenkta darbinė dalis, 18 mm ilgio. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Instrumentas techniškai suderinamas su firmos „Ethicon Endosurgery” generatoriumi GEN11. | 144
31. | Laparoskopinis linijinis lankstus pjovėjas ir kasetė
31.1 | Laparoskopinis linijinis lankstus pjovėjas | Sterilus vienkartinis instrumentas, skirtas kraujagyslių nupjovimui ir susiuvimui. Lankstus ne mažiau kaip 50 laipsnių į abi puses. Instrumento stiebas yra 320 mm ilgio, 9 mm skersmens, darbinė dalis 7 mm pločio, lenktu galu. Siūlės ilgis 35 mm. Rotuojamas 360 laipsnių. Susiuvimas ir nupjovimas atliekamas integruoto elektrinio peilio pagalba. Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. | 48
31.2 | Kasetė laparoskopiniam linijiniam pjovėjui | Skirta kraujagyslių susiuvimui ir nupjovimui. Siūlės ilgis 35 mm, 4 eilės titano plieno lydinio kabučių, kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm. | 144
Viso 31 pirkimo daliai : | [7 empty] | 0
32. | Vienkartinis tarpvietės žaizdos plėtiklis
32.1 | Tarpvietės žaizdos plėtiklio žiedas | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedas, pagamintas iš plastiko, susideda iš dviejų pusžiedžių, kurių diametrai 32,5cm ir 18,3cm. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Cirkuliariai viso žiedo briaunose yra išpjovos elastingiems laikikliams arba ligatūroms tvirtinti. | 10 | Lone Star sistemos retraktoriaus žiedas 32,5x18,3. Cooper Surgical, kodas 3304G | 90 | 5 | 900 | 945 | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedas, pagamintas iš plastiko, susideda iš dviejų pusžiedžių, kurių diametrai 32,5cm ir 18,3cm. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Cirkuliariai viso žiedo briaunose yra išpjovos elastingiems laikikliams arba ligatūroms tvirtinti.
32.2 | Tarpvietės žaizdos pliklio žiedo laikiklis | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedo laikiklis elastingas, pritaikytas naudojimui su tarpvietės žaizdos plėtėju-žiedu, laikiklio vienam gale yra aštrus kabliukas, kabliuko dydis 5 mm. Kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo. | 40 | Lone Star sistemos laikikliai retraktoriaus žiedui, 5 mm. Cooper Surgical, kodas 3311-1G | 8.5 | 5 | 340 | 357 | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedo laikiklis elastingas, pritaikytas naudojimui su tarpvietės žaizdos plėtėju-žiedu, laikiklio vienam gale yra aštrus kabliukas, kabliuko dydis 5 mm. Kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo.
Viso 32 pirkimo daliai : | [7 empty] | 1302
33. | Vienkartinis ureteroskopas | Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. Matymo laukas ne mažiau 100°, lauko gylis 2 mm -50 mm, Distalinio galo diametras ne daugiau 7,4 Fr, Išorinis įvedimo sistemos diametras ne daugiau 8,6 Fr, darbinio kanalo diametras 3,6 Fr distalinio galo lankstumas į viršų 275°, lankstumas į apačią 275°, darbinis ilgis 670 mm ± 5 mm, bendras sistemos ilgis 90 mm ±5 mm. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijos ir instrumentų įvedimo. | 10