[image: image1.jpg]



ProFil™
Univerasalus mikrohibridinis kompozitas 

ProFil™ yra plombinė rentgenokontrastiška  šviesa kietinama  medžiaga , kurios sudėtyje yra 

BIS-GMA & TEGDMA dervos plius kvarcinis užpildas. ProFil™ turi 13 spalvų ir 4 opakeriai, kurie atitinka Vita™ spalvų raktą.

Spalvos: A1, A2, A3, A3.5,A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2,D3,Incisal
Opakeriai : OA2, OA3, OA3.5, OB2
Spalvų gama rinkinyje pagal pirkėjo pageidavimą
Pakuotė: 8šv x 4gr. + 3ml ėsdinimo rūgštis + 5ml surišimo sistema arba pakuojama pagal pirkėjo pageidavimą.
Rekomenduojamos indikacijos: 
· Tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plobavimui
· Danties kulties atsatymas
· Lūžusio danties atstatymui
Savybės:

· Mažas po polimerizacijos susitraukimas

· Šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas ir stabilios spalvos
Sudėtis:

Bario aliumsilikatas (vidutinis dalelių dydis <1μm), silicio dioksido (vidutinis dalelių dydis <0.04μm),bisfenolio A glycidildimetakrilato,tryteleno glycidildimetakrilato,foto iniciatorių,visų neorganinių užpildų svoris 78 %

Vartojimas:

I.Preliminarios instrukcijos:
a) pemzos suspensija ir vandens srove nuvalomas dantų paviršius nuo apnašų.

b)atspalvio parinkimas:dantys nėra monochramatiniai ir gali būti skirstomi į 3 spalvų charakteristikos tipus:priegingivalinė,danties kūno ir kandamoji sritis.Prieš parenkant atspalvį ir restauravimo gylį,rekomenduojama padaryti meginį. Arba pritaikyti *Vita™ Lumin Vacuum spalvų raktą.Geriausias izoliavimo metodas – koferdamas.
II.Tiesioginis dantų plombavimas. Ertmės preparavimas.

Priekiniuose dantyse:naudokite įprastinį rūgšties išėsdinimą ir III – V klasės preparavimą.

Krūminiuose dantyse: Ertmės preparavimas prastu būdu.Visi kampai užapvalinami.Jokių amalgamos ar pamušalo likučių,kurie trukdytų praeiti šviesos srautui,tuo pačiu apribodami plombinės medžiagos kietėjimą,neturi būti palikta.

2.Pulpos apsauga.Giliose ertmėse pulpos gyvybingumo išsaugijimui naudokite minimalų kiekį kalcio hidroksido pamušalo, palikdami likusį paviršių surišimo procedūrai.Rekomenduojama naudoti stiklojonomerinę (ProBase™ ) ar kitą beeugenolinę bazinę medžiagą.
3.Matricos pritaikymas. Panaudokite skaidrią matricinę sistemą, kaiščiuojant, kad gauti maksimalų kontaktą. Išankstinis kaiščiavimas yra patartinas, kad pasiektų mažą atskyrimą ir palengvintų optimalų kontaktą. 
4.Emalio ir dentino gydimas: Rekomenduojama panaudoti ProFil ™ kombinacijoje su Q-Etch (rūgšties ėsdintojas) ir ProLink ™. Sekite instrukcijas ėsdinimo,adhesyvo aplikacijai ir kietinimui.

Ėsdinimas: Paskirstykite būtiną kiekį ėsdiklio emaliui ir dentinui.Po to 20 sekudžių praplaukite vandens srove.Sausu oru  per 2 sekundes pašalinkite vandens perteklių.
Vieno žingsnio surišėjas: užtepti rišamąją medžiagą  emaliui ir dentinui dviem sluoksniais ir palaukite 15 sekundžių.Pasausinkite švelnia oro srove apie 3 sek. 20 sekundžių kietinti su šviesa kietinama lempa.

5. Mišinio paskirstymas.

Švirkšte.Išspauskite reikiamą kiekį plombinės medžiagos ant maišymo popierėlio.Nedelsiant uždaryti švirkštą dangteliu. Išstumtoji plombinė medžiaga  turi būti saugoma nuo matomos šviesos.Mišinį dėkite į ertmę.
6.Plombavimas. Švitinamas medžiagos sluoksnis ne didesnis 2.5 mm.Šiek tiek perpildykite ertmę,kad kompozitas galėtų išsiskleisti į kraštus. Venkite intensyvios šviesos dirbamame lauke.

7.Švitinimas: ProFil plombinė medžiaga kietėja didelio šviesos srauto.Kiekviena sluoksnį švitinkite,taip kaip nurodyta 1 lentelėje.Švitinimo metu šviesolaidį laikykite kiek galima arčiau arčiau plombinės medžiagos paviršiaus.
Švitinimo laikas ir sluoksnių storio nurodymai:

Reguliarus atspalvis : maximalus sluoksnio storis 2.5 mm , švitinimas 20 sek.

Opakerinis atspalvis : sluoksnio storis mažiau kaip 2.0 mm , švitinimas 30 sek.

Lentelė 1. Švitinimo laikas ir sluoksnio storiai kiekvienai šviesa kietinamai lempai.
	šviesa kietinimo lempa
	švitinimo laikas (sek)
	Sluoksnio storis (mm)

	
	
	A1,A2, A3, A3.5, A4,B1,B2, B3, C2,C3,D2,D3, Incisal
	Opaque: OA2,OA3, OA3.5, OB2

	
	
	
	

	*Įprastinė helio lempa
	20'
	2,5
	2

	*Greitoji helio lempa
	10'
	
	

	*Plasma arc
	6'
	
	

	*LED
	20'
	
	


*Šviesa kietinamos lempos

	Tipas
	Šviesos šaltinis
	Bangos ilgio diapazonas ir intensyvumas

	Įprastinė helio lempa
	Helio lempa
	šviesos intensyvumas 300 - 550mW/cm ² bangos ilgyje svyruoja nuo 400 - 515nm

	
	
	

	Greitoji helio lempa
	Helio lempa
	šviesos intensyvumas >550mW/cm ² bangos ilgyje svyruoja nuo 400 - 515nm

	
	
	

	Plasma arc
	Ksenono lempa
	Šviesos intensyvumas> 2000mW/cm ² bangos ilgyje svyruoja nuo 400-515nm ir šviesos intensyvumas daugiau negu 450mW/cm ² bangos ilgio diapazone nuo 400 - 430nm.

	
	
	

	LED
	Mėlyna LED
	Šviesos intensyvumas> 300mW/cm ² bangos ilgyje svyruoja nuo 400 - 515nm. Viršūnė emisijos spektro 450 – 480nm

	
	
	


8.Poliravimas.Po švitinimo,kontūruokite restauruotą paviršių švelniais deimantinias grąžtais ar akmenukais.Atidžiai pritaikykite sukandimą švelniais poliravimo deimantinias grąžteliais ar akmenukais.

Galiojimo laikas : švirkštai 4 metai, kapsulės 3 metai.Neatidaryta medžiaga turi buti laikoma ne aukštesneje kaip 24°C.
Laikymas: Nelaikykite kartu su medžiagomis, kurios savo sudėtyje turi eugenolio. ProFil™  medžiaga sukurta naudoti kambario temperatūroje (21-24°C). Lot numeris ir galiojimo laikas pažymėtas ant pakuotės.Pasibaigus galiojimui nenaudoti.

Įspėjimas : Tik profesionaliam naudojimui odontologijoje. Nutraukite naudojimą, jei pacientas alergiškas akrilams.Vengti sąlyčio su naudojama medžiaga.Jeigu buvo kontaktas su oda, nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. Naudoti apsaugines pirštines. Atsitiktinio kantakto su akimis ar vidinias burnos audiniais ,nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandeniu.

Garantija: Silmet Ltd pakeis produktą, kuris turi akivaizdžių defektų. Silmet Ltd nepriima atsakomybės už bet kokį pakenkimą ar praradimą, tiesioginį ar netiesioginį,  dėl  nesugebėjimo panaudoti produkto pagal instrukciją. Tai yra odontologo atsakomybė nustatyti , tinkamą produkto panaudojimą. Odontologas priima visą riziką ir atsakomybę.
Silmet LTD

Tel: 972-3-5331474
e-mail: sales@silmet.co.il: www.silmet.co.il
Atstovas ES: Diadent,13 Rue Jean Lolive.
2.1 La Fosse a la Barbiere, Aulnaye France 93600
[image: image2.emf]
