## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUI NR. 19491.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.
5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.
6. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.
7. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą).
8. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
9. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
10. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
11. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus ir papildomas tyrimo priemones kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
12. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, prašo pateikti prekių pavyzdžius pirkimo dalims Nr. 9, 10, 11, 39, 40, 41 ne vėliau negu iki vokų atplėšimo datos. Perkančioji organizacija gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius ir kitoms pirkimo dalims. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo. Pateikiamas dokumentas (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantis, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.
4. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.
6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
7. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS BIOCHEMIJOS, HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJAI
1 | Indikatorinės juostelės pH 4-10 | Pakuotėje ne mažiau 100 ir ne daugiau 200 vnt., žingsnis turi būti kas 0,5 pH. | juostelė | 10000
2 | Plokštelės kraujo grupėms nustatyti | Vienkartinės plokštelės ant kurių atliekama tiesioginės agliutinacijos reakcija kraujo grupei ir Rh faktoriaus priklausomumui nustatyti. Karpomos plokštelės imunohematologiniams tyrimams atlikti. Plokštelių dydis nuo 25 iki 60 duobučių. | vnt. | 15000
3 | Rinkinys ėminio surinkimui ir ištyrimui dėl Enterobius vermicularis | Pakuotėje 50 testų (50x1 stiklelį). Kiekvienam testui skirtas objektinis stiklelis kartu su lipnia plėvele ėminiui surinkti. | pakuotė | 3
4 | Objektiniai stikleliai | Su šlifuotu galu užrašams. | vnt. | 40000
5 | Dėžutės mikroskopinių preparatų laikymui | Talpa 100 stikliukų. | vnt. | 30
6 | Popierius rezultatų spausdinimui | Terminis, plotis 55-57 mm, rulono ilgis 18 m. +/- 5m. | vnt. | 60
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJAI
7 | VITEK 2 COMPACT analizatoriaus bakterijų ir mieliagrybių identifikavimo ir jautrumo antibiotikams nustatymo kortelės bei kiti priedai | Siūlyti vieno gamintojo priemones
7.1 | Gramteigiamų mikroorganizmų identifikavimo kortelė (GP) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 800
7.2 | Gramneigiamų mikroorganizmų identifikavimo kortelė (GN) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 400
7.3 | Neisseria spp. ir Haemophilus spp. identifikavimo kortelė (NH) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 200
7.4 | Anaerobų, mikroaerofilų ir Corynabacterium spp. identifikavimo kortelė (ANC) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 400
7.5 | Mieliagrybių identifikavimo kortelė (YST) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 240
7.6 | Mieliagrybių jautrumo antibiotikams nustatymo kortelė (AST-YS08) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 400
7.7 | Jautrumo antibiotikams nustatymo kortelė (AST) | Kortelė. Rinkinyje ne mažiau 20 kortelių | kortelė | 800
7.8 | Antgaliai pipetėms | Antgalis. Sterilūs, supakuoti dėžutėse po 96 vnt., dozuojamas tūris 100-1000 mkL. | antgalis | 1920
7.9 | Antgaliai pipetėms | Antgalis. Sterilūs, supakuoti dėžutėse po 96 vnt., dozuojamas tūris 0,5-250 mkL. | antgalis | 1920
7 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
8 | Hipurato hidrolazės nustatymo rinkinys | Rinkinys. Rinkinį sudaro natrio hipurato diskai ir 7% koncentracijos ninhidrino reagentas. Rinkinys skirtas 30 testų. | rinkinys | 20
9 | Optochino diskai | Diskas. Skirtas Streptococcus pneumoniae identifikavimui. Inhibicinės zonos skersmuo aplink diską turi būti ne mažesnis nei 14 mm. Disko koncentracija 5 µg. Rinkinyje ne mažiau 50 diskų. Būtina pateikti pavyzdį. | diskas | 300
10 | Bacitracino diskai | Diskas. Skirtas A grupės beta-hemolizinio streptokoko identifikavimui. Disko koncentracija 0.2 IU. Inhibicinės zonos skersmuo aplink diską turi būti ne mažesnis nei 15 mm. Rinkinyje ne mažiau 50 diskų. Būtina pateikti pavyzdį. | diskas | 300
11 | Nerūdijančio plieno pincetai | Nerūdijančio plieno, suplotais, užlenktais galais, sterilizuojami liepsna. Ilgis 105 mm. Būtina pateikti pavyzdį. | vnt. | 3
12 | Sorbito diskai | Diskas. Rinkinyje ne mažiau 30 diskų. | diskas | 240
13 | Rinkinys Salmonella spp., Citrobacter spp. ir Proteus spp. Diferencijavimui (NPA ir PYR testai) | Rinkinys. Rinkinyje turi būti visi reikiami reagentai, skirti NPA ir PYR testų atlikimui. Rinkinys skirtas 60 testų. | rinkinys | 4
14 | Lateks agliutinacinis rinkinys beta-hemolizinių streptokokų identifikavimui iš kultūros (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
14.1. | Streptokokų A, B, C, D, F, G nustatymo lateks agliutinacijos rinkinys | Rinkinys. Rinkinys skirtas 60 testų. Jame turi būti A, B, C, D, F, G grupių beta-hemolizinių streptokokų lateks agliutinaciniai serumai ir visi tam tyrimui reikalingi ekstrakcijos reagentai. | rinkinys | 6
14.2. | Ekstrakcijos reagentai | Rinkinys. Rinkinys skirtas 60 testų. | rinkinys | 12
14.3. | Streptococcus pneumoniae lateks agliutinacijos rinkinys | Rinkinys. Rinkinys skirtas 60 testų. Jame turi būti visi tam tyrimui reikalingos priemonės. Buferio rinkinyje ne mažiau 8 ml. | rinkinys | 8
14.4. | Haemophilus influenzae b lateks agliutinacijos rinkinys | Rinkinys. Skirtas Haemophilus influenzae b tipo identifikavimui nuo standžios mitybinės terpės. | rinkinys | 2
14 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
14 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
15 | XLD agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 7500
16 | Mitybinė terpė ir priedas jersinijų išskyrimui (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
16.1. | CIN jersinijų agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 5000
16.2. | CIN jersinijų agaro papildas | Buteliukas. Rinkinyje ne mažiau 10 buteliukų, 1 buteliukas skirtas 500 ml CIN jersinijų agaro gamybai | buteliukas | 200
16 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
16 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
17 | Mitybinė terpė ir priedas stafilokokų išskyrimui (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
17.1. | Manitolio druskos agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 15000
17.2. | Kiaušinio emulsija | Butelis ne mažiau 100 ml | ml | 4000
17 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
17 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
18 | Mitybinė terpė ir priedas grybų išskyrimui (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
18.1. | Sabūro-dekstrozės agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 6000
18.2. | Sabūro-dekstrozės agaro chloramfenikolio suplementas | Buteliukas. Rinkinyje ne mažiau 10 buteliukų, 1 buteliukas skirtas 500 ml Sabūro-dekstrozės agaro gamybai | buteliukas | 240
18 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
18 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
19 | Mitybinė terpė ir priedas Urea agaro gamybai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
19.1. | Urea agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000
19.2. | Urea 40% suplementas | Rinkinyje ne mažiau 10 buteliukų po 5 ml. | ml | 400
19 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
19 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
20 | Mitybinė terpė ir priedas šokoladinio agaro gamybai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
20.1. | GC agaro pagrindas šokoladiniam agarui | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 6500
20.2. | Papildas "Vitox" šokoladiniam agarui | Rinkinys. Rinkinyje ne mažiau 5 buteliukų "Vitox" miltelių ir ne mažiau 5 buteliukų "Vitox" skiedimo skysčio. Rinkinį iš viso sudaro 10 buteliukų. | rinkinys | 50
20.3. | Hemoglobino milteliai šokoladiniam agarui | Pakuotė ne mažiau 400 g. | g | 1200
20 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
20 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
21 | Rinkinys grybų identifikavimui ir jautrumo nustatymui | Rinkinys. Skirtas mieliagrybių identifikavimui ir atsparumo priešgrybiniams vaistams nustatymui. Rinkinys skirtas 30 testų. Rinkinyje turi būti visi reikiami reagentai tyrimo atlikimui. | rinkinys | 6 | 146 | 5% | 153.3 | 876 | 919.8 | Gamintojas Elitech Group, rinkinys Candifast, kodas 44030, nuoroda: https://www.elitechgroup.com/product/candifast, ,,Aprašymas nr. 21.pdf"
22 | Tioglikolinė terpė | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000
23 | Mitybinė terpė ir priedas hemofilų HTM agaro gamybai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
23.1. | Hemofilų HTM agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000
23.2. | Hemofilų HTM agaro suplementas | Buteliukas. Rinkinyje ne mažiau 10 buteliukų, 1 buteliukas skirtas 500 ml hemofilų HTM agaro gamybai. | buteliukas | 50
23 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
23 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
24 | Vienkartiniai tamponėliai | Tamponėlis. | vnt. | 12000
25 | Anaerobų bazinis buljonas | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1500
26 | Defibrinuotas arklio kraujas | Butelis ne mažiau 50 ml, ne daugiau 100 ml. | ml | 5000 | 0.1205 | 5% | 0.12652 | 602.5 | 632.625 | Gamintojas Graso Biotech, prekė Defibrinated Horse Blood 100 ml, kodas 1002, nuoroda: ,,Aprašymas nr. 26.pdf"
27 | Defibrinuotas avies kraujas | Butelis ne mažiau 50 ml, ne daugiau 100 ml. | ml | 7500 | 0.1028 | 5% | 0.10794 | 771 | 809.55 | Gamintojas Graso Biotech, prekė Defibrinated Sheep Blood 100 ml, kodas 1000, nuoroda: ,,Aprašymas nr. 27.pdf"
28 | Kriomėgintuvėliai | Sterilūs, su vidiniu sriegiu, stovintys, graduoti, su vieta užrašui, 2 ml talpos, gali būti šaldomi iki -196°C. | vnt. | 7000
29 | Escherichia coli monovalentiniai agliutinaciniai serumai | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo, darbui su gyvomis arba virintomis kultūromis. Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 12 | 22.3 | 5% | 23.415 | 267.6 | 280.98 | Gamintojas Sifin diagnostics, Monospecific test reagents Anti-Coli, kodai: TS2201-TS2204,TR2205,TS2206 - TS2209,TR2210,TS2211-TS2217, TR2218, TS2219-TS222, nuoroda: https://www.sifin.de/produkte/bacteriological-test-reagents/coli-diagnostics/monospecific-test-reagents-anti-coli/?lang=en
30 | Petri lėkštelės | Lėkštelė. Vienkartinės, sterilios, iš polistirolo, be sektorių, 90 mm skersmens. Su ventiliaciją, aseptinės. | vnt. | 100000
31 | Rinkinys bakterinio meningito sukėlėjų antigenų nustatymui | Rinkinys. Skirtas nustatyti N. meningitidis gr. A, C, B/E.coli, Y/W135, S. pneumoniae, H. influenzae, B gr. streptokokų antigenams likvore, kraujo serume, šlapime ir kraujo kultūroje. Rinkinyje turi būti visi reagentai ir priemonės, skirtos atlikti tyrimą. | rinkinys | 4
32 | Mielių ekstraktas | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000
33 | Salmonelių agliutinaciniai serumai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
33.1. | Salmonella polivalentinis serumas poly (A-60) | Buteliukas 3 ml tūrio. | ml | 9
33.2. | Salmonella O:9 monovalentinis serumas | Buteliukas 3 ml tūrio. | ml | 6
| 33 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 0
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 0
| 33 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 0
34 | Jersinijų agliutinaciniai serumai (Siūlyti vieno gamintojo priemones).
34.1. | Yersinia enterocolitica O:9 monovalentinis serumas | Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 6 | 27.5 | 5% | 28.875 | 165 | 173.25 | Sifin diagnostics, Anti-Yersinia enterocolitica O 9, kodas TS1703, nuoroda: https://www.sifin.de/produkte/bacteriological-test-reagents/yersinia-diagnostics/monospecific-test-reagents-anti-yersinia-enterocolitica-o/?lang=en
34.2. | Yersinia enterocolitica O:3 monovalentinis serumas | Buteliukas 2 ml tūrio. | ml | 6 | 27.5 | 5% | 28.875 | 165 | 173.25 | Sifin diagnostics, Anti-Yersinia enterocolitica O 3, kodas TS1701, nuoroda:https://www.sifin.de/produkte/bacteriological-test-reagents/yersinia-diagnostics/monospecific-test-reagents-anti-yersinia-enterocolitica-o/?lang=en
| 34 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 330
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 16.5
| 34 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 346.5
35 | Salmonelių agliutinaciniai serumai serologiniams tyrimams
35.1. | Salmonella typhimurium serumas | Buteliukas 5 ml tūrio. | ml | 30 | 24 | 5% | 25.2 | 720 | 756 | Sifin diagnostics, Anti-Salmonella Typhimurium, kodas TS1624, nuoroda: https://www.sifin.de/produkte/bacteriological-test-reagents/salmonella-diagnostic/control-sera-for-the-salmonella-o-and-oh-test-antigens/?lang=en
35.2. | Salmonella enteritidis serumas | Buteliukas 5 ml tūrio. | ml | 30 | 24 | 5% | 25.2 | 720 | 756 | Sifin diagnostics, Anti-Salmonella Enteritidis, kodas TS1625, nuoroda: https://www.sifin.de/produkte/bacteriological-test-reagents/salmonella-diagnostic/control-sera-for-the-salmonella-o-and-oh-test-antigens/?lang=en
| 35 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [7 empty] | 1440
| 5 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 72
| 35 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [7 empty] | 1512
36 | Chromogeninė terpė, skirta grybų pasėliams | Lėkštelė. Chromogeninė terpė, skirta Candida rūšies grybų nustatymui. | vnt. | 300 | 0.82 | 5% | 0.861 | 246 | 258.3 | Graso Biotech, Chromagar Candida, kodas 1400, nuoroda: ,,Aprašymas nr. 36.pdf"
37 | Chromogeninė terpė, skirta šlapimo pasėliams (UTI) | Skaidri chromogeninė terpė, sudėtyje turi būti 2 chromogenai, turi indikuoti triptofano dezaminazės aktyvumą. Vertinama po 18-24 val. inkubacijos, pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 5500
38 | Chromogeninės mitybinės terpės
38.1. | MRSA agaras | Rinkinys. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai. Chromogeninė terpė, selektyviam meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus nustatymui. | rinkinys | 2
38.2. | VRE agaras | Rinkinys. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai. Chromogeninė terpė, selektyviam vankomicinui atsparaus enterokoko nustatymui. | rinkinys | 2
38.3. | ESBL agaras | Rinkinys. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai. Chromogeninė terpė, selektyviam multirezistentiškų gramneigiamų lazdelių nustatymui. | rinkinys | 2
38.4. | KPC agaras | Rinkinys. Į rinkinį įeina milteliai ir suplementas. 1 rinkinys reikalingas 5L terpių gamybai. Chromogeninė terpė, selektyviam karbapenemams atsparių gramneigiamų lazdelių nustatymui. | rinkinys | 2
38 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
38 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
39 | Piltuvėliai | Nerūdijančio plieno, su rankemėle, autoklavuojami, 120 mm skersmens viršutinė anga ir 13 mm skersmens apatinė nutekamoji anga. Būtina pateikti pavyzdį | vnt. | 4
40 | Laboratoriniai šaukšteliai | Nerūdijančio plieno, visas ilgis 280 mm, kaušelio matmenys 50x85 mm, autoklavuojami. Būtina pateikti pavyzdį | vnt. | 2
41 | Mėgintuvėlių stovai | Būtina pateikti po pavyzdį kiekvienai pozicijai.
41.1. | Universalus mėgintuvėlių stovas | Pagamintas iš polipropileno, skylutės kvadratinės, tinka 16 mm skersmens mėgintuvėliams, stovo ilgis 250 mm, plotis 105 mm. Autoklavuojamas. Vietų skaičius - 60. | vnt. | 10
41.2. | 12 vietų mėgintuvėlių stovas | Pagamintas iš polipropileno, autoklavuojamas, skylučių skersmuo 20 mm, kurios išdėstytos 2 eilėmis po 6 skylutes. | vnt. | 6
41.3. | Mėgintuvėlių stovas nuožulnių mikrobiologinių terpių išpilstymui | Tinka 20 mm skersmens mėgintuvėliams, yra galimybė išpilstyti terpes 5° ir 20° kampu. | vnt. | 4
41.4. | Centrifūginių mėgintuvėlių stovas | Pagamintas iš polipropileno, su vieta užrašui, autoklavuojamas, tinka 1,5 ir 2 ml tūrio mėgintuvėliams, vietų skaičius - 80. | vnt. | 4
41 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
41 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
42 | Medicininių atliekų maišai | Maišas. Neautoklavuojami, išmatavimai 200x300 mm, pakuotėje ne mažiau 500 vnt. | maišas | 6000
43 | Medicininių atliekų maišų stovai | Stovas. Autoklavuojami, tinkantys 200x300 mm dydžio maišams. | vnt. | 8
44 | Atmosferos generavimo sistema griežtiems anaerobams | Maišelis. 2,5 l talpos anaerostatui. Supakuoti po 10 vnt. | vnt. | 2000
45 | Atmosferos generavimo sistema anaerobams | Maišelis. Skirtas iki 4 Petri lėkštelių. Supakuoti po 10 vnt. | vnt. | 2000
46 | Atmosferos generavimo sistema kampilobakterijoms | Maišelis. Skirtas 2,5 l talpos anaerostatui. Supakuoti po 10 vnt. | vnt. | 2000
47 | Atmosferos generavimo sistema kampilobakterijoms | Maišelis. Skirtas 2 Petri lėkštelėms. Supakuoti po 20 vnt. | vnt. | 2000
48 | Kovačio reagentas | Rinkinyje 4 but. po 25 ml. | ml | 400
49 | DNRazės agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 2000
50 | Kolumbijos kraujo agaro pagrindas | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 5000
51 | S.I.M. agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 2000
52 | Raudonojo fenolio agaras | Milteliai skirti buljono paruošimui, pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000
53 | Hectoen-enteric agaras | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 6000
54 | Triptono sojos agaras (TSA) | Pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 500
55 | Selenito cistino buljono pagrindas | Salmonelių gausinimui, pakuotė ne mažiau 500 g | g | 1000
56 | Kalio teluritas 3,5% | Priedas Klaubergo agarui, rinkinyje ne daugiau 5 buteliukų po 5 ml | ml | 75
57 | Peptono vanduo | Pakuotė ne mažiau 500 g | g | 500
58 | Antimikrobinių vaistų juostelės su koncentracijos gradientu vaisto MSK nustatyti agare | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Rinkinyje ne daugiau nei po 30 juostelių, atskirai supakuota po 1 juostelę. Tinka naudoti 90 mm Petri lėkštelėse.
58.1. | Ceftazidimas/Ceftazidimas+Klavulaninė r. | Juostelė. Koncentracija CAZ/CAL 0.5-32/0.064-4 mkg/mL | vnt. | 90
58.2. | Meropenemas/Meropenemas+EDTA | Juostelė. Koncentracija MRP/MRD 0.125-8/0.032-2 mkg/mL | vnt. | 90
58.3. | Imipenemas/Imipenemas+EDTA | Juostelė. Koncentracija IMI/IMD 0.125-8/0.032-2 mkg/mL | vnt. | 90
58.4. | Cefotaksimas/Cefotaksimas+Klavulaninė r. | Juostelė. Koncentracija CTX/CTL 0.25-16/0.016-1 mkg/mL | vnt. | 90
58 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
58 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
59 | Kolistino MSK nustatymo buljono mikropraskiedimo metodu testas | Testas. MSK nustatymo ribos 0,25-16 mkg/ml, rinkinyje ne daugiau 16 testų. | testas | 80
60 | Pastero pipetė 1 mL, graduota | Sterilios, supakuotos po vieną. | vnt. | 10000
61 | Transportinės terpės
61.1. | Carry-Blair transportinė terpė | Steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 10000
61.2. | Amies transportinė terpė su lanksčiu paėmėju tepinėliui iš nosiaryklės | Be anglies, steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 1000
61.3. | Amies transportinė terpė su standartiniu tamponėliu standžiu koteliu | Be anglies, steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 3000
61.4. | Lankstūs tamponėliai vieliniu koteliu | Steriliai supakuota po vieną. | vnt. | 6000
61 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
.... % PVM suma Eur:
61 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
62 | Raudonojo fenolio manitolio agaras | Skirtas tirti enterobakterijų fermentacijos reakcijas mėgintuvėlyje. Natrio chlorido kiekis pagamintoje terpėje turi būti 5g/l, pakuotė ne mažiau 500 g. | g | 1000
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiskos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui * maksimalus | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
63 | Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam kraujo krešėjimo sistemos analizatoriui
63.1. | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas Klauso metodu | Reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip 2 mėn. 2-8ºC. Pakuotė < 5 ml. Gamyklinė kalibracija kiekvienai reagento partijai. | tyrimas | 6000 | x | x | x | x | x | x
63.1.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.2. | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas protrombino-prokonvertino metodu | Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml, gamintojo sukalibruotas kiekvienai partijai. Turi būti galimybė ištirti hemolizuotas (in vivo), ikterines, lipemines plazmas. Reagentas turi būti ruošiamas iš ne daugiau kaip 2 komponentų. | tyrimas | 7000 | x | x | x | x | x | x
63.2.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.3. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Reagentas turi būti su silicio aktyvatoriumi, stabilumas ≥ 7 d. 2-8ºC , pakuotė < 5 ml. Jautrus faktorių stokai, heparinui, lupus antikoagulaintams. | tyrimas | 6000 | x | x | x | x | x | x
63.3.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.4. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Reagentas turi būti su kaolino aktyvatoriumi, stabilumas 2-8ºC ≥ 7 d., pakuotė < 5 ml. Ypač jautrus faktorių stokai. | tyrimas | 1000 | x | x | x | x | x | x
63.4.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.5. | Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | Imuno adsorbcijos būdu gauta II faktoriaus stokojanti plazma. Linijiškumas ne mažesnis, kaip nuo 3 iki 150 % (kai plazmos praskiedimas 1:10). Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 val. | tyrimas | 200 | x | x | x | x | x | x
63.5.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.6. | Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | V faktoriaus stokojanti plazma, linijiškumas ≥200 %, nustatymo riba ne mažesnė kaip 3,5 % (kai plazmos praskiedimas 1:10). Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 val. | tyrimas | 100 | x | x | x | x | x | x
63.6.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.7. | Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas (FVII) | VII faktoriaus stokojanti plazma, linijiškumas ≥200 %, nustatymo riba ne mažesnė kaip 6 % (kai plazmos praskiedimas 1:10). Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 val. | tyrimas | 400 | x | x | x | x | x | x
63.7.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.8. | Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas (FVIII) | Imuno adsorbcijos būdu gauta VIII faktoriaus stokojanti plazma. Linijiškumas ne mažesnis , kaip nuo 0.7 iki 400 % taikant reikiamus plazmos praskiedimus. Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 val. | tyrimas | 700 | x | x | x | x | x | x
63.8.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.9. | Krešėjimo faktoriaus VIII C nustatymas (FVIII C) | Chromogeninių substratų metodas stabilumas reagentus užšaldžius ne mažiau kaip 1 mėn. Viena kaibracinė kreivė visam matavimo intervalui, kurio apatinė riba turi būti ≤ 0,8 %, viršutinė riba ≥-200%, glaudumas CV ≤ 4 %, atkuriamumas CV ≤ 8 % | tyrimas | 50 | x | x | x | x | x | x
63.9.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.10. | Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | Imuno adsorbcijos būdu gauta IX faktoriaus stokojanti plazma. Linijiškumas ne mažesnis , kaip nuo 0.7 iki 300 % taikant reikiamus plazmos praskiedimus. Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 val. | tyrimas | 100 | x | x | x | x | x | x
63.10.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.11. | Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | X faktoriaus stokojanti plazma, linijiškumas ≥200 %, nustatymo riba ne mažesnė kaip 1 % (kai plazmos praskiedimas 1:10). Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 val. | tyrimas | 100 | x | x | x | x | x | x
63.11.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.12. | Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | Imuno adsorbcijos būdu gauta XI faktoriaus stokojanti plazma, linijiškumas ≥1 iki 200 %, nustatymo riba ne mažesnė kaip 3 % . Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 val. | tyrimas | 50 | x | x | x | x | x | x
63.12.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.13. | Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | Imuno adsorbcijos būdu gauta XII faktoriaus stokojanti plazma, linijiškumas ≥130 %, nustatymo riba ne mažesnė kaip 3 % . Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 val. | tyrimas | 50 | x | x | x | x | x | x
63.13.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.14. | Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXII) | Imunoturbidimetrinis metodas, matavimo ribos ne siauresnės kaip 2.3 % - 140 %. Reagentas turi būti nejautrus šioms medžiagoms: bilirubinui iki 19.5 mg/dl, hemoglobinui iki 450 mg/dl , reumatoidiniam faktoriui iki 570 IU/ml. Kalibratoriaus stabilumas t.b. ne mažiau 4 sav. -20ºC. | tyrimas | 30 | x | x | x | x | x | x
63.9.14. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.15. | Von Wilebrand faktoriaus nustatymas (vWF) | Imuno turbidimetrinis metodas. Reagentas turi būti nejautrus šioms medžiagoms: hemoglobinui (≥5 g/l), bilirubinui (≥150 mg/l), nefrakcionuoam heparinui (≥2 IU/ml), mažos molekulinės masės heparinui (≥ 2 anti-Xa) Stabilumas analizatoriuje ne mažiau 15 d. analizatoriuje . | tyrimas | 500 | x | x | x | x | x | x
63.15.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.16. | Ristocetino kofaktoriaus (VWF aktyvumo) nustatymas | Matavimo ribos turi būti ne siauresnės kaip 9-160%. Rinkinio sudėtyje turi būti ristocetino reagentas (stabilus ne mažiau kaip 2 sav -20°C), trombocitai (stabilūs ne mažiau kaip 8 savaites 2-8°C), kalibratorius, kontrolinė plazma | tyrimas | 400 | x | x | x | x | x | x
63.16.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
63.17. | Kontrolinė medžiaga: protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo, ADTL, Fib. | (Įrašyti tikslų komercinį pavadinimą.) Viena (bendra) dviejų lygių žinomų verčių reagentų gamintojo kokybės kontrolė visiems rutinos tyrimams (Protrombino komplekso (II,VII,X), ADTL, FIB). | ml | 800
63.18. | Kontrolinė medžiaga: specialiems krešėjimo parametrams: fibrinogenui, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII faktoriams (įrašyti tikslų pavadinimą). | Viena (bendra) dviejų lygių žinomų verčių reagentų gamintojo kokybės kontrolė. | ml | 400
63.19. | Kontrolinė medžiaga vWF parametrams Viena (bendra) dviejų lygių žinomų verčių reagentų gamintojo kokybės kontrolė. |  | ml | 100
63.20. | Kontrolinė medžiaga XIII krešėjimo faktoriui Žinomų verčių reagento gamintojo dviejų lygių kontrolinė medžiaga. XIII faktoriaus tyrimui, | Stabilumas ne mažiau 5 sav.(-20ºC.) | ml | 24
63.21. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti.
63 (63.1.1.+63.2.1.+...+63.16.1.+63.17.+63.18.+63.19.+63.20.+63.21.) pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
21 % PVM suma Eur:
63 (63.1.1.+63.2.1.+...+63.16.1.+63.17.+63.18.+63.19.+63.20.+63.21.) pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
63.22. | Techniniai reikalavimai automatinio kraujo krešėjimo sistemos analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu (1 vnt.)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su tikslią nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
63.22.1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius, 1 vnt. Matavimo principai: imunoturbidimetrinis, koaguliometrinis ir naudojant chromogeninius substratus.
63.22.2. | Analizatoriaus pagaminimo data. | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
63.22.3. | Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, aptikti ir pašalinti gedimus vietoje ar nuotoliniu būdu (internetu). | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val. | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val. | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių turi teikti techninę pagalbą vietoje, tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24 val.
63.22.4. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą Middleware. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo lėšomis. | Būtina | Būtina | Būtina
63.22.5. | Komunikacija ir programinė įranga. | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga, kuri: turi būti integruota su ligoninėje ir laboratorijoje naudojama informacine sistema LIS. | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga, kuri: turi būti integruota su ligoninėje ir laboratorijoje naudojama informacine sistema LIS | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga, kuri: turi būti integruota su ligoninėje ir laboratorijoje naudojama informacine sistema LIS
63.22.6. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau 1 metai. | Būtina | Būtina | Būtina
63.22.7. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Būtina | Būtina
63.22.8. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina | Būtina | Būtina
63.22.9. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina | Būtina | Būtina
63.22.10. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina | Būtina | Būtina