## 1-53 pirkimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 330 | 25 | 5% | 8250 | 8662.5 | 1. Kateteris CH 14-CH16, ilgis ne mažiau 65 cm, spiraliniu galu, drenažo angos vidinėje spiralės pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 539004; 539003 Žr. "4 Katalogai".pdf, 1, 2 psl. | 9500
2 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 110 | 19 | 5% | 2090 | 2194.5 | 1. Kateteris CH16, ilgis ne mažiau 40 cm, fiksuojamas balionėliu, drenažo angos vidinėje pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 539008 Žr. "4 Katalogai".pdf, 2, 3 psl. | 3000
6 | Enterinio maitinimo sistemos (,,Flocare Infinity" pompai) konektorius | vnt. | 550 | 0.5 | 5% | 275 | 288.75 | 1. Tinkamas enterinio maitinimo sistemai prie ,,Flocare Infinity" pompos; 2. Sterilus. 3. Paženklintas CE ženklu. | Nutricia SIA, Nyderlandai | 89828 Žr. "4 Katalogai".pdf, 9 psl. | 5000
28 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH16 | vnt. | 33 | 57 | 5% | 1881 | 1975.05 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 115 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų 4. Paženklinta CE ženklu. | Epsa, Electroplast, Urugvajus | 9825-1659 Žr. "4 Katalogai".pdf, 17 psl. | 2600
35 | Rektaliniai vamzdeliai iš PVC:
35.1. | Rektaliniai vamzdeliai CH 18 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch18 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
35.2. | Rektaliniai vamzdeliai CH 20 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch20 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
35.3. | Rektaliniai vamzdeliai CH 22 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch22 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
|  |  |  | 35 dalis iš viso, Eur: |  | 138.6 | 145.53 |  |  |  | 200
43 | Apsauginis morceliavimo maišas | vnt. | 55 | 25 | 5% | 1375 | 1443.75 | 1. Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. 2. Permatomas. 3. Du įėjimai: vienas-laparoskopui, kitas-morceliatoriui. 4. Tūris ne mažiau 2000 cm3. 5. Vienkartinio naudojimo. 6. Įpakuota po 1-ą vienetą. | Jiangsu BANA Medical Technology Co., Ltd., Kinija | QW7-1 Žr. "4 Katalogai".pdf, 24-28 psl. | 7000
51 | Polipų gaudyklė kolonoskopijai | vnt. | 330 | 8 | 5% | 2640 | 2772 | 1.Vienkartinio naudojimo. 2.Skirta polipų sugavimui kolonoskopijoje. 3.Vienos kameros. | Meditalia, Italija | Med/105 Žr. "4 Katalogai".pdf, 30, 31 psl. | 10800
53 | Vienk. burnos žiodikliai odontologijai( dydžiai-L,S,M) | vnt. | 2200 | 1.48 | 5% | 3256 | 3418.8 | 1.Vienkartiniai, minkšti, lanksčios medžiagos. 2.Skirti odontologijai, atliekant profesionalią burnos higieną ir poliruojant abrazijos būdu. | Ivoclar Vivadent, Vokietija | OptraGate Small, OptraGate Regular Žr. "4 Katalogai".pdf, 32, 33 psl. | 6000