## VNT ir TDM Tech.spec. 17418
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ VISUOTINIAM NAUJAGIMIŲ TIKRINIMUI IR GYDYMO KONTROLEI PIRKIMAS NR. 17418
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui.
6 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą/ įrangą panaudos būdu, turi pateikti detalų jo priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą/ įrangą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis prietaisu/ įranga.
9 | Tiekėjas, suteikęs prietaisą/ įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
11 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Taikomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, pastabos
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės visuotiniam naujagimių tikrinimui
1.1. | Sauso kraujo diskų laikikliai | Plastikiniai sauso kraujo diskelių laikikliai tinkantys pusiau automatiniam diskų išmušėjui Woodpecker, pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 400 | 5 | 34.4 | 36.12 | 13760 | 14448 | LabSystems Diagnostics Oy, 9700600
1.2. | Džiovinimo stovelis | Stovelis horizontaliam sauso kraujo tyrimo kortelių (talpa - ne mažiau 10-ies vnt.) džiovinimui (pakuotėje 10 vnt.) | pak. | 3 | 21 | 66.1 | 79.981 | 198.3 | 239.943 | VWR, WHAT10539521
1.3. | Naujagimių Tyrimo kortelės | Whatman 903, kortelių dizainas patvirtintas LR SAM ministro Įsak. 2014 m. gegužės 22 d. Nr. V-601, 2 priede. | vnt | 120000 | 5 | 0.38 | 0.399 | 45600 | 47880 | Eastern Business Forms, Inc., 10534780
1.4. | Buteliai | Plastikiniai, 2 L talpos, plovimo skysčio ir atliekų surinkimo, atsparūs slėgiui buteliai mikroplokštelių praplovėjui WellWash4 | vnt | 4 | 21 | 42.5 | 51.425 | 170 | 205.7 | VWR, 735-0597
1.5. | Plovimo tirpalas 17-OH-P tyrimui | Plovimo tirpalas tinkantis tyrimo metodui 17-OH-progesterono koncentracijai sausame kraujyje nustatyti (adrenogenitalinio sindromo patikra) su fluorescenciniu metodu, Washing solution 220 ml (34660531). Pakuotėje - 200 ml. | pak | 30 | 5 | 67.8 | 71.19 | 2034 | 2135.7 | LabSystems Diagnostics Oy, 34660531
1.6. | Reagentų rinkinys 17-OH-progesterono koncentracijai sausame kraujyje nustatyti | Reagentų rinkinys 17-OH-progesterono koncentracijai sausame kraujyje nustatyti (adrenogenitalinio sindromo patikra). Reagentų rinkinys 17-OH-progesterono nustatymui fluorescentiniu-imunofermentiniu metodu, (sužadinimas: 320 nm; emisija: 405 nm) , metodas turi turėti galimybę pasirinkti 17-OHP ir antikūnų konjugacijos laiką: 3 val+-5 min arba 18 val+-2 val. 1 rinkinys ne mažiau 960 tyrimų (10 X 96 šulinėlių mikroplokštelių ). 17-OH-P nustatymo slenkstis ne aukščiau 0,8 ng/ml serumo. Rinkinyje turi būti ne mažiau 2-jų lygių kontrolinių mėginių ir ne mažiau 6-ių mėginių-kalibratorių. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | rinkinys | 110 | 5 | 826.4 | 867.72 | 90904 | 95449.2 | LabSystems Diagnostics Oy, 6199871
1.7. | Reagentų rinkinys bendrai galaktozės koncentracijai sausame kraujyje nustatyti | Reagentų rinkinys bendrai galaktozės koncentracijai sausame kraujyje nustatyti (galaktozemijos patikra).Reagentų rinkinys fluorescentiniam metodui sužadinimas: 355 nm; emisija: 460 nm, 1 rinkinys ne mažiau 960 tyrimų (10 X 96 šulinėlių mikroplokštelių ). galaktozės koncentracijos nustatymo slenkstis ne aukščiau1,7 mg/ml. Rinkinyje turi būti ne mažiau 2-jų lygių kontrolinių mėginių ir ne mažiau 6-ių mėginių-kalibratorių. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | rinkinys | 110 | 5 | 559.25 | 587.2125 | 61517.5 | 64593.375 | LabSystems Diagnostics Oy, 6199850
1.8. | Reagentų rinkinys tirotropinio hormono koncentracijai sausame kraujyje nustatyti | Reagentų rinkinys tirotropinio hormono koncentracijai sausame kraujyje nustatyti (Įgimtos hipotirozės patikra).Reagentų rinkinys fluorescentiniam-imunofermentiniam metodui (sužadinimas: 320 nm; emisija: 405 nm) , metodas turi turėti galimybę pasirinkti TTH ir antikūnų konjugacijos laiką: 3 val+-5 min arba 18 val+-2 val. 1 rinkinys ne mažiau 960 tyrimų (10 X 96 šulinėlių mikroplokštelių ). TTH nustatymo slenkstis ne aukščiau0,9 mIU/l kraujo. Rinkinyje turi būti ne mažiau 2-jų lygių kontrolinių mėginių ir ne mažiau 6-ių mėginių-kalibratorių. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | rinkinys | 110 | 5 | 826.4 | 867.72 | 90904 | 95449.2 | LabSystems Diagnostics Oy, 6199896
1.9. | Reagentų rinkinys fenilalanino koncentracijai sausame kraujyje nustatyti | Reagentų rinkinys fenilalanino koncentracijai sausame kraujyje nustatyti (fenilketonurijos sindromo patikra) cheminiu-fluorescenciniu metodu (sužadinimas: 390 nm; emisija: 485 nm). 1 rinkinys ne mažiau 960 tyrimų (10 X 96 šulinėlių mikroplokštelių ). Phe nustatymo slenkstis ne aukščiau 30 mikromol/l. Rinkinyje turi būti ne mažiau 2-jų lygių kontrolinių mėginių ir ne mažiau 6-ių mėginių-kalibratorių. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | rinkinys | 110 | 5 | 282.85 | 296.9925 | 31113.5 | 32669.175 | LabSystems Diagnostics Oy, 6199884
1.10. | Plėvelės mikroplokštelėms | Lipnios plėvelės 96 šulinėlių mikroplokštelėms, praduriamos, iš aliuminio folijos, nesterilios, tvirtai užklijuojamos, pakartotinai klijuojamos, nepaliekančios klijų pėdsakų ant plokštelės ir pipetės antgalio, 35±0,5 µm storio. | vnt | 1200 | 21 | 0.59 | 0.7139 | 708 | 856.68 | VWR, 734-1775
|  |  | 1 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 336909.3
|  |  | .... % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 16791.65
|  |  | .... % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 226.023
|  |  | 1 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 353926.973
2. | UV lempa galaktozemijos patikrai. UV lempa su apsauga | Chromatografijos plokštelių skaitytuvas susidedantis iš apsauginės dėžės ir dviejų skirtingų bangos ilgių UV lempų. Apsauginė dėžė, turi maksimaliai apsaugoti nuo regimosios šviesos spektro, o anga pro kurią bus stebimi mėginiai turi būti atskirta akis apsaugančiu stiklu su UV filtru. 2 UV lempos po 8W, viena 254 nm, o kita 366 nm bangos ilgio. Jungiklis leidžiantis įjungti skirtingus bangos ilgius. Įpakavimas 1 vnt. Garantinis laikas 3 metai. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | vnt. | 1 | 21 | 1190 | 1439.9 | 1190 | 1439.9 | VWR, CAMA040.2000 | 347517.5 | 366762.895 | 19245.395
3. | Multidrop 384 užpylimo kasetė. Standartinė kasetė skysčių dozatoriui Multidrop 384 | Standartinė kasetė skysčių dozavimui, tinkama Multidrop 384, Thermo scient.kat.nr.24072670. Dozavimo tūris 0,5-2500 mikrol, "dead" tūris iki 7 ml, autoklavuojama 121 C, 1 bar, 20 min. kapiliarai silikoniniai, vidinis kapiliarų diametras 1,3 mm; antgaliai iš polipropileno (PP), antgalių vidinis diametras -0,5 mm. Pakuotėje 5 vnt. | vnt | 10 | 21 | 458.8 | 555.148 | 4588 | 5551.48 | VWR, 735-0259 (Thermo Scientific, 24072671)
4. | Mikroplokštelės | 96 šulinėlių mikroplokštelės,skaidrios , U formos dugnu, 400 mikrol talpos šulinėlis, plokštelės aukštis- ne daugiau 14 mm; pagrindo ilgis <127 mm, plotis <85 mm | vnt. | 1500 | 21 | 1.81 | 2.1901 | 2715 | 3285.15 | VWR, 723-5543
7. | Rinkiniai ir priemonės prakaito tyrimui
7.1. | Kalibracinis tirpalas prakaito analizatoriui | Kalibracinis tirpalas analizatoriui „Wescor‘s Sweat-Check Conductivity Analyzer 3120“ : 0,75 ml ampulės su 90 mmol/L NaCl tirpalu. (Kat SS-140). Galiojimo laikas ne mažiau 3 metų | rinkinys | 2
7.2. | Kontroliniai prakaito tirpalai | Trijų lygių prakaito tyrimo kontroliniai tirpalai ampulėse (Wescor Sweat Controls Kat.Nr. SS-150). Galiojimo laikas ne mažiau 3 metų | rinkinys | 2
7.3. | Prakaito surinkimo rinkinys | Prakaito surinkimo rinkinys (Macroduct test supply kit):6 prakaito kolektoriai, 12 pilogelio diskelių, 6 sandariai uždaromi prakaito surinkimo indeliai. 6 prakaito tyrimai/rinkinyje. Galiojimo laikas ne mažiau 3 metų | rinkinys | 14
9. | Cukrų ir poliolių standartai
9.1. | D (+) galaktozė | CAS Nr. 59-23-4;grynumas min 99 %, Įpakavimas: 10g; galiojimas min. 2 metai | g | 20 | 21 | 2.295 | 2.7769 | 45.9 | 55.539 | Sigma-Aldrich, G0750-10G
9.2. | D (+) ksilozė | CAS Nr. 58-86-6;grynumas min 99 %, Įpakavimas: 1000g; galiojimas min. 2 metai | g | 2000 | 21 | 0.3544 | 0.42882 | 708.8 | 857.648 | Sigma-Aldrich, X1500-1KG
9.3. | Gliukozė | CAS Nr. 50-99-7; grynumas min 99,5 %, Įpakavimas: 100 g; galiojimas min. 2 metai | g | 200 | 21 | 0.2402 | 0.29064 | 48.04 | 58.1284 | Sigma-Aldrich, G8270-100G
9.4. | D-pinitolis | CAS Nr. 10284-63-6; sertifikuota standartinė medžiaga, grynumas min. 98 %; Įpakavimas: 25 mg; galiojimas min. 2 metai | mg | 50 | 21 | 2.04 | 2.4684 | 102 | 123.42 | Sigma-Aldrich, 74948-25MG
9.5. | D-galaktitolis | CAS Nr. 608-66-2; sertifikuota standartinė medžiaga, Įpakavimas: 50 mg; galiojimas min. 2 metai | mg | 100 | 21 | 2.448 | 2.9621 | 244.8 | 296.208 | Sigma-Aldrich, G0049000
9.6. | D-laktozės monohidratas | CAS Nr. 64044-51-5;grynumas min 99.5 %, Įpakavimas: 25g; galiojimas min. 2 metai | g | 50 | 21 | 1.5552 | 1.8818 | 77.76 | 94.0896 | Sigma-Aldrich, 61339-25G
9.7. | Fruktozė | CAS Nr. 57-48-7;grynumas min 99.5 %, Įpakavimas: 100g; galiojimas min. 2 metai | g | 200 | 21 | 0.3761 | 0.45508 | 75.22 | 91.0162 | Sigma-Aldrich, F2543-100G
9.8. | D-Galaktitolis | CAS Nr. 608-66-2; sertifikuota standartinė medžiaga, grynumas min. 95 %; Įpakavimas: 10 mg; galiojimas min. 2 metai | mg | 30 | 21 | 1.156 | 1.3988 | 34.68 | 41.9628 | Sigma-Aldrich, D0256-10MG
|  |  | 9 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 1337.2
|  |  | 21 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 280.812
.... % PVM suma, Eur:
|  |  | 9 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 1618.012
10. | Aminorūgščių standartai
10.1. | β-alaninas | CAS Nr. 107-95-9; grynumas min. 99 %, Įpakavimas: 25g.; galiojimas min. 2 metai | g | 50 | 21 | 0.72 | 0.8712 | 36 | 43.56 | Sigma-Aldrich, 146064-25G
10.2. | L-glutaminas | CAS Nr 56-85-9, sertifikuota referentinė medžiaga (certified reference material), pakuotėje 100 mg | pak | 1 | 21 | 51.6 | 62.436 | 51.6 | 62.436 | Sigma-Aldrich, 76523-100MG
10.3. | L-gliutamo rūgštis | CAS Nr. 56-86-0; grynumas min. 99.9 %, Įpakavimas: 100g.; galiojimas min. 2 metai | g | 200 | 21 | 0.296 | 0.35816 | 59.2 | 71.632 | Sigma-Aldrich, G8415-100G
10.4. | Rūgštinių ir neutraliųjų aminorūgščių standartinis tirpalas 0,1 N HCl tirpale | Aminorūgščių koncentracija tirpale 2,5 µmol/mL, išskyrus L-Cistiną, kurio koncentracija yra 1,25 µmol/mL. Sudėtyje: β-Alanine L-Alanine L-α-Aminoadipic Acid L-α-Amino-n-butyric Acid D,L-β-Aminoisobutyric Acid L-Asparagine L-Aspartic Acid L-Citrulline Cystathionine* L-Cystine L-Glutamic Acid GlycineHydroxy-L-proline L-Isoleucine L-Leucine L-Methionine L PhenylalanineO-Phospho-L-serine O-Phosphoethanolamine L-Proline L-Sarcosine L-SerineTaurine L-Threonine L-Tyrosine UreaL-ValinePakuotėje 5 ml | vnt | 3 | 21 | 136.8 | 165.528 | 410.4 | 496.584 | Sigma-Aldrich, A6407-5ML
10.5. | Bazinių aminorūgščių standartinis tirpalas 0,1 N HCl tirpale. | Aminorūgščių koncentracija tirpale 2,5 µmol/mL. Sudėtyje:gama-Amino-n-butyric Acid Ammonium Chloride L-Anserine L-Arginine LCarnosine L-Creatinine Ethanolamine L-Histidine L-Homocystine d-DL-HydroxylysineL-Lysine 1-Methyl-L-histidine 3-Methyl-L-histidine L-Ornithine L-Tryptophan Pakuotėje 5 ml | vnt. | 3 | 21 | 73.6 | 89.056 | 220.8 | 267.168 | Sigma-Aldrich, A6282-5ML
|  |  | 10 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 778
|  |  | 21 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 163.38
.... % PVM suma, Eur:
|  |  | 10 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 941.38