4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (2 kompl.)Modelis „Servo-air“, gamintojas „Maquet“
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato techninė specifikacija (kiekis - 2 kompl.)
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Reikalaujamu parametrų patvirtinimas

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	
	

	1.1.
	Pritaikytas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
	Būtina
	Pritaikytas vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
Servo-air Data Sheet.pdf, 3 psl.

	1.2.
	Oro tiekimas
	Integruota vidinė turbina


	Oro tiekimas - Integruota vidinė turbina

Servo-air Data Sheet.pdf, 4 psl.

	1.3.
	Deguonies tiekimas
	Centralizuotas dujų tiekimas; aparato darbui tinkamo O2 dujų slėgio diapazonas ne siauresnis kaip 2-6 bar
	Centralizuotas dujų tiekimas; aparato darbui tinkamo O2 dujų slėgio diapazonas ne siauresnis kaip 2-6 bar
Servo-air Data Sheet.pdf, 11 psl.

	1.4.
	Elektros maitinimas
	230V, 50 Hz elektros tinklas;

Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis >120 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo;

Būtina galimybė įdėti papildomą akumuliatorių, darbo be išorinio maitinimo prailginimui


	230V, 50 Hz elektros tinklas;

Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis 120 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo;

Būtina galimybė įdėti papildomą akumuliatorių, darbo be išorinio maitinimo prailginimui

Servo-air Data Sheet.pdf, 5 psl.

	1.5.
	Matmenys
	Aparato aukštis ne daugiau 51 cm (aparatas turi tilpti į konsolės, naudojamos skyriuje, lentyną)
	Aparato aukštis 46.1 cm
Servo-air Data Sheet.pdf, 3 psl.


	1.6.
	Prietaiso keliamas triukšmas
	Ne daugiau 50 dB, matuojant 1 m atstumu nuo prietaiso
	Prietaiso keliamas triukšmas 49 dB matuojant 1 m atstumu nuo prietaiso.
Servo-air Data Sheet.pdf, 3 psl.

	2.
	Reikalavimai displėjui:
	
	

	2.1.
	Ekrano parametrai
	Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis), sensorinio valdymo;

Įstrižainė ne mažiau 12 colių

Raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų
	Spalvotas, skystųjų kristalų LCD tipo, sensorinio valdymo;Įstrižainė 12 colių ; Raiška 1024x768 taškų
Servo-air Data Sheet.pdf, 4 psl.

	2.2.
	Galimybė displėjų palenkti aukštyn/žemyn
	Būtina
	Galimybė displėjų palenkti aukštyn/žemyn
Servo-air brochure.pdf, 4 psl. (žr. nuotrauką)

	2.3.
	Galimybė keisti ekrano komponentų išdėstymą ir dydį ekrane
	Būtina
	Galimybė keisti ekrano komponentų išdėstymą ir dydį ekrane
Servo-air Data Sheet.pdf, 6 psl.

	3.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai:
	
	

	3.1.
	Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC)
	Būtina
	Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.2.
	Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC)
	Būtina
	Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.3.
	Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC)
	Būtina
	Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.4.
	Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija
	Būtina
	Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija

Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.5.
	Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija
	Būtina
	Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija

Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.6.
	Tūrio palaikomoji ventiliacija (VS)
	Būtina
	Tūrio palaikomoji ventiliacija (VS)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.7.
	Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (VC) + PS)
	Būtina
	Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (VC) + PS)

Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.8.
	Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PC) + PS)
	Būtina
	Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PC) + PS)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.9.
	Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PRVC) + PS)
	Būtina
	Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama sinchronizuota ventiliacija su slėgio palaikymu (SIMV (PRVC) + PS)
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.10.
	Automatinė ventiliacija tūrio, slėgio kontrolės režimuose ir slėgiu reguliuojamoje tūriu kontroliuojamoje ventiliacijoje, automatiškai įjungianti slėgio palaikymo režimą, kuomet aptinkamos paciento pastangos kvėpuoti
	Būtina
	Automatinė ventiliacija tūrio, slėgio kontrolės režimuose ir slėgiu reguliuojamoje tūriu kontroliuojamoje ventiliacijoje, automatiškai įjungianti slėgio palaikymo režimą, kuomet aptinkamos paciento pastangos kvėpuoti
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	3.11.
	Neinvazinė ventiliacija, slėgiu ir tūriu kontroliuojamuose ventiliacijos režimuose
	Būtina
	Neinvazinė ventiliacija, slėgiu ir tūriu kontroliuojamuose ventiliacijos režimuose
Instrukcija_LT.pdf 82, 83 psl.

	4.
	Reikalavimai ventiliacijos parametrams:
	
	

	4.1.
	Vienkartinis kvėpuojamasis tūris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	20 - 2000 ml
	Vienkartinis kvėpuojamasis tūris 20 – 2000 ml
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.2.
	PEEP (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1-50 cmH20
	PEEP 1 – 50 cmH20
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.3.
	Kvėpavimo dažnis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	4-150 k/min
	Kvėpavimo dažnis4-150 k/min
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.4.
	Maksimalus srautas
	Ne mažiau 240 1/min
	Maksimalus srautas 240 l/min
Servo-air Data Sheet.pdf, 4 psl.

	4.5.
	Slėgio trigeris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -1 iki -20 cmH20
	Slėgio trigerisNuo -1 iki -20 cmH20
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.6.
	Tėkmės trigeris (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	0-2 1/min
	Tėkmės trigeris 0-2 l/min
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.7.
	Maksimalus įkvėpimo slėgis (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	0 - 99 cmH20
	Maksimalus įkvėpimo slėgis 0 – 99 cmH20
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.8.
	Deguonies koncentracija (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	21 - 100%
	Deguonies koncentracija 21 – 100% 
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.9.
	Įkvėpimo laikas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	0,1 - 5 s
	Įkvėpimo laikas 0.1 – 5 s
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.10.
	Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą(reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 70%
	Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą1 - 70%
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.11.
	Apnėjos trukmė (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	2-45 s
	Apnėjos trukmė 2-45 s
Servo-air Data Sheet.pdf, 8 psl.

	4.12.
	Maksimalus nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu
	Ne mažiau 60 1/min
	Maksimalus nuotėkio kompensavimas 65 l/min
Servo-air Data Sheet.pdf, 7 psl.

	5.
	Matuojami parametrai:
	
	

	5.1.
	Pikinis slėgis
	Būtina
	Pikinis slėgis
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.2.
	Plato slėgis
	Būtina
	Plato slėgis
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.3.
	Vidutinis slėgis
	Būtina
	Vidutinis slėgis
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.4.
	Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis
	Būtina
	Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.5.
	Vienkartinis kvėpuojamasis turis įkvėpime
	Būtina
	Vienkartinis kvėpuojamasis turis įkvėpime
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.6.
	Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime
	Būtina
	Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime
Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.7.
	Iškvėptas minutinis tūris


	Būtina
	Iškvėptas minutinis tūris

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.8.
	Įkvėptas minutinis tūris


	Būtina
	Įkvėptas minutinis tūris

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.9.
	Dujų nuotėkis


	Būtina
	Dujų nuotėkis

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.10.
	Deguonies koncentracija


	Būtina
	Deguonies koncentracija

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.11.
	Dinaminis tamprumas


	Būtina
	Dinaminis tamprumas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.12.
	Statinis tamprumas


	Būtina
	Statinis tamprumas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.13.
	Elastingumas


	Būtina
	Elastingumas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.14.
	Įkvėpimo rezistentiškumas


	Būtina
	Įkvėpimo rezistentiškumas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.15.
	Iškvėpimo rezistentiškumas


	Būtina
	Iškvėpimo rezistentiškumas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.16.
	Paviršutinio kvėpavimo indeksas


	Būtina
	Paviršutinio kvėpavimo indeksas

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	5.17.
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio santykis su paciento svoriu


	Būtina
	Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio santykis su paciento svoriu

Servo-air Data Sheet.pdf, 10 psl.

	6.
	Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas:
	
	

	6.1.
	Parametrų kreivės ekrane


	Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas
	Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas
Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 48 psl.

	6.2.
	Parametrų kilpinės kreivės ekrane


	Tūris-slėgis; tūris-srautas; slėgis-srautas
	Parametrų kilpinės kreivės ekrane

Tūris-slėgis; tūris-srautas; slėgis-srautas
Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 49 psl.

	6.3.
	Parametrų tendencijų išsaugojimas


	Ne mažiau 72 valandos
	Parametrų tendencijų išsaugojimas 72 valandoms

Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 52 psl.

	6.4.
	Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojimo funkcija


	Būtina
	Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojimo funkcija

Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 54 psl.

	6.5.
	USB jungtis tendencijų (angį. trends) ir vaizdų eksportavimui (kopijavimui) į išorinius kaupiklius
	Būtina
	USB jungtis tendencijų (angį. trends) ir vaizdų eksportavimui (kopijavimui) į išorinius kaupiklius
Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 54 psl.

	7.
	Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema:
	
	

	7.1.
	Rankiniai aliarmų nustatymai (kontroliuojami parametrai)
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Slėgis iškvėpimo metu

3. Iškvėptas minutinis tūris

4. Deguonies koncentracija

5. Apnėja
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Slėgis iškvėpimo metu

3. Iškvėptas minutinis tūris

4. Deguonies koncentracija

5. Apnėja

Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 152, 153 psl.

	7.2.
	Automatiniai aliarmų ribų nustatymai (kontroliuojami parametrai)
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Slėgis iškvėpimo metu

3. Iškvėptas minutinis turis

4. Kvėpavimo dažnis
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Slėgis iškvėpimo metu

3. Iškvėptas minutinis turis

4. Kvėpavimo dažnis

Servo-air Naudotojo Vadovas.pdf, 154 psl.


	8.
	Komplektacija ir priedai
	
	

	8.1.
	Filtrų komplektas
	1 kompl.
	1 kompl.

	8.2.
	Paciento kontūras
	1 kompl.
	1 kompl.

	8.3.
	Paciento kontūro laikiklis
	1 vnt.
	1 vnt.

	8.4.
	Integruotas kapnografijos modulis
	1 vnt.
	1 vnt.

	9.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	CE sertifikato kopija pateikiama konkursui kartu su pasiūlymu.

	10.
	Įrangos pristatymas Į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą

	11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.

	12.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangai, įskaitant integruotą kapnografijos modulį ir paciento kontūro laikiklį, - >36 mėnesiai, daugkartiniam naudojimui skirtiems įrangos priedams - >12 mėnesių.

Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas Prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	Įrangai, įskaitant integruotą kapnografijos modulį ir paciento kontūro laikiklį, - 36 mėnesiai, daugkartiniam naudojimui skirtiems įrangos priedams - 12 mėnesių.

Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas Prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.


