## Sheet1
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (III), NR. 19388
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM | Bendra (max) pirkimo suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Vienkartinės biopsinės žnyplės bonchoskopijai (be adatėlės) | Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1100-1200 mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo ø 1,8-1,95 mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, aligatoriaus tipo. | Olympus FB-211D, Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1150 mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo ø 1,9 mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, aligatoriaus tipo. | vnt. | 300 | 7.6 | 5% | 7.98 | 2280 | 2394
2. | Vienkartinės biopsinės žnyplės bonchoskopijai (su adatėle) | Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1100-1200 mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo ø 1,8-1,95mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, pasukami šoninei biopsijai paimti, aligatoriaus tipo su adatėle tarp biopsinių kaušelių. | Olympus FB-221D Vienkartinio naudojimo, sterilios. Darbinis ilgis 1150 mm. Perforuoti galiukai. Darbinė dalis: dengta spiralinė mova. Skersmuo ø 1,9mm. Kaušeliai: su perforacinėmis angomis, pasukami šoninei biopsijai paimti, aligatoriaus tipo su adatėle tarp biopsinių kaušelių. | vnt. | 50 | 7.6 | 5% | 7.98 | 380 | 399