1 SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (II ETAPAS),

# VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ,

# NR. 14659

PASTABA.  Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus ar atitikties deklaracijas privaloma pateikti teikiant prekes.

3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

1 pirkimo dalis.  Regioninės oksimetrijos  ir pulsoksimetrijosmonitorius (NIRS)- 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skirtas neinvaziniam regioninio smegenų ir kitų organų deguonies įsotinimo (rSO2), pulsoksimetriniam (SpO2) monitoravimui | Būtina | Skirtas neinvaziniam regioninio smegenų ir kitų organų deguonies įsotinimo (rSO2), pulsoksimetriniam (SpO2) monitoravimui Psl.1, 2 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 2 | Taikomas naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų monitoravimui | Būtina | Taikomas naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų monitoravimui Psl. 4 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 3 | Naudojama NIRS technologija | Būtina | Naudojama NIRS technologija Psl. 2 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4 | Monitorius |  |  |
| 4.1 | Spalvotas atvaizdavimas | Būtina | Spalvotas atvaizdavimas Psl. 12 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.2 | Matavimo kanalų skaičius | Ne mažiau 6 kanalų, galimybė rinktis regioninės oksimetrijos (rSO2) arba pulsoksimetrijos rSpO2 kanalus | Matavimo kanalų skaičius: 6 kanalai, galimybė rinktis regioninės oksimetrijos (rSO2) arba pulsoksimetrijos rSpO2 kanalus Psl. 12, 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.3 | Rodomų kreivių skaičius | Ne mažiau 6 | Rodomų kreivių skaičius 6 Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.4 | Duomenų saugojimo laikas | Ne mažiau iki 840 val. | Duomenų saugojimo laikas 840 val. Psl. 12 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.5 | Duomenų perdavimas | Bevieliu Bluetooth metodu | Duomenų perdavimas bevieliu Bluetooth metodu Psl. 12 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.6 | Darbas su pilnai įkrauta baterija | Ne mažiau 3 val., kai vartojami 2 kanalai | Darbas su pilnai įkrauta baterija 3 val., kai vartojami 2 kanalai Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.7 | Baterijos pakrovimo laikas | Ne daugiau 3 val. | Baterijos pakrovimo laikas 2,5 val. Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.8 | Nereikalauja kalibracijos | Būtina | Nereikalauja kalibracijos Psl. 4 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.9 | Automatiškai nustato paciento amžių | Būtina | Automatiškai nustato paciento amžių Psl. 4 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 4.10 | Monitoriaus svoris | Ne daugiau 1 kg | Monitoriaus svoris 900 g Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 5 | Matavimo savybės |  |  |
| 5.1 | rSO2 matavimo ribos | Ne blogiau 0-99% | rSO2 matavimo ribos 0-100% Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 5.2 | rSO2 matavimo pasikartojimo dažnis | Ne blogiau 1,5 sekundės | rSO2 matavimo pasikartojimo dažnis 1,5 sekundės Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 5.3 | rSpO2 matavimo ribos | Ne blogiau 0-99% | rSpO2 matavimo ribos 0-100% Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 5.4 | Skaitmeninis ir grafinis atvaizdavimas | Būtina | Skaitmeninis ir grafinis atvaizdavimas Psl. 3 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 6. | rSO2 sensorius |  |  |
| 6.1 | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui | Būtina | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui Psl. 11 - 7600 model Nonin regional oximeter for pediatric_neonatal patients |
| 6.2 | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių | Būtina | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių Psl. 6 - 7600 model Nonin regional oximeter for pediatric_neonatal patients |
| 6.3 | Matuoja absoliučius dydžius ir nuokrypio dydžius | Būtina | Matuoja absoliučius dydžius ir nuokrypio dydžius Psl.10 -7600 model Nonin regional oximeter for pediatric_neonatal patients |
| 7. | rSpO2 sensorius |  |  |
| 7.1 | SpO2 matavimo tikslumas | ne blogiau 70-100%, ± 2 skaičiai | SpO2 matavimo tikslumas 70-100%, ± 2 skaičiai Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 7.2 | ŠSD matavimo tikslumas | ne blogiau 18-300 k/min, ± 3 skaičiai | ŠSD matavimo tikslumas 18-300 k/min, ± 3 skaičiai Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 7.3 | Tinkamumas įvairaus storio pirštų pulsoksimetrijos matavimams | tinka pirštams, kai storis kinta ne mažiau 12,5-25,5 mm | tinka pirštams, kai storis kinta 12,5-25,5 mm Psl. 9 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8. | Komplektacija |  |  |
| 8.1 | Kanalų kabeliai (rSO2) | 2 vnt. | Kanalų kabeliai (rSO2) 2 vnt. |
| 8.2 | Kanalų kabeliai (rSpO2) | 1 vnt. | Kanalų kabeliai (rSpO2) 1 vnt. |
| 8.3 | Davikliai vaikams | 10 vnt. | Davikliai vaikams 10 vnt. |
| 8.3.1 | Daviklis | • Neinvazinis • Vienkartinis • Tinkantis vaikams <40 kg | • Neinvazinis • Vienkartinis • Tinkantis vaikams <40 kg 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.3.2 | Suderinamumas | Tinkamas perkamam regioninės oksigenacijos monitoriui | Tinkamas perkamam regioninės oksigenacijos monitoriui Psl. 9 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.3 | Oksigenacija tiriama naudojant | NIRS (near infrared spectroscopy) technologiją | Oksigenacija tiriama naudojant NIRS (near infrared spectroscopy) technologiją Psl. 2 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.4 | Regioninės kraujotakos tyrimas | Neinvazinis | Regioninės kraujotakos tyrimas neinvazinis Psl. 14 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.5 | Daviklio paskirtis | Skirtas monitoruoti regioninę saturaciją (rSO2) smegenyse (absoliučius dydžius bei nuokrypius/trendus) bei skeleto raumenyse. | Skirtas monitoruoti regioninę saturaciją (rSO2) smegenyse (absoliučius dydžius bei nuokrypius/trendus) bei skeleto raumenyse. Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.6 | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui | Būtina | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui Psl. 10 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.7 | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių | Būtina | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.3.8 | Atstumas tarp šviesos šaltinių ir šviesos detektorių | Ne mažesnis negu 12.5-25 mm | Atstumas tarp šviesos šaltinių ir šviesos detektorių 12.5-25 mm 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.3.9 | Daviklio darbinis plotas | 13.5cm2 ±5% | Daviklio darbinis plotas 13.5cm2 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.3.10 | Kabelio tvirtinimas nuo jutiklio | Nuo vidurio | Kabelio tvirtinimas nuo jutiklio vidurio 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.3.11 | Matavimo kanalų (šviesos spindulio kelio) skaičius | Ne mažiau 4 | Matavimo kanalų (šviesos spindulio kelio) skaičius 4 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.4 | Davikliai suaugusiems | 10 vnt. | Davikliai suaugusiems 10 vnt. |
| 8.4.1 | Daviklis | • Neinvazinis • Vienkartinis • Tinkantis suaugusiems >40 kg | • Neinvazinis • Vienkartinis • Tinkantis suaugusiems >40 kg Psl. 9 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.2 | Suderinamumas | Tinkamas perkamam regioninės oksigenacijos monitoriui | Tinkamas perkamam regioninės oksigenacijos monitoriui Psl. 9 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.3 | Oksigenacija tiriama naudojant | NIRS (near infrared spectroscopy) technologiją | Oksigenacija tiriama naudojant NIRS (near infrared spectroscopy) technologiją Psl. 2 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.4 | Regioninės kraujotakos tyrimas | Neinvazinis | Regioninės kraujotakos tyrimas neinvazinis Psl. 14 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.5 | Daviklio paskirtis | Skirtas monitoruoti regioninę saturaciją (rSO2) smegenyse (absoliučius dydžius bei nuokrypius/trendus) bei skeleto raumenyse. | Skirtas monitoruoti regioninę saturaciją (rSO2) smegenyse (absoliučius dydžius bei nuokrypius/trendus) bei skeleto raumenyse. Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.6 | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui | Būtina | Atsparus aplinkos šviesos poveikiui Psl. 10 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.7 | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių | Būtina | Sudarytas iš dviejų šviesos šaltinių ir dviejų šviesos detektorių Psl. 13 SenSmartPediatricCoreSalesAid.pdf |
| 8.4.8 | Atstumas tarp šviesos šaltinių ir šviesos detektorių | Ne mažesnis negu 20-40 mm | Atstumas tarp šviesos šaltinių ir šviesos detektorių 20-40 mm 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.4.9 | Daviklio darbinis plotas | 25.8cm2 ±5% | Daviklio darbinis plotas 25.8cm2 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.4.10 | Matavimo kanalų (šviesos spindulio kelio) skaičius | Ne mažiau 4 | Matavimo kanalų (šviesos spindulio kelio) skaičius 4 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.4.11 | Kabelio tvirtinimas nuo jutiklio | Nuo vidurio | Kabelio tvirtinimas nuo jutiklio vidurio 1 psl. 3_PediatricSensorComparison.pdf |
| 8.5 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiama |

4 pirkimo dalis.  Infuzinis siurblys  - 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Švirkšto dydžio atpažinimas | Automatinis | Automatinis, žr.psl. 7 |
| 2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 20, 50 ml. | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60, žr.psl. 7 |
| 3 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | B-D, B.Braun, Scherwood, Terumo | B-D, B.Braun, Scherwood, Terumo, žr.psl.7 |
| 4 | Infuzijos greičių diapazonas, ne siauresniame diapazone kaip | 0,1-99,9ml/h | 0,1-200 ml/h, žr.psl. 7 |
| 5 | Švirkšto laikiklis su integruotu stūmoklio fiksatoriumi | Yra | Yra švirkšto laikiklis su integruotu stūmoklio fiksatoriumi, žr.psl. 3 |
| 6 | Infuzijos greičio paklaida, ne blogesnė kaip | +/- 2,5% | +/- 2%, žr.psl. 7 |
| 7 | Galimybė naudoti prietaisą sekančiais režimais | Pastovaus greičio | Pastovaus greičio, žr.psl. 7 |
| 8 | Boliuso greitis | Boliuso greitis ≥ 800,0 ml/h, Boliusas kol nuspaustas mygtukas | Boliuso greitis ≥ 800,0 ml/h, Boliusas kol nuspaustas mygtukas, žr.psl. 7 |
| 9 | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija | Neteisingai įstatytas švirkštas, okliuzija, infuzijos pabaiga, tuščias švirkštas, baterija/akumuliatorius išsikrovė | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija dėl šių priežasčių: Neteisingai įstatytas švirkštas, okliuzija, infuzijos pabaiga, tuščias švirkštas, baterija/akumuliatorius išsikrovė, žr.psl.8 |
| 10 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne mažiau 3 lygių, max 1,2 bar. | ts |
| 11 | Siurblio būklės indikatorius | Besisukantis ratukas displėjuje – vyksta infuzija. Pre-aliarmas ir aliarmas-akustinis signalas ir tekstas displėjuje. | Judanti rodyklė displėjuje – vyksta infuzija. Pre-aliarmas ir aliarmas-akustinis signalas ir tekstas displėjuje, žr.psl. 1 |
| 12 | Displėjus | Skystųjų kristalų arba lygiavertis | Skystųjų kristalų, žr.psl. 1 |
| 13 | Aparato maitinimas | 1)Iš 100-240V AC tinklo, 2)akumuliatoriaus (NiCd arba lygiavertis) arba 3) 4x1,2 V (AA) baterijų. | 1)Iš 100-240V AC tinklo, 2)akumuliatoriaus žr.psl. 7 |
| 14 | Darbo iš vidinio pakraunamo akumuliatoriaus trukmė | ≥10val, kai infuzijos greitis 10ml/h | 12val., kai infuzijos greitis 25ml/val., žr.psl.7 |
| 15 | Klasifikacija | Atsparus defibriliacijai, CF tipas, II apsaugos klasė | Atsparus defibriliacijai, CF tipas, II apsaugos klasė , žr.psl.7 |
| 16 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą | Taip | Yra galimybė atnaujinti programinę įrangą, ts |
| 17 | Jungtis į infuzinių pompų sistemą | Būtina | Yra jungtis į infuzinių pompų sistemą, žr.psl.5 |
| 18 | Multifunkcinė jungtis pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto el.energijos aprūpinio bloko ir duomenų įvedimui/išvedimui tarp pompos ir sistemos kompiuterio. | Būtina | Yra multifunkcinė jungtis pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto el.energijos aprūpinio bloko ir duomenų įvedimui/išvedimui tarp pompos ir sistemos kompiuterio. žr.psl.5 |
| 19 | Pompos parametrų valdymas iš SVS (skysčių valdymo sistemos) monitoriaus | Būtina | Pompos parametrų valdymas iš SVS (skysčių valdymo sistemos) monitoriaus, Žr.psl.5 |
| 20 | Aparato svoris | Ne daugiau 1,5 kg | 1,5 kg, Žr.psl.7 |
| 21 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiamas katalogas |

7 pirkimo dalis. Grįžtamojo ryšio metodika (Biofeedback) paremtas aparatas  - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Grįžtamojo ryšio principu paremtas aparatas. Gydoma panaudojant fiziologinių funkcijų grįžtamojo ryšio (biofeedback), EEG grįžtamojo ryšio (neurofeedback), raumenų relaksacijos metodikas | Grįžtamojo ryšio principu paremtas aparatas. Gydoma panaudojant fiziologinių funkcijų grįžtamojo ryšio (biofeedback), EEG grįžtamojo ryšio (neurofeedback), raumenų relaksacijos metodikas Psl. 8 ProComp Infiniti System T7500M |
| 2 | Svoris | Ne daugiau 200g | Svoris 200g Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 3 | Maitinimas | 4 AA arba NiMh pakraunamos baterijos ar lygiavertės | 4 AA arba NiMh pakraunamos baterijos Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 4 | Maitinimo įtampa | Ne didesnė negu 6,5V | Maitinimo įtampa 3.6V – 6.5V Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 5 | Aparato darbas, vartojant baterijas | Ne mažiau negu 20h | Aparato darbas, vartojant baterijas 30h dažniausiai, 20h minimum Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 6 | Sensorių tiekiama įtampa | Ne didesnė negu 7.3V | Sensorių tiekiama įtampa 7.260V ± 2mV Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 7 | ADC išvadas | Ne prastesnė negu 14 bitų sparta | ADC išvadas 14 bitų sparta Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 8 | Pilna įėjimo įtampa | Ne didesnė negu 3V | Pilna įėjimo įtampa 2.8V±1.696V Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 9 | LSB dydis | Ne mažiau 200 uV | LSB dydis 207uV Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 10 | Koduojamų kanalų bangos ilgis (3dB) ir dažnis | Ne mažiau negu 3 bangos dažniai 8Hz, 64Hz ir 512Hz Matavimų skalės amplitudė nuo 20 iki 2048 matavimų /s | Koduojamų kanalų bangos ilgis (3dB) ir dažnis DC – 512Hz @ 2048 matavimų /s DC – 64Hz @ 256 matavimų /s DC – 64Hz @ 200 matavimų /s DC – 8Hz @ 32 matavimų /s DC – 8Hz @ 20 matavimų /s Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 11 | Triukšmą slopinantis filtras | Butterworth arba lygiavertis | Triukšmą slopinantis filtras 5-as Butterworth Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 12 | Signalo atmetimo lygis | Ne didesnis negu 30 dB | Signalo atmetimo lygis 30dB Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 13 | DC kompensacija | Ne blogesnė negu ±3LSB | DC kompensacija ±3LSB Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 14 | Bendras sistemos tikslumas | Ne prastesnis negu 5% | Bendras sistemos tikslumas ±0.5% Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 15 | Kompensavimo poslinkis, kalibruojant 10°C | Ne blogesnio negu ±5 LSB tikslumo | Kompensavimo poslinkis, kalibruojant 10°C ±5 LSB Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 16 | Koduotojo triukšmo dydis | Neviršija 150µV RMS, | Koduotojo triukšmo dydis 150uV RMS, 1mV p-p typical, offset removed Psl. 44 ProComp Infiniti System T7500M |
| 17 | ISO13485 sertifikatas ar lygiavertis dokumentas | Būtina pateikti | Failas ISO 13485 |
| 18 | Atitikimas elektromagnetinio saugumo reikalavimams | Atitinka CISPR11 (arba EN55011:2009) 1 saugumo grupės, B klasės reikalavimus | Atitinka CISPR11 1 saugumo grupės, B klasės reikalavimus Psl. 5 ProComp Infiniti System T7500M |
| 19 | Programinė įranga, reikalinga aparato duomenims apdoroti PC kompiuteryje | Būtina | Programinė įranga, reikalinga aparato duomenims apdoroti PC kompiuteryje Psl. 10 ProComp Infiniti System T7500M |
| 20 | Reikalavimai kompiuteriui | Procesorius: ne mažiau keturių branduolių centrinis procesorius. Kietas diskas: nemažiau 50 GB . Vaizdo/Grafinė korta: nemažiau 1 GB laisvos atminties. Monitorius: palaikantis ne mažiau negu 1280x1024 taškų ryškumą. Opercinė sistema: Ne blogiau kaip Microsoft Windows Pro 10 64-bit (arba lygiavertė). Antivirusinė sistema: Symantec End Point Protection 12.1 arba naujesnė licencija (arba lygiavertė) | Failas Computer requirements for using Biograph Infinity software 6.1.pdf |
| 21 | Komplektacija | 1. Pagrindinis aparatas - 8 kanalų kodavimo aparatas. 2. Aštuoni davikliai: 2 EEG davikliai, 1 EKG daviklis, 1 elektromiografinis daviklis, 1 temperatūrinis daviklis, 1 ŠSD/kraujo tūrio daviklis, 1 odos laidumo daviklis, 1 kvėpavimo dažnio daviklis. 3. Programinė įranga duomenims kompiuteryje apdoroti 4. Personalinis kompiuteris su monitoriumi | Komplektacija: 1. Pagrindinis aparatas - 8 kanalų kodavimo aparatas. 2. Aštuoni davikliai: 2 EEG davikliai, 1 EKG daviklis, 1 elektromiografinis daviklis, 1 temperatūrinis daviklis, 1 ŠSD/kraujo tūrio daviklis, 1 odos laidumo daviklis, 1 kvėpavimo dažnio daviklis. 3. Programinė įranga duomenims kompiuteryje apdoroti 4. Personalinis kompiuteris su monitoriumi |
| 22 | EEG daviklis |  |  |
| 22.1 | Įėjimo amplitudės viršutinė riba | Ne mažesnė negu 200µVRMS | Įėjimo amplitudės viršutinė riba 200µVRMS Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 22.2 | Jautrumas | Ne daugiau 0,1 µVRMS | Jautrumas 0,1 µVRMS Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 22.3 | Bangos ilgio viršutinė riba | Ne mažesnė negu 1kHz | Bangos ilgio viršutinė riba 1kHz Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 22.4 | CMPR | Virš 130 dB | CMPR virš 130 dB Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 22.5 | Tikslumas | Ne prastesnis negu ±0.3μVRMS, +/- 5% | Tikslumas ±0.3μVRMS, +/- 5% Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23 | EKG daviklis |  |  |
| 23.1 | Signalo įėjimo amplitudė | Ne blogesnis negu 0-10mVRMS | Signalo įėjimo amplitudė 0-12mVRMS Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.2 | Jautrumas | Neviršija 0,1 µVRMS | Jautrumas 0,1 µVRMS Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.3 | Bangos ilgis | Ne blogesnis negu 0.1Hz- 0,9kHz | Bangos ilgis 0,05Hz- 1kHz Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.4 | CMRR | Virš 130 dB | CMRR virš 130 dB Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.5 | Tikslumas | Ne prastesnis negu ±3μVRMS +/- 5% | Tikslumas ±3μVRMS +/- 5% Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.6 | Išėjimo signalo diapazono viršutinė riba | Ne mažesnė negu 600 mVRMS | Išėjimo signalo diapazono viršutinė riba 600 mVRMS Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.7 | Maitinimo įtampa | Neviršija 7,4V | Maitinimo įtampa 7,26 V Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 23.8 | Vartojamos srovės stiprumas | Ne daugiau 1,5mA | Vartojamos srovės stiprumas 1,5mA Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 24 | ŠSD/kraujo tūrio daviklis |  |  |
| 24.1 | Įėjimo signalo diapazonas | Ne mažesnis negu 0%-100% | Įėjimo signalo diapazonas 0%-100% Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 24.2 | Tikslumas | Neviršija ±5% ribų | Tikslumas ±5% Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 25 | EMG daviklis |  |  |
| 25.1 | Įtampos diapazonas | Ne mažesnis negu 0-1550µV (SEMG signalas) | Įtampos diapazonas 0-1600µV Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 25.2 | Matuojami dažniai | Ne mažesnis negu 20 - 450Hz | Matuojami dažniai 20 - 500Hz Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 25.3 | Tikslumas | Ne prastesnis negu ± 0.3μVRMS | Tikslumas ± 0.3μVRMS Psl. 41 ProComp Infiniti System T7500M |
| 26 | Kvėpavimo dažnio daviklis |  |  |
| 26.1 | Matuojami dydžiai | Kvėpavimo dažnis, santykinė įkvėpimo amplitudė | Kvėpavimo dažnis, santykinė įkvėpimo amplitudė Psl. 32 ProComp Infiniti System T7500M |
| 26.2 | Galimybė matuoti ekspansijos skirtumus tarp 2 sensorių ant krūtinės ir pilvo | Būtina | Galimybė matuoti ekspansijos skirtumus tarp 2 sensorių ant krūtinės ir pilvo Psl. 32 ProComp Infiniti System T7500M |
| 27 | Odos laidumo elektrodas |  |  |
| 27.1 | Kabelio ilgis | Ne mažiau 120 cm | Kabelio ilgis 127 cm Psl. 43 ProComp Infiniti System T7500M |
| 27.2 | Signalo įėjimo diapazonas | Ne blogesnis negu 0 - 25 µs | Signalo įėjimo diapazonas 0 - 30 µs Psl. 43 ProComp Infiniti System T7500M |
| 27.3 | Tikslumas | Neviršija ±0.2 μS | Tikslumas ±0.2 μS Psl. 43 ProComp Infiniti System T7500M |
| 28 | Temperatūros daviklis |  |  |
| 28.1 | Temperatūros diapazonas | Ne blogesnis negu 15°C - 40°C | Temperatūros diapazonas 10°C - 45°C Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 28.2 | Tikslumas | Ne blogesnis negu ±1.0°C | Tikslumas ±1.0°C Psl. 42 ProComp Infiniti System T7500M |
| 29 | Paciento duomenų ir tyrimų archyvo galimybės | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle (galimi formatai: EDF, PDF, HTML, arba lygiaverčiai; Tyrimų peržiūros programinės įrangos integracija su gydimo įstaigos IS; Programinės įrangos integracija su gydymo įstaigos IS (pacientų sąrašo gavimas iš gydimo įstaigos IS). | Pateikiama programinė įranga gali generuoti ataskaitas HTML ir PDF formatu. Psl. 1 Software Biograph infiniti v6.1 |
| 30 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiama |

9 pirkimo dalis. Skysčių valdymo sistema -1 vnt.

Skysčių valdymo sistemos komponentai:

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt.

  - Infuzinė švirkštinė pompa – 3 vnt.

  - Infuzinė tūrinė pompa – 1 vnt.

9.1. Infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės, infuzinio stovo arba paciento lovos) | Būtina | Fiksuojamas prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės, infuzinio stovo arba paciento lovos), žr.katalogo psl.2 |
| 2 | Viename įrenginyje: |  |  |
| 2.1 | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų | Iki 4 pompų, žr.katalogo psl.3,9 |
| 2.2 | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės | Švirkštinės ir tūrinės, žr.katalogo psl.3,9 |
| 2.3 | Galimybė montuoti glikemijos kontrolės (GK) monitorių. | Būtina | Galima montuoti glikemijos kontrolės (GK) monitorių SpaceControl+SGC, žr.katalogo psl.3,4 |
| 3 | Bet kuri pompa išimama iš sistemos, nenutraukiant kitų pompų duomenų perdavimo | Būtina | Bet kuri pompa išimama iš sistemos, nenutraukiant kitų pompų duomenų perdavimo, žr.katalogo psl.2,9 |
| 4 | Išorinės sąsajos: | - RS 232 - USB - Bevielis LAN/ Ethernet - PS/2 jungtis vaistų barkodo skaitytuvui, - Sąsaja su kompiuteriu, - Personalo iškvietimo - 12 V/ paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko | -RS 232 -USB -Bevielis LAN/ Ethernet -PS/2 jungtis vaistų barkodo skaitytuvui, -Sąsaja su kompiuteriu, -Personalo iškvietimo -12 V/ paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko, žr.katalogo psl.2,5 |
| 5 | Multifunkcinės jungtys: | 1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimio bloko 2. Duomenų įvedimui/išvedimui tarp pompos ir GK monitoriaus. | -Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimio bloko -Duomenų įvedimui/išvedimui tarp pompos ir GK monitoriaus, žr.katalogo psl.4,9 |
| 6 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai; 2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). -Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės , žr.katalogo psl.7 |
| 7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo, žr.katalogo psl.7 |
| 8 | Išėjimas pompų maitinimui | 12V ±10% | 12V ±10%, žr.katalogo psl.7 |
| 9 | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo | Būtinas | Pompos maitinimos per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinkle, žr.katalogo psl.2 |
| 10 | Funkcionalumo išplėtimo galimybės (įsigijus papildomus komponentus): |  |  |
| 10.1 | Galimybė infuzinių pompų valdymo sistemos centrinio monitoriaus ekrane stebėti iš pompų per integruojantį įrenginį gaunamus duomenis | Būtina galimybė stebėti imtinai iki 50 sistemų (lovų), visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis. | SpaceOneView programinė įranga leidžia stebėti imtinai iki 50 sistemų (lovų), visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis, žr.katalogo psl.10-13 |
| 10.2 | Galimybė dirbti BMR aplinkoje – su 1-4 pompomis saugiai atlikti infuziją, pacientą tiriant BMR aparatu. | Būtina | Space MRI leidžia dirbti BMR aplinkoje – su 1-4 pompomis saugiai atlikti infuziją, pacientą tiriant BMR aparatu, žr.katalogo psl.14. |
| 11 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiame |

9.2. Infuzinė švirkštinė pompa – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | # 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml, žr.psl. 16-19 |
| 2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 6 skirtingų gamintojų | # B.Braun, Becton Dickinon (BD), Tyco, Terumo, Polfa, Codan, Fresenius, Hwajin Medical, žr.psl. 16-19 |
| 3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,01 ml/val. iki 999 ml/h | # Nuo 0,01 ml/val. iki 999 ml/h, žr.psl.20 |
| 4 | Stūmoklio fiksavimas cilindro atžvilgiu švirkšto įstatymo metu | Būtinas | # Stūmoklis fiksuojamas cilindro atžvilgiu švirkšto įstatymo metu, žr.psl. 21 |
| 5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 2 % | # 2 %, psl. 22 |
| 6 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę per 1min, 1val., 24val., paciento kūno svorį, kūno paviršiaus plotą (m2). | Būtinas | # Automatiškai skaičiuojamas infuzijos greitis, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę per 1min, 1val., 24val., paciento kūno svorį, kūno paviršiaus plotą (m2), psl. 23 |
| 7 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą -1min, 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį, kg, kūno paviršiaus plotą (m2)) | # g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą -1min, 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį, kg, kūno paviršiaus plotą (m2)), psl. 23 |
| 8 | Galimybė naudoti prietaisą ne mažiau kaip 9 režimais: | Būtina |  |
| 8.1 | Pastovaus greičio | Programuojama nuolatinio greičio infuzija. | # Programuojama nuolatinio greičio infuzija, psl. 24 |
| 8.2 | Paciento kontroliuojama analgezija (PKA) | Programuojami sekantys parametrai: # pradinis boliusas, # bazinis greitis, # boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu), # pauzės trukmė, # stebėjimo trukmė, # tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu, # duomenų “užrakinimas”. | # Programuojami sekantys parametrai: # -pradinis boliusas, # -bazinis greitis, # -boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu), # -pauzės trukmė, # -stebėjimo trukmė, # -tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu, # -duomenų “užrakinimas”, psl.25-26 |
| 8.3 | TCI (tikslinė kontroliuojama infuzija) | Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir/ar galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir/ar palaikyti. | # TCI-Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir/ar galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir/ar palaikyti, 27-32 |
| 8.4 | Rampinis/kūginis režimas | Programuojamas laipsniškas infuzijos greičio didėjimas ir mažėjimas per fiksuotą laiko tarpą. | # Programuojamas laipsniškas infuzijos greičio didėjimas ir mažėjimas per fiksuotą laiko tarpą, psl.33 |
| 8.5 | Programuojamas (cirkadinis) režimas | Programuojama infuzija atskirais ciklais, turinčiais skirtingą greitį, tūrį, laiką. | # Programuojama infuzija atskirais ciklais, turinčiais skirtingą greitį, tūrį, laiką, psl.34-35 |
| 8.6 | Pakaitinis (intermituojantis) režimas | Programuojama 2-jų ciklų infuzija: pasirinktą bazinį greitį keičia pasirinkti boliusai pasirinktais intervalais. | # Programuojama 2-jų ciklų infuzija: pasirinktą bazinį greitį keičia pasirinkti boliusai pasirinktais intervalais, psl.36-37 |
| 8.7 | Dozės laike (“dose over time”) režimas | Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal) ir laikas, per kurį ji turi būti suleista. | Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal) ir laikas, per kurį ji turi būti suleista, psl.38-39 |
| 8.8 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą | # Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą, psl.39 |
| 8.9 | Infuzijos perėmimo režimas („take over mode“) | Automatiškai paleidžiama antra pompa, kai pirmojoje pompoje švirkštas ištuštėja. Antra pompa automatiškai perima pirmosios pompos funkciją. | # Automatiškai paleidžiama antra pompa, kai pirmojoje pompoje švirkštas ištuštėja. Antra pompa automatiškai perima pirmosios pompos funkciją, psl.40-44 |
| 9 | Vaistų sąrašas | # 1. Ne mažiau kaip 100 vaistų pavadinimų; # 2. Vaistų saugumo protokolai; # 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą. | # 1200 vaistų pavadinimų; # Vaistų saugumo protokolai; # Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, psl.45-46 |
| 10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | # 1.Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; # 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; # 3. Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.) # 4. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.; # 5. Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99 ml. | # -Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; # -Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; # -Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.) # -Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.; # -Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99 ml, psl.47 |
| 11 | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos, displėjuje skaičiuojamas laikas, likęs iki aliarmo (3-30min.), kviečiamas personalas. | # Švirkštas beveik tuščias, # tūris beveik suleistas, # infuzijos laikas beveik pasibaigė, # baterija beveik tuščia, # pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu. | # -Švirkštas beveik tuščias, # -tūris beveik suleistas, # -infuzijos laikas beveik pasibaigė, # -baterija beveik tuščia, # -pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu, psl.48-49 |
| 12 | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija, kviečiamas personalas. | # Švirkštas tuščias, # tūris suleistas, # baigėsi laikas, # baterija tuščia, # baigėsi KVO, # spaudimas per aukštas, # neteisingai įstatytas švirkštas, # baigėsi pauzė, # duomenys “užrakinti”. | # -Švirkštas tuščias, # -tūris suleistas, # -baigėsi laikas, # -baterija tuščia, # -baigėsi KVO, # -spaudimas per aukštas, # -neteisingai įstatytas švirkštas, # -baigėsi pauzė, # -duomenys “užrakinti”, Psl.50-52 |
| 13 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 -1,2 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | # 0,1 -1,2 bar, 9 nustatymo lygiai, psl.22 |
| 14 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai. | 3 lygių pompos spalviniai indikatoriai: a.normali būsena (vyksta infuzija); b.perspėjimas, esant darbo sutrikimams; c.aliarmas, esant kritinei situacijai, psl.53 |
| 15 | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą | Būtina | # Gali būti prijungtas bar (brūkšninių) kodų skaitytuvas psl.5 |
| 16 | Automatizuoto glikemijos reguliavimo galimybė (kelias perkamų skysčių valdymo sistemų pompas, atliekančias enterinės/parenterinės mitybos bei insulino dozavimo funkcijas, naudojant kartu su papildomai įsigytu GK monitoriumi) | Būtina | # Galima automatizuoto glikemijos reguliavimo f-ja (kelias pompas, atliekančias enterinės/parenterinės mitybos bei insulino dozavimo funkcijas, naudojant kartu su papildomai įsigytu GK monitoriumi), psl.4,8 |
| 17 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; 2. Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; 3. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 4. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. | Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; Nuo vidinio akumuliatoriaus; d.Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle, psl.22 |
| 18 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 8 h, esant infuzijos greičiui 5 ml/h | # 8 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h, psl.22 |
| 19 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą | Būtina | # Yra galimybė atnaujinti programinę įrangą, psl.20 |
| 20 | Pompos multifunkcinė jungtis | Būtina, skirta: 1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; 3. Personalo iškvietimui; 4. Barkodų skaitytuvui prijungti. | Yra multifunkcinė jungtis, skirta: -Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; -Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; -Personalo iškvietimui, psl.53 |
| 21 | Kompiuterinė sąsaja | Būtina | Yra kompiuterinė sąsaja, psl.20, 53 |
| 22 | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą) | Būtina | # Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą), psl.21 |
| 23 | Prietaiso svoris | Ne daugiau 1,5 kg. | # 1,4kg, psl.22 |
| 24 | Prietaiso klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.22 |
| 25 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiamas |

9.3. Infuzinė tūrinė pompa – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompos darbo režimai: | - Nuolatinės infuzijos; - Nuolatinės transfuzijos; - Enterinės mitybos. | Nuolatinės infuzijos; Nuolatinės transfuzijos; Enterinės mitybos, psl.55 |
| 2 | Galimybė instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga | Būtina | Galima instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga, psl.56 |
| 3 | Galimybė instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą | Būtina | Galima instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą, psl.4,8 |
| 4 | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val., psl.58 |
| 5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val. | ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val., psl.57 |
| 6 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1,2 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | Nuo 0,1 bar iki 1,2 bar, 9 nustatymo lygiai, psl.59 |
| 7 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml, psl.58 |
| 8 | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min., psl.58 |
| 9 | Infuzijos greičio kalkuliacija pagal pasirinktą tūrį bei laiką | Būtina | Infuzijos greitis skaičiuojamas pagal pasirinktą tūrį bei laiką, psl.58 |
| 10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min iki 24 val.) - Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. - Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99,99 ml | -Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; -Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; -Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 24 val.) -Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. -Boliuso tūrio reguliavimo ribos nuo 0,1 ml iki 99,99 ml; psl.58 |
| 11 | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina | Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės, psl.60 |
| 12 | Displėjuje rodomos reikšmės: | - Infuzijos greitis; - Užduotas infuzijos tūris; - Infuzuotas tūris; - Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); - Būsenos „pompa dirba“ indikacija, - Aliarminės situacijos, - Aliarmo priežastys. | -Infuzijos greitis; -Užduotas infuzijos tūris; -Infuzuotas tūris; -Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); -Būsenos „pompa dirba“ indikacija, -Aliarminės situacijos, Aliarmo priežastys, psl.61-62 |
| 13 | Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Būtina | Galima naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais, psl.65 |
| 14 | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Būtina. Kontroliuojami sekantys parametrai: - spaudimas; - lašų detekcija; - oro burbulų sistemoje detekcija; - baterijos būklė; - infuzijos pabaiga; - vidiniai pompos gedimai. | Yra vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija, kontroliuojami šie parametrai: -spaudimas; -lašų detekcija; -oro burbulų sistemoje detekcija; -baterijos būklė; -infuzijos pabaiga; vidiniai pompos gedimai, psl.60 |
| 15 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai. | Yra pompos būklės spalviniai indikatoriai: -žalia spalva-normali būsena (vyksta infuzija); -geltona spalva -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -raudona spalva-aliarmas, esant kritinei situacijai, psl.63 |
| 16 | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO, KOR arba lygiavertis) | Būtina | Yra atviro venos spindžio palaikymo (KVO) režimas, psl.64 |
| 17 | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu | Būtina | Oras iš ilginamojo vamzdelio pašalinamas vieno mygtuko paspaudimu, psl.66 |
| 18 | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Būtina | Yra pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija, psl. 64 |
| 19 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina | Infuzijos greitis gali būti keičiamas nestabdant infuzijos, psl. 67 |
| 20 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; 2. Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; 3. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 4. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. | -Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; -Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; -Nuo vidinio akumuliatoriaus; -Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle, psl. 60 |
| 21 | Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau 4 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val. | 4 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val., psl.60 |
| 22 | Pompos multifunkcinė jungtis | Būtina, skirta: 1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; 3. Personalo iškvietimui; 4. Barkodų skaitytuvui prijungti. | Yra multifunkcinė jungtis, skirta: -Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; -Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; -Personalo iškvietimui, psl. 63 |
| 23 | Kompiuterinė sąsaja | Būtina | Yra kompiuterinė sąsaja, psl. 63 |
| 24 | Galimybė pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo | Būtina | Pompą galima tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo, psl.21 |
| 25 | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą) | Būtina. | # Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą), psl.21 |
| 26 | Prietaiso svoris | Ne daugiau 2,2 kg. | 1,4kg, psl.58 |
| 27 | Prietaiso klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 -Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.58 |
| 28 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas bei vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. | Būtina pateikti | Pateikiame |