Medicininės įrangos pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Binokulinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas-1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai, atitinkantys prašomiems (tiekėjas įrašo atitinkančius prašomiems konkrečius duomenis, prekių gamintoją ir kilmės šalį) | Pasiūlyme katalogų, techninių aprašymų puslapio numeris (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Binokulinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas | Dėvimas ant galvos | Dėvimas ant galvos | “OMEGA600.pdf”, psl.5 |
| 2. | Maitinimas | Iš ličio polimerų akumuliatorinės baterijos arba lygiavertės, tvirtinamos ant galvinio laikiklio, komplekte su įkrovimui skirtu pakrovėju | Ličio polimerų akumuliatorinės baterijos, tvirtinamos ant galvinio laikiklio, komplekte su įkrovimui skirtu pakrovėju | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 ir “OMEGA600.pdf”, psl.4, 7 |
| 3. | Šviesos intensyvumo reguliatorius | Sumontuotas ant galvinio laikiklio | Sumontuotas ant galvinio laikiklio | “OMEGA600.pdf”, psl.5 |
| 4. | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Ne siauresnės nei 5÷100% | Reguliavimo ribos 3÷100% | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 5. | Maksimalus apšvietimo lygis | ≥1200 lx (40 cm atstume) | 1380 lx (40 cm atstume) | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 6. | Oftalmoskopo šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis | LED | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 7. | LED spalvos temperatūra | 3000 ±100K | 3000 K | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 8. | Spalvų perteikimo indeksas CRI | ˃ 90 | 90 | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 9. | LED tarnavimo laikas | ≥ 50 000 valandų | 60 000 valandų | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 10. | Oftalmoskopo apertūros | Ne mažiau trijų integruotų skirtingo dydžio apertūrų bei difuzorius | Trys integruotos skirtingo dydžio apertūros ir difuzorius | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 11. | Oftalmoskopo šviesos filtrai | Integruoti žalios (beraudis, red-free), mėlynos ir geltonos spalvų šviesos filtrai | Integruoti žalios (beraudis, red-free), mėlynos ir geltonos spalvų šviesos filtrai | “OMEGA600.pdf”, psl.4 |
| 12. | Stereoskopinio vaizdo reguliavimo sistema | Skirta akies dugno apžiūrai priklausomai nuo vyzdžio dydžio | Skirta akies dugno apžiūrai priklausomai nuo vyzdžio dydžio | “OMEGA600.pdf”, psl.5 |
| 13. | Optinės sistemos ypatumai | Su antirefleksine danga ant priekinio paviršiaus | Su antirefleksine danga ant priekinio paviršiaus | “OMEGA600.pdf”, psl.5 |
| 14. | Apšvietimo aukščio reguliavimas | ≥ ± 4º ribose | Apšvietimo aukštis reguliuojasi nuo - 4º iki +7° | “OMEGA600_data.pdf” Psl. 1 |
| 15. | Galvinis laikiklis | Lengvas, su paminkštinimu, reguliuojamas pagal apimtį ir aukštį. | Lengvas, su paminkštinimu, reguliuojamas pagal apimtį ir aukštį. | “OMEGA600.pdf”, psl.4 |
| 15.1. | Greito atvertimo-nuleidimo mechanizmas, su fiksuotomis padėtimis | Būtinas | Greito atvertimo-nuleidimo mechanizmas, su fiksuotomis padėtimis | “OMEGA600.pdf”, psl.6 |
| 16. | Oftalmoskopo lęšis | 20 ± 1D -1 vnt. | Lęšis 20D, 1 vnt. | “20D.pdf” |
| 17. | Lagaminas | Skirtas oftalmoskopo laikymui ir transportavimui | Krepšys-dėklas oftalmoskopo laikymui ir transportavimui | “OMEGA600.pdf”, psl.7 |
| 18. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | Atitikties deklaracija | “EUdeclaration.pdf” |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Instrukcija pateikiama kartu su įranga |  |
| 20. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Garantinis laikotarpis 60 mėn. | “OMEGA600.pdf”, psl.9 |

______________________