## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 2, 13, 34, 36-38, 84, 86, 87, 89-95, 98, 100, 101, 137.4, 138, 159, 177, 182 ir 184 turi per 5 darbo dienas po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Lipni medžiaga, rulonais | Limpanti neaustinė medžiaga akrilinių klijų pagrindu, neturinčių papildomų tirpiklių (kanifolijos). Pagamintas iš hidrofobiškos medžiagos, kuri atstumia skysčius, bet leidžia odai kvėpuoti (vandens garų pralaidumas daugiau nei 6500 g/m2/24h). Medžiaga yra elastinga ir neleidžia susidaryti odos pūslelėms lankstant. Apsauginis popierius yra perskirtas per vidurį, kad užtikrintų aseptišką tvarsčio uždėjimą, ir sužymėtas kas 8-10 cm. Rulonuose po 10-11 m. Tvirtai prilimpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus ir patikimai fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. (sukibimo stiprumas 1,4-1,7 N). Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, neplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių. Nepalieka klijų likučių ant odos, nuimant tvarstį. Necitotoksiškas (ISO 10993-5 medžiaga ir ISO 10995-5 klijai), nealergizuojantis (ISO 10993-10). BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
2.1. | 10 m x 5 cm |  | vnt. | 2000 | 0.492 | 0.5166 | 5 | 984 | 1033.2 | Evercare® adhesive fabric roll, Onemed, Ref. TML4555, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 1-4)
2.2. | 10 m x 10 cm |  | vnt. | 3300 | 1.26 | 1.323 | 5 | 4158 | 4365.9 | Evercare® adhesive fabric roll, Onemed, Ref. TML4565, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 1-4)
2.3. | 10 m x 15 cm |  | vnt. | 500 | 1.84 | 1.932 | 5 | 920 | 966 | Evercare® adhesive fabric roll, Onemed, Ref. TML4570, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 1-4)
2.4. | 10 m x 20 cm |  | vnt. | 2400 | 2.3 | 2.415 | 5 | 5520 | 5796 | Evercare® adhesive fabric roll, Onemed, Ref. TML4575, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 1-4)
2.5. | 10 m x 30 cm |  | vnt. | 400 | 3 | 3.15 | 5 | 1200 | 1260 | Evercare® adhesive fabric roll, Onemed, Ref. TML4580, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 1-4)
[5 empty] | Viso suma 2 pirkimo daliai: |  |  | 12782 | 13421.1
3. | Juostelė žaizdoms sukabinti | Sterili. Galimas pločio nuokrypis ± 1 mm, galimas ilgio nuokrypis ± 5 mm.
3.1. | 3 x 75 mm |  | vnt. | 6000 | 0.072 | 0.0756 | 5% | 432 | 453.6 | Steri-strip 3x75 mm, 3M, Ref,1540R, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 5-6)
3.2. | 6 x75 mm |  | vnt. | 36000 | 0.16 | 0.168 | 5% | 5760 | 6048 | Steri-strip 6x75 mm, 3M, Ref,1541, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 5-6)
3.3. | 12 x 100 mm |  | vnt. | 5000 | 0.115 | 0.12075 | 5% | 575 | 603.75 | Steri-strip 12x100 mm, 3M, Ref,1547, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 5-6)
Viso suma 3 pirkimo daliai: | [7 empty] | 6767 | 7105.35
7. | Sauskelnės suaugusiems | Sauskelnės suaugusiems.
7.1. | L dydis |  | vnt. | 61000 | 0.222 | 0.2331 | 5 | 13542 | 14219.1 | iD Expert Slip Plus L, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 7-10)
7.2. | M dydis |  | vnt. | 24000 | 0.194 | 0.2037 | 5 | 4656 | 4888.8 | iD Expert Slip Plus M, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 7-10)
7.3 | S dydis |  | vnt. | 8400 | 0.198 | 0.2079 | 5 | 1663.2 | 1746.36 | SENI Classic Basic S, TZMO SA, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 7-10)
Viso suma 7 pirkimo daliai: | [7 empty] | 19861.2 | 20854.26
11. | Vienkartinis paklotas 60 cm x 90 cm. | Viršutinis sluoksnis sugeria skysčius, neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis – iš polietileno nepralaidus. Nuokrypis išmatavimams ± 5 cm. Sugėrimas ne mažiau 2000 ml. | vnt. | 20000 | 0.262 | 0.2751 | 5 | 5240 | 5502 | SENI Soft Super 60 cm x 90 cm, TZMO SA, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 11-12)
12. | Vienkartinės kaukės
12.1. | Kaukė su raišteliais | Vienkartinė. Sudėtyje nėra latekso. Rezistentiškumas užtiškusiems skysčiams - ne mažesnis nei 160mm Hg. Kaukė turi 3 sluoksnius. Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99,7% 3 mikrono dalelėmis), tvirtinamos raišteliais, gerai prisispaudžia prie nosies. Turi antifoginę juostelę, todėl iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo. Su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, nekaupia skysčių ir gerai uždengia apatinę veido dalį. Atitinka med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC, EN ISO 13485 ir EN14683. | vnt. | 80000 | 0.043 | 0.04515 | 5 | 3440 | 3612 | Evercare Multiguard antifog mask, OneMed, Ref. TML2865, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 13-14)
12.2. | Kaukė su gumytėm | Vienkartinė. Sudėtyje nėra latekso. Kaukė turi 3 sluoksnius. Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99,7% 3 mikrono dalelėmis), tvirtinamos gumele, gerai prisispaudžia prie nosies.Su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Atitinka med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC, EN ISO 13485 ir EN14683. | vnt. | 1200000 | 0.03 | 0.0315 | 5 | 36000 | 37800 | Evercare Multiguard antifog mask, OneMed, Ref. TML28655, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 15-18)
12.3. | Kaukė su plastikiniu skydeliu akių apsaugai | 3 sluoksnių su gumytėmis. | vnt. | 100 | 0.3 | 0.315 | 5 | 30 | 31.5 | Evercare Face shieldkaiukė su apsauginių skydelių, OneMed, Ref. TML2854, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 19-22)
12.4. | Kaukė-respiratorius su filtru | Filtruojanti užkrečiamų ligų sukėlėjus ir priemonių daleles (garų, dujų, anestetikų, dezinfektantų). | vnt. | 2000 | 4.9 | 5.145 | 5 | 9800 | 10290 | Respiratorius su vožtuvų, 3M, Ref. MMM1873V, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 23-36)
Viso suma 12 pirkimo daliai: | [7 empty] | 49270 | 51733.5
13. | Sterilūs chalatai
13.1. | Specialios apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu susirišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą bei specialaus chalato žymėjimo ypatumus. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Dydžiai: M; L; XL; XXL. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 36000 | 1.7 | 1.785 | 5 | 61200 | 64260 | Evercarer XP sustiprintas chalatas, M-XXL, OneMed, Ref. TML2534-2540, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 37-38)
13.2. | Standartinės apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje chalato dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu surišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą, t.y. turintis ne mažiau kaip 2 lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai.
13.2.1. | M dydžio |  | vnt. | 6000 | 0.94 | 0.987 | 5 | 5640 | 5922 | Evercare Essentia Standard, M, OneMed, Ref. TML2522-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 39-40)
13.2.2. | L dydžio |  | vnt. | 38000 | 1 | 1.05 | 5 | 38000 | 39900 | Evercare Essentia Standard, L, OneMed, Ref. TML2523-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 39-40)
13.2.3 | XL dydžio |  | vnt. | 43000 | 1.08 | 1.134 | 5 | 46440 | 48762 | Evercare Essentia Standard, XL, OneMed, Ref. TML2524-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 39-40)
Viso suma 13 pirkimo daliai: | [7 empty] | 151280 | 158844
14. | Vyriška kepurė | Neaustinės, spalvotos medžiagos, standartinės kepuraitės pilotės formos, galvos apimtis 58-60 cm | vnt. | 20000 | 0.095 | 0.09975 | 5 | 1900 | 1995 | Evercare Romeo surgical cap, N100, OneMed, Ref. TML2788-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 41-42)
15. | Vienkartinis chirurginės aprangos komplektas | Vienkartinės chirurginės aprangos komplektas, sudarytas iš marškinių trumpomis rankovėmis ir kelnių su raišteliais. Neaustinės medžiagos, ne plonesnės kaip 35 g/ m2, marškiniai turi turėti ne mažiau 2 kišenes, žydros arba žalios spalvos, kiekvienas komplektas supakuotas individualioje pakuotėje. Komplektai supakuoti dėžėse ne daugiau kaip po 50 vnt.Dydžiai : A- marškinių ilgis; B- marškinių plotis; E- kelnių juosmeninės dalies plotis; F- vidinės kelnių siūlės ilgis. Leidžiamas dydžių nuokrypis ± 5 cm. | [7 empty] | Essentia scrub, Onemed N30, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 43)
15.1. | S dydis | A-75,0 cm; B-53,0 cm; E-49,0 cm; F-75,0 cm | vnt. | 1000 | 1.1 | 1.155 | 5 | 1100 | 1155 | TML2632+TML2638
15.2. | M dydis | A-75,0 cm; B-60,0 cm; E-55,0 cm; F-80,0 cm | vnt. | 24000 | 1.15 | 1.2075 | 5 | 27600 | 28980 | TML2633+TML2639
15.3. | L dydis | A-80,0 cm; B-65,0 cm; E-60,0 cm; F-85,0 cm | vnt. | 40000 | 1.18 | 1.239 | 5 | 47200 | 49560 | TML2634+TML2640
15.4. | XL dydis | A-83,0 cm; B-70,0 cm; E-65,0 cm; F-90,0 cm | vnt. | 70000 | 1.19 | 1.2495 | 5 | 83300 | 87465 | TML2635+TML2641
15.5. | XXL dydis | A-85,0 cm; B-75,0 cm; E-70,0 cm; F-93,0 cm | vnt. | 2000 | 1.2 | 1.26 | 5 | 2400 | 2520 | TML2636+TML2642
Viso suma 15 pirkimo daliai: | [7 empty] | 161600 | 169680
17. | Mayo tipo apklotas staliukui 77 x 145 cm | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis – neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi CE ženklinimą. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 35000 | 0.9 | 0.945 | 5 | 31500 | 33075 | Evercare Mayo stand cover, OneMed, Ref. TML1712-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 44-46)
20. | Ruloniniai pleistrai | [8 empty] | OneMed,
20.1. | Pleistras, turintis popierinį pagrindą | Limpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus, fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. neatsiklijuodamas nei nuo odos, nei nuo intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus. Lengvai išvyniojami iš ritinėlio, atklijuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta, ant paciento odos nepalieka klijų. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių.
20.1.1. | 9 m x 1,25 cm |  | vnt. | 40000 | 0.1 | 0.105 | 5 | 4000 | 4200 | ONE2402021, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl.47-48)
20.1.2. | 9 m x 2,5 cm |  | vnt. | 60000 | 0.18 | 0.189 | 5 | 10800 | 11340 | ONE2402022, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl.47-48)
20.1.3 | 9m x 5,0cm |  | vnt. | 10000 | 0.4 | 0.42 | 5 | 4000 | 4200 | ONE2402023, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl.47-48)
20.2. | Pleistras, turintis medžiaginį pagrindą | Limpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus, fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. neatsiklijuodamas nei nuo odos, nei nuo intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus. Lengvai išvyniojami iš ritinėlio, atklijuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta, ant paciento odos nepalieka klijų. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių.
20.2.1. | 5 m x 1,25 cm |  | vnt. | 30000 | 0.12 | 0.126 | 5 | 3600 | 3780 | ONE2402011, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 48)
20.2.2. | 5 m x 2,5 cm |  | vnt. | 20000 | 0.27 | 0.2835 | 5 | 5400 | 5670 | ONE2402012, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 48)
Viso suma 20 pirkimo daliai: | [7 empty] | 27800 | 29190
30. | Apvalkalas vamzdeliui 15 x 250 cm | Vienkartinis, sterilus, iš skaidrios, skysčiams atsparios medžiagos, sulankstytas, turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir 2 gumytes fiksuoti aparatūrai laido pradžioje ir laido pabaigoje. Produktas įpakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2 cm. | vnt. | 48000 | 0.48 | 0.504 | 5 | 23040 | 24192 | Evercare tube cover, 15 x250 cm, OneMed, ref. TML1815, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 49-50)
35. | Sterili chirurginė servetėlė | Sterili. Marlinė (100 proc medvilnė), ne mažiau 4 sluoksnių. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,5 cm.
35.1. | 5 x 5 cm |  | vnt. | 1000000 | 0.007 | 0.00735 | 5 | 7000 | 7350 | Selefa gauze swabs, 5x5 cm, sterilios, N125 (25 įp. po N5), OneMed, Ref.2222705, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 51-55)
35.2. | 7,5 x 7,5cm |  | vnt. | 500000 | 0.012 | 0.0126 | 5 | 6000 | 6300 | Selefa gauze swabs,7, 5x7,5 cm, sterilios, N125 (25 įp. po N5), OneMed, Ref.2222725, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 51-55)
35.3. | 10 x 10 cm |  | vnt. | 100000 | 0.017 | 0.01785 | 5 | 1700 | 1785 | Selefa gauze swabs, 10x10 cm, sterilios, N125 (25 įp. po N5), OneMed, Ref.2222745, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 51-55)
Viso suma 35 pirkimo daliai: | [7 empty] | 14700 | 15435
36. | Chirurginė servetėlė (marlinė) nesterili | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 17 siūlų/m2 , 4-8 sluoksnių, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija [g/g]->500. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1cm. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių.
36.1. | 10 x 60 cm 4 sluoksnių |  | vnt. | 30000 | 0.134 | 0.1407 | 5 | 4020 | 4221 | Evercare abdominal X-ray gauze, 10x60 cm, OneMed, ref. TML3213-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 56)
36.2. | 10 x 60 cm 8 sluoksnių |  | vnt. | 15000 | 0.2 | 0.21 | 5 | 3000 | 3150 | Evercare abdominal X-ray gauze, 10x60 cm, OneMed, ref. TML3214-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 56)
Viso suma 36 pirkimo daliai: | [7 empty] | 7020 | 7371
37. | Sterili chirurginė servetėlė | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 20 siūlų/m2, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija[g/g]->500. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1cm. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių.
37.1. | 30 x 45 cm |  | vnt. | 30000 | 0.187 | 0.19635 | 5 | 5610 | 5890.5 | Evercare laparatomy towels, x-ray, 30x45, N55, OneMed, Ref. TML3310-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 57-58)
37.2. | 40 x 45 cm |  | vnt. | 15000 | 0.266 | 0.2793 | 5 | 3990 | 4189.5
Viso suma 37 pirkimo daliai: | [7 empty] | 9600 | 10080
39. | Chirurginė rankovė | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpakavime. Pagaminta iš skysčiams atsparios medžiagos; baigiasi minkštu elastingu rankogaliu; ilgis 48 cm ± 2 cm. | vnt. | 7000 | 0.36 | 0.378 | 5 | 2520 | 2646 | Evercare sterili chirurginė rankovė, 48 cm, OneMed, Ref.TML1398, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 59-60)
40. | Universalus, sterilus rinkinys operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą - pagaminta iš keturių sluoksnių: du viršutiniai sluoksniai sugeriančios skysčius neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis- iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popierinis arba neaustinės medžiagos sluoksnis. Paviršius turi nedideles bangeles todėl neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: maišas Mayo staliukui 77 x 145 cm – 1 vnt. Apklotai lipniais kraštais 90 x 75 cm- 2 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 175 x 175 cm - 1 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 150 x 240 - 1 vnt. Apklotas instrumentiniam staliukui - 150 x 190 cm ±10 cm - 1vnt. Lipni juosta 9 x 49cm (±1x5cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame įpakavime. Leistinas apklotų ir maišo dydžio nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 17500 | 6.4 | 6.72 | 5 | 112000 | 117600 | Evercare univerasalus apklotų rinkinys, N5, OneMed, Ref. TML1010-02, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 61-62)
41. | Vienkartinis skutimosi peiliukas | Tinkantis operacinio lauko paruošimui. | vnt. | 2500 | 0.096 | 0.1008 | 5 | 240 | 252 | Vienkartinis skutimo peiliukas, OneMed, Ref. TMG81200, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 63)
42. | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui. | vnt. | 860000 | 0.008 | 0.0084 | 5 | 6880 | 7224 | Vaistų dalinimo indelis, 30 ml, Hammerplast, Ref. JON01250, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 64)
84. | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu, skirti žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu | Sterilūs, lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu apvaliais kraštais, skirti žaizdoms su nedideliu arba vidutiniu eksudato kiekiu. Sugeriantys eksudatą (nuo 800 g/m2 iki 1640 g/m2, pagal ISO 9073-6 (5)), negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirginantys ir neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai (sukibimas su žmogaus oda nuo 1 iki 1,5 N), netrukdantys odai kvėpuoti (vandens garų prasiskverbimas ne mažiau nei 6800 g/m²/24h pagal ASTM D 6701-01 ir 3700 g/m²/24h pagal EN 13726-2:2002 (E) 3.2), minkšti, elastingi. Užapvalintais kampais, laikosi judriose kūno vietose iki 2 parų, nesukelia alergijos, be jokių rišančiųjų medžiagų. Tvarsčiai privalo turėti apsaugines (pagalbines) popieriaus šonines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai pagal tampono kraštą, be kanifolijos, neerzinantys ir nealergizuojantys. Nelimpantys prie pirštinių. Sudėtyje nėra latekso. Leistinas išmatavimų nuokrypis +- 0,5 cm. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
84.1 |  | Dydis 6 x 7 cm | vnt. | 900000 | 0.026 | 0.0273 | 5 | 23400 | 24570 | Evercare adhesive surgical dressing, 5x7 cm, OneMed, Ref. TML4605, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.2 |  | Dydis 9 x 10 cm | vnt. | 220000 | 0.05 | 0.0525 | 5 | 11000 | 11550 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x10 cm, OneMed, Ref. TML4610, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.3 |  | Dydis 9 x 15 cm | vnt. | 200000 | 0.07 | 0.0735 | 5 | 14000 | 14700 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x15 cm, OneMed, Ref. TML4615, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.4 |  | Dydis 9 x 20 cm | vnt. | 100000 | 0.09 | 0.0945 | 5 | 9000 | 9450 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x20 cm, OneMed, Ref. TML4620, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.5 |  | Dydis 9 x 25 cm | vnt. | 100000 | 0.11 | 0.1155 | 5 | 11000 | 11550 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x25 cm, OneMed, Ref. TML4625, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.6 |  | Dydis 9 x 30 cm | vnt. | 70000 | 0.12 | 0.126 | 5 | 8400 | 8820 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x30 cm, OneMed, Ref. TML4630, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
84.7 |  | Dydis 9 x 35 cm | vnt. | 40000 | 0.14 | 0.147 | 5 | 5600 | 5880 | Evercare adhesive surgical dressing, 10x35 cm, OneMed, Ref. TML4635, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 65-68)
Viso suma 84 pirkimo daliai: | [7 empty] | 82400 | 86520
97. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga | Apvalūs tamponai, tankis 30 ± 2 g/m2, nesterilūs. Skysčių absorbcinis pajėgumas ne mažesnis nei 1300%, tempiamasis stiprumas kai šlapias (CD) nemažiau nei 49 N, pūkavimosi koeficientas kai šlapias ne mažiau nei 3 dalelių/cm². Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu.
97.1 |  | maži tamponai, skersmuo 28 mm ± 2 mm | vnt. | 1000000 | 0.01 | 0.0105 | 5 | 10000 | 10500 | Evercare nonwoven round sponge, 30mm, OneMed, Ref.One223021, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 69-70)
97.2 |  | vidutiniai tamponai, skersmuo 39 mm ± 2 mm | vnt. | 400000 | 0.012 |  |  | 4800 | 5040 | Evercare nonwoven round sponge, 40mm, OneMed, Ref.One223022, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 69-70)
Viso suma 97 pirkimo daliai: | [7 empty] | 14800 | 15540
114. | Diagnostinės pirštinės be pudros | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Latekso, kurio paviršius silikonizuotas, su odos priežiūros priemonėmis, be talko, ne trumpesnės kaip 240 mm su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL – 1,5. | vnt. | 9000000 | 0.0223 | 0.023415 | 5 | 200700 | 210735 | Evercare latex gloves, PF, N100, OneMed, Ref. TML6200-6204, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 71-76)
115. | Diagnostinės pirštinės be latekso ir talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Be talko ir latekso proteinų, paviršius padengtas poliuretanu, ne trumpesnės kaip 240 mm su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL – 1,5. | vnt. | 3500000 | 0.027 | 0.02835 | 5 | 94500 | 99225 | Evercare PINK nitrile gloves, acselerator free, N150, XS-XL, OneMed, Ref. TML6404-6408, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 77-79)
118 | Vinilinės pirštinės | Pagamintos iš polivinilo chlorido. Ilgis ne mažiau 240 mm; storis pirštų srityje ne daugiau 0,116 mm, delno – ne daugiau 0,1 mm, riešo – ne daugiau 0,075 mm. Atsparumas plyšimui prieš sendinimą ne mažiau 4,8 N. AQL- 1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. Patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai XS-XL. | vnt. | 800000 | 0.0166 | 0.01743 | 5 | 13280 | 13944 | Selefa vinyl gloves, N150, OnemED, Ref. TML210282, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 80-85)
119. | Nitrilinės pirštinės personalo apsaugai | Pagamintos iš nitrilo. Išorinis paviršius tekstūrinis, dengtas chloru, vidinis – glotnus. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,13 mm, delno – ne daugiau 0,15 mm, riešo – ne daugiau 0,11 mm; ilgis – ne mažiau 300 mm. Atsparumas plyšimo jėgai - ne mažiau 10N. AQL-1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. reikalavimus, EN 420, EN 374. Skirtos personalo apsaugai (Hospital PPE) – pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ACPP (citostatinio prasiskverbimo duomenis paplitusioms citotoksinėms medžiagoms). | vnt. | 250000 | 0.048 | 0.0504 | 5 | 12000 | 12600 | Evercare nitrile x-long gloves, N100, XS-XL, OneMed, Ref. TML6420-6424, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 86-90)
120. | Nitrilinės pirštinės | Pagamintos iš nitrilo. Spalva mėlyna. Išorinis paviršius – tekstūrinis, vidinis – dengtas chloru. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,12 mm, delno – ne daugiau 0,08 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 240 mm. AQL-1,5. Atsparumas tempimo jėgai- ne mažiau 7,8N prieš sendinimą. Turi CE ženklinimą, atitinka EN standarto 455, 1-4 d., EN374-1,2 ir 3 d. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 3000000 | 0.023 | 0.02415 | 5 | 69000 | 72450 | SELEFA Sense, nitrile gloves, N200, OneMed, Ref. TML210258, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl.91-96)
125. | Hipoalerginės chirurginės pirštinės be talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės, anatominės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 285 cm. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, silikonu padengtas vidinis paviršius. Sudėtyje nėra tiuramų. Plyšimo jėga ne daugiau 19N. Alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HPLC. EN 455-3. AQL – ne daugiau 0,65. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10 – 12 cm virš riešo), su kanteliu, paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). | poros | 5000 | 0.429 | 0.45045 | 5 | 2145 | 2252.25 | SUPREME, Sempermed, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 97-98)
126. | Hipoalerginės, nepudruotos chirurginės pirštinės be latekso ir talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus. Iš neopreno, išorinis paviršius padengtas silikonu, vidinis – poliuretanu. Sudėtyje nėra latekso proteinų, talko. AQL=0,65. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10-12 cm virš riešo) su neatlenkiamu kanteliu, hipoalergiškos, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). | poros | 10000 | 0.953 | 1.0007 | 5 | 9530 | 10006.5 | SYNTEGRA, Sempermed, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 99)
127. | Chirurginės pirštinės su paviršiaus pažeidimo vietą išryškinančia sistema | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus. Dvigubos pirštinės nepudruotos išorėje. Mechaniškai pažeidus pirmųjų išorinių pirštinių paviršių, biologiniai skysčiai kaupiasi jų tarpe, pradūrimo vietoje pasikeičia išorinės pirštinės spalva. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). Abi pirštinių poros supakuotos vienoje sterilioje pakuotėje, vidinė pirštinių pora žalia/mėlyna, išorinė – balta. AQL=0,65 po įpakavimo. | poros | 6000 | 1.6 | 1.68 | 5 | 9600 | 10080 | SUPREME DUO, Sempermed, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 100-114)
129. | Ortopedinės pirštinės | Be pudros. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, vidinis paviršius padengtas specialiu polimeru ir silikonu. Forma atitinka anatominę rankos konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Baltymų kiekis <18 µg/g HPLC EN 455-3 metodu. AQL – 0,65. Atsparumas tempimo jėgai ne mažesnis nei 28N prieš sendinimą. Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Atitinka ISO ,CE ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. Dydžiai 6,0-9,0. Europietiški dydžiai. Lietuviškas pakuotės žymėjimas. Patiekti gamintojo techninių duomenų kopiją arba gamintojo kokybę patvirtinančius dokumentus. | poros | 20000 | 0.39 | 0.4095 | 5 | 7800 | 8190 | SUPREME+, Sempermed, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 115-117)
131. | Avalynės apdangalai | Iš polietileno, maišelio formos, 40-45 cm ilgio, maunami tiesiai ant avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Spalva: įvairi. | vnt. | 600000 | 0.013 | 0.01365 | 5 | 7800 | 8190 | Selefa bachilai, N100, OneMed, Ref. 211545, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 118)
133. | Marliniai tvarstukai | 8-nių sluoksnių, sterilus. Tankis 17 siūlų/m2. Pagaminta iš marlės balintos bechloriu metodu. Siūlų kiekis į 100mm² - 100±5 - 70±4 (bandymo metodas PN-EN 14079) Paviršiaus masė [g/m²] - ≥23 (bandymo metodas PN-EN 14079). Absorbcija vandens [g/g] - ≥11 (bandymo metodas FP VI) Plyšimo jėga [N/5cm] - siūlai min 30. Svorio praradimas išdžiūnant ne daugiau 4%. Supakuoti po 2-5 vnt.
133.1 |  | dydis 5 x 5 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150-200 vnt. | vnt. | 2000000 | 0.007 | 0.00735 | 5 | 14000 | 14700 | Selefa gauze swabs 5x5 cm, OneMed, Ref.ONE2222705, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 51-55)
133.2 |  | dydis 10 x 10 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150 vnt. | vnt. | 700000 | 0.017 | 0.01785 | 5 | 11900 | 12495 | Selefa gauze swabs 10x10 cm , OneMed, Ref.ONE2222745, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 51-55)
Viso suma 133 pirkimo daliai: | [7 empty] | 25900 | 27195
134. | Rankogaliai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, tvirta, nepralaidi skysčiams. Pagaminta iš polietileno plėvelės, viskozė / poliesterinė neaustinės medžiagos ne plonesnės nei 65 g / m². Viename gale elastingas rankogalis, todėl gerai priglunda prie riešo, o kitame - tvirtinamas gumele. Ilgis ne mažiau 48 cm. | vnt. | 3600 | 0.1 | 0.105 | 5 | 360 | 378 | Selefa rankogaliai, OneMed, Ref. SEE210745, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 119)
135. | Rankovės videokamerai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Su guma arba lipnia juostele tvirtinasi prie pagrindo. Teleskopiškai sulankstyta. Papildomai yra kelios lipnios juostelės skirtos apvalkalo fiksavimui ir išlaikyti apdangalą aplink aparatą. Skaidri, pagaminta iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 50 μm. Dydis 14 × 250 ±5 cm. | vnt. | 35000 | 0.6 | 0.63 | 5 | 21000 | 22050 | Telescopic camera cover 14x250 cm, Medbar, Ref.202-06, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 120)
137. | Sauskelnės kūdikių ir vaikų slaugai | Skirtos šlapimui ir išmatoms surinkti. Sauskelnių kraštai sutraukti, ties juosmeniu tvirtinasi lipukais, sugeria biologinius skysčius ir jų nepraleidžia į sauskelnių išorę, švelnaus paviršiaus, nedirgina odos.
137.1 |  | 0-2 kg svoriui | vnt. | 24000 | 0.078 | 0.0819 | 5 | 1872 | 1965.6 | FREELIFE BBECASH, PREMATURE, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
137.2 |  | 2-5 kg svoriui | vnt. | 13000 | 0.089 | 0.09345 | 5 | 1157 | 1214.85 | FREELIFE BBECASH, New Born, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
137.3 |  | 3-6 kg svoriui | vnt. | 10000 | 0.094 | 0.0987 | 5 | 940 | 987 | FREELIFE BBECASH, MINI, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
137.4 |  | 5-9 kg svoriui ±1kg svoriui (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 5000 | 0.086 | 0.0903 | 5 | 430 | 451.5 | FREELIFE BBECASH, MIDI, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
137.5 |  | 8-18 kg svoriui | vnt. | 3000 | 0.098 | 0.1029 | 5 | 294 | 308.7 | FREELIFE BBECASH, MAXI, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
137.6 |  | 12-25 kg svoriui | vnt. | 3000 | 0.114 | 0.1197 | 5 | 342 | 359.1 | FREELIFE BBECASH, JUNIOR, Ontex, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 121-127)
Viso suma 137 pirkimo daliai: | [7 empty] | 5035 | 5286.75
138. | Sugeriantys paklotai | Skirti sergantiems šlapimo nelaikymu. Sudaryti iš absorbuojančio daugiasluoksnio ar lygiaverčio sugeriamo audinio. Būtini pavyzdžiai. Absorbuojantis sluoksnis sudrėkęs turi nesusivelti į gniužulus, apatinis sluoksnis turi būti nepralaidus drėgmei, absorbuojanti vidinė skysčius sugerianti pakloto dalis turi būti ne mažesnė kaip:
138.1 |  | 40 cm x 60 cm (minimalus skysčių sugeriamumo rodiklis turi būti – 800 ml) | vnt. | 160000 | 0.146 | 0.1533 | 5 | 23360 | 24528 | SENI Soft Super 40 cm x 60 cm, TZMO SA, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 127-131)
138.2 |  | 60 cm x 90 cm (minimalus skysčių sugeriamumo rodiklis turi būti – 1200 ml) | vnt. | 350000 | 0.204 | 0.2142 | 5 | 71400 | 74970 | SENI Soft Normal 60 cm x 90 cm, TZMO SA, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 127-131)
Viso suma 138 pirkimo daliai: | [7 empty] | 94760 | 99498
140. | Plastikinės taurelės vaistams | Skirtos įvairių agregatinių formų vaistams pateikti. Daugkartinio naudojimo, paviršius atsparus cheminės dezinfekcijos pr., mechaniniams pažeidimams, sugraduota iki 30 ml. | vnt. | 450000 | 0.008 | 0.0084 | 5 | 3600 | 3780 | Vaistų dalinimo indelis, 30 ml, Hammerplast, Ref. JON01250, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 64)
150. | Chirurginiai ir anestezijos apklotai širdies chirurgijos operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, sudaryta iš 3 sluoksnių. Viršutinis - iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. T formos. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Incizinis plotas 32 x 40 cm ± 3 cm. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 200/300 x 330 cm ± 5 cm, sustiprintos operacinės zonos dydis ne mažiau 50 x 140 cm, sustiprintos operacinės zonos absorbcija ne mažiau nei 2.68 g/dm², integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, dvi skaidrios kišenės ne mažiau 28 x 70 cm dydžio, skirtos instrumentams ir diatermijai. Sustiprinta zona pagaminta iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos ne plonesnes nei 50 g / m² Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, su dvigubo lipnumo etiketėmis - pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie klijuojami ligoninės dokumentuose. | vnt. | 850 | 11.2 | 11.76 | 5 | 9520 | 9996 | Evercare thoracic drape, OneMed, Ref. TML1375-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 132)
151. | Stalo apklotas su skysčių sugėrimo sustiprinimu | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), apatinis - iš 60 ± 5 mikronų polietileno, nepralaidaus 100 % skysčiams, t.y. ne mažiau 2 sluoksnių arba iš neaustinės vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi ≥ 140 cm H₂O , nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus ne daugiau 3,2 Log₁₀ (dalelių skaičius) (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 150 × 195 cm ± 5 cm. | vnt. | 13800 | 1.2 | 1.26 | 5 | 16560 | 17388 | Evercare table cover, OneMed, Ref.TML1725-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 133-136)
152. | Chirurginė lipni juosta | Dydis 9 × 49 cm ± 2 cm. Adhezinė juostos prilipimo prie odos galia 1,5N/25 mm ± 0,1N/24 mm. Pakuotėje 2 vnt. | vnt. | 17500 | 0.17 | 0.1785 | 5 | 2975 | 3123.75 | Evercare adhesive OP-tipe, OneMed, Ref.1496-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 137)
155. | Chirurginis apklotas su U formos išpjova, lipniais kraštais | Medžiaga vienkartinio panaudojimo, 4 sluoksnių, pirmas neaustinis sluoksnis neplonesnis kaip 50g/m² sutvirtina operacinę zoną (70 x 100 cm geriau absorbuojantis biologinius skysčius, ne mažiau nei 3,30 g/dm²), antras neaustinės medžiagos sluoksnis neplonesnis kaip 30g/m², trečias visiškai nepralaidus sluoksnis iš polietileno neplonesnio kaip 15 mikronų, ketvirtas apsauginis-komforto sluoksnis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 20 g/m²; arba apklotas pagamintas iš neaustinės vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (>150 cm H₂O) , nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti pakartotiniai, pvz.: jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Dydis 200 × 260 cm ± 10 cm; plyšys 20 × 102 cm ± 10 cm; | rink. | 2700 | 4 | 4.2 | 5 | 10800 | 11340 | Evercare U-formos apklotas, Onemed, Ref. TML1315-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 138)
156. | Apklotas su tarpvietės izoliacija | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, sudaryta iš 3 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų – nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis neplonesnio kaip 20 g/m²; arba pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Tarpvietės izoliacijos “kelnaitės” su tampriomis gumelėmis, tvirtinamos integruotu lipniu kraštu. Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Dydis 200 x 260 cm ± 5 cm. Plyšio dydis 20 x 102 cm ± 1cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 350 | 3.9 | 4.095 | 5 | 1365 | 1433.25 | Evercare lower vascular drape, OneMed, Ref.TML1317-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 139-140)
160. | Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, operacinės lempos šviesoje ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo steriliame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 140 x 150 cm ± 5cm - 1 vnt., 2. Apklotas pacientui, dydis 140 x 150 cm ± 5cm. su Geometriniame apkloto centre yra akies incizinės plėvelė, kurios dydis 8 × 10 cm ± 2 cm, bei skysčių surinkimo maišu 30x18 cm ± 2 cm - 1 vnt. | rink. | 3500 | 3.2 | 3.36 | 5 | 11200 | 11760 | Evercare ophthalmic set, OneMed, Ref. TML1280-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 141)
172. | Rinkinys kraujagyslių operacijoms | Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: 1. Fiksavimo juostos, lipnios, 10 x 49 cm ± 2 cm – 2 vnt. 2. Rankšluosčiai popieriniai, kelių sluoksnių 18 x 25 cm ± 1cm – 4 vnt. 3. Mayo stalo apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm - 1vnt. 4. Apklotas ilgojoje kraštinėje su lipniu kraštu, 90 x 75 cm ± 5 cm, 2 vnt. 5. Apklotas 200 x 260 cm ± 5 cm, su iškirpimu 20 x 100 cm + 2 cm , lipniais kraštais. 6. Apklotas lipniu kraštu 245 x 175 cm ± 5 cm - 1vnt. 7. Instrumentavimo stalo apklotas 195 x 150 cm ± 5 cm – 1 vnt. | rink. | 900 | 14 | 14.7 | 5 | 12600 | 13230 | Evercare set, Onemed, Ref. TML1210-02, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 142-143)
173. | Bilateralinis apklotas | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pagamintas iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 200 x 260 cm ± 5cm, apkloto iškirptė – 20 x 100 cm ± 2cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 240 | 4 | 4.2 | 5 | 960 | 1008 | Evercare U-formos apklotas, Onemed, Ref. TML1315-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 138)
176. | Skysčių surinkimo maišas | Skaidraus plastiko kūgio formos kišenė dydžiu 50 x 50 cm ± 5 cm, pagaminta iš polietileno plėvelės nemažiau nei 100 μm, skaidri su lipniu kraštu ir skysčių išleidimo prijungus siurbliuką anga, kuri užsidaro kamštelio pagalba. Maišas skysčiams subėgant į vidų įgauna pusdubenio formą, kuri nesikeičia, todėl skysčiai renkasi maišelio viduje. Lipni dalis padengta hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Ilgų chirurginių intervencijų metu skysčių surinkimo maišas išlieka nenukritęs, nepakitęs bei neatsilipina nuo padaliniuose naudojamų apklotų. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 10000 | 1.4 | 1.47 | 5 | 14000 | 14700 | Evercare fluid collection, Onemed, Ref.TML1873, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 144)
177. | Apklotas lipniu kraštu, mažasis | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), vidurinis - iš polietileno, nepralaidus biologiniams skysčiams, apatinis - apsauginis popieriaus ar neaustinės medžiagos sluoksnis, arba iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (≥100 cm H₂O), nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 95 x 80 cm ± 5 cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 90000 | 0.54 | 0.567 | 5 | 48600 | 51030 | Evercare adhesive drape 90x75 cm, OneMed, Ref. TML1460-02, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 145-147)
179. | Apklotas staliukui | Apklotas vienkartinio naudojimo, sterilus 2-jų sluoksnių. Viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr . Pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri turi būti tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (būtinas atitikimas standarto EN 13795-3 aukščiausio lygio reikalavimamų daliai). Spalva mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | [7 empty] | KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 148-149)
179.1 |  | Dydis 90 x 75 cm ± 5 cm | vnt. | 6000 | 0.32 | 0.336 | 5 | 1920 | 2016 | Evercare table drape, 90x75 OneMed, Ref. TML1415-01
179.2 |  | Dydis 45 x 45 cm ± 3 cm | vnt. | 100 | 0.18 | 0.189 | 5 | 18 | 18.9 | Evercare table drape, 50x60 cm, OneMed, Ref. TML1410-01
Viso suma 179 pirkimo daliai: | [7 empty] | 1938 | 2034.9
180. | Rankovės | Medžiaga tvirta, nepralaidi skysčiams. Viename gale elastingas rankogalis, todėl gerai priglunda prie riešo, o kitame tvirtinamas gumele. Ilgis 48 – 60 cm. | vnt. | 5000 | 0.1 | 0.105 | 5 | 500 | 525 | Selefa rankogaliai, OneMed, Ref. SEE210745, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 119)
181. | Paklodė | Medžiaga sudaryta iš 3 sl.: viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr., nepralaidus, apatinis – apsaug. popieriaus sl. neplonesnio kaip 20g/m²; arba pagaminti iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropilen. gijomis, neplonesnėmis nei 60 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (EN 13795-3). Spalva: mėlyna, žalia. Ant pak. lipnios etiketės su steril. kontrolės ir produkto duomenimis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med.pr. | [7 empty] | KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 150-152)
181.1 |  | Dydis 150 x 175 cm ± 5 cm | vnt. | 3000 | 1.1 | 1.155 | 5 | 3300 | 3465 | Evercare aklotas 150x190 cm, OneMed, Ref. TML1725-01
181.2 |  | Dydis 90-100 x 145-155 cm | vnt. | 3000 | 0.9 | 0.945 | 5 | 2700 | 2835 | Evercare aklotas 100x150 cm, OneMed, Ref. TML1715-01
Viso suma 181 pirkimo daliai: | [7 empty] | 6000 | 6300
184. | Puspaklodė | Apklotas vienkartinio naudojimo, sterilus ne mažiau, kaip 2-jų sluoksnių. Šie 2 sluoksniai turi atitikti tolimesnius reikalavimus. Viršutinis iš neaustinės medžiagos neplonesnės kaip 23 g/m² , gerai sugeria skysčius, vid. - iš poliet. neplonesnio kaip 40 mikr . Pagamintas iš neaustinės medžiagos, kuri turi būti tvirta, visiškai nepralaidi, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (būtinas atitikimas standarto EN 13795-3 aukščiausio lygio reikalavimamų daliai). Spalva mėlyna, žalia. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. be lipnios juostos, supakuota po 1 vnt. , 75 x 90 cm ± 5 cm. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 120000 | 0.34 | 0.357 | 5 | 40800 | 42840 | Evercare utility drape, OneMed, ref. 1415-01, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 148-149)
189. | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, sterili | Apvalūs tamponai, tankis 30 ± 2 g/m2, sterilūs. Skysčių absorbcinis pajėgumas ne mažesnis nei 1300%, tempiamasis stiprumas kai šlapias (CD) nemažiau nei 49 N, pūkavimosi koeficientas kai šlapias ne mažiau nei 3 dalelių/cm². Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. Supakuota po 5 vnt | [7 empty] | KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 153-160)
189.1 |  | maži tamponai, skersmuo 28 mm ± 2 mm | vnt. | 100000 | 0.0126 | 0.01323 | 5 | 1260 | 1323 | Selefa® 30 mm tamponai, OneMed, ONE223230
189.2 |  | vidutiniai tamponai, skersmuo 39 mm ± 2 mm | vnt. | 100000 | 0.0178 | 0.01869 | 5 | 1780 | 1869 | Selefa® 40 mm tamponai, OneMed, amponai, OneMed, ONE223240
189.3 |  | dideli tamponai, skersmuo 47 mm ± 2 mm | vnt. | 100000 | 0.0214 | 0.02247 | 5 | 2140 | 2247 | Selefa® 50 mm tamponai, OneMed, amponai, OneMed, ONE223250
Viso suma 189 pirkimo daliai: | [7 empty] | 5180 | 5439
192. | Vienkartinis sterilus apklotų rinkinys klubo sąnario endoprotezavimui | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiaverčio), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas lipniais kraštais 90 x 75 cm (apklotas turi turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį) – 2 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 180 x 180 cm su 15 x 50 cm (± 1 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; U – formos apklotas 220-230 x 260-270 cm su lipnia 20 x 100 cm (± 1 cm) įpjova (U – formos apkloto įpjovos dalis negali keistis), 75 x 140 cm (± 1 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; Apklotas instrumentiniam staliukui 150-155 x 190-200 cm – 1 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 150 x 240 cm - 1 vnt.; Kojinė 30 x 120 cm (± 1 cm) – 1 vnt.; Elastinis bintas 12 cm (± 1 cm) x 6 m (± 5 cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (± 1 cm) – 3 vnt.; Servetėlės – 4 vnt.; Maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 78 x 145 cm (± 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | rink. | 1800 | 14.2 | 14.91 | 5 | 25560 | 26838 | Evercare Hip set, OneMed, Ref.TML1210-02, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 142-143)
193. | Vienkartinis sterilus apklotų rinkinys kelio sąnario endoprotezavimui | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiaverčio), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Apklotas 230 x 300 cm su elastine 7cm skersmens anga, 50 x 100 cm (± 2 cm) absorbuojančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm – 2 vnt.; Kojinė 22 x 75 cm (± 1 cm) arba elastinis bintas 10cm (± 1 cm) x 4,5m (± 5 cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (± 1 cm) – 2 vnt.; Servetėlės – 4 vnt.; Maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 78 x 145 cm (± 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm. | rink. | 1700 | 5.6 | 5.88 | 5 | 9520 | 9996 | Evercare Extremity set, Onemed, Ref. 1231-02, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 161-162)
194. | Chirurginės pirštinės | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrito, be pudros; Išorinis sluoksnis - lateksas, vidurinis - latekso ir nitrilo mišinys, vidinis-sintetinis (nitritinis); Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPS (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi; Ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau – 0,17 mm; Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu; Turi atitikti med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC ir Europos standarto EN 455 1,2,3 ir 4 dalis (pateikti dokumentus); Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms taikoma (arba lygiavertė). Dydžiai nuo 5,5 iki 9,5. | poros | 570000 | 0.39 | 0.4095 | 5 | 222300 | 233415 | SUPREME+, Sempermed, KONFIDENCIALU_Prekiu_aprasymai (psl. 115-117)
| Viešųjų pirkimų specialistė | Indrė Kesylienė