1 SPS priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PASTABA. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus ir/ar atitikties deklaracijas privaloma pateikti su konkurso medžiaga. Taip pat popierinį variantą teikiant prekes.

3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

5. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę gaminti ir/ar parduoti siūlomą įrangą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

6. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.

7. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti techninį aptarnavimą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

8. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

# 1 pirkimo dalis. Stovas neįgaliam vaikui (2 vnt., t. y.: 1 vnt. - prekei Nr. 1.1 ir 1 vnt. - prekei Nr. 1.2)

1.1 Stovas neįgaliam vaikui (I) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas pusiausvyros ir stovėsenos lavinimui | Skirtas pusiausvyros ir stovėsenos lavinimui BALO 610 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 1 psl.1 psl. |
| 2. | Programinė įranga su motyvacinėmis užduotimis pusiausvyros lavinimui | Būtina | Programinė įranga su motyvacinėmis užduotimis pusiausvyros lavinimui 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 1 psl. |
| 3. | Prietaiso valdymas | Liečiamu, ne mažiau kaip 21,5 colių įstrižainės spalvotu vaizduokliu | Liečiamu, 23,6 colių įstrižainės spalvotu vaizduokliu 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 4. | Prietaiso sudėtinės dalys: | 1. Balansavimo/stovėjimo stovas su platforma 2. Stalelis su atrama krūtinei 3. Kelių atramos 4. Klubų atramos 5. Nugaros atrama su galvos atrama 6. Šoninės atramos 7. Dirželiai pėdoms 8. Diržas juosmeniui 9. Diržas krūtinei | 1. Balansavimo/stovėjimo stovas su platforma 2. Stalelis su atrama krūtinei 3. Kelių atramos 4. Klubų atramos 5. Nugaros atrama su galvos atrama 6. Šoninės atramos 7. Dirželiai pėdoms 8. Diržas juosmeniui 9. Diržas krūtinei 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 5. | Motorizuota diržų sistema | Būtina | Motorizuota diržų sistema 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl |
| 6. | Diržų sistema gali pakelti pacientą iš vežimėlio | Būtina | Diržų sistema gali pakelti pacientą iš vežimėlio 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 7. | Prietaiso ilgis x plotis | (120 x 78) cm ± 10 cm | (118 x 78) cm |
| 8. | Prietaiso stalelio aukščio reguliavimo intervalas | (80 -100) cm ± 5 cm | (77 -98) cm |
| 9. | Balansavimo jungtys 3-jų laisvumo lygių: | 1. Fiksuota 2. 6° laisvumas visomis kryptimis ±2° 3. 11° laisvumas visomis kryptimis ±2° | 1. Fiksuota 2. 6° laisvumas visomis kryptimis 3. 11° laisvumas visomis kryptimis 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 1 psl. |
| 10. | Leistinas paciento ūgis | Ne siauresnėse ribose, kaip nuo 120 cm iki 160 cm | Nuo 120 cm iki 160 cm 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 11. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 140 kg | 140 kg 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 12. | Stovas ant keturių fiksuojamų ratukų | Būtina | Stovas ant keturių fiksuojamų ratukų 1.dalis_brosiura_BALO.pdf 2 psl. |
| 13. | Garantija | ≥36 mėn. | ≥36 mėn. |
| 14. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pateikiama 1.dalis_CE_Balo.pdf |

1.2 Stovas neįgaliam vaikui (II) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Neįgaliojo vertikalizavimas iš sėdimos padėties | Neįgaliojo vertikalizavimas iš sėdimos padėties Bantam Small 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 2. | Paciento vertikalizavimo iš sėdimos padėties, mechanizmas | Dujinė spyruoklė arba lygiavertė technologija | Dujinė spyruoklė arba lygiavertė technologija 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 3. | Komplektacija |  |  |
| 3.1. | Stalelis su atrama krūtinei | Būtina | Stalelis su atrama krūtinei 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 3.2. | Rankų atramos | Būtina | Rankų atramos 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 3.3. | Šoninės atramos | Būtina | Šoninės atramos 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 3 psl. |
| 3.4. | Atramos klubams | Būtina | Atramos klubams 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 3 psl. |
| 3.5. | Plokščia nugaros atrama | Būtina | Plokščia nugaros atrama 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 3.6. | Galvos atrama | Būtina | Galvos atrama 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 3 psl. |
| 3.7. | Dirželiai pėdoms | Būtina | Dirželiai pėdoms 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 3 psl. |
| 3.8. | Diržas juosmeniui | Būtina | liemenė juosmeniui (atlieka diržo funkciją) 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 3 psl. |
| 3.9 | Diržas krūtinei | Būtina | Diržas krūtinei 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 4. | Paciento ūgio ribos | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 95 cm iki 135 cm | Nuo 91 cm iki 137 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 5. | Maksimalus leidžiamas paciento svoris | Ne mažiau kaip 45 kg | 45 kg 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 6. | Reguliuojamas sėdynės gylis | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 30 iki 40 cm | Nuo 28 iki 41 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 7. | Reguliuojamas atstumas tarp sėdynės ir pėdų atramos | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 25 iki 40 cm | Nuo 11 iki 42 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 8. | Reguliuojamas atstumas tarp kelių atramos ir sėdynės | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 6 iki 20 cm | Nuo 6 iki 22 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 9. | Sėdynės aukštis nuo grindų | Ne daugiau 50 cm | 48 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 10. | Reguliuojamas tarpas tarp sėdynės ir stalelio | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 0 iki 27 cm | Nuo 0 iki 28 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl |
| 11. | Reguliuojamas stalelio aukštis nuo sėdynės | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 39 iki 77 cm | Nuo 39 iki 77 cm 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl |
| 12. | Reguliuojamas paciento paguldymo kampas | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 0° iki 80° | Nuo 0° iki 90° 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 13. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 30 kg | Ne daugiau 24 kg 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 1 psl. |
| 14. | Įrangos maitinimui elektros energijos šaltinis nereikalingas | Būtina | Įrangos maitinimui elektros energijos šaltinis nereikalingas nes funkcija reguliojama dujine spyruokle. 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 15. | Prietaisas su ratukais | Būtina | Priekiniai 5“, galiniai 3“ rakinami 1.dalis_brosiura.Bantam.pdf 2 psl. |
| 16. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 17. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pateikiama su pasiūlymu 1.dalis_CE_bantam.pdf |

# 2 pirkimo dalis. Darbinė kineziterapijos sistema (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | „Kilpų“ pakabinimo terapijai nukraunant krūvius nuo sąnarių ir raumenų | Kilpų“ pakabinimo terapijai nukraunant krūvius nuo sąnarių ir raumenų 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 1 ir 3 psl. |
| 2. | Tvirtinimo tipas | Kabinama ant lubų | Kabinama ant lubų 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 2 psl |
| 3. | Konstrukcija: | Dvi išilginės ir dvi skersinės važiuoklės su pasukama ranka | 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 1 psl |
| 4. | Tvirtinimo taškų skaičius | Ne mažiau 12 | 12 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 1 psl |
| 5. | Galimybė keisti paciento poziciją | Būtina | Galima keisti paciento poziciją 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 3 psl |
| 6. | Galimybė atlikti tempimo terapiją | Būtina | Galima atlikti tempimo terapija 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 3 psl |
| 7. | Minimalus patalpos aukštis | Ne daugiau 2,3 m | 2,3 m 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 2 psl |
| 8. | Sistemos ilgis x plotis | (310 x 100) cm ±10 cm | 310,1 x 100 cm 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 2 psl |
| 9. | Komplektacija: | 1. Peties/šlaunies diržas: ne mažiau 6 vnt.; 2. Dubens diržas: ne mažiau 1 vnt.; 3. Galvos diržas su skyle: ne mažiau 1 vnt.; 4. Krūtinės diržas: ne mažiau 1 vnt.; 5. Dubens diržas su 4-ių taškų pakabinimu: ne mažiau 1 vnt.; 6. Savaime užsifiksuojantis diržas: ne mažiau 2 vnt.; 7. Dviejų daliu diržas: ne mažiau 4 vnt.; 8. Diržas rankai: ne mažiau 2 vnt.; 9. Diržas pėdai: ne mažiau 2 vnt.; 10. Krūtinės diržas: ne mažiau 1 vnt.; 11. Volelis (15 x 50) cm ± 1 cm: ne mažiau 1 vnt.; 12. Tiesi rankena pratimams su gumomis: ne mažiau 2 vnt.; 13. Svarmuo 0,5 kg ± 0,05 kg: ne mažiau 1 vnt.; 14. Svarmuo 1 kg ± 0,05 kg:ne mažiau 1 vnt.; 15. Svarmuo 1,5 kg ± 0,1 kg: ne mažiau 1 vnt.; 16. Svarmuo 2 kg ± 0,1 kg: ne mažiau 1 vnt.; 17. Virvės su tvirtinimo mechanizmais: ne mažiau 14 vnt.; 18. Virvė funkciniams ir pasipriešinimo pratimams: ne mažiau 1 vnt.; 19. Guma su tvirtinimu 60 cm ± 2 cm ilgio, raudona: ne mažiau 2 vnt. 20. Guma su tvirtinimu 30 cm ± 2 cm ilgio, raudona: ne mažiau 2 vnt. 21. Guma su tvirtinimu 60 cm ± 2 cm ilgio, juoda ne mažiau 2 vnt. 22. Guma su tvirtinimu 30 cm ± 2 cm ilgio, juoda: ne mažiau 2 vnt. 23. Sensomotorinė pagalvėlė Ø33 cm ± 2 cm: ne mažiau 2 vnt. 24. Kabykla priedams susikabinti | 1. Peties/šlaunies diržas: 6 vnt.; 2. Dubens diržas: 1 vnt.; 3. Galvos diržas su skyle: 1 vnt.; 4. Krūtinės diržas: 1 vnt.; 5. Dubens diržas su 4-ių taškų pakabinimu: 1 vnt.; 6. Savaime užsifiksuojantis diržas: 2 vnt.; 7. Dviejų daliu diržas: 4 vnt.; 8. Diržas rankai: 2 vnt.; 9. Diržas pėdai: 2 vnt.; 10. Krūtinės diržas: 1 vnt.; 11. Volelis (15 x 50) cm: 1 vnt.; 12. Tiesi rankena pratimams su gumomis: 2 vnt.; 13. Svarmuo 0,5 kg 1 vnt.; 14. Svarmuo 1 kg 1 vnt.; 15. Svarmuo 1,5 kg 1 vnt.; 16. Svarmuo 2 kg 1 vnt.; 17. Virvės su tvirtinimo mechanizmais: 14 vnt.; 18. Virvė funkciniams ir pasipriešinimo pratimams: 1 vnt.; 19. Guma su tvirtinimu 60 cm ilgio, raudona: 2 vnt. 20. Guma su tvirtinimu 30 cm ilgio, raudona: 2 vnt. 21. Guma su tvirtinimu 60 cm ilgio, juoda 2 vnt. 22. Guma su tvirtinimu 30 cm ilgio, juoda: 2 vnt. 23. Sensomotorinė pagalvėlė Ø33 cm 2 vnt. 24. Kabykla priedams susikabinti 2.dalis_brosiura_levitas.pdf 3 psl. |
| 10. | Apmokymas naudojimo teorijos ir praktikos specialisto | Ne mažiau 12 val. | 12 val apmokymas naudojimo teorijos ir praktikos specialisto |
| 11. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 12. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas 2.dalis_CE_Levitas.pdf |

# 3 pirkimo dalis. Kineziterapijos kušetė su elektriniu valdymu (3 vnt.,

# t. y.: 1 vnt. - prekei Nr. 3.1, 1 vnt.-  prekei Nr. 3.2 ir 1 vnt. - prekei Nr. 3.3)

3.1 Kineziterapijos kušetė (I) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų dalių terapijos kušetė | Būtina | Dviejų dalių terapijos kušetė BOBATH 2 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 120) cm ± 5 cm | 202 x 120 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ± 5 cm | Nuo 45 iki 95 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 4. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 5. | Atlenkiamos dalies ilgis | 85 cm ± 5 cm | 86 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 2 psl. |
| 6. | Atlenkiamos dalies pakėlimas | (Nuo 0° iki 90°) ± 5° | Nuo 0° iki 85° |
| 7. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 8. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 9. | Kojinis pultas stalo aukščio valdymui | Būtina | Kojinis pultas stalo aukščio valdymui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 10. | Rankinis pultas stalo aukščio valdymui | Būtina | Rankinis pultas stalo aukščio valdymui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 11. | Kušetės svoris | Ne daugiau 120 kg | 118 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 12. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP21 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 13. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 1 psl. |
| 14. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 15. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas 3.dalis_CE_kusetes.pdf |

3.2 Kineziterapijos kušetė (II) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų dalių terapijos kušetė | Būtina | Dviejų dalių terapijos kušetė DUO G2 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 70) cm ± 5 cm | 205 x 67 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ± 5 cm | Nuo 47 iki 100 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 4. | Kiaurymė veidui su pagalvėle | Būtina | Kiaurymė veidui su pagalvėle 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 5. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 6. | Atlenkiamos dalies ilgis | 85 cm ± 5 cm | 88 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 4 psl. |
| 7. | Atlenkiamos dalies pakėlimas | (Nuo 0° iki 90°) ± 5° | Nuo 0° iki 85° 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 4 psl. |
| 8. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 9. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 10. | Laikiklis popieriaus rulonui | Būtina | Laikiklis popieriaus rulonui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 11. | Kušetės svoris | Ne daugiau 80 kg | 80 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 12. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP21 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 13. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 3 psl. |
| 14. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 15. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 3.dalis_CE_kusetes.pdf |

3.3 Kineziterapijos kušetė (III) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trijų dalių terapijos kušetė | Būtina | Trijų dalių terapijos kušetė Gymna One T7 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 70) cm ± 5 cm | 205 x 67 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ±5 cm | Nuo 50 iki 100 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 4. | Kiaurymė veidui su pagalvėle | Būtina | Kiaurymė veidui su pagalvėle ERGOMAX 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 5 psl. |
| 5. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 6. | Galvos dalies ilgis | 45 cm ± 5 cm | 46 cm3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 7. | Galvos dalies pakėlimas | 30° ± 5° | 30° 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 8. | Galvos dalies nuleidimas | -75° ± 5° | -72° 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 9. | Kojų dalies ilgis | 100 cm ± 5 cm | 105 cm 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 10. | Kojų dalies pakėlimas | 75° ± 5° | 75° 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 11. | Galvos ir kojų dalys su dujinėmis spyruoklėmis | Būtina | Galvos ir kojų dalys su dujinėmis spyruoklėmis 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 12. | Vidurinės dalies valdymas | Elektrinis | Elektrinis 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 5 psl. |
| 13. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 5 psl. |
| 14. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 5 psl. |
| 15. | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina | Popieriaus rulono laikiklis Pridedamas, papildoma opcija |
| 16. | Kušetė svoris | Ne daugiau 100 kg | 100 kg 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 17. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP21 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 6 psl. |
| 18. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai 3.dalis_brosiura_kusetes.pdf 5 psl. |
| 19. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 20. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 3.dalis_CE_kusetes.pdf |

# 4 pirkimo dalis. Lygiagretės (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lygiagretės eisenos lavinimui su kliūtimis | Lygiagretės eisenos lavinimui su kliūtimis 4.dalis_brosiura_lygiagretes.pdf 1 psl. |
| 2. | Ilgis | Ne mažiau 300 cm | 300 cm 4.dalis_brosiura_lygiagretes.pdf 1 psl |
| 3. | Plotis | 75 cm ± 5 cm | 75 cm cm |
| 4. | Reguliuojamas turėklų aukštis | (Nuo 70 iki 105) cm ± 5 cm | Nuo 71 iki 104 cm 4.dalis_brosiura_lygiagretes.pdf 1 psl |
| 5. | Reguliuojamas turėklų plotis | (Nuo 35 iki 90) cm ±5 cm | Nuo 35 iki 88 cm 4.dalis_brosiura_lygiagretes.pdf 1 psl |
| 6. | Kliūčių aukščiai (mm) | 1: 85 ± 10 mm; 2: 125 ± 10 mm; 3: 165 ± 10 mm; 4: 205 ± 10 mm; 5: 245 ± 10 mm; | 1: 85 mm; 2: 125 mm; 3: 165 mm; 4: 205 mm; 5: 245 mm; 4.dalis_brosiura_lygiagretes.pdf 1 psl |
| 7. | Garantija | ≥36 mėn. | ≥36 mėn. |
| 8. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | pateikiama pasiūlymu 4.dalis_CE_lygiagretės.pdf |

# 5 pirkimo dalis. Mokomieji laiptai (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laiptai funkcinei terapijai | Laiptai funkcinei terapijai 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 2. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų skaičius | Ne mažiau 5 | 5 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 3. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų aukštis | 15 cm ± 2 cm | 15 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 4. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų gylis | 30 cm ± 2 cm | 30 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 5. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų plotis | 65 cm ± 5 cm | 66 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 6. | Antros laiptų sekcijos laiptų skaičius | Ne mažiau 3 | 3 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 7. | Antros laiptų sekcijos laiptų aukštis | 20 cm ± 2 cm | 20 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 8. | Antros laiptų sekcijos laiptų gylis | 30 cm ± 2 cm | 30 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 9. | Antros laiptų sekcijos laiptų plotis | 65 cm ± 5 cm | 66 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 10. | Platformos tarp laiptų sekcijų ilgis x plotis | (65 x 65) ± 5 cm | 66 x 66 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 11. | Platformos tarp laiptų sekcijų aukštis | 60 cm ± 5 cm | 60 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 12. | Reguliuojamas turėklų aukštis | (Nuo 60 iki 100) cm ± 5 cm | Nuo 60 iki 100 cm 5.dalis_brosiura_Mokomieji_laiptai.pdf 1 Psl. |
| 13. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 14. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 5.dalis_CE_Mokomieji_laiptai.pdf |

# 6 pirkimo dalis. Trumpųjų bangų diatermijos aparatas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Trumpųjų bangų terapija | Trumpųjų bangų terapija 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 2. | Skleidžiamų elektromagnetinių bangų dažnis | 27,12 MHz ± 0,6 % | 27,12 MHz ± 0,6 % 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 3. | Skleidžiama galia nuolatinio veikimo režime | 400 W ± 5 % | 400 W 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 4. | Skleidžiama galia impulsinio veikimo režime | 1000 W ± 5 % | 1000 W 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 5. | Impulso trukmė | Ne siauresniame diapazone nei nuo 200 iki 400µS | nuo 200 iki 600µS 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 6. | Impulsų dažnis | Nuo 10 iki 300 Hz | Nuo 10 iki 300 Hz 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 7. | Procedūros laikmatis | Nuo 0 iki ne mažiau 30 min. | Nuo 0 iki ne mažiau 60 min. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 psl. |
| 8. | Ekrane rodoma: | 1. Amplitudė ir efektyvi galia; 2. Indikacijų pasiūlymai; 3. Piktogramos rodančios tinkamą spinduolių padėtį. | 1. Amplitudė ir efektyvi galia; 2. Indikacijų pasiūlymai; 3. Piktogramos rodančios tinkamą spinduolių padėtį. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 2 ir 6 psl. |
| 9. | Užprogramuotos procedūrų programos | Ne mažiau nei 20 | 24 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 6 psl. |
| 10. | Elektromagnetinės apsaugos klasė ir laipsnis | Ne blogiau kaip I klasė ir BF | Ne blogiau kaip I klasė ir BF 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 6 psl. |
| 11. | Medicinos prietaiso klasė | II | II 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 6 psl. |
| 12.. | Laikiklis spinduoliams | Ne mažiau 2 vnt. | 2 vnt. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 5 psl. |
| 13. | Gaubiantis spinduolis – diplodas | Būtina. Ne mažiau 1 vnt. | Gaubiantis spinduolis – diplodas. 1 vnt. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 4 psl. |
| 14. | Apvalių spinduolių pora | Ø 80 mm ± 5mm., ne mažiau 1 kompl. | Ø 80 mm., 1 kompl. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 4 psl. |
| 15.. | Apvalių spinduolių pora | Ø 120 mm ± 5mm., ne mažiau 1 kompl. | Ø 120 mm 1 kompl. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 4 psl. |
| 16. | Apvalių spinduolių pora | Ø 165 mm ± 5mm., ne mažiau 1 kompl. | Ø 165 mm 1 kompl. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 4 psl. |
| 17. | Indukcinis spinduolis | Ne mažiau 1 vnt. | 1 vnt. 6.dalis_brosiura_trumpuju_bangu.pdf 4 psl. |
| 18. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 19. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 6.dalis_CE_trumpos_bangos.pdf |

# 9 pirkimo dalis. izokinetinis dinamometras (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindiniai darbo režimai: - Izokinetinis su pasipriešinimu; - Reaktyvus ekscentrinis; - Pasyvaus judesio; - Izometrinis; - Izotoninis; | Būtina | Pagrindiniai darbo režimai: - Izokinetinis su pasipriešinimu; - Reaktyvus ekscentrinis; - Pasyvaus judesio; - Izometrinis; - Izotoninis; Biodex_S4_lt.pdf, 2, 3 ir 4 psl. |
| 2. | Sistemos sudėtyje esančios kėdės aukštis reguliuojamas elektros motoro pagalba | Būtina | Sistemos sudėtyje esančios kėdės aukštis reguliuojamas elektros motoro pagalba Biodex_S4_lt.pdf, 15 psl. |
| 3. | Turi būti galimybė kompiuterinės programos reguliuojamos pratimų sesijos pabaigą nustatyti pagal procentinę nuovargio vertę | Būtina | Galimybė kompiuterinės programos reguliuojamos pratimų sesijos pabaigą nustatyti pagal procentinę nuovargio vertę Biodex_S4_lt.pdf, 2 psl. |
| 4. | Sistemos konstrukcija turi sudaryti T formą, kur paciento kėdė gali būti stumdoma pirmyn – atgal, o dinamometras stumdomas kairėn – dešinėn. Reguliuojamas turi būti ir dinamometro aukštis | Būtina | Sistemos konstrukciją sudaro T formą, kur paciento kėdė stumdoma pirmyn – atgal, o dinamometras stumdomas kairėn – dešinėn. Reguliuojamas ir dinamometro aukštis Biodex_S4_lt.pdf, 15 psl |
| 5. | Dinamometro galvos eiga T pagrindo priekiu | Ne mažiau 1 m | 1 m Biodex_S4_lt.pdf 20 ir 23 psl.. |
| 6. | Dirbant pasyviuoju režimu, aktyvinantiems (įcentriniams) ir reaktyvinantiems (išcentriniams) susitraukimams turi būti galimybė riboti sukimo momentą, siekiant apsaugoti sąnarį nuo traumavimo | Būtina | Dirbant pasyviuoju režimu, aktyvinantiems (įcentriniams) ir reaktyvinantiems (išcentriniams) susitraukimams galima riboti sukimo momentą, siekiant apsaugoti sąnarį nuo traumavimo Biodex_S4_lt.pdf, 3 psl. |
| 7. | Minimalus greitis, dirbant pasyviuoju režimu | 0,25º/s ±0,05º/s | 0,25º/s Biodex_S4_lt.pdf, 3 psl. |
| 8. | Kelio sąnario prieduose turi būti įmontuotas mechaninis saugumo stabdis | Būtina | Kelio sąnario prieduose įmontuotas mechaninis saugumo stabdis Biodex_S4 _Lt.pdf 21 ir 22 psl |
| 9. | Turi būti galimybė sistemoje matyti audiovizualines paciento padėčių nustatymo iliustracijas | Būtina | Yra galimybė sistemoje matyti audiovizualines paciento padėčių nustatymo iliustracijas Biodex_S4 _Lt.pdf, 2 ir 7 psl. |
| 10. | Turi būti galimybė norimus protokolus išsaugoti „favorites“ meniu, kad būtų galima greitai juos pasiekti ir įgyvendinti | Būtina | Galima norimus protokolus išsaugoti „favorites“ meniu, kad būtų galima greitai juos pasiekti ir įgyvendinti Biodex_S4 _Lt.pdf, 7 psl. |
| 11. | Turi būti galimybė grafiškai pateikti progresines ataskaitas, taip pat – keletos tyrimų palyginimą vienoje ataskaitoje | Būtina | Grafiškai pateikiamos progresinės ataskaitos, taip pat – keletos tyrimų palyginimas vienoje ataskaitoje Biodex_S4 _Lt.pdf, 7, 8 psl. |
| 12. | Darbo zona turi būti ne didesnė kaip 6 m² | Būtina | Darbo zona 6 m² Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl. |
| 13. | Turi būti priedai visiems sąnariams (kelio, klubo, čiurnos, alkūnės, peties, riešo) | Būtina | Priedai visiems sąnariams (kelio, klubo, čiurnos, alkūnės, peties, riešo) Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl. |
| 14. | Sistemą sudarantis jutiminis ekranas programos valdymui turi būti ne mažesnis kaip 17 colių | Būtina | Sistemą sudarantis jutiminis ekranas programos valdymui yra 17 colių Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl. |
| 15. | Sistema turi eliminuoti staigius sukimo momento/jėgos šuolius tyrimo ar treniruotės metu ir prisitaikyti prie natūralių raumens pagreičių | Būtina | Sistema eliminuoja staigius sukimo momento/jėgos šuolius tyrimo ar treniruotės metu ir prisitaikyti prie natūralių raumens pagreičių Biodex_S4_LT.pdf, 2 psl. |
| 16. | Tiriant ar treniruojant sąnarius dinaminiuose režimuose judesys formuojamas neapkraunant raumenų išorinėmis mechanizmo jėgomis | Būtina | Tiriant ar treniruojant sąnarius dinaminiuose režimuose judesys formuojamas neapkraunant raumenų išorinėmis mechanizmo jėgomis Biodex_S4_LT.pdf, 2 psl. |
| 17. | Sistemos matavimų metu fiksuojamas maksimalus izokinetinis sukimo momentas | ne mažesnis kaip 680 Nm ±5% | 680 Nm Biodex_S4 _Lt.pdf, 3 psl. |
| 18. | Maksimalus ekscentrinis sukimo momentas | ne mažesnis kaip 540 Nm. ± 5% | 542 Nm Biodex_S4 _Lt.pdf, 3 psl. |
| 19. | Izotoniniuose režimuose nustatytina sukimo momento riba turi būti | Minimali: 0,7 Nm ± 10%, o maksimali: 540 Nm ± 5%. | Minimali: 0,7 Nm, o maksimali: 542 Nm Biodex_S4 _Lt.pdf, 4 psl |
| 20. | Maksimalus koncentrinis greitis | Ne mažiau 500 °/s | 500 °/s Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl |
| 21. | Maksimalus ekscentrinis greitis | Ne mažiau 300 °/s | 300 °/s Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl |
| 22. | Pagrindinių parametrų (greičio, judesio padėties) nustatymui turi būti naudojamas jutiminis ekranas | Būtina | Pagrindinių parametrų (greičio, judesio padėties) nustatymui naudojamas jutiminis ekranas Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl |
| 23. | Turi būti galimybė izokinetiniame ir izotoniniame režimuose atlikti ekscentrinius susitraukimus | Būtina | Izokinetiniame ir izotoniniame režimuose galima atlikti ekscentrinius susitraukimus Biodex_S4 _Lt.pdf, 3 ir 4 psl |
| 24. | Turi būti galimybė procedūros atlikimo metu matyti greičio, pozicijos, sukimo momento kreives | Būtina | Procedūros atlikimo metu matomos greičio, pozicijos, sukimo momento kreivės Biodex_S4 _Lt.pdf, 17, 18 ir 19 psl |
| 25. | Tyrimų bei pratimų duomenys turi būti išsaugomi vėlesnei sukimo momento, greičio, padėties kreivių analizei | Būtina | Tyrimų bei pratimų duomenys išsaugomi doumenų bazėje, vėlesnei sukimo momento, greičio, padėties kreivių analizei Biodex_S4 _Lt.pdf, 2 psl Kreives_duomenys.txt (iš programinės įrangos duomenų bazės eksportuotų duomenų failas) |
| 26. | Programinė įranga turi būti pritaikyta veikti Windows arba lygiavertėje operacinėje sistemoje | Būtina | Programinė įranga veikia Windows operacinėje sistemoje Biodex_S4 _Lt.pdf, 7 psl |
| 27. | Išvesties ataskaitoje turi būti pateikiami normatyviniai duomenys palyginimui, taip pat ir atskirų pacientų kiekvieno tyrimo ar treniruotės santrauka | Būtina | Išvesties ataskaitoje pateikiami normatyviniai duomenys palyginimui, taip pat ir atskirų pacientų kiekvieno tyrimo ar treniruotės santrauka Biodex_S4_Lt.pdf, 7, 25-31 psl. |
| 28. | Turi būti analoginė išvestis šiems parametrams: greičiui, sukimo momentui, pozicijai. Signalo ribos nuo -5V iki +5V triukšmo lygis ne daugiau 35 mV ± 5% | Būtina | Analoginė išvestis: greičiui, sukimo momentui, pozicijai. Signalo ribos nuo -5V iki +5V triukšmo lygis ne daugiau 35 mV Biodex_S4_Lt.pdf 32 ir 33 psl. |
| 29. | Kompiuterinė Stotis turi veikti Windows arba lygiavertės operacinės sistemos pagrindu. Turėti Izokinetinės sistemos programinę įrangą. Valdoma spalvotu lietimui jautriu vaizduokliu su integruotais garsiakalbiais ir spalvotu spausdintuvu | Būtina | Kompiuterinė Stotis veikia Windows sistemos pagrindu. Turi Izokinetinės sistemos programinę įrangą. Valdoma spalvotu lietimui jautriu vaizduokliu su integruotais garsiakalbiais ir spalvotu spausdintuvu Biodex_S4 _Lt.pdf, 7 ir 15 psl. |
| 30. | Kėdė ir dinamometras turi būti pažymėti vienodomis spalvinėmis žymomis, siekiant nesudėtingo sistemos nustatymo ir paruošimo darbui | Būtina | Kėdė ir dinamometras turi būti pažymėti vienodomis spalvinėmis žymomis, siekiant nesudėtingo sistemos nustatymo ir paruošimo darbui Biodex_S4 _Lt.pdf, 2 psl |
| 31. | Priedų laikymo vežimėlis | Būtina | Priedų laikymo vežimėlis Biodex_S4 _Lt.pdf, 15 psl |
| 32. | Maitinimas | Nominalios vertės 230V 50 Hz | 230V 50 Hz Biodex_S4 _Lt.pdf, 38 psl |
| 33. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 34. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pateikiamas su su pasiūlymu |

# 10 pirkimo dalis. tredmilas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bėgimo takelio ėjimo paviršiaus matmenys (ilgis x plotis) | (160 x 55) ± 10% | (160 x 56) 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl. |
| 2. | Gamintojo nurodoma paciento (naudotojo) maksimalaus svorio vertė | ne mažiau 180 kg | 228 kg 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl. |
| 3. | Bėgimo takelio greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | (0 – 20) km/h | (0 – 25) km/h 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 4. | Greičio reguliavimo žingsnis | Ne daugiau 1,6 km/h | 0,16 km/h 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 1 psl |
| 5. | Bėgtakio pakilimo kampo (įkalnės) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 - 25 % | 0 - 25 % 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 6. | Pakilimo kampo reguliavimo žingsnis | Ne didesnis 0,5 % | 0,5 % 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 7. | Valdymo terminalas su spalvotu jutiminio ekrano tipo vaizduokliu (displėjumi) | Ne mažiau 10“ įstrižainės | 15“ 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 8. | Reguliuojamo aukščio ranktūriai | Būtina | Reguliuojamo aukščio ranktūriai 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 9. | Paciento apsauga nuo pargriuvimo (saugos lankas ir diržai) | Būtina | Paciento apsauga nuo pargriuvimo (saugos lankas ir diržai) 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 10. | Bėgtakio judantis paviršius nuo grindų | Ne aukščiau 20 cm | 19 cm 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 11. | Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis | Nominalios vertės 230V 50 Hz el. tinklas | 230V 50 Hz 10.dalis_brosiura.Treadmilas.pdf. 2 psl |
| 12. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn |
| 13. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 10.dalis_CE_Tredmilas.pdf |

# 11 pirkimo dalis. padobarografas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Pusiausvyros analizės ir lavinimo sistema, platforma slėgio į paviršių pasiskirstymo matavimui | Pusiausvyros analizės ir lavinimo sistema, platforma slėgio į paviršių pasiskirstymo matavimui 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 6 psl. |
| 2. | Platformos matmenys (ilgis x plotis) | Ne mažiau 55 x 40 cm | 55 x 40 cm 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl. |
| 3. | Jėgos sensorių technologija | Elektrinės talpos (capacitive), rezistinė jutiklių technologija (resistive sensing technology) arba lygiavertės | Elektrinės talpos (capacitive) 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl. |
| 4. | Jėgos pasiskirstymo matavimo sistemos nuskaitymo dažnis | Ne mažiau 100 Hz | 120 Hz 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl. |
| 5. | Jėgos pasiskirstymo matavimo sistemos sensoriaus matmenys | Ne mažiau (40 x 30) cm | 40x30 cm 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl |
| 6. | Jėgos pasiskirstymo matavimo sistemos sensoriaus jutiklių skaičius | Ne mažiau 1900 | 1920 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl |
| 7. | Programinė įranga | 1. Pusiausvyros analizė; 2. Užmynimo numynimo analizė; 3. Pėdos slėgio pasiskirstymo analizė. | 1. Pusiausvyros (stovėsenos) analizė; 2. Užmynimo numynimo (eisenos) analizė; 3. Pėdos slėgio pasiskirstymo analizė. 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 3 psl |
| 8. | Platformos matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 iki 100 N/cm² | Nuo 1 iki 120 N/cm² 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl |
| 9. | Sąsaja su kompiuteriu | USB arba lygiavertė | USB 11.dalis_brosiura_FDM-SX.pdf 7 psl |
| 10. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn |
| 11. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedama 11.dalis_CE_FDM-SX.pdf |

# 12 pirkimo dalis. Mikrobangų terapijos aparatas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Mikro bangų terapija | Mikro bangų terapija 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 2. | Skleidžiamų elektromagnetinių bangų dažnis | 2,45 GHz ± 50 MHz | 2,45 GHz 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 3. | Skleidžiama galia nuolatinio veikimo režime | Ne mažiau kaip 200 W | 200 W 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 4. | Skleidžiama galia impulsinio veikimo režime | Ne mažiau kaip 600 W | 600 W 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 5. | Procedūros laikmatis | Nuo 0 iki ne mažiau 20 min | Nuo 0 iki 20 min 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 6. | Naudojama elektros energijos galia | Ne daugiau 700 VA | 690 VA 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 7. | Elektromagnetinės apsaugos klasė ir laipsnis | Ne blogiau kaip I klasė ir BF | I klasė BF laipsnis 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 8. | Medicinos prietaiso klasė | II | II klasė 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 2 psl. |
| 9. | Gaubiantis spinduolis | Ne mažiau nei 1 vnt. | 1 vnt. 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 3 psl. |
| 10. | Apvalus spinduolis | Ne mažiau nei 1 vnt. | 1 vnt. 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 3 psl. |
| 11. | Fokusuotas spinduolis | Ne mažiau nei 1 vnt. | 1 vnt. 12.dalis_brosiura_mirobangų.pdf 3 psl. |
| 12. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn |
| 13. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pateikiamas 12.dalis |

# 19 pirkimo dalis. Inhaliatorius (4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas inhaliavimo terapijai atlikti, su galimybe atlikti drėgną ir šiltą (iki 37°C) inhaliaciją, medikamentų inhaliacijoms | Prietaisas skirtas inhaliavimo terapijai atlikti, su galimybe atlikti drėgną ir šiltą (iki 37°C) inhaliaciją, medikamentų inhaliacijoms 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 2. | Veikimo principas | Ultragarsinis, aukšto dažnio 1,68 ± 0,2 MHz | Ultragarsinis, aukšto dažnio 1,68 MHz 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 3. | Našumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 180 ml/val. | nuo 0 iki 180 ml/val. 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 4. | Aerozolio tankis | Reguliuojamas | Reguliuojamas, 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 3 psl. |
| 5. | Aerozolio dalelių dydis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 5 mikronų | Nuo 0,5 iki 5 mikronų 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 6. | Miglos tankis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 200 mg/min; | nuo 0 iki 200 mg/min; 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 3 psl. |
| 7. | Oro perdavimo greitis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 l/min | Nuo 0 iki 20 l/min 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 8. | Įtampa | Nominalios vertės 230V 50 Hz | 230V 50 Hz 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 9. | Dydis | Dydis 205x315x190 ± 10 mm | 205x315x190 mm 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 10. | Svoris | Ne sunkesnis kaip 4 kg | 3,5 kg 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 psl. |
| 11. | Komplektacija | 1. Inhaliatorius su kaitinimo elementu, laikmačiu ir valdymo mygtukais; 2. Su integruotu laikmačiu; 3. 1 vnt. stovas su žarnelės laikikliu ir indo tvirtinimu; 4. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 300 mm ± 10mm; 5. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 1200 mm ± 10mm; 6. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, šildomų, sterilizuojamų 1100 mm ± 10mm; 7. 1 vnt. bakterinių filtrų; 8. 1 vnt. Kvarco modulio; 9. 1 vnt. Purkštuvo vaistų kameros be dangtelio arba keičiamo kvarco modulio; 10. 10 vnt. vienkartinių vamzdelių rinkinių, sterilizuojamų; 11. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių laikiklių; 12. 10 vnt. distiliuotas vanduo, ne mažiau nei po 1l; 13. 6 vnt. vaistų indelių su dangteliais; 14. 1 vnt. nerūdijančio plieno vandens maišelio laikiklių; 15. 1 vnt. kaukė suaugusiems; 16. 1 vnt. kaukė vaikams; 17. 1 vnt. kandiklis; 18. 1 vnt. vožtuvo dangtelių su apsauga nuo perpildymo; 19. 1 vnt. nerūdijančio plieno vamzdelių laikiklių; | 1. Inhaliatorius su kaitinimo elementu, laikmačiu ir valdymo mygtukais; 2. Su integruotu laikmačiu; 3. 1 vnt. stovas su žarnelės laikikliu ir indo tvirtinimu; 4. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 300 mm ± 10mm; 5. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, silikoninių, sterilizuojamų 1200 mm ± 10mm; 6. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių, šildomų, sterilizuojamų 1100 mm ± 10mm; 7. 1 vnt. bakterinių filtrų; 8. 1 vnt. Kvarco modulio; 9. 1 vnt. Purkštuvo vaistų kameros be dangtelio arba keičiamo kvarco modulio; 10. 10 vnt. vienkartinių vamzdelių rinkinių, sterilizuojamų; 11. 1 vnt. jungiamųjų vamzdelių laikiklių; 12. 10 vnt. distiliuotas vanduo, ne mažiau nei po 1l; 13. 6 vnt. vaistų indelių su dangteliais; 14. 1 vnt. nerūdijančio plieno vandens maišelio laikiklių; 15. 1 vnt. kaukė suaugusiems; 16. 1 vnt. kaukė vaikams; 17. 1 vnt. kandiklis; 18. 1 vnt. vožtuvo dangtelių su apsauga nuo perpildymo; 19. 1 vnt. nerūdijančio plieno vamzdelių laikiklių; Komplektuojama pagal reikalavimus, dalinis sąrašas - 19.dalis_brosiura_inhaliatorius.pdf 1 ir 2 psl. |
| 12. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 13. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pateikiama su pasiūlymu 19.dalis_CE_Nouvag.pdf |