4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Angiografijos aparato techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

Modelis „Azurion 3“, gamintojas „Philips Medical Systems Nederland“

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos darbo režimai: | - Skaitmeninė rentgenoskopija - Skaitmeninė angiografija - Pulsinė rentgenoskopija | 1.Skaitmeninė rentgenoskopija 2.Skaitmeninė angiografija 3.Pulsinė rentgenoskopija Azurion 3.pdf, 20 psl. |
| 2. | Reikalavimai motorizuotai arkai: |  |  |
| 2.1. | Rotacinis kampas RAO/LAO | ≥ 115°/105° | 120°/120° Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.2. | Rotacinis kampas CRAN/CAUD | ≥ 45°/45° | 45°/45° Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.3. | Maksimalus kampinis judėjimo greitis | ≥ 15°/s | 18°/s Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.4. | Susidūrimo apsauga | Būtina | Susidūrimo apsauga Azurion 3.pdf, 4 psl. |
| 2.5. | Visi arkos judesiai motorizuoti | Būtina | Visi arkos judesiai motorizuoti Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.6. | Kintamas atstumas nuo vamzdžio fokuso iki vaizdo stiprintuvo | Minimalus atstumas – ne didesnis kaip 90 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 115 cm | Kintamas atstumas nuo vamzdžio fokuso iki vaizdo stiprintuvo 89 – 123.5 cm Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.7. | Arkos gylis | Ne mažesnis kaip 90 cm | Arkos gylis 105 cm Azurion 3.pdf, 5 psl. |
| 2.8. | Automatinis stalo pozicionavimas į nustatytą padėtį | Pageidautina | Nekomplektuojama |
| 3. | Specialus paciento stalas: |  |  |
| 3.1. | Reguliuojamo aukščio paciento stalas su „plaukiojančiu“ anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos stalviršiu | Būtina | Reguliuojamo aukščio paciento stalas su „plaukiojančiu“ anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos stalviršiu Azurion 3.pdf, 6 psl. Azurion Stalas SOFON pdf_1 psl. |
| 3.2. | Stalviršio rentgeno absorbcijos ekvivalentas | ≤ 1,5 mm Al | ≤ 1,5 mm Al Azurion Stalas SOFON pdf_1 psl. |
| 3.3. | Minimalus stalo aukštis | ≤ 80 cm | 74 cm Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 3.4. | Maksimalus stalo aukštis | ≥ 102 cm | 102 cm Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 3.5. | Stalviršio ilgis | ≥ 275 cm | 319 cm Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 3.6. | Stalo skersinio judesio diapazonas | ≥ 25 cm | 36 cm Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 3.7. | Stalo išilginio judesio diapazonas | ≥ 110 cm | 120 cm Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 3.8. | Sistemos valdymo modulis tvirtinamas prie stalo | Būtinas. Galimybė kontroliuoti ekspoziciją, stalo judesius ir lanko geometriją. | Sistemos valdymo modulis tvirtinamas prie stalo. Galimybė kontroliuoti ekspoziciją, stalo judesius ir lanko geometriją. Azurion 3.pdf, 1, 12 psl. |
| 3.9. | Automatinis stalo pozicionavimas į nustatyą padėtį | Pageidautinas | Nekomplektuojamas |
| 3.10. | Šoninis stalo priedas paciento rankai | Būtinas | Šoninis stalo priedas paciento rankai Azurion 3.pdf, 9 psl. |
| 3.11. | Leidžiamas paciento svoris | ≥ 200 kg | 250 kg Azurion 3.pdf, 6 psl. |
| 4. | Monitorių sistema |  |  |
| 4.1. | Spalvoti vaizdo monitoriai | ≥ 2 vnt. ne mažiau 27“ įstrižainės arba ≥ 1 vnt. ne mažiau 50“ įstrižainės, kuriame būtų galimybė lygiagrečiai matyti 2 vaizdus: įrašytą į atmintį ir realiame laike | 2 vnt. 27“ įstrižainės spalvoti vaizdo monitoriai Azurion 3.pdf, 22 psl.; Spalvoti monitoriai.jpg (žr. nuotrauką) |
| 4.2. | Vaizdo monitorių tipas | LCD (arba lygiavertis) | LCD Azurion 3.pdf, 22 psl. |
| 5. | Skaitmeninis plokščias rentgeno detektorius: |  |  |
| 5.1. | Detektoriaus išmatavimai (ilgis x plotis) | ≥ (17 x 17) cm | 30 cm įstrižainė (kvadrato formos) (Detektoriaus išmatavimai 21.2 x 21.2 cm) Azurion 3.pdf, 19 psl. |
| 5.2. | Ne mažiau kaip trys galimi tyrimo laukai | Būtina, nurodyti išmatavimus | 30, 27, 22, 19, 15 cm galimi tyrimo laukai Azurion 3.pdf, 19 psl. |
| 5.3. | Detektoriaus matrica | ≥ (1024 x 1024) elementų | (1344 x 1344) elementų Azurion 3.pdf, 19 psl. |
| 5.4. | Didžiausias detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm | ≥ 70 % | Didžiausias detektoriaus kvantinis efektyvumas 77 % prie 0 lp/mm Azurion 3.pdf, 19 psl. |
| 6. | Generatorius: |  |  |
| 6.1. | Galia | ≥ 100 kW | 100 kW Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 6.2. | kV diapazonas | ≥ (50 – 125) kV | (40 – 125) kV Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 6.3. | Autonominė kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema. | Būtina | Įrangoje integruota paciento dozės matavimo ir vertinimo sistema. Pabaigus procedūrą – suformuojamas dozių protokolas (Dose Structured Report), kuris išsaugomas ir išsiunčiamas su kitais DICOM vaizdais. Azurion 3.pdf, 17psl. |
| 7. | Rentgeno vamzdis: |  |  |
| 7.1. | Židinių skaičius | ≥ 2 | 2 Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 7.2. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa | ≥ 3000 kHU | 6.4 MHU Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 7.3. | Rentgeno vamzdžio anodo aušinimo greitis | 450 kHU/min | 1750 kHU/min Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 8. | Diafragmų ir filtrų sistema: |  |  |
| 8.1. | Diafragmų tipai | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos Azurion 3.pdf, 12 psl. |
| 8.2. | Spektrinių filtrų tipai | Ne mažiau kaip trijų lygių filtrų sistema | SpectraBeam 0.2 ; 0.5 ; 1.0 mm Vario ekvivalento filtrai Azurion 3.pdf, 17 psl. |
| 8.3. | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių | Būtina | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių Azurion 3.pdf, 12 psl. |
| 9. | Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema: |  |  |
| 9.1. | Maksimalus vaizdų serijų greitis | ≥ 30 vaizdų/sek. | 30 vaizdų/sek. Azurion 3.pdf, 20 psl. |
| 9.2. | Vaizdų gavimo ir archyvavimo matrica | ≥ (1024 x 1024) taškų | (1024 x 1024) taškų Vaizdu matrica.pdf_1 psl. |
| 9.3. | Rentgenoskopinių sekų išsaugojimas | Būtina | Rentgenoskopinių sekų išsaugojimas Azurion 3.pdf, 20 psl. |
| 9.4. | Pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto protokolus (DICOM Storage, Storage Commitment, Send (pageidautina, kad angiografijos aparate būtų įdiegtos taip pat ir Modality Worklist bei Modality Performed Procedure Step funkcijos)) | Būtina | Pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto protokolus (DICOM Storage, Storage Commitment, Send (pageidautina, kad angiografijos aparate būtų įdiegtos taip pat ir Modality Worklist bei Modality Performed Procedure Step funkcijos)) Azurion DICOM Comformance Statemtent.pdf, 3 psl. |
| 10. | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 10.1. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams | Būtina | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikiami dokumentai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytus reikalavimus |
| 10.2. | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |
| 10.3. | Po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įtrauktas į galutinę pasiūlymo kainą. |
| 10.4. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina. | Aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymai bus atliekami pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir bandymų protokolai bus pateikti. |
| 10.5. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. Garantiniu laikotarpiu atliekamas tiek įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techinė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas, o taip pat kokybės kontrolės matavimai pagal HN 78:2009 reikalavimus. Specialisto atvykimo įrangos gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo iškvietimo gavimo. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Garantijos laikotarpis 36 mėn. Garantiniu laikotarpiu atliekamas tiek įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techinė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas, o taip pat kokybės kontrolės matavimai pagal HN 78:2009 reikalavimus. Specialisto atvykimo įrangos gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo iškvietimo gavimo. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |
| 10.6. | Personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Kaštai įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |
| 10.7. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. |
| 10.8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudotojo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus | - Naudotojo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus |