SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS PRIETAISŲ PIRKIMO Nr.19770

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panaikintas reikalavimas | ------------------------ |
| 2 | Pristatant prekę pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Pristatant prekę bus pateikta medicinos prietaisų naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba. kKartu su pasiūlymu pateikiame naudojimosi instrukciją anglų kalba bei dokumentą, įpareigojantį pateikti visus vertimus (UAB „ViaMedPharma“ aiškinamasis raštas – 1 psl). |
| 3 | Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga, pateikti kartu su pasiūlymu, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Teikiant ir instaliuojant prekes yra privalomas personalo apmokymas darbui su įranga (to reikalauja ir gamintojas Astec, Japonija). Kartu su pasiūlymu pateikiama sutartis su gamintoju, kurioje ViaMedPharma įsipareigoja turėti apmokytus žmones, bei apmokyti kitus kaip teisingai naudosi įranga, taip pat pateikiame dokumentą patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas (UAB „ViaMedPharma“ aiškinamasis raštas – 1 psl). |
| 4 | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prietaisų gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Taip pat Tiekėjas turi tūrėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. | Esame oficialus siūlomų prietaisų gamintojo atstovas. Taip pat turime gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiame sutartį su gamintoju. |
| 5 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | Pateikiame dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. (6, 7 ir 8 dokumentai). |
| 6 | Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas), kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Gamintojas suteikia 24 mėns garantinio aptarnavimo terminą (standartinis terminas). Mes siūlome (esame įgalioti tą daryti) savo lėšomis ir savo rizika pratęstą 36 mėn garantinio aptarnavimo terminą. (UAB „ViaMedPharma“ aiškinamasis raštas – 1 psl). |

Pirkimas skaidomas į 20 pirkimo dalių:

18 pirkimo dalis - Daugiakamerinis inkubatorius, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubatorius |  |  |
| 1.1 | Tūris | Ne mažiau nei 105 L | Bendras tūris 195 L |
| 1.2 | Maksimali apkrova | Inkubatorius turi atlaikyti ne mažesnį nei 90 kg svorį. | Inkubatorius atlaiko ne mažesnį nei 90 kg svorį |
| 1.3 | Vidiniai išmatavimai | Ne mažesni nei 560 x 480 x 400 mm | 180x217x20 mm (vieno stalčio, tad bendra keturių stalčiu vidinė talpa atitinka reikalavimą). |
| 1.4 | Išoriniai išmatavimai | Ne didesni nei 720 x 850 x 595 mm | 562x570x610mm |
| 1.5 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo +20°C iki 40°C | Darbinė temperatūra nuo +7°C iki 40°C |
| 1.6 | Nustatomos temperatūros tikslumas | Ne mažesnis nei 0,1°C | +/- 0,1°C |
| 1.7 | Sensoriai | Ne mažiau kaip du temperatūros sensoriai atitinkantys DIN Class A klasifikaciją | Du temperatūros sensoriai, atitinkantys DIN Class A klasifikaciją |
| 1.8 | Drėgmės reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 40 iki 90% rh | Drėgmės reguliavimo ribos iki 90% rh |
| 1.9 | Nustatomos drėgmės tikslumas | Ne blogesnis nei 0,5% rh | Nustatomas drėgmęs tikslumas 0,5% rh |
| 1.10 | CO2 reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0 iki 20%. Su barometrinės slėgio kompensacijos funkcija. | CO2 reguliavimo ribos iki 20%. Su barometrinės slėgio kompensacijos funkcija. |
| 1.11 | Programinė įranga | temperatūros, CO2, O2 dujų ir drėgnio parametrų stebėsena | Temperatūros, CO2, O2 dujų ir drėgnio parametrų stebėsena |
| 1.12 | Aliarmas | Garsinis ir vaizdinis aliarmas temperatūros, CO2, O2 ir drėgnio vertėms nukrypus nuo nustatytų reikšmių | Garsinis ir vaizdinis aliarmas temperatūros, CO2, O2 ir drėgnio vertėms nukrypus nuo nustatytų reikšmių |
| 1.13 | Durys | Reikalingos dvigubos durys, išorinės izoliuotos nerudijančio plieno durys su užraktu bei vidinės stiklinės durys. | Yra dvigubos durys: išotinės izoliuotos, nerudijančio plieno durys su užraktu. Atidarius/ atrakinus šias duris, išsitraukia stalčius, kuris turi kitas vidines, stiklines duris. |
| 1.14 | Vidinė kamera | Siekiant maksimalaus tikslumo atskiriant skirtingus pacientus bei kontroliuojant temperatūrą, drėgmę ir CO2, vidinė kamera turi būti suskirstyta į atskirai išsistumiančias 8 talpas (stalčius). Kiekvienoje talpoje turi tilpti ne mažiau nei po dvi 60 mm diametro Petri lėkštelės arba ne mažiau nei po keturias 35 mm diametro petri lėkštelės (bendra inkubatoriaus talpa: ne mažiau kaip 16 vnt. 60 mm arba ne mažiau kaip 32 vnt. 35 mm diametro Petri lėkštelių). Taip pat vidinė kamera turi būti atspari korozijai. | Yra keturios (ne viena) vidinė kamera, kiekviena vidinė kamera yra atskira talpa (stalčius). Kiekvienoje talpoje/ stalčiuje telpa 12 vnt - 35 mm diametro petri lėkštelės, arba 6 vnt. 60 mm diametro Petri lėkštelės. Bendra talpa: 24 vnt. - 60 mm diametro Petri lėkštelės., arba 48 vnt - 35 mm diametro Petri lėkštelių). Vidinė kamera atspari korozijai. |
| 1.15 | Dezinfekcija karščiu | Būtina sterilizacijos programa ne trumpiau 60 min, ne žemesnėje nei 180°C temperatūroje | 2 h – 120 °C temperatūroje Arba 60 min - 180°C temperatūroje |