UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius, kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Tel.: 852685427, Fax.: 852496084, info@tradintek.com

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos,

Santariškių 2, Vilnius LT-08661, Juridinio asmens kodas 124364561

PASIŪLYMAS PIRKTI

Medicininę įrangą ir priemones

2019-06-21 Nr. 2190621-017

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Tradintek |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Jasinskio g. 9, LT 01112 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Linas Solominas IT pardavimo vadovas |
| Telefono numeris | +370 5 2685427 |
| Fakso numeris | +370 5 2496084 |
| El. pašto adresas | info@tradintek.com |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

- pirkimo dalis

| Pirkimo dallies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur |  | PVM |  | Bendra kaina Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma Eur | Be PVM | Su PVM |  |
| 14. | Vidutinės klasės elektrokardiografas MAC2000 Gamintojas GE Healthcare | Vnt. | 6 | 5 450.00 | 6 594.50 | 21 | 6 867.00 | 32 700.00 | 39 567.00 |  |
| 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais):_39 567.00 Eur trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni Eur Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: 6 867.00 Eur šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni Eur Eur _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

- Vidutinės klasės elektrokardiografas (6 vnt.)

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Registruojamo signalo diskreditacijos dažnis | Ne mažesnis kaip 16000 Hz/kanalui | 16000 Hz/kanalui Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 2. | EKG analizės dažnis | Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui | 1000 Hz/kanalui Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 3. | Išorinio širdies stimuliatoriaus analizės dažnis | Ne mažiau kaip 75000 Hz/kanalui | 75000 Hz/kanalui Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 4. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek. | per 10 sek. Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1; 2 |
| 5. | Vakumo siurblys, skirtas prisiurbiamiems elektrodams | Integruotas elektrokardiografe | Integruotas elektrokardiografe Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 13 |
| 6. | Integruotas monitorius | Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas. Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų. | 17 cm įstrižainės, spalvotas 800 x 480 aktyvių taškų. Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 7. | Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane | 1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu; 2. pagrindinių EKG parametrų indikacija; 3. ligonio duomenys; 4. laikrodis; 5. ligonio širdies susitraukimų dažnis; 6. elektrokardiografo nustatymai; 7. baterijos įkrovos būklė; 8. perspėjimo žinutės; | 1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu; 2. pagrindinių EKG parametrų indikacija; 3. ligonio duomenys; 4. laikrodis; 5. ligonio širdies susitraukimų dažnis; 6. elektrokardiografo nustatymai; 7. baterijos įkrovos būklė; 8. perspėjimo žinutės; Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 8. | Suminė elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą. | Būtina su spalvine indikacija | Suminė elektrodų kontakto informacija, nurodant problematinį elektrodą su spalvine indikacija Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2, 16 |
| 9. | Membraninė klaviatūra | Pilnai skaitmeninė-raidinė | Pilnai skaitmeninė-raidinė Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 10. | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas. Popieriaus dydis A4 formato | Būtina | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas. Popieriaus dydis A4 formato Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1, 2 |
| 11. | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | Ne mažiau greičių, kaip 5-12,5-25-50 mm/s | 5-12,5-25-50 mm/s Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 12. | Keičiamas kardiografo jautrumas | Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 – 10 –20 – 40 mm/mV arba automatinis | 2,5 - 5 – 10 –20 – 40 mm/mV Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 13. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min | nuo 30 iki 300 susitr./min Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 14. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa | Būtina | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 15. | RR intervalo analizė | Ne mažiau kaip iš 400 susitraukimų arba ne trumpesnis intervalas negu 3 min, pasirinktinai | 400 susitraukimų arba intervalas 5 min, pasirinktinai Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2, 14, 15 |
| 16. | Automatinė dreifo kompensacija | Būtina | Automatinė dreifo kompensacija Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 17 |
| 17. | Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje | Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG) | Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG) Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 19. | Sinfazinio signalo slopinimas | Ne mažiau 130 dB | 135 dB Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 1 |
| 20. | Aparato maitinimas | Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovios registracijos (monitoravimo). | Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba 3 val. pastovios registracijos (monitoravimo). Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3, 18, 19 |
| 21. | Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti WIFI tinklu į ligoninės informacinę sistemą. | Būtina | Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti WIFI tinklu į ligoninės informacinę sistemą. Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 22. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 200 EKG vidinė atmintis. | 200 EKG vidinė atmintis. Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 23. | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, Hiltop (arba lygiaverčiais) formatais | Būtina | Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, Hiltop (arba lygiaverčiais) formatais Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 24. | Komplektacija |  |  |
| 25. | 10 elektrodų paciento kabelis su krūtininių ir galūninių derivacijų elektrodų rinkiniu (daugkartiniai) | 1 komplektas | 1 komplektas Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 26. | 10 elektrodų kabelis su vakuumu prisiurbimais elektrodais, vakumo lygis reguliuojams iš elektrokardiografe įmontuoto siurblio | 1 komplektas | 1 komplektas Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 27. | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui | Būtina | USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 2 |
| 28. | Termopopierius | Ne mažiau kaip 1 pakuotė | 1 pakuotė Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 3 |
| 29. | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje su specialiais tvirtinimais EKG kabeliui | Būtina | Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje su specialiais tvirtinimais EKG kabeliui Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 28 |
| 30. | Mobilaus vežimėlio ratai | Diametras ne mažiau kaip 15 cm., du su stabdžiais ir visi besisukantys apie savo ašį. | Diametras 15 cm., du su stabdžiais ir visi besisukantys apie savo ašį. Techninis aprasas_konfidencialu Psl. 29, 30 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 13 |
| 2. | Techninis aprasas_konfidencialu | 30 |
| 3. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 13 |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje : |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB Tradintek pasiūlymas Psl. 2-4 | 1 |
| 2. | Priedas Kvalifikacijos dokumentai_konfidencialu | 2 |
| 3. | UAB Tradintek espd-response_konfidencialu | 3 |
| 4. | Techninis aprasas_konfidencialu | 4 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

IT pardavimo vadovas 					Linas Solominas

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas, pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |