## specifikacija
SPS 1 priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, Nr. 19872
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, siūlomos prekės katalogo numeris*. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) | Vnt. įkainis, EUR be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Vienkartinės priemonės prie integruotos amplitudės encefalografijos (aEEG) prietaiso "CFM Olympic Brainz Monitor "
1.1. | Naujagiminiai hidrogeliniai sensoriai (elektrodai) aEEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV) | Prie galvos odos klijuojami elektrodai, padengti hidrogeliu ir patalpinti į užsegamą maišelį; rinkinyje 5 balti elektrodai su 100 cm (± 2 cm) ilgio sujungimo laidais. | rinkinys | 300
1.2. | Naujagiminiai adatiniai elektrodai aEEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV) | Mažos varžos adatiniai elektrodai, 29 G dydžio sterilios, vienkartinės adatos, patalpintos į 12 mm plastikinius dangtelius; 100 cm ilgio sujungimo laidai; rinkinyje 2 spalvų elektrodai: 2 juodi ir 2 violetiniai. | rinkinys | 300
Bendra 1 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 1 p.d. suma su PVM, Eur
2. | Intubacinis vamzdelis su manžete.
2.1. | I.D. 3 mm | Vienkartinis, steriliai supakuotas po 1 vnt. Ant kiekvieno įpakavimo nurodytas galiojimo laikas. Pagamintas iš PVC, permatomas, termolabilus, su žemo slėgio slyvos formos manžete, su “Merfio akimi”, atraumatiniu, užapvalintu galu, per visą vamzdelio ilgį esančia rentgeno kontrastine juostele, dvigubas žiedinis žymėjimas skirtas teisingam intubacijos gyliui nustatyti - virš ir po balso stygų. Vamzdelis graduotas cm, ilgis bei dydis nurodytas ant vamzdelio išorės. Konektorius 15 mm, stabiliai sujungtas su vamzdeliu. Manžetės pripūtimo pilotinis balionėlis su Luer tipo jungtimi ir atbulinės eigos vožtuvu. (Dydis I.D.-vidinis diametras). | vnt. | 300
2.2. | I.D. 3,5 mm |  | vnt. | 300
2.3. | I.D. 4 mm |  | vnt. | 1000
2.4. | I.D. 4,5 mm |  | vnt. | 5000
2.5. | I.D. 5 mm |  | vnt. | 3000
2.6. | I.D. 5,5 mm |  | vnt. | 3000
2.7. | I.D. 6 mm |  | vnt. | 2000
2.8. | I.D. 6,5 mm |  | vnt. | 1000
2.9. | I.D. 7 mm |  | vnt. | 1000
2.10. | I.D. 7,5 mm |  | vnt. | 500
2.11. | I.D. 8 mm |  | vnt. | 500
2.12. | I.D. 8,5 mm |  | vnt. | 300
2.13. | I.D. 9 mm |  | vnt. | 300
2.14. | I.D. 9,5 mm |  | vnt. | 300
2.15. | I.D. 10 mm |  | vnt. | 300
Bendra 2 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 2 p.d. suma su PVM, Eur
3. | Intubacinis vamzdelis be manžetės.
3.1. | I.D. 2 mm | Vienkartinis, steriliai supakuotas po 1 vnt. Ant kiekvieno įpakavimo nurodytas galiojimo laikas. Pagamintas iš minkšto PVC, permatomas, termolabilus, be manžetės, su “Merfio akimi”, atraumatiniu, užapvalintu galu, per visą vamzdelio ilgį esančia rentgeno kontrastine juostele, dvigubas žiedinis žymėjimas virš ir po balso stygų užtikrina teisingą intubacijos gylį. Vamzdelis graduotas cm, ilgis bei dydis nurodytas ant vamzdelio išorės. Konektorius 15 mm, stabiliai sujungtas su vamzdeliu. (Dydis I.D.-vidinis diametras). | vnt. | 300
3.2. | I.D. 2,5 mm |  | vnt. | 300
3.3. | I.D. 3 mm |  | vnt. | 300
3.4. | I.D. 3,5 mm |  | vnt. | 500
3.5. | I.D. 4 mm |  | vnt. | 300
3.6. | I.D. 4,5 mm |  | vnt. | 100
3.7. | I.D. 5 mm |  | vnt. | 100
3.8. | I.D. 5,5 mm |  | vnt. | 300
3.9. | I.D. 6 mm |  | vnt. | 300
3.10. | I.D. 6,5 mm |  | vnt. | 300
3.11. | I.D. 7 mm |  | vnt. | 300
Bendra 3 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 3 p.d. suma su PVM, Eur
4. | Specialus intubacinis vamzdelis lazerio terapijai.
4.1. | I.D. 3 mm (be manžetės) | Specialus, nerūdijančio plieno vamzdelis, skirtas naudojimui atliekant procedūras su lazeriu. Atsparus lazerio spinduliui, nedegus, lankstus. Vamzdelio galas atraumatinis, yra “Merfio akis”. Supakuotas steriliai. Vamzdeliams su manžete: manžetė dviguba, užpildoma fiziologiniu tirpalu. Dvigubas pilotinis balionėlis su apsauginiu vožtuvu bei aiškiai matomu žymėjimu "distalinis" ir "proksimalinis". (Dydis I.D. - vidinis diametras). | vnt. | 10
4.2. | I.D. 3,5 mm (be manžetės) |  | vnt. | 10
4.3. | I.D. 4 mm (be manžetės) |  | vnt. | 10
4.4. | I.D. 4 mm (su manžete) |  | vnt. | 10
4.5. | I.D. 5 mm (su manžete) |  | vnt. | 10
4.6. | I.D. 5,5 mm (su manžete) |  | vnt. | 10
4.7. | I.D. 6 mm (su manžete) |  | vnt. | 10
Bendra 4 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 4 p.d. suma su PVM, Eur
5. | (Dvigubas) intubacinis vamzdelis atskirų bronchų intubacijai. | Vienkartinis, supakuotas steriliai po 1 vnt. Bronchų kateteris - kairysis, pagamintas iš PVC. 2 manžetės: skirtingų spalvų. Manžetės pripūtimo balionėlio vožtuvėliai skirtingų spalvų, su užrašais (bronchinis, trachėjinis). Rentgeno kontrastinis ženklinimas distaliniame gale virš bronchinės manžetės ir ant trachėjos angos, padedantis patikrinti vamzdelio padėtį bei poziciją. Komplektuojamas iš karto su pravedikliu. Ant vamzdelio yra užrašytas dydis bei gamintojo pavadinimas. Rinkinio sudėtis: 2 konektoriai, 2 atsiurbimo kateteriai ir 1 Y konektorius. |  | 10
5.1. | Kairysis CH 28 |  | vnt. | 6
5.2. | Kairysis CH 32 |  | vnt. | 6
5.3. | Kairysis CH 35 |  | vnt. | 6
Bendra 5 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 5 p.d. suma su PVM, Eur
6. | Rinkinys bronchų blokavimui:
6.1. | su 5 Fr blokatoriumi | Skirtas vieno broncho blokadai atlikti. Bronchų blokatoriaus dydis 5 Fr. Įvedamas per intubacinį vamzdelį su proksimaliniame gale blokavimo balionėliu, distaliniame - pilotiniu balionėliu kontrolei su vienakrypčiu vožtuvėliu. Stiletas, palengvinantis blokatoriaus įvedimą. Kateteris graduotas kas 1 cm, komplektuojamas kartu su konektoriumi. Konektoriuje angos bronchoskopui, ventiliacijai, bei blokatoriaus kateterio rakinimo mechanizmas. Konketorius privalo lengvai prisijungti prie intubacinio vazdelio 15 mm jungties. | rink. | 5
6.2. | su 9 Fr blokatoriumi | Skirtas vieno broncho blokadai atlikti. Bronchų blokatoriaus dydis 9 Fr. Įvedamas per intubacinį vamzdelį su proksimaliniame gale blokavimo balionėliu, distaliniame - pilotiniu balionėliu kontrolei su vienakrypčiu vožtuvėliu. Stiletas, palengvinantis blokatoriaus įvedimą. Kateteris graduotas kas 1 cm, komplektuojamas kartu su konektoriumi. Konektoriuje angos bronchoskopui, ventiliacijai, bei blokatoriaus kateterio rakinimo mechanizmas. Konketorius privalo lengvai prisijungti prie intubacinio vazdelio 15 mm jungties. | rink. | 5
Bendra 6 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 6 p.d. suma su PVM, Eur
7. | Tracheostominis vamzdelis su trimis keičiamomis vidinėmis kanulėms | Tracheostominis vamzdelis su vidine kaniule.Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš PVC. Specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti, lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos. Trijų tipų vidinės kaniulės. Vidinės kaniulės skaidrios, kad galima būtų lengviau apžiūrėti, lengvai ištraukiamos. Viena jų turi 15 mm jungtį skirtą prijungti prie kvėpavimo aparatų. Kita kaniulė su žemu profiliu ir atvira anga kvėpavimui. Trečioji kaniulė žemo profilio, uždaru galiuku, skirta naudoti pacientams kvėpuojantiems per viršutinius kvėpavimo takus. Obturatorius su atraumatiniu galiuku, palengvinantis įstatymą. Sudėtinės dalys neturi latekso. Raištelis su velkro tipo užsegimu vamzdelio tvirtinimui. Antimikrobinis tvarstis, impregnuotas 0,2 % poliheksametileno biguanatu. Tvarstis nelipnus, absorbuojantis, sudarytas iš šešių sluoksnių, su T formos įkirpimu. Dydis10 x 10 cm, skirtas tracheostomos žaizdos priežiūrai.Pakuotėje: tracheostominis vamzdelis, trijų tipų vidinės kaniulės, obturatorius, tvarstis, tvirtinimo juosta, vartotojo instrukcija.
7.1. | Dydis 4 |  | vnt | 10
7.2. | Dydis 6 |  | vnt | 30
7.3. | Dydis 8 |  | vnt | 10
Bendra 7 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 7 p.d. suma su PVM, Eur
8. | Tracheostominis vamzdelis be manžetės | Tracheostominis vamzdelis be manžetės.Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti, lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos. Standartinis 15 mm konektorius. Naujagimiams skirti vamzdeliai trumpesni. Kartu komplektuojamas obturatorius, juostelė vamzdelio fiksavimui. ir tvarstis. Tvarstis nelipnus, absorbuojantis, sudarytas iš šešių sluoksnių, su T formos įkirpimu, impregnuotas 0,2 % poliheksametileno biguanatu veikiančiu antimikrobiškai. (Dydis I.D. - vidinis diametras).
8.1. | I.D. 3 mm; ilgis 30 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.2. | I.D. 3 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.3. | I.D. 3,5 mm; ilgis 30 mm ± 2 mm |  | vnt. | 60
8.4. | I.D. 3,5 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.5. | I.D. 4 mm; ilgis 35 mm ± 2 mm |  | vnt. | 60
8.6. | I.D. 4 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.7. | I.D. 4,5 mm; ilgis 35 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.8. | I.D. 4,5 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.9. | I.D. 5,0 mm; ilgis 45 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
8.10. | I.D. 5,5 mm; ilgis 45 mm ± 2 mm |  | vnt. | 50
Bendra 8 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 8 p.d. suma su PVM, Eur
9. | Tracheostominis vamzdelis su manžete. | Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti, lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos. Rentgenokontrastiškas. Proksimalinis vamzdelio galas su standartiniu 15 mm konektoriumi. Manžetė pripučiama specialiu išoriniu vamzdeliu, turinčiu pilotinį balionėlį manžetės pripūtimo vizualizcijai ir atbulinės eigos vožtuvą, neleidžiantį orui išeiti iš manžetės. Su specialiomis tvirtinimo auselėmis. Sudėtinės dalys neturi latekso. Vamzdelio išorėje turi būti nurodyta: dydis, išorinis (OD) ir vidinis (ID) vamzdelio diametrai.
9.1. | Dydis 4 | ID- 4,0 mm; OD-5,9 mm; ilgis 41 mm ± 2 mm | vnt. | 30
9.2. | Dydis 5 | ID- 5,0 mm; OD-7,1 mm; ilgis 44 mm ± 2 mm | vnt. | 30
Bendra 9 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 9 p.d. suma su PVM, Eur
10. | Tracheostominiai vamzdeliai su vidine kaniule, be manžetės | Tracheostominiai vamzdeliai termolabilūs, prisitaikantys prie trachėjos anatomijos, turintys pravedėją bei 15mm jungtį, tinkančią prijungti DPV kvėpavimo kontūrus (jungtis turi būti su tracheostominiu vamzdeliu, bet ne su vidine kaniule). Vamzdeliai turi turėti 2 keičiamas vidines kaniules, valymo šepetėlį ir juostelę vamzdelio fiksavimui prie kaklo.
10.1. | Tracheostominis vamzdelis I.D. 6,0 mm su vidine kaniule | I.D.6.0 mm; O.D.9.2 mm; ilgis 64.5 mm ± 0,2mm, su vidine kaniule, be manžetės | vnt. | 10
10.2. | Tracheostominis vamzdelis I.D 7,0 mm su vidine kaniule | I.D.7.0 mm; O.D.10.5 mm; ilgis 70.0 mm ± 0.2 mm, su vidine kaniule, be manžetės | vnt. | 10
Bendra 10 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 10 p.d. suma su PVM, Eur
11. | Tracheostominis vamzdelis be manžetės naujagimiams | Pagamintas iš termoplastinės medžiagos, be manžetės. Atitinkantis naujagimio trachėjos anatominę struktūrą, 30-36 mm ilgio. Komplekte - vamzdelio fiksavimo juostelė. (Dydis I.D. - vidinis diametras).
11.1. | I.D. 3,0 mm |  | vnt. | 30
11.2. | I.D. 3,5 mm |  | vnt. | 30
11.3. | I.D. 4,0 mm |  | vnt. | 30
11.4 | I.D. 4,5 mm |  | vnt. | 30
Bendra 11 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 11 p.d. suma su PVM, Eur
12. | Kombinuotas vamzdelis, Combitube tipo | Vienkartinis vamzdelis, pateikiamas kartu su dviem švirkštais, kurie naudojami sandarinamosioms manžetėms užpildyti ir kateteriui išsiurbti.
12.1 | Nr. 4 |  | vnt. | 3
12.2. | Nr. 5 |  | vnt. | 3
12.3. | Nr. 6 |  | vnt. | 3
Bendra 12 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 12 p.d. suma su PVM, Eur
13. | Savaime prisipildantis kvėpavimo maišas | Išrenkamas maišas, silikoninis arba lygiavertės medžiagos rezervuaras. Turi apsauginį slėgio vožtuvą, nustatytą ties 30-40cm riba, deguonies rezervuarą, deguonies žarną.
13.1. | Naujagimiams 250 ml |  | vnt. | 5
13.2. | Vaikams 500 ml |  | vnt. | 5
13.3. | Vaikams/suaugusiems 1000-1500 ml |  | vnt. | 20
Bendra 13 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 13 p.d. suma su PVM, Eur
14. | Plastikinė liumbalinės punkcijos adata | Pieštukinio (pencil-point) tipo. Plastikinė kaniulė. Adata su stiletu. Šoninio plyšelio ilgis 0,9 mm ± 0,1 mm, jo nuotolis nuo adatos galo 0,8 mm ± 0,2 mm.
14.1. | 25G su adata pravedikliu | ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,53 mm | vnt. | 30
14.2. | 27G su adata pravedikliu | ilgis 88 mm ± 5 mm, diametras 0,42 mm | vnt. | 30
14.3. | 25G | ilgis 50 mm ± 3 mm, diametras 0,53 mm | vnt. | 30
14.4. | 27G | ilgis 50 mm± 3 mm, diametras 0,42 mm | vnt. | 50
Bendra 14 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 14 p.d. suma su PVM, Eur
15. | Metalinė liumbalinės punkcijos adata | Sterili, vienkartinė, metalinė, su su apsaugine plastiko mova, įstrižai nupjautu (Quinke tipo) smaigaliu. Supakuota po 1 vnt.
15.1. | 20G | ilgis 90 mm ± 5 mm, diametras 0,9 mm | vnt. | 60
15.2. | 22G | ilgis 75 mm ± 5 mm, diametras 0,7 mm | vnt. | 2000
15.3. | 22G | ilgis 40 mm ± 2 mm, diametras 0,7 mm | vnt. | 50
Bendra 15 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 15 p.d. suma su PVM, Eur
16. | Tvarstis austiniais kraštais 5 m x 2,5 cm | Marlinis tvarstis, pagamintas iš 100% medvilnės, kraštai austiniai. Audinio tankumas- ne mažiau kaip 26 siūlai apmatuose ir 18 siūlų atauduose. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm. | vnt. | 5000
17. | Viskozinė kempinė | Fizioterapijos procedūroms su vakuuminiu aparatu Physiovac Expert.
17.1. | diametras 30 mm, aukštis 7 mm | Galimas nuokrypis diametrui ± 2 mm, aukščiui ± 1 mm. | vnt | 300
17.2. | diametras 60 mm, aukštis 23 mm | Galimas nuokrypis diametrui ± 4 mm, aukščiui ± 2 mm. | vnt | 300
Bendra 17 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 17 p.d. suma su PVM, Eur
18. | Trijų dalių švirkštas be adatos pompinei sistemai
18.1. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 50 ml | Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (be PVC) švirkštas ir stūmoklis, stūmoklio intarpas su dvigubais sintetinės gumos sandarinimo žiedais, Luer-Lock jungtis. | vnt. | 800000 | dicoNEX syringe, Zarys International Group, Lenkija, 050ML-3CZ-LL-BL, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 1-2 psl. | 0.133 | 5% | 0.13965 | 106400
18.2. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 30 ml |  | vnt. | 100000 | dicoNEX syringe, Zarys International Group, Lenkija, 030ML-3CZ-LL-BL, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 1-2 psl. | 0.0879 | 5% | 0.092295 | 8790
18.3. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 20 ml |  | vnt. | 700000 | dicoNEX syringe, Zarys International Group, Lenkija, 020ML-3CZ-LL-BL, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 1-2 psl. | 0.0605 | 5% | 0.063525 | 42350
18.4. | 3-jų dalių švirkštas be adatos 10 ml |  | vnt. | 500000 | dicoNEX syringe, Zarys International Group, Lenkija, 010ML-3CZ-LL-BL, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 1-2 psl. | 0.0407 | 5% | 0.042735 | 20350
[6 empty] | Bendra 18 p.d. suma be PVM, Eur |  |  | 177890
[6 empty] | PVM 5 % suma , Eur |  |  | 54105.5
[6 empty] | Bendra 18 p.d. suma su PVM, Eur |  |  | 231995.5
19. | Trijų dalių švirkštas su adata | Su Luer-Slip jungtimi (jei nenurodyta kitaip).
19.1. | 2 ml švirkštas su adata, 0,6 x 25 mm | 3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. | vnt. | 600000
19.2. | 5 ml švirkštas su adata , 0,7 x 30 mm | 3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. | vnt. | 500000
19.3. | 10 ml švirkštas su adata, 0,8 x 40 mm | 3 dalių švikštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. | vnt. | 400000
Bendra 19 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 19 p.d. suma su PVM, Eur
20. | Trijų dalių 1 ml švirkštas insulinui U-100, 29 G 0,3 x 13 mm | 3 dalių švirkštas su nuimama adata, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, supakuotas su adata, įpakavimas individualus. Sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. | vnt. | 15000
21. | Dviejų dalių 2 ml švirkštas su "Luer Lock " tipo jungtimi | Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso (Būtinas ženklinimas ant pakuotės). Be PVC, nesuteptas silikonu. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis "Luer Lock" tipo. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma, atsparia antiseptikams gradacija. Korpusas turi turėti ne mažiau kaip du žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti tvirtas, be susiaurėjimo (nuožulnumo) stūmoklio gale. Supakuoti į dėžutes ne daugiau kaip po 100 vnt. | vnt. | 2000 | duoNEX syringe, Zarys International Group, Lenkija,002ML-3CZ, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 3-4 psl. | 0.0152 | 5% | 0.01596 | 30.4
22. | Vienkartinė adata 0,7 x 30 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt. | 300000 | dispoFINE injection needle, Zarys International Group, Lenkija, IN-07x30, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 5, 16 psl. | 0.00807 | 5% | 0.0084735 | 2421
23. | Vienkartinė adata 0,8 x 40 mm | Sterili, netoksiška, nepirogeniška. | vnt. | 600000 | dispoFINE injection needle, Zarys International Group, Lenkija, IN-08x40, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 5, 16 psl. | 0.00807 | 5% | 0.0084735 | 4842
24. | Priedai infuzijai
24.1. | Prailginimo linijos be ftalatų citostatikų infuzijoms
24.1.1. | Prailginimo linija 150 cm ± 1 cm, ID 1,5 mm | Sterilios, nepirogeniškos, pagamintos iš PVC, be DEHP ir latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės, blister pakuotė, atlaiko spaudimą iki 2 bar (pateikti gamintojo dokumentus ir sertifikatus). | vnt. | 10000
24.1.2. | Prailginimo linija 300 cm ± 1 cm, ID 2,3 mm | Sterilios, nepirogeniškos, pagamintos iš PUR (poliuretano), Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės, blister pakuotė, susukta spirale, užpildymo tūris ne daugiau kaip 2,3 ml. | vnt. | 3000
24.2. | Trišakis kranelis atsparus lipidams | Jungtys: male/female/female, korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, rankenėlė pagaminta iš polikarbonato, atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui, saugi, patikima fiksacija ir atjungimas, paženklinti CE ženklu, sterilus, tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai), komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai, Matrix kodas ant kiekvienos pakuotės, blister pakuotė. | vnt. | 3000
Bendra 24 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 24 p.d. suma su PVM, Eur
25. | Regioninės anestezijos priemonės, juosmeninės punkcijos adatos
25.1. | Rinkinys epidūrinei blokadai 18 G (adatos dydis) | Rinkinys: Tuohy tipo adata 18 G, 50 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 10 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija, antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi. | rink. | 10
25.2. | Rinkinys nervinių rezginių anestezijai su ilgalaikio stimuliavimo galimybe.Rinkinys su 18 G x100 mm Tuohy tipo adata | Rinkinio komplektacija: Polimerine Nanoline arba lygiaverte medžiaga išorėje ir vidiniame kanale dengta adata su gylio atžymomis, 20 G x 50 ± 1 cm nailoninis kateteris su ilgalaikio stimuliavimo funkcija, auksiniu antgaliu, distaline anga ir elektrinius impulsus perduodančiu stiletu, kateterio ir adatos prijungimo adapteris, 40 ± 1 cm injekcinė linija, kabelis, filtras, universalus kateterio ir filtro fiksatorius. | rink. | 10
25.3. | Rinkinys nervinių rezginių anestezijai su ilgalaikio stimuliavimo galimybe. Rinkinys su 18 G x 50 mm Tuohy tipo adata | Rinkinio komplektacija: Polimerinė Nanoline arba lygiaverte medžiaga išorėje ir vidiniame kanale dengta adata su gylio atžymomis, 20 G ir 50 ± 1 cm nailoninis kateteris su ilgalaikio stimuliavimo funkcija, auksiniu antgaliu, distaline anga ir elektrinius impulsus perduodančiu stiletu, kateterio ir adatos prijungimo adapteris, 40 ± 1 cm injekcinė linija, kabelis, filtras, universalus kateterio ir filtro fiksatorius. | rink. | 10
25.4. | Rinkinys pediatrinei epidūrinei blokadai 18 G (adatos dydis) | Rinkinys: Tuohy tipo adata 18 G, 90 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavetrės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 10 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija. Antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi. | rink. | 10
25.5. | Rinkinys pediatrinei epidūrinei blokadai 20 G (adatos dydis) | Rinkinys: Tuohy tipo adata 20 G, 50 mm ilgio; kateteris iš PA (poliamido) arba lygiavetrės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis. Kateterio nukreipėjas. Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų. 5 ml L.O.R. švirkštas su paraboline gradacija. Antibakterinis filtras su filtro fiksatoriumi. | rink. | 10
Bendra 25 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 25 p.d. suma su PVM, Eur
26. | Konteineris aštriems daiktams (chirurginėms adatoms, ašmenims) | Sterili plastmasinė dėžutė, vienoje vidinėje dėžutės pusėje turinti magnetinį paviršių, kitoje- putų paviršių. Turi saugų uždarymą. | vnt. | 100
27. | Kraujavimo iš nosiaryklės stabdymo bei postoperacinio pertvaros stabilizavimo tamponai | Kraujavimo stabdymo veikimo principas dvejopas: - hidrokoloidinė medžiaga, pilnai dengia tamponus ir turi trombocitus agreguojančių medžiagų, mechaninis baliono spaudimas į nosiaryklės sieneles, užpildžius oru. Tinkamas pripūsto oro kiekis nustatomas kontrolinio balionėlio pagalba vizualiai čiuopiant. Minkštas ir plonas tampono baliono paviršius tolygiai pasiskirsto kraujuojančioje nosiaryklės ertmėje užpildydamas visus anatominius nosies ertmės ypatumus. Tamponai 45-50 mm ilgio. Su vidiniu kvėpuojamuoju vamzdeliu. Garantinis laikotarpis. | vnt. | 100
28. | Naujagimių vienkartiniai EKG elektrodai be laidų | 20-25 mm diametro, turintys metalinę galvutę, reikalingą elektrodų laidams prisegti, turintys gelinį sluoksnį, nealergizuojantys odos. Turi tikti defibriliatoriaus "Lifepack 20e" monitoriaus laidams | vnt. | 60
29. | Uždara gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų sistema | Skirta gleivėms išsiurbti iš intubacinio vamzdelio, neatjungiant paciento nuo dirbtinio kvėpavimo aparato kontūro. Susideda iš siurbimo kateterio, apvilkto apsaugine poliuretanine rankove, leidžiančia išvengti tiesioginio kontakto su katetriu. Kateteris sužymėtas per visą ilgį (leidžia kontroliuoti įvedimo gylį), turi užapvalintą galą, siurbiant apsaugantį kvėpavimo takų gleivinę nuo pažeidimų. Kateterio ilgis 30 ± 1 cm. Komplekte yra trijų dydžių Y tipo skaidrūs konektoriai, skirti prijungimui prie intubacinio vamzdelio, turintys specialią angą medikamentams sušvirkšti. Siurbimo sklendė turi aiškią informaciją "uždaryta"/ "atidaryta". Skirtindas spalvinis žymėjimas pagal siurbimo katetrio dydį. Identifikaciniai lipdukai, klijuojami ant korpuso. Visos sistemos dalys be DEHP priedų. Sistema naudojama ne trumpiau kaip 48 val. Steriliai supakuota po 1 vnt.
29.1. | CH 05 |  | vnt. | 100
29.2. | CH 06 |  | vnt. | 120
29.3. | CH 07 |  | vnt. | 50
29.4. | CH 08 |  | vnt. | 50
Bendra 29 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 29 p.d. suma su PVM, Eur
30. | Kamštukas - 3B klausos sukeltų smegenų potencialų tyrimui Eclipse sistemai | Vienkartinis, pagamintas iš plastiko, lengvai lankstomas vamzdelis - 0,2 mm pločio, 2,3 cm ilgio. Vienas vamzdelio galas padengtas porolonu arba lygiaverte medžiaga, o kitas prisitaiko prie ausinių. Porolono matmenys: 1,3 mm x 0,8 mm. | vnt. | 500
31. | Vienkartiniai hidrochirurginės dermoabrazijos sistemos antgaliai Versajet II sistemai
31.1. | Antgalis 14 mm ilgio | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 14 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. | vnt. | 50
31.2. | Antgalis 8 mm ilgio | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 8 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. | vnt. | 80
Bendra 31 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 31 p.d. suma su PVM, Eur
32. | Vienkartinės priemonės inkstų pakaitinės terapijos procedūroms prie AMPLYA aparato
32.1. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 0,3 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 0,3 m2 paviršiaus ploto DIAPES membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 20
32.2. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 0,5 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 20
32.3. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 0,8 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 0,8 m2 paviršiaus ploto DIAPES kapiliarinių membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungtys,5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 20
32.4. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 1,4 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 30
32.5. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 1,7 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 1,7 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 20
32.6. | Rinkinys pakaitinei plazmos terapijai | Sterilus, apirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras. Plazmos filtras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui ir prijungtu šildymo maišu. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 30
32.7. | Rinkinys kaskadinei kombinuotai detoksikacijai (CPFA) | Sterilus, apirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras, 0,5 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras, neselektyvaus hidrofobinio sorbento kasetė su arterine bei venine jungtims. Filtrai sukomplektuoti su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui ir šildytuvo maišu dvigubu 0,8 μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 15
32.8. | Rinkinys hemoperfuzijai | Sterilus, apirogeniškas.Magistralių rinkinys ekstrakorporalinei kraujo cirkuliacijai ir kitų magistralių, reikalingų gydymui, susijusiam su adsorbento kolonėle. Rinkinyje prijungtas tirpalo pildymo surinkimo maišelis. Rinkinyje privaloma antikoaguliacinė jungtis. Šildytuvo maišas. | vnt. | 5
32.9. | Rinkinys ABYLCAP terapijai | Sterilus, apirogeniškas. Magistralių rinkinys ekstrakorporalinei kraujo cirkuliacijai su oksigenatoriumi CO2 adsorbcijai. Rinkinyje privalomos antikoaguliacinės jungtys. Šildytuvo maišas. | vnt. | 10
32.10. | Hemofiltracijos ir dializės tirpalas | Sterilus, nepirogeninis tirpalas, skirtas naudoti prietaisuose, valančiuose kraują ekstrakorporalinės cirkuliacijos būdu. Tirpalas skirtas hemofiltracija, hemodiafiltracija ir dialize gydomiems pacientams ir elektrolitų balansui atkurti. Dviejų kamerų (4500 ml+500 ml) 5 litrų talpos maišas su elektrolitais ir bikarbonatu su skirtinga K jonų koncentracija( 2mmol/l, 4mmol/l ir 6mmol/l). | vnt. | 120
32.11. | Natrio citrato tirpalas | Sterilus, nepirogeniškas antikoaguliacinio poveikio tirpalas, skirtas naudoti ekstrakorporalinio gydymo reikmėms. 5000 ml maišas. | vnt. | 30
32.12. | Natrio citrato infuzijos magistralės | Sterilios, nepirogeniškos, skirtos antikoaguliacinio tirpalo padavimui į ekstrakorporalinę cirkuliaciją. Su papildomu rezervuaru nepertraukiamai antikoaguliacijai. | vnt. | 60
Bendra 32 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 32 p.d. suma su PVM, Eur
33. | Malecot tipo kateteris 8 Fr | 100% silikoninis arba lygiavertės medžiagos (be latekso). | vnt. | 10
34. | Vienkartinis matavimo zondas tonometrui | Tinkami tonometrui Icare TA-01. Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš Valox 312C arba lygiavertės medžiagos. Zondo kojelė dengta auksu, pagaminta iš plieno, arba lygiavertės medžiagos. Zondo svoris 26,5 ±1 mm, zondo ilgis 40,4 mm ±1 mm. Kiekvienas zondas turi būti įpakuotas atskirame konteineryje. | vnt. | 200
35. | Oftalmologinis koaguliatorius | Vienkartinis, sterilus. Darbinė temperatūra 677˚C ± 1˚C. Metalinė kilputė 1,27cm ± 0,01 cm ilgio," fine" tipo. | vnt. | 300
36. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedas: laidinis elektrodas
36.1. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 120 cm ± 5 cm | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga. | vnt | 50
36.2. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 60 cm ± 3 cm | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga. | vnt | 50
36.3. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 120 cm ± 5 cm | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų. | vnt | 50
36.4. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 60 cm ± 3 cm | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų. | vnt | 50
36.5. | Žiedinis elektrodas; laido ilgis 60 cm ± 3 cm | Lankstus žiedinis nerūdijančio plieno eletrodas, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų, skirtas užmauti ant piršto. | vnt. | 50
Bendra 36 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 36 p.d. suma su PVM, Eur
37. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedai: geliai ir pastos
37.1. | Kontaktinis gelis, pakuotės talpa nuo 50 iki 500 ml | Be chloridų, tirpus vandenyje, nealergizuojantis, bekvapis, skirta ENMG tyrimui. | ml | 4500
37.2. | Abrazyvinis gelis odai paruošti prieš tyrimą tūbelėse iki 300 ml | Be acetono, nealergizuojanti, mažai abrazyvi, skirta ENMG tyrimui. | ml | 2700
37.3. | Kontaktinė pasta, indeliai ar tūbelės iki 300ml | Tirpi vandenyje, bekvapė, nealergizuojanti, išlaikanti konsistenciją šiltoje aplinkoje, skirta ENMG tyrimui. | ml | 2700
Bendra 37 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 37 p.d. suma su PVM, Eur
38. | Priemonės prie Tecotherm Neo terapinės hipotermijos sistemos
38.1 | Vienkartinis naujagimio šaldymo čiužinėlis, skirtas terapinei hipotermijai, tinkantis prie Thecotherm Neo šaldymo įrenginio. | Naujagiminio dydžio, poliuretaninis, permatomas, vidinis sluoksnis padengtas silikonu; užpildomas vandeniu, turi 2 prijungimo žarnas, skirtas prijungti prie Thecotherm Neo šaldymo įrenginio | vnt. | 5
38.2. | Pagalbinė priemonė šaldymo čiužinėlio užpildymui. | Vandenyje tirpios tabletės, sudėtyje turinčios chloro dioksido. Pakuotėje ne mažiau 30 vnt. | vnt. | 5
38.3. | Vienkartinis rektalinis daviklis | Daviklis vienkartinis, tinkamas prijungti prie Thecotherm Neo terapinės hipotermijos sistemos. Skirtas matuoti naujagimių ir kūdikių temperatūrą išeinamojoje angoje. Turi būti suderinamas su YSI400 elektroniniais termometrais. Temperatūros matavimo diapazonas 25°C-45°C, matavimo tikslumas ± 0,1°C. Daviklio storis- 2,3 mm ± 5%, ilgis- 0,9 m ± 5%. Be latekso, sterilus. | vnt. | 75
38.4. | Fiksavimo juostelės | Vienkartinė fiksavimo juostelė, iš veltinio, skirta prijungti prie Thecotherm Neo čiužinio. Steriliame įpakavime. | vnt. | 200
Bendra 38 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 38 p.d. suma su PVM, Eur
39. | Elektrodai EKG monitoriui | Vienkartiniai, turintys kontaktinį gelį, 25 mm diametro, 3 vnt. rinkinyje, laidai skirtingų spalvų, su į B850 monitoriaus prailginimo laidą įkišamomis jungtimis. | vnt. | 2000
40. | Punkcinės adatos mėginiams
40.1. | Adata liumbalinei punkcijai G 20, 38 mm | Adata liumbalinei punkcijai G20, 38 mm ilgio; I.D. 0,9 mm | vnt. | 300
40.2. | Adata liumbalinei punkcijai 22 G, 38 mm | Adata liumbalinei punkcijai G22, 38 mm ilgio; I.D. 0,7 mm | vnt. | 300
40.3. | Adata liumbalinei punkcijai 25 G, 30 mm | Adata liumbalinei punkcijai G25, 30 mm ilgio; I.D. 0,53 mm | vnt. | 300
Bendra 40 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 40 p.d. suma su PVM, Eur
41. | Hemostatinės servetėlės:
41.1. | Oksiduota regeneruota celiuliozė.
41.1.1. | 1,25 x 5 cm | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikomas 15˚ - 30˚ C temperatūroje, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 x 0,5 cm. | vnt. | 300
41.1.2. | 5 x 7,5 cm |  | vnt. | 300
41.1.3. | 5 x 35 cm |  | vnt. | 300
41.1.4. | 10 x 20 cm |  | vnt. | 300
41.2. | Oksiduota regeneruota celiuliozė, tankaus audinio.
41.2.1. | 2,5 x 2,5 cm | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikomas 15˚ - 30˚ C temperatūroje, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 x 0,5 cm. | vnt. | 300
41.2.2. | 5 x 7,5 cm |  | vnt. | 300
41.2.3. | 10 x 7,5 cm |  | vnt. | 300
41.2.4. | 15 x 22 cm |  | vnt. | 300
41.3. | 7-nių sluoksnių arba velto audinio hemostatinė, oksiduota, regeneruota celiuliozė.
41.3.1 | 2,5 x 5 cm | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; nelimpa prie instrumentų ir pirštinių, laikomas 15˚ - 30˚ C temperatūroje, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 x 0,5 cm. | vnt. | 300
41.3.2 | 5,1 x 10,2 cm |  | vnt. | 300
41.3.3. | 10,2 x 10,2 cm |  | vnt. | 300
Bendra 41 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 41 p.d. suma su PVM, Eur
42. | Antimikrobinis hidrokoloidinis tvarstis
42.1. | 5 x 5 cm | Sterilus, antimikrobinis, hidrokoloidų pluošto tvarstis impregnuotas sidabro jonais, nelipnus. Aquacel AG tipo arba lygiavertis. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1 cm. | vnt. | 100
42.2. | 10 x 10 cm |  | vnt. | 60
42.3. | 15 x 15 cm |  | vnt. | 50
Bendra 42 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 42 p.d. suma su PVM, Eur
43. | Kontaktiniai lęšiai | Medžiaga, iš kurios pagaminta KL- lotrafilkonas A, deguonies pralaidumas Dk/t- 175; vandens kiekis- 24 proc; refrakcijos indeksas-1.42; bazinė kreivė- 8.4; Lęšio skersmuo- 13.8.Stiprumas- plan, arba +0.25- iki -0.25. Nešiojimo trukmė 30 parų. | vnt. | 100
44. | Rektalinis kateteris | Sterilus, permatomas, pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, 30-40 cm ilgio, su dviem šoninėmis angomis kateterio gale.
44.1. | N 8 |  | vnt. | 1000
44.2. | N 10 |  | vnt. | 1000
44.3. | N 12 |  | vnt. | 1000
Bendra 44 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 44 p.d. suma su PVM, Eur
45. | Maitinimo zondas | Zondas supakuotas ištiestas. Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip dvi šoninės skylutės, kateterinis konektorius švirkšto ar pompos pajungimui.
45.1. | CH 4 |  | vnt. | 300
45.2. | CH5 |  | vnt. | 1000
45.3. | CH 6 |  | vnt | 3000
45.4. | CH 8 |  | vnt | 5000
45.5. | CH 10 |  | vnt. | 6000
45.6. | CH 12 |  | vnt. | 5000
45.7. | CH 14 |  | vnt. | 1000
45.8. | CH 16 |  | vnt | 1000
Bendra 45 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 45 p.d. suma su PVM, Eur
46. | Perkutaninis gastrostomijos rinkinys (PEG) | Rinkinys sterilus. 1. Gastrostominis vamzdelis silikoninis arba lygiavertės medžiagos, be latekso komponentų, , rentgenokontrastinis, graduotas, su integruota kilpa, į skrandį įvedamas endoendoskopo pagalba taikant "traukimo" techniką; ilgis 36 ± 1 cm; ant vamzdelio privalo būti žyma, informuojanti dydį; 2. rentgenokontrastine vidinė silikonine plokštele (sagute). 3. Išorinė rentgenokontrastinė silikoninė plokštelė, fiksuojanti gastrostominį vamzdelį 90° kampu. 4.Endoskopinė padengta apvalkalu kilpa. Vielos išorinis paviršius dengtas Polyglide arba lygiaverte danga. 5. Punkcinė adata su oro vožtuvu (seldingerio adata). 6. Ritinys su dvigubu traukimo siūlu. Tarp traukimo siūlo ir gastrostominio vamzdelio dvigubos kilpo jungtis. 7. "C" formos plastikinis spaustukas. 8. Adapteris.9. Skalpelis. 10. Metalinės žirklės. 11. Metalinis lenktas spaustukas. 12. Sterilus paklotas, ne mažiau kaip 2 marliniai tvarsčiai, ne mažiau kaip 4 vnt. 45 mm x 45 mm (±1 mm) dydžio drenažo kempinėlės.
46.1. | Gastrostominis vamzdelis 20 Fr |  | vnt | 50
46.2. | Gastrostominis vamzdelis 24 Fr |  | vnt. | 20
Bendra 46 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 46 p.d. suma su PVM, Eur
47. | Silikoninis ar lygiavertės nealergizuojančios medžiagos žemo slėgio indas žaizdų drenavimui. | Sterilus, 400 ml ± 3ml. Silikoninė ar lygiavertės nealergizuojančios medžiagos pūslė su skysčio lygio atžymomis, skysčio nepraleidžiančiu vožtuvu ir adapteriu silikoniniams ar lygiavertės medžiagos drenams (ne mažiau dviejų). Sistema turi palaikyti pastovų siurbimo slėgį (~40 mm H20). | vnt. | 100
48. | Tinkliniai tvarsčiai eksuduojančioms žaizdoms.
48.1. | Xeroflo tipo arba lygiavertis tvarstis: | Tinklinis tvarstukas vidutiniškai ir smarkiai eksuduojančioms žaizdoms, su 3% bismuto tribromofenatu vandens aliejinėje emulsijoje. Nelipnus, lengvai pritaikomas įvairioms kūno vietoms, būdingas hidrofiliškumas, pasižymi bakteriostatiniu veikimu. Sterilus. Galimas nuokrypis dydžiui ±1cm.
48.1.1. | 2 cm x 20 cm |  | vnt. | 300
48.1.2. | 5 cm x 5 cm |  | vnt. | 300
48.1.3. | 10 cm x 2 cm |  | vnt. | 300
48.1.4. | 12 cm x 22 cm |  | vnt. | 300
48.2. | Xeroflo Petrolatum tipo arba lygiavertis tvarstis: | Tinklinis tvarstukas sausoms ir mažai eksuduojančioms žaizdoms, su 3% bismuto tribromofenatu vandens aliejinėje emulsijoje. Nelipnus, lengvai pritaikomas įvairioms kūno vietoms, būdingas hidrofiliškumas, pasižymi bakteriostatiniu veikimu. Sterilus. Galimas nuokrypis dydžiui ±1cm.
48.2.1. | 2 cm x 20 cm |  | vnt. | 300
48.2.2. | 5 cm x 5 cm |  | vnt. | 300
48.2.3. | 10 cm x 2 cm |  | vnt. | 300
48.2.4. | 12 cm x 22 cm |  | vnt. | 300
Bendra 48 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 48 p.d. suma su PVM, Eur
49. | Padėties suteikimo atraminiai elementai: | Atramos gaminamos ir netoksiško, grublėto paviršiaus porolono, efektyviai suteikia reikiamą padėtį ligoniui medicininių procedūrų metu, sumažina galūnių suspaudimo ir nervų pažeidimo tikimybę taip pat užtikrina ligonio padėties stabilumą ir reikiamu būdu atidengia operacinį lauką. Elastingas parolonas sumažina spaudimą, kartu suteikdamas maksimalų stabilumą. Pagalvėlė sukurta taip, kad atitiktų galvos formą. Rankų, pečių, alkūnių, išsikišančių galūnių dalių apsauga ir atrama, kuri suteikia maksimalią atramą kojoms, keliams, kulkšnims, kulnams ir pėdoms. Sumažina spaudimą ir palaiko gerą kraujotaką. Maksimaliai atidengia operacinį lauką. Stabiliai ir saugiai stabilizuoja paciento liemenį. Suteikia paciento kūnui reikiamą padėtį ir jį apsaugo įvairių procedūrų metu.
49.1. | Vaikiška atrama galvai |  | vnt. | 300
49.2. | Atrama galvai suaugusiems |  | vnt. | 300
49.3. | Atrama galvai su anga |  | vnt. | 180
49.4. | Apvali atrama | 23 cm žiedas | vnt. | 300
49.5. | Apvali atrama | 18 cm žiedas | vnt. | 300
49.6. | Alkūninio nervo protektorius | 41 x 15 x 5 cm | pora | 300
49.7. | Ritininė rankos atrama | 51 x 20 x 5 cm | pora | 300
49.8. | Lovelis rankai | 61 x 13 x 8 cm | pora | 300
49.9. | Maža abdukcinė pagalvėlė |  | vnt. | 100
49.10. | Mažas volelis | 46 x 18 cm | pora | 100
49.11. | Didelis volelis | 76 x 18 cm | pora | 100
49.12. | Fiksacijos juosta rankai | 66 x 4 cm | vnt. | 100
49.13. | Fiksacijos juosta keliams ir kūnui | 152 x 10 cm, metaliniais žiedais tvirtinamos prie operacinio stalo ar kito paviršiaus. | vnt. | 100
Bendra 49 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 49 p.d. suma su PVM, Eur
50. | Penrose tipo drenas | Lateksinis, sterilus.
50.1. | 11x6mm 30cm |  | vnt. | 150
50.2. | 16x10mm 30cm |  | vnt. | 50
50.3. | 25x16mm 30cm |  | vnt. | 50
50.4. | 11x6mm >45cm |  | vnt. | 50
50.5. | 13x8mm >45cm |  | vnt. | 100
50.6. | 16x10mm >45cm |  | vnt. | 50
Bendra 50 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 50 p.d. suma su PVM, Eur
51. | Vienkanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys, kanalo spindis 20 G | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 5 - 7 cm ilgio V tipo punkcinė adata su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vožtuvu stūmoklio gale arba Reulersono sistema su apsauginiu vožtuvu; styga-pravediklis J formos minkštu galu, “Kink-proof” tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, 15-20 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kamštukas. | rink. | 60
52. | Universalus pleistro rinkinys (Hickman kateterio atšakų fiksavimui) | Pleistras taisyklingo aštuonetuko formos, ilgis - 9,5 cm ± 0,5 cm , plotis - 6,5 cm ir 3 cm. Pleistre yra du plastikiniai 12,5 cm ilgio reguliuojamo dydžio kateterių fiksatoriai, taip pat dvi skylytės jų fiksavimui, pagaminta iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio). | vnt. | 10
53. | Centrinės venos kateterio fiksavimo pleistro rinkinys | Pleistras skirtas kateterio atšakoms fiksuoti. Dvi papildomos juostelės. Pleistro plotis - 8 cm ± 0,5 cm, aukštis - 3 cm ± 0,2 cm. Pleistras turi atsidarančias dureles, skirtas fiksuoti CVK sparneliams. Rinkinyje yra benzoilo tinktūros, odos paruošimo skysčio (susidedančio iš acetil-tributyl citrato, butilesterio izopropanolio). | vnt. | 150
54. | Aukšto klampumo kaulų cementas | Cemento sudėtyje turi būti a) antibiotikas (gentamicinas, ne mažiau 0,5gr/40gr.cemento); b) ZrO (cirkonio oksidas) - kaip rentgeno kontrastinė medžiaga; c) cementas t.b. žalios spalvos tam, kad revizijos metu atskirti nuo kaulo; d) milteliai t.b. sterilizuoti EO (etileno oksidu); e) molekulinis svoris ne daugiau kaip 350000 Da; Turi turėti CE ženklinimą. Viename flakone 40 ± 1g | rinkinys | 5
55. | Bikarbonatinis koncentratas 8,4 % | Dializei, įpakuotas po 10 litrų. | vnt. | 100
56. | Kateteriai peritoninei dializei
56.1. | Spiralinis kateteris peritoninei dializei su viena mova | Spiralinis, su viena mova, silikoninis, Tenckhoff tipo, 60 ± 2 cm ilgio. | vnt. | 6
56.2. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su viena mova | Tiesus, su viena mova, silikoninis, Tenckhoff tipo, bendras ilgis 31 cm ± 1 cm, nuo kateterio galo iki movos 10,25 cm. | vnt. | 5
56.3. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su dviem movom. | Tiesus su 2 movomis, silikoninis, bendras ilgis 30 cm ± 1 cm, nuo kateterio galo iki pirmos movos 12 cm, atstumas tarp movų 2 cm. | vnt. | 5
Bendra 56 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 56 p.d. suma su PVM, Eur
57. | Vienkartinis paklotas 60 cm x 90 cm. | 2 sluoksnių. Viršutinis sluoksnis sugeria skysčius, neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis – iš polietileno nepralaidus. Nuokrypis išmatavimams ± 5 cm. | vnt. | 100000 | Abosrbent Underpad, Shanghai Joy Crown Industry Ltd, Kinija, JC03021, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Ktalogas 6-7 psl. | 0.1298 | 5% | 0.13629 | 12980
58. | Guminis tvarstis | Martin (Martenso) tipo tvarstis, pagamintas iš minkštos gumos. Storis 0,6 ± 0,1 mm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,05 m.
58.1. | 3,5 m x 6 cm |  | vnt | 100
58.2. | 3,5 m x 8 cm |  | vnt | 100
58.3. | 3,5m x 10 cm |  | vnt | 100
58.4. | 3,5 m x 12 cm |  | vnt | 100
Bendra 58 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 58 p.d. suma su PVM, Eur
59. | Chirurginė servetėlė (marlinė) nesterili | Pagaminta iš marlės, balintos bechloriu metodu, tankis ne mažiau 17 siūlų/m2 , 4-8 sluoksnių, su įaustu kontrastiniu siūlu, gera vandens absorbcija [g/g]->500. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 1cm. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus ir pavyzdžius originalioje pilnoje, nepažeistoje pakuotėje visų dydžių.
59.1. | 10 x 60 cm 4 sluoksnių |  | vnt. | 50000
59.2. | 10 x 60 cm 8 sluoksnių |  | vnt. | 30000
Bendra 59 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 59 p.d. suma su PVM, Eur
60. | Absorbuojantis tvarstis: | Sterilus, skirtas žaizdoms su dideliu išskyrų kiekiu. Besiliečiantis su žaizda paviršius visada lieka sausas, neprilimpa, nesukelia alergijos. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2 cm.
60.1. | 15 x 20 cm |  | vnt. | 2000
60.2. | 20 x 30 cm |  | vnt. | 2000
Bendra 60 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 60 p.d. suma su PVM, Eur
61. | Nazogastrinis zondas | Poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos zondas, turintis vedlį, universalią jungtį. Zondo gale yra 3-5 g metalinis svarelis. Padengtas specialia medžiaga palengvinančia slydimą. Ilgis 108 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 1 cm.
61.1. | CH 8 |  | vnt. | 60
61.2. | CH 10 |  | vnt. | 60
Bendra 61 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 61 p.d. suma su PVM, Eur
62. | Silikoninis maitinimo zondas | Sterilus, 100 % silikoninis arba lygiavertės medžiagos, tinkamas ilgalaikiam naudojimui 30-125cm ilgio, 2-4 skylutės viename kateterio gale, vienkanalis.
62.1. | CH 6 |  | vnt. | 100
62.2. | CH 8 |  | vnt. | 100
Bendra 62 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 62 p.d. suma su PVM, Eur
63. | Urologiniai kateteriai | Sterilūs, skirti šlapimui nuleisti, Nelaton tipo. Pagaminti iš PVC arba lygiavertės medžiagos (be latekso).
63.1. | Urologinis vyriškas kateteris
63.1.1. | CH 5 | Sterilūs, skirti šlapimui nuleisti, Nelaton tipo. Pagaminti iš PVC arba lygiavertės medžiagos (be latekso). | vnt | 200
63.1.2. | CH 6 |  | vnt | 1200
63.1.3. | CH 08 |  | vnt | 1800
63.1.4. | CH 10 |  | vnt | 1800
63.1.5. | CH 12 |  | vnt | 1000
63.1.6. | CH 14 |  | vnt | 600
63.2. | Urologinis moteriškas kateteris | Sterilūs, skirti šlapimui nuleisti, Nelaton tipo. Pagaminti iš PVC arba lygiavertės medžiagos (be latekso).
63.2.1. | CH 05 |  | vnt | 200
63.2.2. | CH 06 |  | vnt | 200
63.2.3. | CH 08 |  | vnt | 200
63.2.4. | CH 10 |  | vnt | 2000
63.2.5. | CH 12 |  | vnt | 2000
63.2.6. | CH 14 |  | vnt | 6000
63.2.7. | CH 16 |  | vnt | 150
Bendra 63 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 63 p.d. suma su PVM, Eur
64. | Silikoninis Foley tipo kateteris, 2-jų kanalų | 100% silikoninis kateteris, balionėlis 3-5ml.
64.1. | CH 06 |  | vnt. | 500
64.2. | CH 08 |  | vnt. | 1000
64.3. | CH 10 |  | vnt. | 600
64.4. | CH 12 |  | vnt. | 600
64.5. | CH 14 |  | vnt. | 300
64.6. | CH 16 |  | vnt. | 100
Bendra 64 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 64 p.d. suma su PVM, Eur
65. | Foley tipo kateteris, 3-jų kanalų | Silikoninis, arba latekso-silikono kimpozicinės medžiagos. Balionėliai 10-30ml. Vožtuvas pagamintas iš polipropileno.
65.1. | CH12 |  | vnt. | 20
65.2. | CH14 |  | vnt. | 20
65.3. | CH16 |  | vnt. | 20
65.4. | CH18 |  | vnt. | 20
65.5. | CH20 |  | vnt. | 20
65.6. | CH22 |  | vnt. | 20
Bendra 65 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 65 p.d. suma su PVM, Eur
66. | Įvalkas Biliblanket tipo fototerapijos čiužinėliams | Vienkartinis, formos popierinis įvalkas su lipdukais, atitinkantis Biliblanket čiužinėlio išmatavimus. | vnt. | 300
67. | Aušinimo- plovimo vamzdelių komplektas
67.1. | Aušinimo-plovimo vamzdelių komplektas, tinkanantis "Linvatec" didelio greičio grąžtui "CoolFlex", su aušinimo skysčio nutekėjimo linija | Komplekte su kasete pajungimui prie kontrolerio pompos; Komplekte su kasete pajungimui prie diedelio greičio grąžto; Jungtis prie skysčio rezervuaro; Aušinimo skysčio nutekėjimo linija; Plovimo linija su skysčio padavimo reguliatoriumi; Spaustukai prisegti prie jėgos instrumento laido; Sterilus. | vnt. | 60
67.2. | Aušinimo vamzdelių komplektas, tinkantis "Linvatec" didelio greičio grąžtui "CoolFlex", su aušinimo skysčio recirkuliacijos linija | Komplekte su kasete pajungimui prie kontrolerio pompos; Komplekte su kasete pajungimui prie didelio greičio grąžto; Jungtis prie skysčio rezervuaro; Aušinimo skysčio recirkuliacijos linija skysčio gražinimui atgal į rezervuarą (uždaras skysčio ratas). Sterilus | vnt. | 60
Bendra 67 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 67 p.d. suma su PVM, Eur
68. | Vienkartinės priemonės CATSmart autotransfuzijos aparatui.
68.1. | Autotransfuzijos rinkinys | Skirtas autotransfuzijos aparatui Catsmart. Tinkantis įvairaus amžiaus grupių pacientams. Rinkinį sudaro vientisa sistema susidedanti iš: druskos tirpalo linijos – 2 vnt., kraujo linijos, reinfuzijos maišelio, plovimo kameros, centrifugos adapterio, siurblio adapterio, atliekų maišelio, hematokrito kameros. | vnt. | 168
68.2. | Rezervuaras | Indas, skirtas kraujui susiurbti, suderintas su automatinio paleidimo laikikliu. | vnt. | 168
68.3. | Siurbimo žarnelė | Skirta kraujui susiurbti ir heparinizuotam tirpalui pratekėti. | vnt. | 168
68.4. | Vakuuminė žarna | Skirta pajungimui į Catsmart vakuuminį siurblį. Ilgis 70cm. | vnt. | 360
68.5. | Vakuuminė žarna | Skirta pajungimui į Catsmart vakuuminį siurblį. Ilgis 180cm. | vnt. | 180
68.6. | Hidrofobinis filtras | Skirtas apsaugoti Catsmart vakuuminį siurblį nuo skysčio patekimo. | vnt. | 30
68.7. | Dūmų filtras | Skirtas apsaugoti Catsmart vakuuminį siurblį nuo dūmų patekimo. | vnt. | 30
68.8. | Antibakterinis filtras | Skirtas apsaugoti Catsmart sistemą nuo bakterijų patekimo. | vnt | 300
Bendra 68 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 68 p.d. suma su PVM, Eur
69. | Daviklis NICO monitoriui | NICO daviklis susideda iš perkvėpimo vožtuvo, NICO kilpos (keičiamo perkvėpimo tūrio) ir suaugusiems pritaikyto CO2/tėkmės daviklio. Šis daviklis yra keičiama detalė, skirta naudoti vienam pacientui. Turi turėti CE ženklinimą.
69.1. | Mažas | Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 200 – 500 ml kvėpuojamiesiems tūriams. | vnt. | 100
69.2. | Standartinis | Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 400 – 1000 ml kvėpuojamiesiems tūriams. | vnt. | 100
69.3. | Didelis | Skirtas naudoti su ventiliatoriumi esant nustatytiems 750 – 1500 ml kvėpuojamiesiems tūriams. | vnt. | 50
Bendra 69 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 69 p.d. suma su PVM, Eur
70. | Nuolatinio teigiamo slėgio (PEEP) kvėpavimo takuose palaikymo vožtuvas. | Vienkartinis, kliniškai švarus, atsidaro esant 5 cm H2O slėgiui, 30 M-30 F jungtys, skaidrus korpusas. | vnt. | 60
71. | Dializatoriai
71.1. | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,2 m2 | Vaikiškas dializatorius su heliksono membrana. Membranos plotas 0,2 m2. UF koeficientas 7 ml/h mmHg. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 300 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 100 ml/min, filtracija - 0 ml/min.: urea 76; kreatininas 64; fosfatai 57. Sterilizacija vandens garais. | vnt. | 360
71.2. | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,8 m2 | Pilnai sintetinė polisulfono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 170 – 171; kreatininas 149 - 150; fosfatai 123, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 240
71.3. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 0,8-1,0 m2 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 175 – 180; kreatininas 149 - 165; fosfatai 140 - 141, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 240
71.4. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,4-1,8 m2 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 12 – 14. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 191-193; kreatininas 178-181; fosfatai 160-170, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 240
Bendra 71 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 71 p.d. suma su PVM, Eur
72. | Hemodializės fistulės punkcinės adatos (visos šioje pirkimo dalyje siūlomos prekės turi būti to paties gamintojo)
72.1. | Veninė adata 17 G | Adata be šoninės akies (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16cm). | vnt. | 30
72.2. | Veninė adata 16 G | Adata be šoninės akies (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16 cm). | vnt. | 30
72.3. | Arterinė adata 17 G | Adata su šonine akimi (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16 cm) | vnt. | 30
72.4. | Arterinė adata 16 G | Adata su šonine akimi (su sparneliais, metalinės adatos ilgis ≥25 mm, lankstaus vamzdelio ilgis 12-16cm). | vnt. | 30
Bendra 72 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 72 p.d. suma su PVM, Eur
73. | Sausos sodos kolonėlė Baxter TINA aparatui | Svoris 650 g. Vidiniai įėjimo ir išėjimo filtrai. | vnt. | 500
74. | Hemovision kraujo kamera | Kraujo tūrio pokyčio matavimui. | vnt. | 100
75. | Hemodializės aparato apsauginis slėgio daviklio filtriukas | Antibakterinis filtriukas, nepraleidžiantis skysčių ir naudojamas sujungimui kraujo magistralės su HD aparato matavimo spaudimo lizdų jungtimis. Prijungimo jungtis Luer Lock tipo. Pagamintas iš plastiko. | vnt. | 300
76. | Dezinfektantas hemodializės aparatų paviršių dezinfekcijai ir valymui | Nesukeliantis metalų korozijos. Negali būti spirito ir chloramino pagrindu. | litrai | 10
77. | Juostos lazeriniui spausdintuvui Dry Pro 832. | Juostos darbui medicininiu spausdintuvu Dry Pro 832. Spausdintuvo tehnologija - lazerinė. Tipas - stalinis. Filmų padavimo stalčių skaičius - ≥ 2. Pikselio dydis ≤80 mikronų. Spausdintuvo našumas ≥ 90 psl/val. Pirmo filmo atspausdinimo laikas- ≤50 s .Pilkumo lygių skaičius ≥14 bitų. Spausdinimo protokolas- DICOM.Supakuota dėžėse po 100-130 vnt.
77.1. | Juostos formatas 35 x 43 cm |  | vnt. | 100
77.2. | Juostos formatas 26 x 36 cm |  | vnt. | 100
Bendra 77 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 77 p.d. suma su PVM, Eur
78. | Juostos lazeriniam spausdintuvui Fujifilm DryPix2000
78.1. | Juostos formatas 35 x 43 cm | Juostos darbui medicininiu spausdintuvu Fujifilm DryPix 2000. Spausdintuvo tehnologija -lazerinė. Tipas - stalinis. Filmų padavimo stalčių skaičius - ≥ 2. Supakuota dėžėse po 100-130 vnt. | vnt. | 100
78.2. | Juostos formatas 25 x 30 cm |  | vnt. | 100
Bendra 78 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 78 p.d. suma su PVM, Eur
79. | Rentgeno juosta magnetinio branduolinio rezonanso aparatui 35 x 43 cm | Tinka Fujifilm DryPix 2000 spausdintuvui. Filmų padavimo stalčių skaičius 1. Supakuota dėžėse po 100-120 vnt. | vnt | 1000
80. | Sterilios, chirurginės, latekso pirštinės:
80.1. | 6.0 dydis | Latekso, be pudros, supakuotos poromis, prailgintos, tampriai priglundančios riešo srityje, gera anatomine pirštinių konfigūracija (pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus). Pirštinės kokybė pagrįsta AQL testu ne didesniu nei 0,65. | pora | 5000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0260, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 849.5
80.2. | 6.5 dydis |  | pora | 15000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0265, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 2548.5
80.3. | 7.0 dydis |  | pora | 15000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0270, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 2548.5
80.4. | 7.5 dydis |  | pora | 12000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0275, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 2038.8
80.5. | 8.0 dydis |  | pora | 7000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0280, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 1189.3
80.6. | 8.5 dydis |  | pora | 2000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0285, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 339.8
80.7. | 9.0 dydis |  | pora | 1000 | Sterile latex gloves, TG Medical, Malaizija, TG-0290, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 8,9,10 psl. | 0.1699 | 5% | 0.17839 | 169.9
[6 empty] | Bendra 80 p.d. suma be PVM, Eur |  |  | 9684.3
[6 empty] | PVM 5 % suma , Eur |  |  | 484.22
[6 empty] | Bendra 80 p.d. suma su PVM, Eur |  |  | 10168.52
81. | Nitrilinės pirštinės | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Be talko ir latekso proteinų, paviršius padengtas poliuretanu, ne trumpesnės kaip 240 mm, su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL ne didesnis 1,5.
81.1. | S dydis |  | vnt. | 1000000 | Nitrile Medical Examination Gloves, Supermax Corporation, Malaizija, SM-93996, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_11, 12, 13 psl. | 0.0203 | 5% | 0.021315 | 20300
81.2. | M dydis |  | vnt. | 1400000 | Nitrile Medical Examination Gloves, Supermax Corporation, Malaizija, SM-93997, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_11, 12, 13 psl. | 0.0203 | 5% | 0.021315 | 28420
81.3. | L dydis |  | vnt. | 600000 | Nitrile Medical Examination Gloves, Supermax Corporation, Malaizija, SM-93998, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_11, 12, 13 psl. | 0.0203 | 5% | 0.021315 | 12180
[6 empty] | Bendra 81 p.d. suma be PVM, Eur |  |  | 60900
[6 empty] | PVM 5 % suma , Eur |  |  | 3045
[6 empty] | Bendra 81 p.d. suma su PVM, Eur |  |  | 63945
82. | Sterilios, chirurginės, be latekso pirštinės: | Sudėtyje neturi latekso, nechloruotos, prailgintos, tampriai priglunda riešo dalyje. Vidinis paviršius padengtas Biogel polymeru arba lygiaverte medžiaga. Supakuotos poromis. Pakuotė lengvai atidaroma, plėšiama plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Individuali pakuotė su ženklinimu – be latekso.
82.1. | 6,5 dydis |  | pora | 2000 | Nuzone X2, Adventa Health, Malaizija, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 14-15 psl. | 0.69 | 5% | 0.7245 | 1380
82.2. | 7 dydis |  | pora | 1500 | Nuzone X2, Adventa Health, Malaizija, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 14-15 psl. | 0.69 | 5% | 0.7245 | 1035
82.3. | 7,5 dydis |  | pora | 1000 | Nuzone X2, Adventa Health, Malaizija, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 14-15 psl. | 0.69 | 5% | 0.7245 | 690
82.4. | 8 dydis |  | pora | 600 | Nuzone X2, Adventa Health, Malaizija, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 14-15 psl. | 0.69 | 5% | 0.7245 | 414
82.5. | 8,5 dydis |  | pora | 600 | Nuzone X2, Adventa Health, Malaizija, Žiūrėti: KONFIDENCIALU_Katalogas 14-15 psl. | 0.69 | 5% | 0.7245 | 414
[6 empty] | Bendra 82 p.d. suma be PVM, Eur |  |  | 3933
[6 empty] | PVM 5 % suma , Eur |  |  | 196.65
[6 empty] | Bendra 82 p.d. suma su PVM, Eur |  |  | 4129.65
83. | Vienkartiniai elektrodai prie Coblator II (Smith & Nephew) sistemos
83.1. | Elektrodai konchoplastikai
83.2. | Vienkartinis plonas ylinis elektrodas konchoplastikai | 1. Plonas, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta, su dvejomis, oranžinės spalvos, lazerinėmis gylio atžymomis. Distalinė dalis – smailėjanti, užtikrinanti minimalią invazinę atlikimo techniką. 3. Vienu metu šalina ir sutraukia išvešėjusią submukozinio audinio dalį. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. 7. Tinkamas naudoti su ligoninėje turima Coblator II sistema. | vnt. | 100
83.3. | Vienkartinis ilgas ylinis elektrodas konchoplastikai | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis. Distalinė dalis – smailėjanti, užtikrinanti minimalią invazinę atlikimo techniką. 3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. 6. Tinkamas naudoti su ligoninėje turima Coblator II sistema. | vnt. | 100
83.4. | Vienkartinis elektrodas tonzilektomijai ir adenoidektomijai atlikti | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L137 mm, plotis - Ø 5,8 mm; siurbimo anga Ø 1,6 mm, distalinio galiuko x= 3.4 mm; y= 3.8 mm. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. 7. Tinkamas naudoti su ligoninėje turima Coblator II sistema. | vnt. | 300
Bendra 83 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 83 p.d. suma su PVM, Eur
84. | Kišenė (maišas) atsiurbimo antgaliui ir kauteriui | Vienkartinis , sterilus, skaidraus polietileno, iš dviejų dalių, vienas kraštas lipnus. Pagamintas iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 80µ. Dydis 40x45 cm ±5 cm. Pakuotė-1 vnt. | vnt. | 3000
85. | Pėdų apdangalai | Sterilūs, polietileniniai, fiksuojasi ties čiurna, supakuoti poromis, iš polietileno neplonesnio kaip 40 mikronų, skaidrūs. Dydis:38x30 cm ± 2 cm | vnt. | 3000
86. | Indelis biopsijoms | Švarus, vienkartinis, pagamintas iš PP, užsukamas indelis,
86.1. | 100 ml |  | vnt. | 1000
86.2. | 200 ml |  | vnt. | 1000
Bendra 86 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 86 p.d. suma su PVM, Eur
87. | Šlapimtakio balioninės diliatacijos kateterio rinkinys | Rinkinį sudaro: 1. Rentgenipozityvus balioninis hidrofilinis kateteris, 4Fr-5Fr diametro, 50 cm-70 cm ilgio, baliono ilgis 4-5 cm, baliono diametras 4-6 mm. 2. Specialus antgalis spaudimo palaikymui. 3. Pravedamasis hidrofilinis gidas. | vnt. | 15
88. | Kvėpavimo kontūrų komplektuojančios dalys
88.1. | Iškvėpimo vožtuvas tinkamas prie Fisher&Paykel RT124 kontūrų | Jungtys dviejuose galuose: įkvėpimo jungties vid.diam.15 mm, išor.diam 22 mm, iškvėpimo jungties vid.diam.20mm, išor.diam 22 mm; su slėgio žarnele vid.diam 0,4 mm, išor.diametras 0,6 mm, ilgis 165-170cm. | vnt. | 100
88.2. | Konektorius tinkamas prie Fisher&Paykel RT124 kontūrų | Jungtys dviejuose galuose: jungtis prie kontūro vid.diam.0,7 mm, išor.diam. 10 mm, jungtis prie iškvėpimo vožtuvo vid.diam.22mm, išor.diam 27 mm. | vnt. | 100
Bendra 88 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 88 p.d. suma su PVM, Eur
89. | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkinys | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Tinka endoskopui, kurio distalinio galo skersmuo 8,6-11,5 mm, o darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, nelateksinėmis varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėmis (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Ant cilindro turi būti natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Be latekso. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, turi būti girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (click). Komplekte turi būti: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinasi prie rankenos. | rink. | 15
90. | Pripūtimo sistema balioniniams plėtikliams su įstatomu švirkštu | Sistema, sudaryta iš daugkartinio naudojimo rankenos ir 5 vienkartinių švirkštų. 1. Daugkartinio naudojimo rankena su perjungimo galimybe reguliuoti įpūtimą ir išleidimą. Turi būti prijungtas monometras su permatoma plastikine žarnele, kuriame nurodomas įpūtimo spaudimas atmosferomis ir kPa. 2. Švirkštai vienkartiniai, sugraduoti maksimaliai 13 atm spaudimui, 60 cc tūrio. Pakuotėje po 5 švirkštus. Privalo tikti su naudojama rankena | rink. | 6
91. | Balioninis dilatatorius, (stemplinis, prievarčio, biliarinis ir koloninis ) | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Proksimaliniame gale yra balionas, pagamintas iš patentuotos Pibax medžiagos arba lygiavertės, kuri absoliučiai skaidri ir leidžia, pripūtus balioną, endoskopo monitoriuje puikiai matyti, kas yra už baliono, einant žemyn virškinamuoju traktu. Balionas, pripučiant tam tikrą ATM kiekį, tampa „trys viename“, t.y. trys dydžiai viename balione. Turi rentgeno kontrastines žymes. Dvikanalis distalinis galas. Vienas skirtas balionui pripūsti, o kitas – pravedėjui. Pravedėjas yra 0,0035¨, pakankamai tvirtas, su lanksčiu galiuku, kateterio galas turi uždarymo-atidarymo mechanizmą. Pravedėjas yra kartu su balioniniu kateteriu. Ant kataeterio yra informacinė nuoroda apie baliono dydžius ir F, ATM dydį.
91.1. | Baliono ilgis nemažesnis nei 5,5 cm, išorinis diametras 6-8 mm. | Darbinis kateterio ilgis 240 cm ± 1 cm. Tinkantis tiek 2,8 mm, tiek ir 3,2 mm darbiniam kanalui. | vnt. | 6
91.2. | Baliono ilgis nemažesnis nei 5,5 cm, diametras 10-12 mm. | Darbinis kateterio ilgis 240 cm ± 1 cm. Tinkantis tiek 2,8 mm, tiek ir 3,2 mm darbiniam kanalui. | vnt. | 6
91.3. | Baliono ilgis nemažesnis nei 8 cm, diametras 8-10 mm. | Darbinis kateterio ilgis 180 cm ± 1 cm. Tinkantis tiek 2,8 mm, tiek ir 3,2 mm darbiniam kanalui. | vnt. | 6
91.4. | Baliono ilgis nemažesnis nei 8 cm, diametras 10-12 mm. | Darbinis kateterio ilgis 240 cm ± 1 cm. Tinkantis tiek 2,8 mm, tiek ir 3,2 mm darbiniam kanalui. | vnt. | 6
Bendra 91 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 91 p.d. suma su PVM, Eur
92. | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių
92.1. | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 5 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt. | 10
92.2. | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 10 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt. | 6
Bendra 92 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 92 p.d. suma su PVM, Eur
93. | Akupunktūros adatos
93.1. | Akupunktūros adatos, 0,2 x 25 mm | Dydis: storis 0,2 x ilgis 25 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 600
93.2. | Akupunktūros adatos, 0,25 x 40 mm | Dydis: storis 0,25 x ilgis 40 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 600
93.3. | Akupunktūros adatos, 0,4 x 75 mm | Dydis: storis 0,4 x ilgis 75 mm. Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės. Aukštos kokybės medicininis plienas. Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 600
93.4. | Akupunktūros adatos, 0,25 x 30 mm | Dydis: storis 0,25 x ilgis 30 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio plieno be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai, didelis elektrinis pralaidumas. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 600
93.5. | Akupunktūros adatos, 0,3 x 50 mm | Dydis: storis 0,3 x ilgis 50 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio plieno be apsauginio vamzdelio adatai įvesti. Tinka elektroakupunktūrai, didelis elektrinis pralaidumas. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 5 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 600
93.6. | Akupunktūros adatos, 0,25 x 40 mm | Dydis: storis 0,25 x ilgis 40 mm. Kotelis ir adata iš nerūdijančio chirurginio plieno su apsauginiu vamzdeliu adatai įvesti. Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, kad įvedimas būtų neskausmingas. Kotelis susuktas spirale. Sterilios, supakuotos po vieną. Garantija: 3 metai adatos sterilumui nuo pagaminimo datos. | vnt. | 300
93.7. | Aurikulinės akupunktūros adatos | Adata iš aukso. Adatos ilgis 2 mm, įdėta į specialų plastmasinį permatomą purkštuko formos dėklą, kurio dėka neliečiant adatėlės pirštais ją galima lengvai ir tiksliai nukreipti į reikiamą ausies tašką. Ant dėklo galo esantis magnetas skirtas taško stimuliacijai. Įsmeigus adatą, ant jos uždedamas nealergizuojantis lipnus pleistriukas, kad adatėlė neiškristų kelias dienas. Sterilios, supakuotos po vieną. | vnt. | 600
Bendra 93 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 93 p.d. suma su PVM, Eur
94. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos atvirai chirurgijai, 5 mm skersmens, 23cm ilgio kotu/stiebu. Pistoleto tipo rankena, aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Lenktos žiotys, instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. Vienkartinės, sterlios. Tinkamos naudoti su turimu ultragarsiniu generatoriumi Ethicon Endo-Surgery | vnt. | 18
95. | Vienkartinės priemonės prie "Laborie Goby" urodinaminės kompiuterizuotos sistemos.
95.1. | Vienkartinė prailginimo linija | Vienkartinė, sterili, 150 cm ± 1 cm ilgio su trijų krypčių kraneliu. Skirta atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby" urodinamine kompiuterizuota sistema. | vnt. | 240
95.2. | Vienkartinė infuzinė pompavimo sistema | Vienkartinė, sterili, 40 cm ± 1 cm ilgio. Skirta atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby" urodinamine kompiuterizuota sistema. | vnt. | 150
95.3. | Spaudimo daviklis | Vienkartinis, sterilus, su 2 pajungimo galais, „Luer Lock" jungtimi. Skirtas atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby" urodinamine kompiuterizuota sistema. | vnt. | 240
95.4. | Šlapimo pūslės dviejų šakų kateteris 6 Fr | Vienkartinis, sterilus, su 2 pajungimo galais; „Luer Lock" jungtimi, graduotas. Skirtas atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby"urodinamine kompiuterizuota sistema. | vnt. | 60
95.5. | Abdominalinis kateteris urodinaminiams tyrimams 9 Fr | Dviejų atšakų, vienkartinis, sterilus. Skirtas atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby" urodinamine kompiuterizuota sistema. | vnt. | 30
Bendra 95 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 95 p.d. suma su PVM, Eur
96. | Mėgintuvėlis smegenų skysčio mėginiui. | Polipropileno mėgintuvėlio tūris 5 ml ± 0.5 ml. Užsukamu dangteliu, su 0.2 ml reagentų mišinio stabilizuojančio ne mažiau 5 mL likvoro. Smegenų skystyje esančių leukocitų ir jų antigenų stabilumo laikas ne mažiau 3 dienų. | vnt. | 100
97. | Vienkartiniai vakuuminiai mėgintuvėliai | Sterilūs- turi atitikti EN552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL – sterilumo užtikrinimo lygmuo – 10-6 ar geresnis) -su pasiūlymu pateikti sertifikatą; turi būti su su saugiu personalui, hemorepelentiniu užkemšamu kamšteliu; atitikti tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 arba lygiavertį standartą; žymėti CE ženklu pagal IVDD 98/79/EC. Mėgintuvėliai turi būti suderinami su Santaros klinikose naudojama kraujo paėmimo sistema
97.1. | Mėgintuvėlis su K2-EDTA 2 ml | Vakuuminis mėgintuvėlis su K-EDTA, 1-2 ml tūrio, 13 x 75 mm. | vnt. | 100000
97.2. | Mėgintuvėlis su ličio heparinu 4 ml | Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu be atskiriamojo gelio biocheminiams tyrimams 3- 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | vnt. | 30000
Bendra 97 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 97 p.d. suma su PVM, Eur
98. | Rezervuaras parenterinio maitinimo tirpalams 3000 ml | Sterilus rezervuaras parenterinio maitinimo tirpalams su trišake tirpalų supylimo į rezervuarą linija, anga infuzijų sistemai ir papildoma injekcine anga. Tūris 3000 ml ± 10 ml | vnt. | 10000
99. | Konektorius Nutricia Flocare maitinimo sistemoms | Vienkartinis konektorius, piltuvelio formos ("funnel tube" tipo ) , tinkamas naudoti NUTRICIA Flocare maitinimo sistemoms. | vnt. | 600
100. | Multitestas trijų sintetinių narkotinių medžiagų nustatymui šlapime | 1. Testo pagalba galima nustatyti ne mažiau kaip 3 sintetines narkotines medžiagas šlapime K2 (Spice) / MCAT / MDPV 2. Nustatomos narkotinės medžiagos ir jautrumas: sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K2/Spice, 25 ng/ml), sintetinis metkatoninas (MCAT, 500 ng/ml), sintetinis katinonas – MDPV (3,4-metilendioksipirovaleronas) (MDPV, 500 ng/ml). 3. Multitestas „plokštelės“ tipo, merkiant testą į indelį su šlapimu. 4. Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis turi būti įpakuotas individualioje folijos pakuotėje, kurioje yra: multitestas-plokštelė, multitesto-plokštelės dangtelis. 5. Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 3-5 min. 6. Testas privalo turėti CE sertifikatą. 7. Testų galiojimas ne mažiau 12 mėnesių, | vnt. | 60
101. | Lanksčios paciento jungtys vaikams/naujagimiams
101.1. | Lanksti paciento jungtis naujagimiams/vaikams 15M/16F | Vienkartinė; kliniškai švari; sudėtyje nėra latekso; gofruota ir lengvai fiksuojama reikiamoje padėtyje. Ilgis: nuo 49 mm suspaudus iki 100 mm ištempus. Turis: 13 ml ± 1 ml suspaudus ir 16 ml ± 1 ml ištempus. Jungtys: 15M ir 15F (paciento pusėje). Supakuota po 1 vienetą lengvai ranka praplėšiamose pakuotėse. | vnt. | 1000
101.2. | Nuimama alkūnė 7,6 mm Luer angoms | Vienkartinė, kliniškai švari, sudėtyje nėra latekso. Tinkama pajungti CO2 monitoringo linijai, slėgio matavimo linijai, bei tinka pajungti į 7,5 mm Luer angas. Supakuota po 1 vnt. | vnt. | 600
Bendra 101 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 101 p.d. suma su PVM, Eur
102. | Dviejų dalių išmatų rinktuvas | Dviejų dalių, su lipniu plokštelės ir maišelio sujungimo mechanizmu, be plastikinio žiedo
102.1. | Išmatų rinktuvo plokštelė | Plokštelė lanksti, lipnioji dalis-hidrokoloidinė, 4,8 -31 mm skersmens stomai | vnt. | 100
102.2. | Išmatų rinktuvo maišelis | Maišelis permatomas, atviras, su dvigubu uždarymu su filtru, 4,8 -31 mm skersmens stomai. | vnt. | 200
Bendra 102 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 102 p.d. suma su PVM, Eur
103. | Tvarstis šlapiuojančioms žaizdoms
103.1. | Trijų sluoksnių tvarstis 7 cm x 7 cm (± 1cm) | Trijų sluoksnių tvarstis skirtas ypač jautriai, gležnai odai pagamintas iš poliuretano putų, dengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, lipniais kraštais, skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms žaizdoms. Turi būti 2-3 cm lipnūs kraštai. Pirmas tvarsčio sluoksnis kontaktinis su žaizda, padengtas minkštu silikonu, vidinis- absorbuojantis poliuretano putų, viršutinis sluoksnis turi būti orui pralaidi, bakterijoms nepralaidi plėvelė. Neskausmingas nuimant. Pasiūlymų įvertinimui būtina pateikti pavyzdžius. | vnt | 300
103.2. | Penkių sluoksnių tvarstis 15 cm x 15 cm ( ± 1cm) | Penkių sluoksnių tvarstis pagamintas iš poliuretano putų dengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms. Turi būti 3-6 cm lipnūs kraštai. Pirmas tvarsčio sluoksnis kontaktinis su žaizda padengtas minkštu silikonu, viršutinis sluoksnis orui pralaidi, bakterijoms nepralaidi plėvelė. Tvarstis taip pat tinkamas pragulų profilaktikai. Pasiūlymų įvertinimui būtina pateikti pavyzdžius. | vnt | 200
Bendra 103 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 103 p.d. suma su PVM, Eur
104. | Skystis-plėvelė odos apsaugai 28 ml ( ± 1ml) | Purškiamas, nedilginantis apsauginis skystis-plėvelė odos apsaugai. Skystis, patekęs ant odos turi suformuoti apsauginę-plėvelę, sudarančią pilną barjerą vandeniui ar odą dirginantiems skysčiams. Permatomas, džiūstantis iki 30 sekundžių. Poveikis 84-96 val. Sudėtyje neturi būti alkoholio. | vnt | 30
105. | Tinklelininis tvarstis, impregnuotas parafinu 10 cm x 10 cm ( ± 1 cm ) | Sterilus tinklelininis tvarstis, impregnuotas baltu minkštu parafinu, kurio sudėtyje 0,5% chlorheksidino acetato. Kiekvienas tvarstis įpakuotas atskiroje pakuotėje, kurioje pažymėta atidarymo vieta. Pasiūlymų įvertinimui būtina pateikti pavyzdžius. | vnt | 3000
106. | Adatinis injektorius endoskopijai | Vienkartinė; Sterili; Adatos diametras turi būti 25G, adatos ilgis 4-5mm. Adata trigubo pjovimo aštriu, dūrį palengvinančiu galu. Darbinis adatos kateterio ilgis 1650 mm. (kateterio skersmuo - 1,8 mm.). | vnt. | 30
107. | Krepšelis svetimkūnių šalinimui su padidinto matomumo tinkleliu | Vienkartinis, padidinto matomumo krepšelio tinklelis užsuktas ant kilpos, kateterio skersmuo pasirinktinai 1,8 mm ir 2,5 mm, darbinis ilgis 160 cm ir 230 cm. Krepšelio kilpos dydžiai: pasirinktinai 2,0 cm x 4,5 cm, 3,0 cmx 5,0 cm, 4,0 cm x 5,5 cm. Monofilamentinės ir persuktos vielos kilpa su atminties taškais. | vnt. | 30
108. | Vienkartiniai elektrodai Bexen Reanibex 300 defibriliatoriui
108.1. | Elektrodas su konektoriumi | Vienkartinis, daugiafunkcinis elektrodas su konektoriumi išorinei defibriliacijai, sinchronizuotai kardiostimuliacijai. Tinkantis išmaniajam defibriliatoriui Bexen Reanibex 300 tinkantis pacientams, kurių kūno masė didesnė nei 25 kg. | vnt. | 30
108.2. | Elektrodas su konektoriumi pediatrinis | Vienkartiniai, daugiafunkciniai elektrodai su konektoriumi išorinei defibriliacijai, sinchronizuotai kardiostimuliacijai. Tinkantis išmaniajam defibriliatoriui Bexen Reanibex 300 Pediatrinis, tinkantis pasientams, kurių kūno masė iki 25 kg. | vnt. | 30
Bendra 108 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 108 p.d. suma su PVM, Eur
109. | Vienkartinės veido kaukės prie Exhalyser D plaučių funkcijos tyrimo aparato | Vienkartinės, minkštos, skaidraus silikono, gerai priglundančios prie paciento veido, skirtos išvengti kryžminių infekcijų.
109.1. | Veido kaukė, standi, kūdikiams |  | vnt. | 100
109.2. | Veido kaukė, standi, S dydis |  | vnt. | 100
109.3. | Veido kaukė, standi, M dydis |  | vnt. | 100
Bendra 109 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 109 p.d. suma su PVM, Eur
110. | Sistema, įgalinanti atlikti vaikų (8-15 metų) šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio lūžių osteosintezę | Į sudėti įeina: titaniniai elastiniai strypai 5-7mm diametro. Proksimalinės strypo dalies dydis 8,5 - 9 mm. Ilgiai 18 - 32 cm. Metalas-titanas. 4 mm užrakinami sraigtai. Strypų fiksavimas proksimalinėje ir distalinėje dalyje. | vnt. | 10
111. | Elastinės intramedulinės vinys vaikų kaulų lūžių fiksacijai | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. Medžiaga -titanas. Vinies proksimalinis galas be angų. Vinies distalinė dalis lenkta, plokščia. Ne mažiau 6 diametrų kas 0.5 mm nuo 1,5 iki 4, 0 mm Ilgis 300 - 450 mm , vinys karpomos. Turi būti kievieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas arba specialūs instrumentai, leidžiantis saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. | vnt. | 300
112. | Universali mažo profilio intramedulinių užrakinamų vinių sistema, įgalinanti atlikti vaikų (15-18 metų) šlaunikaulio, blauzdikaulio osteosintezę | Vieninga sistema, vienijama bendros instrumentų bei implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, šlaunikaulio, blauzdikaulio osteosintezę bei čiurnos sąnario dezę. Vinys pagamintos iš titano lydinio. Vinys kanuliuotos, specialūs įsriegiami kaišteliai kanalo uždarymui. Sistemą sudaro 6 tipų vinys - 2 tipų žastikauliui (universali ir proksimalinė), 2 tipų šlaunikauliui (universali ir proksimalinė), 1 tipo blauzdikauliui, 1 tipo čiurnos sąnario dezei. Universali šlaunikaulio vinis: įvedimas anterogradinis ir retrogradinis, tas pats variantas dešinei ir kairei pusėms, Diametras nuo 9 mm iki 15 mm, kas 1mm, ilgis nuo 28 cm iki 48 cm, kas 2 cm, visuose diametruose. | vnt. | 10
113. | Vienkartinio naudojimo kremzlės perkėlimo sistema | Donorinio kremzlinio audinio paėmimo bei implantacijos sistema skirta mozaikinei plastikai, įgalinanti paimti bei implantuoti kremzlinio audinio transplantą . Sterilūs, vienkartinio naudojimo rinkiniai, įgalinantys atlikti procedūrą atroskopiniu ir atviruoju būdu. Dydis - nuo 6 iki 10 mm ; 3 dydžių. Turi būti ir 10 mm retrogradinė versija. Donorinės (autograft) kremzlės paėmėjas, inserteris, sugraduotas gražtas arba inserteris. Donorinio audinio impaktorius (įspaudėjas). | vnt. | 3
114. | Priemonės osteosintezei - proksimalinio šlaunikaulio užrakinamos kompresinės plokštelės
| Bendrieji reikalavimai: | 2.7 , 3.5 ir 5.0 užrakinamų kompresinių plokštelių sistemos, skirtos „varus“, „valgus“ fiksacijai, rotuojančioms osteotomijoms bei kaulų lūžių gydimui. Plokštelės privalo būti universalaus dizaino, tinkančio kairio bei dešinio šlaunikaulio fiksacijoms. 2.7 sistemos plokštelės fiksuojamos 2 sraigtais proksimaliniame gale, bei “combi” kiaurymėse distaliniame gale užrakinamais sraigtais arba sraigtais, skirtais kortekso fiksavimui. 3.5 ir 5.0 sistemų plokštelės fiksuojamos 3 sraigtais proksimaliniame gale, bei “combi” kiaurymėse distaliniame gale užrakinamais sraigtais arba sraigtais, skirtais kortekso fiksavimui. 3.5 ir 5.0 sistemų plokštelės turi būti tiekiamos sterililios arba nesterilios pasirinktinai. Sraigtai ir plokštelės privalo būti pagamintos to paties gamintojo. Su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikatą.
114.1. | Proksimalinio šlaunikaulio plokštelės „varus“ osteotomijoms
114.1.1. | Plokštelė 2.7, 100°, matmenys 46mm x 12mm. |  | vnt. | 3
114.1.2. | Plokštelė 2.7, 110°, matmenys 46mm x 12mm. |  | vnt. | 3
114.1.3. | Plokštelė 2.7, 130°, matmenys 46mm x 12mm. |  | vnt. | 3
114.1.4. | Plokštelė 3.5, 100°, matmenys 73mm x 19mm. |  | vnt. | 3
114.1.5. | Plokštelė 3.5, 110°, matmenys 73mm x 73mm. |  | vnt. | 3
114.1.6. | Plokštelė 5.0, 100°, matmenys 23mm x 19mm. |  | vnt. | 3
114.1.7. | Plokštelė 5.0, 110°, matmenys 90mm x 23mm |  | vnt. | 3
114.2. | Proksimalinio šlaunikaulio plokštelės „valgus“ osteotomijoms
114.2.1. | Plokštelė 3.5, 140°, tiesi, matmenys 70mm x 19mm |  | vnt. | 3
114.2.2. | Plokštelė 5.0, 140°, tiesi, matmenys 23mm x 90mm |  | vnt. | 3
114.3. | Plokštelės lūžių ir derotacijų osteotomijoms
114.3.1. | Plokštelė 3.5, 130°, tiesi, matmenys 62mm x 19mm |  | vnt. | 3
114.3.2. | Plokštelė 3.5, 130°, tiesi, matmenys 88mm x 19mm |  | vnt. | 3
114.3.3. | Plokštelė 3.5, 130°, tiesi, matmenys 114mm x 19mm |  | vnt. | 3
114.3.4. | Plokštelė 3.5, 130°, tiesi, matmenys 140mm x 19mm |  | vnt. | 3
114.3.5. | Plokštelė 5.0, 130°, tiesi, matmenys 79mm x 23mm |  | vnt. | 3
114.3.6. | Plokštelė 5.0, 130°, tiesi, matmenys 111mm x 23mm |  | vnt. | 3
114.3.7. | Plokštelė 5.0, 130°, tiesi, matmenys 143mm x 23mm |  | vnt. | 3
114.3.8. | Plokštelė 5.0, 130°, tiesi, matmenys 175mm x 23mm |  | vnt. | 3
114.4. | Plokštelės distalinio šlaunikaulio lūžiams bei deformacijoms
114.4.1. | Plokštelė 3.5, 90°, plokštelėje 6 kiaurymės sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.4.2. | Plokštelė 3.5, 90°, plokštelėje 8 kiaurymės sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.4.3. | Plokštelė 3.5, 90°, plokštelėje 10 kiaurymių sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė Kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.4.4. | Plokštelė 5.5, 90°, plokštelėje 6 kiaurymės sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.4.5. | Plokštelė 5.5, 90°, plokštelėje 8 kiaurymės sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.4.6. | Plokštelė 5.5, 90°, plokštelėje 10 kiaurymių sraigtams įsriegti, 3 iš jų proksimalinėje dalyje ir viena papildoma kiaurymė kiršnerio vielai pravesti. |  | vnt. | 3
114.5. | Sraigtai plokštelių fiksacijai (fiksuojami kortekse) | Visi sraigtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, savisriegiai
114.5.1. | 2,7 mm diametro, ilgiai nuo 6mm - 60mm pasirinktinai |  | vnt. | 10
114.5.2. | 3,5 mm diametro, ilgiai nuo 16mm - 60mm kas 1mm pasirinktinai |  | vnt. | 10
114.5.3. | 3,5 mm diametro, ilgiai nuo 16mm - 70mm kas 1mm pasirinktinai, savisreigiai. |  | vnt. | 10
114.5.4. | 4,5 mm diametro, ilgiai nuo 18mm - 70mm kas 1mm pasirinktinai pasirinktinai, savisreigiai |  | vnt. | 10
114.6. | Sraigtai plokštelių fiksacijai (užrakinami) | Visi sraigtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, savisriegiai
114.6.1. | 2,7 mm diametro, ilgiai nuo 6mm - 60mm kas 1mm pasirinktinai, užrakinami |  | vnt. | 10
114.6.2. | 3,5 mm diametro, ilgiai nuo 16mm - 60mm kas 1mm pasirinktinai, užrakinami |  | vnt. | 10
114.6.3. | 3,5 mm diametro, ilgiai nuo 16 mm - 60 mm kas 1 mm pasirinktinai, užrakinami, sraigto įsukimui skirta anga žvaigždės formos |  | vnt. | 10
114.6.6. | 5,00 mm diametro, ilgiai nuo 18 mm - 75 mm kas 1 mm pasirinktinai |  | vnt. | 10
114.6.7. | 5,00 mm diametro, ilgiai nuo 18 mm - 75 mm kas 1mm pasirinktinai, sraigto įsukimui skirta anga žvaigždės formos |  | vnt. | 10
Bendra 114 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 114 p.d. suma su PVM, Eur
115. | Stuburo sublaminarinės fiksacijos sistema | Bendri reikalavimai: Stuburo fiksacijos sistema, skirta atlikti stuburo fiksaciją nuo kaklinės stuburo dalies iki kryžkaulio, kai negalima transpedikulinė fiksacija arba reikia papildomos fiksacijos užtikrinti stabilumą. Skirta degeneracinių stuburo ligų, įgimtų ir įgytų stuburo deformacijų (skoliozė, kifozė, lordozė), lūžių, potrauminių stuburo slankstelių dislokacijų bei spinalinių navikų gydymui. Tiekėjas privalo pateikti laikinam naudojimui instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomas priemones.
115.1. | Sublaminarinė juostelė | 1. Plokščia, pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 100 mm įsiūtu metaliniu galu. 2. Turi sagtelę pagamintą iš titano arba lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
115.2. | Sublaminarinės juostelės konektorius laisvai fiksacijai | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos su PEEK (arba lygiavertės medžiagos) kaiščiu. 2. Išmatavimai: 7,0 mm x 5,0 mm x 7,0 mm (plotis x aukštis x ilgis); leidžiamas išmatavimų nuokrypis ± 2,0 mm. 3. Turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20
115.3. | Sublaminarinės juostelės konektorius su fiksaciniu sraigtu | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. 2. Konektorių diametras kinta nuo 3,5 mm iki 6,0 mm (kas 0,5 mm). 3. Konektorius vientisas, be judančių dalių, užspaudžiamas ant strypo. 4. Turi fiksacinį sraigtą.5. Konektorius kartu su sraigtu turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
115.4. | Sublaminarinis kabliukas | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. 2. Kairės arba dešinės pusės. 3. Turi fiksavimui skirtą veržlę. 4. Aukštis 20 mm ± 5 mm ir 30 mm ± 5mm 5. Kabliukas kartu su veržle turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20
Bendra 115 p.d. suma be PVM, Eur
PVM .. % suma , Eur
Bendra 115 p.d. suma su PVM, Eur