SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDŲ ARCHYVAVIMO IR PERDAVIMO SISTEMOS (PACS) TECHNOLOGIJOS ATNAUJINIMO PIRKIMO Nr.20406

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę (gaminį, medžiagą ir kt.) privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė (gaminys, medžiaga ir kt.) yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

# *Pastaba. Pažymėtina, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tą informaciją teikiamuose dokumentuose, kuri įrodytų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS:

Šiuo metu VULSK naudojama Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema (toliau – PACS), kuri sudaryta iš komponentų:

- PACS4 (gateway) – PACS komponentas, skirtas diagnostinių vaizdų surinkimui iš diagnostinių įrenginių ir persiuntimui į darbo stotis. Šiame komponente naudojama MedDream PACS Premium programinė įranga, kurios versija 6.6.1;

- PACS5 (worklist) – PACS komponentas, skirtas diagnostinių tyrimų siuntimų informacijos perdavimui į diagnostinius įrenginius. Šiame komponente naudojama MedDream PACS Premium programinė įranga, kurios versija 6.6.2;

- PACS6 (archyvas) – PACS komponentas, skirtas ilgalaikiam diagnostinių vaizdų saugojimui. Šiame komponente naudojama MedDream PACS Premium programinė įranga, kurios versija 6.6.1;

- IPK MedDream (mdr2.santa.lt) – diagnostinių vaizdų peržiūros sistema, skirta VULSK pacientams. Sistemoje naudojama MedDream DICOM Viewer programinė įranga, kurios versija 7.1.0.3;

- ELI MedDream (mdr1.santa.lt) – diagnostinių vaizdų peržiūros sistema, skirta ELI (Santa HIS informacinės sistemos) naudotojams. Sistemoje naudojama MedDream DICOM Viewer programinė įranga, kurios versija 7.1.0.3;

- PACS6 MedDream (pacs6.santa.lt) - diagnostinių vaizdų peržiūros sistema, naudojama vaizdų peržiūrai per VULSK išorines informacines sistemas (Telemedicina, ESP, KARDIOELI ir kt.). Šiuo metu vykdomi sistemos išjungimo darbai, nes ji neatitinka IT saugos reikalavimų, neužtikrina asmens duomenų apsaugos nuostatų reikalavimų ir Valstybinės asmens duomenų inspekcijos reikalavimų keliamų informacinėms sistemoms.

Tikslas: Užtikrinti IT saugos reikalavimus ir pašalinti PACS komponentų kritines duomenų saugumo spragas. Atskirti išorinį MedDream (mdr3.santa.lt) nuo pacientų reikmėms skirtos IPK MedDream (mdr2.santa.lt) sistemos, pritaikant ir įdiegiant trūkstamą funkcionalumą ir užtikrinant saugų tyrimų atvaizdavimą per VULSK išorines informacines sistemas.

Pirkimo objektas susideda iš:

MedDream PACS Premium (PACS4) atnaujinimas;

MedDream PACS Premium (PACS5) atnaujinimas;

MedDream PACS Premium (PACS6) atnaujinimas;

Išorinio MedDream (mdr3.santa.lt) atskyrimas.

Reikalavimai MedDream PACS Premium (PACS4) atnaujinimui:

- MedDream PACS Premium (PACS4) versijos atnaujinimas iki 6.8.1.3 versijos arba naujesnės;

- Sisteminių komponentų atnaujinimas (Apache, PHP, MySQL);

- Vaizdų duomenų bazių struktūros atnaujinimas;

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės kopijavimas (integracinės sąsajos su VULSK informacinėmis sistemomis, konfigūracijos);

- Vaizdų metaduomenų bazės kopijavimas;

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės atstatymas – importavimas;

- Vaizdų metaduomenų bazės atstatymas – importavimas.

Reikalavimai MedDream PACS Premium (PACS5) atnaujinimui:

- MedDream PACS Premium (PACS5) versijos atnaujinimas iki 6.8.1.3 versijos arba naujesnės;

- Sisteminių komponentų atnaujinimas (Apache, PHP, MySQL);

- Duomenų bazių struktūros atnaujinimas;

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės kopijavimas (integracinės sąsajos su VULSK informacinėmis sistemomis, konfigūracijos);

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės atstatymas – importavimas.

Reikalavimai MedDream PACS Premium (PACS6) atnaujinimui:

- MedDream PACS Premium (PACS6) versijos atnaujinimas iki 6.8.1.3 versijos arba naujesnės;

- Sisteminių komponentų atnaujinimas (Apache, PHP, MySQL);

- Vaizdų duomenų bazių struktūros atnaujinimas;

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės kopijavimas (integracinės sąsajos su VULSK informacinėmis sistemomis, konfigūracijos);

- Sistemos komponentų ir konfigūracijų bazės atstatymas – importavimas.

Reikalavimai Išorinio MedDream (mdr3.santa.lt) atskyrimui:

- Turi būti atliktas Išorinio MedDream (mdr3.santa.lt) atskyrimas nuo IPK MedDream (mdr2.santa.lt), pritaikant galutiniam naudotojui reikiamą funkcionalumą;

- Saugumo įrankio (SECURITY TOKEN IMPLEMENTACIJA), analogiško įdiegtam IPK MedDream (mdr2.santa.lt) sistemoje diegimas ir konfigūravimas. Įdiegto saugumo įrankio IPK MedDream (mdr2.santa.lt) sistemoje sekų diagrama pateikta paveikslėlyje Nr. 1:

Paveikslėlis Nr.1

Techniniai reikalavimai išorinio MedDream (mdr3.santa.lt) atskyrimo paslaugoms:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turi būti palaikoma atidaromų tyrimų patikra taikant ne mažiau kaip šiuos kriterijus: - Tyrimo identifikatoriaus (StudyID); - Sistemos identifikatoriaus (SystemID); - Įstaigos identifikatoriaus (InstitutionID); - Besikreipiančios įstaigos identifikatorių prieigos požymio (angl. access token). | Būtina | Taip, gali būti atidaromų tyrimų patikra taikant ne mažiau kaip šiuos kriterijus: - Tyrimo identifikatoriaus (StudyID); - Sistemos identifikatoriaus (SystemID); - Įstaigos identifikatoriaus (InstitutionID); - Besikreipiančios įstaigos identifikatorių prieigos požymio (angl. access token). | Priedas 1 Integracijos aprasas, 3 psl. |
| 2. | Turi būti galimybė išjungti vaizdų persiuntimo, anotacijų saugojimo, 3d vizualizacijos funkcijas. | Būtina | Taip, galima išjungti/įjungti funkcijas, tame tarpe ir persiuntimo, anotacijų saugojimo ir 3D vizualizacijos funkcijas. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, 88 psl. |
| 3. | Radiologinių vaizdų peržiūros ir diagnostikos programinė įranga, 1 vnt. (visa 3. p. papunkčiuose aprašyta programinė įranga turi būti to paties gamintojo) | Nurodyti gamintoją, pavadinimą, versiją | Taip, visa įvardinta 3 punkte programinė įranga yra vieno gamintojo UAB „Softneta“, MedDream, versija 7.1. | Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1 |
| 3.1 | Palaikomi mobilieji įrenginiai (planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai): - IOS įrenginiai („Safari“ naršyklė, „Chrome“ naršyklė); - Android įrenginiai („Chrome“ naršyklė). | Būtina | Taip, palaikomi mobilieji įrenginiai (IOS su „Safari“ ar „Chrome“ naršyklėmis ir Android su „Chrome“ naršykle). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 98. |
| 3.2. | Pagal ekrano dydį prisitaikanti vartotojo sąsaja planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams. | Būtina | Taip, vartotojo sąsaja prisitaiko pagal ekrano dydį. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 98. |
| 3.3. | Planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių „Multi-Touch“ valdymas: Šviesumo lygis, Didinimas/mažinimas, Nešimas, Slinkimas, Matavimai. | Būtina | Taip, mobiliojoje versijoje yra multi-touch valdymas (didinimas/mažinimas, nešimas, slinkimas, matavimai) | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 105-107, 115-118. |
| 3.4. | Kelių monitorių palaikymas (iki 4 ekranų). Automatiškai sulygiuoti vaizdo peržiūros naršyklės langai pasirinktiems ekranams. | Būtina | Taip, palaikoma iki keturių monitorių ir naršyklės langai automatiškai sulygiuojami. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 83. |
| 3.5. | Vaizdų peržiūros bei manipuliacijos galimybės apibrėžiamos konfigūruojamose vartotojo prieigos teisėse | Būtina | Taip, yra galimybė apibrėžti vaizdų peržiūros bei manipuliacijos galimybes vartotojo prieigoje. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 85. |
| 3.6. | DICOM standarto funkcijos: | 1. DICOM Storage. 2. DICOM Query/ Retrieve. 3. DICOM Worklist. | Taip, palaikomos išvardintos funkcijos. | Priedas 5 MedDream PACS Administravimo instrukcija, 34-35 psl. |
| 3.7. | Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai: | Būtina. CR, DX, CT, ES, IO, XC, OT, OP, PX, RG, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG. | Taip, palaikomi visi išvardinti DICOM standarto duomenų tipai. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 12-13. |
| 3.8. | Galimybė įdiegti virtualioje aplinkoje | Būtina. VMWARE ESXi arba lygiavertės virtualizacijos palaikymas. | Taip, yra galimybė diegti VMWARE ESXi virtualioje aplinkoje. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 8. |
| 3.9. | Diagnostinė programinė įranga veikia kaip klientinė serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui | Būtina | Taip, MedDream yra diagnostinė programinė įranga veikianti kaip klientinė serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 7. |
| 3.10 | Išdėstymo protokolų (Hanging protocols) palaikymas | Būtina. | Taip, palaikomi hanging protokolai. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 66-67. |
| 3.11 | Tyrimų paieška pagal: - Paciento pavardę (Name). - Paciento ID (ID). - Tyrimo aprašą (Description). - Tyrimo datą (Date). - Užsakymą (Accession). - Įrengimo tipą (Modality). 7. Įrengimą ( Source AE). | Būtina. | Taip, galima atlikti paiešką pagal paciento pavardę, paciento ID, tyrimo aprašą, datą, užsakymą (tyrimo laikas), įrenginio tipą, įrengimą (atsiųsta iš). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 10-13. |
| 3.12. | Ankstesnių tyrimų paieška ir užkrovimas | Būtina. | Taip, galima atsidaryti ir ieškoti ankstesnius paciento tyrimus (paciento tyrimų istorija). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 35-36. |
| 3.13. | Manipuliavimo vaizdais įrankiai: 1. Šviesumo ir kontrasto parametrų keitimas. 2. Vaizdo didinimas ir mažinimas. 3. Padidinimo stiklo funkcija. 4. Nešimas. 5. Pasukimas. 6. Originalaus dydžio vaizdo ir viso vaizdo rodymas. | Būtina. | Taip, galima keisti šviesumo ir kontrasto parametrus, didinti ir mažinti vaizdą, yra padidinimo stiklo, nešimo, pasukimo, originalaus dydžio ir viso vaizdo rodymo funkcijos | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 21-24, 30. |
| 3.14. | Šviesumo lygis: - Šviesumo nustatymas; - Kontrastas; - Pilkumo tonų inversija. | Būtina. | Taip, galima nustatyti šviesumo lygį, kontrastą, inversiją ir automatinius filtrus. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 21-22. |
| 3.15. | VOI LUT funkcija. | Būtina. | Taip, yra VOI LUT funkcija. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 21-22. |
| 3.16. | Svarbiausi objektai (svarbiausi vaizdai): programinė įranga leidžia pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai . | Būtina | Taip, yra esminių objektų įrankis, leidžiantis pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 33. |
| 3.17. | Galimybė atlikti ilgio, kampo, Cobb kampo, apskritimo ir pasirinktos srities matavimus Vaizdo matavimo įrankiai: - Intensyvumas (HU); - Atstumas; - Kampas; - Polilinija; - Kreivės ilgis; - Perimetras; - Plotas; - Tūris; - Greičio integralas laiko atžvilgiu; - Rodyti kampus; - Standartinio nuokrypio matavimai. | Būtina. | Taip, yra galimybė atlikti ilgio (linija), kampo, Cobb kampo, apskritimo, pasirinktos srities, intensyvumo (HU), atstumo, polilinijos; kreivės ilgis, perimetras, ploto, tūrio, greičio integralo laiko atžvilgiu, kampų rodymo, standartinio nuokrypio matavimai. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 44-51. |
| 3.18. | Programinė įranga turi turėti matavimo kalibravimo funkciją. | Būtina. | Taip, sistema turi kalibravimo funkciją. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 49-50. |
| 3.19. | Spalvų filtrai: programinė įranga turi turėti spalvų filtro (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkciją | Būtina. | Taip, yra spalvų filtrai (kanalai) (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkcija | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 23. |
| 3.20. | Sinchronizuotas KT ar MR tyrimų vaizdų serijų rodymas: programinė įranga turi turėti tyrimo vaizdų serijų sinchronizavimo (susiejimo) funkciją | Būtina. | Taip, yra funkcija leidžianti rodyti KT ar MR tyrimų vaizdų serijas sinchronizuotai: Susieti funkcija. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 36-37. |
| 3.21. | KT ir MR tyrimų pjūvio rodymas: programinė įranga turi turėti pjūvio rodymo galimybę | Būtina. | Taip, yra KT ir MR tyrimų pjūvio rodymo funkcija. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 36-37. |
| 3.22. | Pozitronų emisijos tomografijos (PET-CT) suliejimo funkcija: galimybė sulieti PET ir CT tipų serijas taip susiejant radioformacinių preparatų susitelkimo vietas su anatomine paciento struktūra ir galimybė valdyti sulietas serijas: - Šviesumo lygių nustatymas; - Nešimas; - Horizontalus ir vertikalus lygiavimas; - Spalvų schemų pasirinkimo galimybė. | Būtina. | Taip, yra funkcija leidžianti sulieti PET-CT serijas ir galima keisti šviesumo lygį, nešti, lygiuoti, koreguoti spalvų schemas sulietuose vaizduose. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 38-40. |
| 3.23. | Taikiklis: Taikiklis parodo pagrindinio tyrimo pasirinkto taško sankirtos taškus. | Būtina. | Taip, yra taikiklio funkcija. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 29-30 |
| 3.24. | Daugiakadriai vaizdai (Peržiūros režimas): programinė įranga turi turėti dinamiškų daugiakadrių vaizdų (tokių kaip ultragarso ar angiografijos) nuoseklaus atkūrimo funkciją. Būtina galimybė keisti atkūrimo greitį. | Būtina. | Taip, programinė įranga turi dinamiškų daugiakadrių vaizdų nuoseklaus atkūrimo funkciją ir galima keisti atkūrimo greitį. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 57-58 |
| 3.25. | Struktūrizuotų ataskaitų rodymas (SR): programinė įranga turi turėti struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybę. | Būtina. | Taip, programinė įranga turi struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybę. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 73 |
| 3.26. | PDF formatu išsaugotų dokumentų rodymas: programinė įranga turi turėti PDF dokumentų, išsaugotų DICOM formatu rodymo galimybę. | Būtina. | Taip, programinė įranga turi PDF dokumentų, išsaugotų DICOM formatu rodymo galimybę. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 74 |
| 3.27. | Programinė įranga turi turėti tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybę. | Būtina. | Taip, programinė įranga turi tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybę. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 75 |
| 3.28. | Vaizdo įrašo peržiūra (MPEG2 ir MPEG4) ir valdymas: - Šviesumo lygiai; - Pasukimas; - Perkėlimas į ekrano dalį Didinimas / mažinimas. | Būtina. | Taip, vaizdo įrašuose galima keisti šviesumo lygius, pasukti, perkelti ekrane ir didinti / mažinti. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 75 |
| 3.29. | Programinė įranga turi turėti EKG matavimus: - EKG segmento trukmės sekundėmis - amplitudės (mV), širdies susitraukimų dažnio - QT, RR, QTc ir QRS ašies intervalai | Būtina. | Taip, programinė įranga turi išvardintus matavimus. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 68-70 |
| 3.30. | Programinė įranga turi turėti EKG palyginimo funkciją | Būtina. | Taip, galima palyginti EKG tyrimus. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 71 |
| 3.31. | Miniatiūrų juosta: programinė įranga turi turėti patogią visų tyrimų vaizdų miniatiūrų juostą, kuri matoma miniatiūrų juostos vietoje. | Būtina. | Taip, programinė įranga turi miniatiūrų juostą. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 71 |
| 3.32. | Galimos miniatiūrų pozicijos: kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. | Būtina. | Taip, miniatiūrų juosta gali būti kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 71 |
| 3.33. | DICOM failų peržiūra: galimybė matyti visą DICOM failuose esančią informaciją. | Būtina. | Taip, nurodoma DICOM failuose esanti informacija (antraštės, angl. DICOM tags). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 87-88 |
| 3.34. | Palaikomi ekrano išdėstymo formatai: 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x6. Programinė įranga turi leisti matyti ir palyginti 12 vaizdų vienu metu. | Būtina. | Taip, galimi visi nurodyti išdėstymo formatai. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 24 |
| 3.35. | Galimybė keisti informacines žymas. | Būtina. | Taip, galima keisti informacines žymas (DICOM tags). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 87-88 |
| 3.36. | Galimybė dalintis nuasmenintais tyrimais antrinei išorės konsultantų konsultacijai. | Būtina. | Taip, galima dalintis nuasmenintais tyrimais antrinei konsultacijai. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 31-32 |
| 3.37. | Išankstinio tyrimų įkėlimo galimybė. | Būtina. | Taip, galima įkelti išankstinį tyrimą ar seriją. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 34 |
| 3.38. | Atvaizdavimo šablonai pagal kelių tyrimų/serijų taisykles. | Būtina. | Taip, yra atvaizdavimo šablonai (hanging protokolai) pagal kelių tyrimų/serijų taisykles. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 66-67 |
| 3.39. | Galimas kelių to paties ir/arba skirtingų pacientų tyrimų palyginimas. Nėra jokių palyginimui atidaromų tyrimų skaičiaus apribojimų. | Būtina. | Taip, galima lyginti kelis tyrimus, lyginimo kiekis neribojamas. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 19-20 |
| 3.40. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas kontekstinis meniu (paspaudus dešinį pelės mygtuką). | Būtina. | Taip, yra kontekstinis meniu ir jį galima nusimanyti nustatymuose. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 88 |
| 3.41. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas įrankių juostos meniu rodymui monitoriaus ekrane / mobiliojo telefono ekrane. | Būtina. | Taip, nustatymuose galima keisti ir išsisaugoti įrankių juostos meniu funkcijas. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 85-90 |
| 3.42. | Spartieji klavišai greitesniam veikimui. | Būtina. | Taip, yra spartieji klavišai (greitieji mygtukai). | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 78 |
| 3.43. | PACS/VNA integracinė sąsaja: programinė įranga palaiko tiesioginę (duomenų bazės ir failų sistemos) integraciją su PACS/VNA serveriu. | Būtina. | Taip, yra palaikoma integracija su PACS/VNA serveriu. | Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1 |
| 3.44. | Kelių PACS/VNA palaikymas: tyrimo paieška, vaizdų iš kelių PACS/VNA archyvų peržiūra. | Būtina. | Taip, palaikomi keli PACS/VNA archyvai. | Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1 |
| 3.45. | MPR daugiaplokštuminė rekonstrukcija: programinė įranga turi turėti KT ir MR tyrimų vaizdų daugiaplokštuminės rekonstrukcijos sukūrimo ir peržiūros funkciją. Peržiūros programa gali būti naudojama vaizdų stačiakampėse plokštumose (koronalinėje, sagitalinėje, ašinėje) (ne įžambiose plokštumose) rekonstrukcijai | Būtina. | Taip, yra MPR daugiaplokštuminė rekonstrukcijos funkcija. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 25-29 |
| 3.46. | Anotacijų vaizde rašymas | Būtina. | Taip, galima rašyti anotacijas vaizde (tekstas funkcija) | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 61 |
| 3.47. | Tyrimų persiuntimas į kitą DICOM standarto įrenginį | Būtina. | Taip, galima tyrimus persiųsti į kitą DICOM standarto įrenginį. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59 |
| 3.48. | Tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimas DICOM, JPG, MP4, TIFF | Būtina. | Taip, programinė įranga turi tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimas DICOM, JPG, MP4, TIFF | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59-60 |
| 3.49. | Video tyrimų eksportavimas MP4 | Būtina | Taip, galima eksportuoti video tyrimus MP4. | Priedas 3 MedDream_UM LT 7.1, psl. 59-60 |
| 4. | Programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai, naudotojų apmokymai | Būtina. | Taip, bus atlikti diegimo ir konfigūravimo darbai, apmokymai. | Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1 |
| 5. | Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas. | Taip, pridedamos CE sertifikatai. | Priedas 4 Atitikties deklaracija MedDream |
| 6. | Kartu pateikiama dokumentacija | Kartu su pasiūlymu pateikti techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. | Taip, kartu bus pateikta dokumentacija. | Priedas 2 Softneta Garantinis rastas, psl. 1 |

Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus / duomenis įrodančius, kad tiekėjas tinkamai suteiks aprašytas paslaugas.