## Analitės, 1 ir 2 kriterijai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Pateikiama su pasiūlymo A dalimi 1 voke) |  | SPS 1 priedas
Specifinių baltymų tyrimai. Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. apima: 1) užsakovams pateikiamų atsakymų skaičių per 36 mėn.; 2) tyrimams kalibruoti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 3) Vidaus kokybės kontrolės tyrimams atlikti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 4) Išorinio kokybės vertinimo programų mėginiams ištirti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 5) Tyrimų pakartojimams reikalingų analizių skaičių per 36 mėn. |  |  | 1 kriterijus (T1). Analitės pagal sąrašą. Be privalomų analičių papildomai pasiūlytoms analitėms suteikiamas naudingumo balas. |  |  | 2 kriterijus (T2). Analičių metodiniai ypatumai. Be privalomų metodinių reikalavimų, atitikimas papildomai keliamiems reiklavimams vertinamas naudingumo balu už kiekvieną iš nustatytų reikalavimų (P1-P5).
Analitė (pagal nutylėjimą tyrimai atliekami serume, išskyrus atvejus, kai ėminys nurodytas laužtiniuose skliausteliuose: t. y. šlapime, smegenų skystyje) | Numatomas tyrimų atlikimo dažnis ≤ N kartų per 1 mėn. | Numatomas tyrimų sk. per 36 mėn. | Privaloma / papildoma | T1 šifras. Parametrai A1-A18. Netaikoma privalomoms analitėms. | A1-A18 parametrai. Nesiūloma analitė / Pasiūlyta analitė | Privalomi metodiniai reikalavimai. Taikomi visoms pasiūlytoms analitėms. | P1 parametras. Sietis su pamatine medžiaga (žemiau detalizuojama kokia). Netaikoma, jei sieties nėra. | P1 parametras. Ne / Taip. Netaikoma, jei nenurodyta arba analitė nesiūloma. | P2 prametras. Tyrimui siūlomi reagentai yra paruošti naudojimui. Ne/ Taip. Netaikoma, jei analitė nesiūloma. | P3 prametras. Tyrimui siūlomos kalibracinės medžiagos yra paruoštos naudojimui. Ne/ Taip. Netaikoma, jei analitė nesiūloma. | P4 prametras. Tyrimui siūlomos kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudojimui. Ne/ Taip. Netaikoma, jei analitė nesiūloma. | P5 prametras. Reagentai yra to paties gamintojo kaip ir siūlomas prietaisas. Ne/ Taip. Netaikoma, jei analitė nesiūloma.
Albuminas [likvore] | 8 | 1700 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Alfa 1 antitripsinas | 8 | 1200 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 4 | 650 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | BCR-393 arba IFCC (WHO-IRP) SP1-01 | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip
Apolipoproteinas B (APO B) | 4 | 650 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | IFCC (WHO-IRP) SP3-07 | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip
C1 esterazės inhibitorius | 8 | 1500 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Cistatinas C | 8 | 1000 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA471/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai G [likvore] | 8 | 1700 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai G, poklasis 1 (IgG1) | 8 | 900 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai G, poklasis 2 (IgG2) | 8 | 950 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai G, poklasis 3 (IgG3) | 8 | 950 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai G, poklasis 4 (IgG4) | 8 | 1300 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinai M [likvore] | 4 | 650 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės | 8 | 8600 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės [šlapime, smegenų skystyje] | 8 | 1100 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės | 8 | 8600 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės [šlapime, smegenų skystyje] | 8 | 1100 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Lipoproteinas (a) | 8 | 1000 | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | WHO/IFCC SRM 2B (PRM IFCC) | Taip | Taip | Ne | Ne | Taip
Alfa 1 mikroglobulinas [šlapime] | 1 | 150 | Papildoma | A1 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Taip
Alfa 1 rūgštus glikoproteinas | 1 | 150 | Papildoma | A2 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Alfa 2 makroglobulinas | 1 | 150 | Papildoma | A3 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Antikūnų prieš stabligės vakciną nustatymas | 1 | 250 | Papildoma | A4 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Tetanus Ig standartas TE-3 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Apolipoproteinas A2 (APO A2) | 1 | 350 | Papildoma | A5 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | BCR-394
Apolipoproteinas E (APO E) | 1 | 350 | Papildoma | A6 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma
Disialotransferinas (CDT) | 1 | 250 | Papildoma | A7 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma
Fibrinogenas | 1 | 300 | Papildoma | A8 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | WHO standartinė plazma 09/264
Imunoglobulinų bendros lengvosios kappa grandinės | 8 | 950 | Papildoma | A9 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Ne
Imunoglobulinų bendros lengvosios kappa grandinės [šlapime] | 1 | 150 | Papildoma | A10 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Ne
Imunoglobulinų bendros lengvosios lambda grandinės | 8 | 1000 | Papildoma | A11 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Ne
Imunoglobulinų bendros lengvosios lambda grandinės [šlapime] | 1 | 150 | Papildoma | A12 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Ne
Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas | 1 | 150 | Papildoma | A13 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Ne | Ne | Ne | Taip
Prealbuminas | 1 | 400 | Papildoma | A14 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470k/IFCC arba ERM DA474 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip
Prostaglandino D2 sintazė (angl. beta trace protein, BTP) | 1 | 400 | Papildoma | A15 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma
Serumo amiloidas A (SAA) | 4 | 750 | Papildoma | A16 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | WHO SAA 92/680 | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne
Su neutrofilų želatinaze susijęs lipokalinas (NGAL) | 1 | 400 | Papildoma | A17 | Nesiūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma
Tirpūs transferino receptoriai (sTFR) | 1 | 350 | Papildoma | A18 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | Netaikoma | Netaikoma | Taip | Taip | Taip | Ne
Transferinas | 1 | 250 | Papildoma | A19 | Siūloma | Imunonefelometrinis arba imunoturbidimetrinis metodas | ERM-DA470 arba ERM-DA470k/IFCC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip

## 3 kriterijus
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Pateikiama su pasiūlymo A dalimi 1 voke) |  | SPS 1 priedas
Eilės Nr. | Analizinės sistemos (prietaiso) techninės charakteristikos (PRIVALOMI REIKALAVIMAI) |  | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas)
1 | Tiekėjas, siūlantis reagentus ir pagalbines priemones specifinių baltymų tyrimams atlikti, turi visų siūlomų tyrimų atlikimui suteikti prietaisą panaudai. Prietaisas privalo būti ne senesnis nei 5 metų. |  | Prietaisas suteikiamas panaudai. Prietaisas ne senesnis kaip 1 metai
2 | Jei to reikia, turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginiai, I tipo vandens gryninimo sistema). |  | Kartu suteikiama nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įranga (UPS), I tipo vandens gryninimo sistema nereikalinga
3 | Siūlomas prietaisas (jo programinė įranga) prietaiso diegimo metu privalo būti sujungtas su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER", kuri prietaisą sujungia su esama laboratorijos informacine sistema (įstaiga turi licenciją naudotis tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER"). Jei reikia, tiekėjas turi įsigyti licenciją prietaiso (programinės įrangos) jungčiai sudaryti. |  | Siūlomas prietaisas jungiamas su su esama laboratorijos informacine sistema
4 | Galimybė mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo). |  | Yra. "Optilite Operation Manual": 14 psl.
5 | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė (pavyzdžiui CDT ir transferinas). |  | Yra. "Optilite Operation Manual": 107 psl.
Eilės Nr. | 3 Kriterijus (T3). Analizinės sistemos (prietaiso) techninės charakteristikos (EKONOMIŠKAI NAUDINGI REIKALAVIMAI). | T3 šifras
1 | Nuolatinio reagentų ir kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | B1 | Yra. "Optilite broshure": 6psl.
2 | Nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | B2 | Yra. Optilite broshure: 5psl.
3 | Pasiūlytas prietaisas vienu metu gali talpinti visus reagentus privalomiems tyrimams. | B3 | Taip. Optilite Operation Manual 39 psl.
4 | Galimybė vienu metu įdėti į prietaisą, sukalibruoti ir naudoti daugiau negu vieną to paties tyrimo reagentų rinkinį (tiek tos pačios, tiek skirtingų partijų). | B4 | Yra. Optilite User training manual, 5 psl.
5 | Pasiūlytas prietaisas yra atviras kitų gamintojų metodams/reagentams. | B5 | Taip. "Optilite Operation Manual": 121 psl.
6 | Siūlomo prietaiso planinės kasdieninės priežiūros, kurią atlieka laboratorijos personalas, įvykdymo trukmė (priklausanti nuo technologinių aplinkybių, ne nuo operatoriaus) ne daugiau kaip 30 min. | B6 | Kasdienės priežiūros trukmė ne daugiau 15 min. Optilite broshure: 6 psl.
7 | Planinės prietaiso priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami priesaiso programinėje įrangoje ir yra lengvai pasiekiami vartotojui. | B7 | Taip. "Optilite Operation Manual": 149 psl.
8 | Prietaiso gamintojo validuota saugaus nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. | B8 | Yra galimybė, per DataSite programinę įrangą. DataSite brošiūra
9 | Automatizuotas antigeno pertekliaus tiriamajame mėginyje nustatymas. | B9 | Taip. "Optilite broshure": 5psl.
10 | Prietaisas gali būti prijungtas prie automatizacijos linijos. PASTABA: Perkančioji organizacija planuoja diegti automatizuotus mėginių valdymo sprendimus. | B10 | Ne.
11 | Prietaisas gali realiuoju laiku įvertinti reagentų esamą kiekį/likutį. | B11 | Taip. "Optilite Operation Manual" 39 psl.

## 4 kriterijus
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Pateikiama su pasiūlymo A dalimi 1 voke) |  | SPS 1 priedas
Eil. Nr. | Techninę priežiūrą vykdysiantiems asmenims taikomi kompetencijos reikalavimai (PRIVALOMI). |  | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas)
1 | Pateikti sertifikatus bei gamintojų įgaliojimus, suteikiančius asmenims teisę atlikti siūlomo prietaiso techninį aptarnavimą. |  | Pateikiame, dokumentas Igaliojimas_del_mokymu_ir_TP
2 | To paties siūlomo prietaiso techninį aptarnavimą gali atlikti ne mažiau kaip du sertifikuoti ir įgalioti asmenys. |  | Pateikiame, dokumentas Optilite_TP_sertifikatas, Optilite_TP_sertifikatas_2, Optilite_TP_sertifikatas_3
3 | Pateikti sertifikatus bei gamintojų įgaliojimus, suteikiančius asmenims teisę atlikti mokymus dirbti su siūlomu prietaisu. |  | Pateikiame, dokumentas Optilite_diegimo_mokymu_sertifikatas
Eil. Nr. | 4 Kriterijaus (T4) Ekonomiškai naudingi reikalavimai tiekėjui bei asmenims, vykdysiantiems mokymus, techninę priežiūrą ar kitus veiksmus, susijusius su tiekėjo įsipareigojimais PO. (EKONOMIŠKAI NAUDINGI REIKALAVIMAI). | T4 šifras
1 | Tiekėjas jau aprūpinęs bent vieną laboratoriją Lietuvoje, kuri atlieka specifinių baltymų tyrimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | C1 | Pateikiame. Dokumentai Del laboratoriju_atliekanciu specif baltymu tyrimus_aprupinimo
2 | Bent vienas asmuo, atliekantis techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 5 metų techninio IVD prietaisų aptarnavimo darbo patirtį. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | C2 | Pateikiame. TP sertifikatas IVD 2
3 | Bent vienas asmuo, atliekantis techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 10 metų techninio IVD prietaisų aptarnavimo darbo patirtį. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | C3 | Pateikiame. TP sertifikatas IVD
4 | Bent vienas asmuo, atliekantis techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 2 metų siūlomo IVD prietaiso techninio aptarnavimo darbo patirtį. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | C4 | Pateikiame, dokumentas Patvirtinimas_del_specialisto_kvalifikacijos_2
5 | Bent vienas asmuo, atliekantis techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 5 metų siūlomo IVD prietaiso techninio aptarnavimo darbo patirtį. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | C5 | Pateikiame, dokumentas Patvirtinimas_del_specialisto_kvalifikacijos

## Tech.spec. reagentai
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Pateikiama su pasiūlymo A dalimi 1 voke) |  |  |  | SPS 1 priedas
Eil. Nr. | Reikalavimai pasiūlymui
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas) tyrimams atlikti. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių (žr. p. 11).
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn.
3 | Pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones, jeigu siūlomi metodai Laboratorinės medicinos centre iki šiol nebuvo naudojami.
4 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
9 | Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas gavęs pranešimą apie prietaiso gedimą, turi pradėti gedimą šalinti per 4 val. darbo dienomis.
10 | Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos tyrimams nurodytiems analičių sąraše atlikti, turi būti nurodytos 1.1.-1.n (kur n yra visų reikiamų, tyrimui atlikti, reagentų ir priemonių skaičius (Reagentų/priemonių rūšių skaičius, Pvz.: 1.1 Reagentų rinkinys Cistatino C tyrimui arba 1.1 Reagentas Cistatino C tyrimui, 1.2 Kalibracinė medžiaga Cistatino C tyrimui, 1.3 Kontrolinė medžiaga Cistatino C tyrimui ir t.t. Reagentų/priemonių skirstymas į rūšis priklauso nuo gamintojo gaminamų ir formuojamų reagentų/priemonių konkrečiam tyrimui pakuočių formatų) punktuose).
11 | Reikiamų reagentų ir pagalbinių priemonių kiekis turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į nurodytą skaičių langelyje "Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn.", kuris apima: 1. užsakovams pateikiamų atsakymų skaičių per 36 mėn.; 2. tyrimams kalibruoti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 3. Vidaus kokybės kontrolės tyrimams atlikti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 4. Išorinio kokybės vertinimo programų mėginiams ištirti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 5. Tyrimų pakartojimams reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.
12 | Pateikti visus skaičiavimus, kuriais buvo įvertintas reikiamų reagentų kiekis. 1.1-1.n punktuose išvardintos medžiagos ir priemonės turi būti pateikiamos tokiais vienetais, nurodant vienetų kiekį, kokiais bus tiekiamos perkančiąjai organizacijai.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos