Medicinos įrangos nuomos (panaudos) su įvairiais priedais pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

MEDICININĖS ĮRANGOS NUOMOS (PANAUDOS) SU ĮVAIRIAIS

PRIEDAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO DALIS. ULTRAGARSINIO GENERATORIAUS NUOMA (PANAUDA) SU ĮVAIRIAIS PRIEDAIS - 1 VNT.

Ultragarsinio generatoriaus (1 vnt.) su įvairiais priedais techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarsinis generatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis | Generatorius GEN11, Johnson&Johnson, Ethicon, JAV | „GEN11 instrukcija” |  |
|  | Įrenginys sudarytas iš dviejų modulių: | Ultragarsinio ir save kontroliuojančio elektrokoaguliatoriaus bipoliaro | Ultragarsinio ir save kontroliuojančio elektrokoaguliatoriaus bipoliaro | „GEN11 instrukcija”, 5 psl. |  |
|  | Aktyvuojamas rankiniu būdu arba kojiniu dvigubu pedalu | Būtina | Aktyvuojamas rankiniu būdu ir kojiniu dvigubu pedalu | „GEN11 instrukcija”, 7 psl., 17 psl. |  |
|  | Režimai pjovimui ir /arba koaguliacijai | Ne mažiau 5 | 5 rėžimai | „GEN11 instrukcija”, 11 psl. |  |
|  | Autotestavimas darbo pradžioje | Būtina | Autotestavimas darbo pradžioje | „GEN11 instrukcija”, 10 psl |  |
|  | Fiksuotas darbinis ultragarsinio generatoriaus dažnis | 55.5 ± 1 kHz | 55.5 kHz | „GEN11 instrukcija”, 37 psl. |  |
|  | Automatinis gedimų nustatymas ir indikacija skystų kristalų lietimui jautriame ekrane monitoriuje | Būtina | Automatinis gedimų nustatymas ir indikacija skystų kristalų lietimui jautriame ekrane monitoriuje | „GEN11 instrukcija”, 5 psl., 19 psl. |  |
|  | Tinkamas atvirai ir laparoskopinei chirurgijai | Būtina | Tinkamas atvirai ir laparoskopinei chirurgijai | „GEN11 instrukcija”, 8 psl. |  |
|  | Naudojant bipoliarą, generatorius turi pranešti apie pasiektą koaguliaciją pakeistu garso tonu | Būtina | Naudojant bipoliarą, generatorius praneša apie pasiektą koaguliaciją pakeistu garso tonu | „GEN11 instrukcija”, 17 psl. |  |
|  | Save kontroliuojantis el.koaguliatorius-bipoliaras turi palaikyti audinių temperatūrą neviršijant 100 laipsnių Celsijaus | Būtina | Save kontroliuojantis el.koaguliatorius-bipoliaras palaiko audinių temperatūrą neviršijant 100 laipsnių Celsijaus | „Ethicon Endo-Surgery Enseal temperature“, 1 psl. |  |
| 11. | Daugkartiniai priedai prie generatoriaus: |  |  |  |  |
| 11.1. | Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu). Tinkanti laparoskopinėms operacijoms. | 1 vnt. | Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu). Tinkanti laparoskopinėms operacijoms. | „Darbinės rankenos“, 1 psl. |  |
| 11.2. | Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) Tinkanti atviroms operacijoms. | 6 vnt. | Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) Tinkanti atviroms operacijoms. | „Darbinės rankenos“, 1 psl. |  |
| 12. | Vienkartiniai priedai prie generatoriaus: |  |  |  |  |
| 12.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės, darbinis ilgis 9 cm, darbinė dalis lenkta. | 60 vnt. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės, darbinis ilgis 9 cm, darbinė dalis lenkta. | „HAR9F _ Ethicon“, 1 psl. |  |
| 12.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, ilgis 360 mm, darbinė dalis lenkta. | 10 vnt. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, ilgis 360 mm, darbinė dalis lenkta. | “HAR36 _ Ethicon”, 1 psl. |  |
| 13. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | CE sertifikatai | CE sertifikatai |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Kartu su įranga pateikiama instrukcija, lietuvių ir anglų kalba | „GEN11 instrukcija” |  |
| 15. | Daugkartinių ir vienkartinių priedų garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Garantinis laikotarpis generatoriui ir darbinėms rankenoms – 1 metai. | „GEN11 instrukcija”, 9 psl. |  |

___________________________