## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
29 | Prailginimo linijos infuzinei terapijai 1-1,5 m ilgio naujagimiams
29.1 | Prailginimo linija infuzinei terapijai | vnt. | 2750 | 0.34 | 5% | 935 | 981.75 | 1. Ilgis nuo 1 m iki 1,5 m. 2. Vidinis diametras ne daugiau 1 mm 3. Užpildymo tūris ne daugiau 1,3±0,01ml 4. LUER – LOCK. 5. Be DEHP 6. Pagaminta iš PE 7. Paženklinta CE ženklu. | B.Braun Melsungen | Perfusor tubing 8722935
29.2 | Prailginimo linijas infuzinei terapijai (tamsios) | vnt. | 880 | 0.74 | 5% | 651.2 | 683.76 | 1. Ilgis nuo 1 m iki 1,5 m. 2. Vidinis diametras ne daugiau 1 mm 3. Užpildymo tūris ne daugiau 1,3 ml±0.01ml 4. LUER – LOCK. 5. Be DEHP 6. Pagaminta iš PE 7. Paženklinta CE ženklu. | B.Braun Melsungen | Perfusor tubing 8723017
|  |  |  | 29 dalis iš viso, Eur: |  | 1586.2 | 1665.51
96 | Trijų krypčių kraneliai ir priedai prie kranelių:
96.1 | Laikiklis trijų kranelių sistemai | vnt. | 66 | 29 | 21% | 1914 | 2315.94 | 1. Vertikalus ir horizontalus tvirtinimas. 2. Galima sterilizuoti autoklave. 3. Daugkartinio naudojimo. 4. Paženklinti CE ženklu. | B.Braun Melsungen | 4086007
96.2 | Trijų padėčių vienkartiniai kraneliai | vnt. | 11000 | 0.2 | 5% | 2200 | 2310 | 1. Male/female/female. 2. Luer lock fiksacija. 3. Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido. 4. Rankenėlė pagaminta iš polikarbonato. 5. Atsparumas lipidams. 6. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. 7. Paženklinti CE ženklu. | B.Braun Melsungen | 16494C
96.3 | Trijų kranelių sistema su prailginimo linija | vnt. | 220 | 2.95 | 5% | 649 | 681.45 | 1. Atsparus lipidams ,propofoliui, antibiotikams. 2. Tinka slėgiui matuoti, parenterinei mitybai. 3. Luer lock fiksacija. 4. Prailginimo linija ne trumpesnė kaip 1.5 m be DEHP. 5.Korpusas pagamintas iš iš poliamido, linija pagaminta iš PVC be DEHP. 6. Paženklinti CE ženklu. | B.Braun Melsungen | 16615C
|  |  |  | 96 dalis iš viso, Eur: |  | 4763 | 5307.39
99 | Adapteris Rekord-Luer | vnt. | 3080 | 0.35 | 5% | 1078 | 1131.9 | 1. Adapteris, leidžiantis sujungti,, Rekord“ tipo švirkštą su ,,Luer“ tipo adata 2. Paženklintas CE ženklu. | B.Braun Melsungen | 4090306
100 | H
100.1 | Sistemos infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ | vnt. | 2530 | 1.55 | 5% | 3921.5 | 4117.575 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ su specialiu silikoniniu intarpu ir spaustuku. 2. Ilgis ne mažiau kaip 250 cm. 3. Turi atlaikyti ne mažiau dviejų barų slėgį. 4. Paženklintos CE ženklu. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 8700036SP
100.2 | Specialios sistemos kraujo infuzijai infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ | vnt. | 88 | 1.65 | 5% | 145.2 | 152.46 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „Infusomat Space“ su specialiu silikoniniu intarpu ir spaustuku. 2. 200mkm kraujo filtras. 3. Ilgis ne mažiau kaip 250 cm. 4. Paženklintos CE ženklu. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 8270066SP
100.3 | Infuzinės sistemos, tinkančios infuzinei pompai DI-12 | vnt. | 3850 | 0.5 | 5% | 1925 | 2021.25 | 1. Turi tikti infuzinėms pompoms „DI-12“. 2. Vamzdelio diametras 4 mm. 3. Paženklintos CE ženklu. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | Intrafix Primeline 4062957
|  |  |  | 100 dalis iš viso, Eur: |  | 5991.7 | 6291.285
110 | Intraveninės kaniulės PUR:
110.1 | Intraveninė kaniulė 18G - 45 mm | vnt. | 6600 | 0.32 | 5% | 2112 | 2217.6 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildomos angos kamštelis fiksuojasi, pasukus jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 96 ml/min. 11.Be latekso komponentų(ženklinimas ant pakuotės) | B.Braun Melsungen | Vasofix Certo 4269136
110.2 | Intraveninė kaniulė 20G – 32 mm | vnt. | 16500 | 0.32 | 5% | 5280 | 5544 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas,papildomos angos kamštelis fiksuojasu pasukus kas 180laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 61 ml/min. 11.Be latekso komponenetų( ženklinimas ant pakuotės) | B.Braun Melsungen | Vasofix Certo 4269110
110.3 | Intraveninė kaniulė 22G – 25 mm | vnt. | 11000 | 0.32 | 5% | 3520 | 3696 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildomos angos kamštelis fiksuojasi , pasukuis jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 7. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 8. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis 9. Būtina papildoma anga injekcijoms 10. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 11. Tėkmės greitis ne mažiau 36 ml/min. 12.Be latekso komponentų(ženklinimas ant apkuotės). | B.Braun Melsungen | Vasofix Certo 4269098
110.4 | Intraveninė kaniulė 24G 0.6 – 19 mm | vnt. | 16500 | 0.32 | 5% | 5280 | 5544 | 1. Turėti CE ženklinimą 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš poliuretano. 4. Techniniai reikalavimai: papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniam centre, turi turėti vožtuvą, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas,papildomos angos kamštelis fiksuojasi,pasukus jį kas 180 laipsnių kampu. 5. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 6. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 7. Kateteris turi būti su ne mažiau 3 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. 8. Būtina papildoma anga injekcijoms. 9. Įpakuota kartu su užsukamu kamšteliu. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 22ml/min. 11.Be latekso komponenetų( ženklinimas ant pakuotės). | B.Braun Melsungen | Vasofix Certo 4269071
|  |  |  | 110 dalis iš viso, Eur: |  | 16192 | 17001.6
115 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, 20 ml automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space" | vnt. | 220 | 0.12 | 5% | 26.4 | 27.72 | 1. Turi tikti automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space", kurie skirti automatinei vaistų infuzijai programuojamu greičiu. 2. Luer lock tipo. | B.Braun Melsungen | 4617207V
118 | 2-jų dalių švirkštai padidintos rizikos skyriams:
118.1 | 2-3 ml koncentrinio tipo Luer-Slip, su adata 0,6 x 30 mm, galima pilnai pritraukti 3ml vaistų | vnt. | 11000 | 0.033 | 5% | 363 | 381.15 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 3,5ml | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 4645022V
118.2 | 5-6 ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,7 x 30 mm, galima pilnai pritraukti 6 ml vaistų | vnt. | 11000 | 0.038 | 5% | 418 | 438.9 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 6ml | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 4645057V
118.3 | 10-12ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm, galima pilnai pritraukti 12 ml vaistų | vnt. | 16500 | 0.049 | 5% | 808.5 | 848.925 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 13ml | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 4645103V
118.4 | 20-24ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm, papildoma gradacija iki 24 ml. | vnt. | 16500 | 0.069 | 5% | 1138.5 | 1195.425 | 1. Vienkartinis, sterilus švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 7. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 8. Naudingas švirkšto tūris ne mažiau 25ml | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 4645200V
|  |  |  | 118 dalis iš viso, Eur: |  | 2728 | 2864.4
130 | Enterinio maitinimo sistema ,,B.Braun" maitinimo pompai | vnt. | 440 | 4.1 | 5% | 1804 | 1894.2 | 1. Turi tikti ,,B.Braun Space“ tūrinei pompai. 2. Ilgis, ne trumpesnė nei 320cm, su silikoniniu intarpu, paženklinta CE ženklu. 3. Sterili. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 8250833SP
135 | Rinkinys epidurinei nejautrai | vnt. | 2750 | 5.15 | 5% | 14162.5 | 14870.625 | 1. Tuohy adata 18 G 1,3 x 80 mm-90 mm 2. Kateteris: markiruotas, rentgenokontrastinis,ne mažiau 1,0 m ilgio, 0,45 mm diametro, uždaras galas, 3 šoninės skylutės. 3. Švirkštas 8+- 1ml LOR(Loss of resistance) tipo. 4. Filtras 0,2 mkm, užpildymo tūris 0,45 ml, atlaiko slėgį iki 7 bar. 5. Kateterio nukreipėjas. 6. "Click"(užspaudžiamas) tipo konektorius. 7. Filtro fiksatorius,neribojantis judesių. 8. Paženklintas CE ženklu. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 4514513
136 | Arterinė kaniulė arterijos punkcijai pgal Seldingerio metodiką | vnt. | 55 | 7.5 | 5% | 412.5 | 433.125 | 1.Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos su poliuretaniniais tvirtinimo sparneliais. 2.Skirtas arterijos punkcijai pagal Seldingerio metodiką. 3.Punkcinė adata 0,95x40-50 mm. 4.Kateteris 20Gx80mm. 5.Styga 35-0,025-0,021 in. 6.Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu arba spaustuku. 7.Su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi. 8.Sterilus vienkartinis. | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | Arteriofix k. 5206363
188 | Kamštukas antiokliuzinis | vnt. | 1100 | 0.65 | 5% | 715 | 750.75 | 1. Uždara beadatinė sistema. 2. Sterilus. 3. Antiokliuzinis. 4. Be latekso. 5. Tinkantis kraujo mėginiams, infuzijoms, lipidams, įvairiems medikamentams. 6. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas ne mažiau kaip 0,03 ml (prastumiami vaistai; apsauga nuo kraujo patekimo į kateterį, prailginimo liniją). 7. Tėkmės greitis ne mažiau 200 ml/min. 8. Gali būti jungiamas ne mažiau 360 kartų. 9. Paženklintas CE ženklu. | B.Braun Melsungen | Caresite 415122-01
189 | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | vnt. | 220 | 1.89 | 5% | 415.8 | 436.59 | 1. Pagaminta iš poliuretano. 2. Sterili. 3. Su 2 antiokliuziniais kamštukais. 4. Su spaustukais. 5. Jungtys Male Luer-Lock/ female Luer-lock. 6. Diametras 1,5x2,5 mm. 7. Ilgis ne mažiau 10 cm. 8. Užpildymas ne daugiau 0,5 ml. 9. Paženklinta CE ženklu. | B.Braun Melsungen | Safeflow 4097145