## 1-53 pirkimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
26 | Saugi sistema skysčių perpylimui | vnt. | 8800 | 0.49 | 5% | 4312 | 4527.6 | 1. Sterilios, nepirogeniškos, vienkartinės 2. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 3. Be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 4. Specialūs filtrai: filtras hidrofobinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. 5. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. 6. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 7. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. 8. Pakuotė popieriaus / plastiko 9. Turėti CE ženklinimą. 10.Sterili. | B.Braun Melsungen, Vokietija | 4063000 | 5500