## Lapas1
Supaprastinto atviro konkurso 3 priedas
Aortos protezų pirkimas
Patikslinta prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Orien-tacinis poreikis metams | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai | Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas
1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | Vnt. | 4 | 6660 | 6993 | 27972 | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195; 1.9 Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.
1.2. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | Vnt. | 1 | 1340 | 1407 | 1407 | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F.
1.3. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | Vnt. | 2 | 1680 | 1764 | 3528 | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F.
1.4. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | Vnt. | 2 | 190 | 199.5 | 399 | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F
1.5. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | Vnt. | 2 | 190 | 199.5 | 399 | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F
1 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 33705