
Konkurso sąlygų 4 priedas
ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Laboratorija, Antakalnio g. 57, Vilnius

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - AUTOMATINIO IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS (1 VNT. ARBA KELIŲ) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO

1. Automatinio imunologinio analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 vnt.
Teikėjas privalo pasiūlyti vieną analizatorių atliekantį visus tyrimų techninės specifikacijos projekte išvardintus tyrimus arba pateikti alternatyvą reikiamiems tyrimams atlikti. Visi 1 pirkimo daliai siūlomi analizatoriai turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:
	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas / techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. 
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	Cobas e601, Roche
	

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Pilnai automatinis imunologinių tyrimų analizatorius su integruota duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės programine įranga
	Pilnai automatinis imunologinių tyrimų analizatorius su integruota duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės programine įranga
	Naudotojo vadovas, 7 psl.

	3.
	Programinė įranga
	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Naudotojo vadovas, A-63 psl., A-64 psl.

	4.
	Analizatoriaus jungtys
	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos (ESIS) tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę.
	Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos (ESIS) tinklą, siunčia duomenis į centrinę duomenų bazę.
	Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware.

	5.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).

	6.
	Atitikimas dirketyvoms
	Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC
	Atitinka in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC
	Naudotojo vadovas, 3 psl.

	7.
	Bendrieji reikalavimai atliekamų tyrimų metodikoms ir reagentams
	Fluorescentinis, liuminescentinis ar neblogesnis matavimo metodas
	Elektrochemiliuminescencinis matavimo metodas.


	Naudotojo vadovas, A-115 psl.

	8.
	Reagentai
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpyklas metodui
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpyklas metodui
	Naudotojo vadovas, B-107 psl.

	9.
	Reagentų pozicijos analizatoriuje
	Ne mažiau 25 reagentų pozicijų analizatoriuje
	25 reagentų pozicijos analizatoriuje
	Naudotojo vadovas, A-115 psl.

	10.
	Reikalavimai mėginių apdorojimui
	Galima tirti serumą, plazmą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Galima tirti serumą, plazmą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Naudotojo vadovas, A-108 psl., B-114 psl.

	11.
	Mėginių įkėlimas, išėmimas
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Yra galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Naudotojo vadovas, B-113 psl., F-10 psl.

	12.
	Skubių tyrimų atlikimo galimybė
	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo pirmenybe nestabdant pradėtų procesų
	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo pirmenybe nestabdant pradėtų procesų
	A-74 psl., B-55 psl., B-56 psl.

	13.
	Našumas
	Ne mažiau nei 80 tyrimų per valandą.
	Iki 170 tyrimų per valandą
	Naudotojo vadovas, A-114 psl.

	14.
	Mėginių kiekis analizatoriuje
	Ne mažiau nei 60 vietų mėginiams
	Telpa 150 mėginių, 30 stovelių po 5
	Naudotojo vadovas, A-73 psl.

	15.
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Naudotojo vadovas, A-22 psl.

	16.
	Brūkšninių kodų tipai
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
	Analizatorius nuskaito brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
	Naudotojo vadovas, A-106 psl.

	17.
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	
	Pateiksime su prietaisu.

	18.
	CE sertifikatas
	Būtina
	Yra
	Pateikiame.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS (1 VNT. ARBA KELIŲ) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO
2. Biocheminio analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 vnt.
Teikėjas privalo pasiūlyti vieną analizatorių atliekantį visus tyrimų techninės specifikacijos projekte išvardintus tyrimus arba pateikti alternatyvą reikiamiems tyrimams atlikti. Visi 2 pirkimo daliai siūlomi analizatoriai turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:
	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	Cobas c501, Roche
	

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinis biocheminis analizatorius su duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės įranga
	Automatinis biocheminis analizatorius su duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės įranga
	Naudotojo vadovas, 7 psl.

	3.
	Pagrindinio analizatoriaus našumas
	Ne mažiau kaip 800 tyrimų per valandą
	Ne mažiau kaip 800 tyrimų per valandą
	Naudotojo vadovas, A-33 psl.

	4.
	Programinė įranga
	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Naudotojo vadovas, A-63 psl., A-64 psl.

	5.
	Analizatoriaus jungtys
	Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
	Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą, siunčia duomenis į centrinę duomenų bazę
	Duomenys iš analizatoriaus į informacinį laboratorijos tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware.

	6.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).

	7.
	Atitikimas dirketyvoms
	Atitiktis in -vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC
	Atitinka in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC
	Naudotojo vadovas, 3 psl.

	8.
	Reagentai
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpyklas metodui
	Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas, po vieną, dvi talpyklas metodui
	Naudotojo vadovas, A-41 psl.,   B-102 psl.

	9.
	Reagentų pozicijos analizatoriuje
	Ne mažiau 45 metodų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema
	Ne mažiau 45 metodų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema
	Naudotojo vadovas, A-38 psl.,  A-112 psl.

	10.
	Galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas
	Būtina
	Yra galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas
	Naudotojo vadovas, B-103 psl., B-104 psl.

	11.
	Reagentų stabilumas analizatoriuje
	Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau savaitės
	Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau savaitės
	Atitinka, žr. pridedamose reagentų metodikose

	12.
	Galimybė tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio apruošimo
	Būtina
	Yra galimybė tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be pagalbinio apruošimo
	Naudotojo vadovas, A-111 psl.

	13.
	Mėginiai
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Naudotojo vadovas, A-108 psl., A-111 psl.

	14.
	Mėginių įkėlimas, išėmimas
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Yra galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Naudotojo vadovas, B-112 psl., F-10 psl. (nuolatinis įkėlimas/prieiga)

	15.
	Skubių tyrimų atlikimo galimybė
	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo atlikimo pirmenybe nestabdant pradėtų procesų
	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo atlikimo pirmenybe nestabdant pradėtų procesų
	Naudotojo vadovas, A-33 psl., B-55 psl., B-56 psl.

	16.
	Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą
	Ne daugiau 90 µl
	Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą ne didesnis 90 µl
	Naudotojo vadovas, A-36 psl.; 

žr. reagentų metodikose.

	17.
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Būtina
	Nuskaito mėginių brūkšninius kodus
	Naudotojo vadovas, A-22 psl.,  A-74 psl.

	18.
	Brūkšninių kodų tipai
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
	Analizatorius turi galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c
	Naudotojo vadovas, A-106 psl.

	19.
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	
	Pateiksime su prietaisu.

	20.
	CE sertifikatas
	Būtina
	Yra
	Pateikiame.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIAUS (1 + 1 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO
4. Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 + 1 vnt.
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 + 1 vnt.
	Pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas
	Cobas 6500, Roche
	

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema)
	Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema)
	Naudotojo vadovas 2 psl., 3 psl.

	3.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis turi dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, privalo turėti galimybę prijungti jį prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis)
	Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis gali dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, gali būti prijungtas prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis)
	Cobas 6500 bukletas, 5 psl.

	4.
	Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo
	Būtina
	Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo
	Cobas 6500 bukletas, 2 psl., 5 psl.

	5.
	Idiegta automatinė atranka
	Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu
	Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.

	6.
	Automatinis mėginio sumaišymas
	Būtina
	Automatinis mėginio sumaišymas
	Naudotojo vadovas 76 psl.

	7.
	Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane
	Būtina
	Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane
	Cobas 6500 bukletas, 2 psl.

	8.
	Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai
	Būtina
	Į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai
	Tiria natyvinius (necentrifūguotus) šlapimo mėginius.

	9.
	Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga
	Turi klasifikuoti šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives
	Analizatorius klasifikuoja šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives
	Cobas 6500 bukletas, 8 psl.



	10.
	Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga
	Su įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę
	Analizatoriuje įdiegta programinė įranga u įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę
	Naudotojo vadovas 46 psl., 167 psl., 168 psl.,  243 psl.

	11.
	Analizatorius turi klasifikuoti kristalus į poklasius arba turėti įdiegtą poklasių funkciją
	Leidžiančią operatoriui sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę.
	Analizatorius klasifikuoja kristalus į poklasius, turi įdiegtą poklasių funkciją leidžiančią operatoriui sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę
	Naudotojo vadovas 243 psl.

	12.
	Našumas
	Ne mažiau, kaip 40 tyrimų per valandą
	116 tyrimų per valandą
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.

	13.
	Jungtys
	Analizatorius privalo turėti ESIS jungtį
	
	Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware.

	14.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).

	15.
	Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	
	Pateikiama su prietaisu.

	16.
	Spalvotas ląstelių atlasas, kuriame pavaizduota kiekviena atskira ląstelė su aprašymu
	Pateikiama su prietaisu
	
	Pateikiama su prietaisu „Compendium of urinalysis“.

	17.
	Juosteliniai tyrimai
	Privalomas askorbo rūgšties kompensavimas iki 50 mg/dl koncentracijos lygio
	Askorbo rūgšties kompensavimas iki 50 mg/dl koncentracijos lygio
	Bukletas „Combur-Test strip technology“.

	18.
	Juosteliniai tyrimai
	Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą)
	
	Cobas u-pack pakuotės lapelis

	19.
	Juosteliniai tyrimai
	Reagentai įdedami atidarant instrumentą ir įstatant juostelių talpą
	
	Naudotojo vadovas 79 psl.

	20.
	Reagentų stabilumas analizatoriuje
	Ne trumpesnis kaip 14 dienų
	
	Cobas u-pack pakuotės lapelis

	21.
	Našumas
	Ne mažiau, kaip 220 tyrimų per valandą
	240 tyrimų per valandą
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIŲ (4 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS
5. Gliukozės tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija - (4 vnt.) 
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 4 vnt. 
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	AccuChek Inform II, Roche
	

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Gliukozės tyrimų sistemos analizatoriai su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga, su įkraunama baterija ir RD kortele(54Mbps), jautrusis ekranas ir brūkšninių kodų skaitytuvas, atmintis(2000 rezultatų, 5000 naudotojų ID, 4000 pacientų ID reagentai)
	Gliukozės tyrimų sistemos analizatoriai su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga, su įkraunama baterija ir RD kortele(54Mbps), jautrusis ekranas ir brūkšninių kodų skaitytuvas, atmintis(2000 rezultatų, 5000 naudotojų ID, 4000 pacientų ID reagentai)
	Duomenys iš analizatorių į informacinį laboratorijos tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT.

Naudotojo vadovas, 137 psl., 138 psl.

	3.
	Matavimo metodas
	Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija, testų rezultatų pateikimo trukmė ne daugiau kaip 5 sekundės
	Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija, testų rezultatų pateikimo trukmė ne daugiau kaip 5 sekundės
	AccuChek Inform II tyrimo juostelių lapelis

	4.
	Tyrimų rezultatų standartas pagal PSO etaloną kraujo plazmoje
	Būtina
	Tyrimų rezultatų standartas pagal PSO etaloną kraujo plazmoje
	AccuChek Inform II tyrimo juostelių lapelis

	5.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Analizatorius gali nuskaityti brūkšninių kodų tipus – code 39 arba 128c.
	Naudotojo vadovas , 138 psl.

	6.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).

	
	
	
	
	


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
7. PIRKIMO OBJRKTO DALIS – HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIŲ (2 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS
7. Hematologinių tyrimų sistemos analizatorių nuomai (panaudai) techninė specifikacija (2 vnt.)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 2 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	Dvigubas analizatorius XN-2000, susidedantis iš dviejų analizatorių XN-10, Sysmex
	

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Automatiniai analizatoriai hematologinių tyrimų atlikimui tėkmės citometrinės morfologijos matavimo metodu
	Automatiniai analizatoriai hematologinių tyrimų atlikimui tėkmės citometrinės morfologijos matavimo metodu
	Vartotojo vadovo 15-20 psl.

	3.
	Įsiurbiamo kraujo kiekis
	Ne daugiau 180 mkl
	88 mkl.
	Vartotojo vadovo 9-6 psl.

	4.
	Abiems analizatoriams arba abiem moduliams naudojama ta pati kokybės kontrolės medžiaga ir tie patys reagentai
	Būtina
	Abiems analizatoriams arba abiem moduliams naudojama ta pati kokybės kontrolės medžiaga ir tie patys reagentai
	Taip. Vartotojo vadovo skyrius Reagentai (nuo 5-1 psl.)

	5.
	Iškilus poreikiui, galimybė prijungti prie siūlomo analizatoriaus ar modulio, automatinį tepinėlių paruošimo/dažymo prietaisą bei tepinėlių peržiūros instrumentą
	Būtina
	Yra galimybė prie siūlomo analizatoriaus ar modulio prijungti automatinį tepinėlių paruošimo/dažymo prietaisą bei tepinėlių peržiūros instrumentą
	Į automatizuotą liniją galima prijungti automatinį tepinėlių paruošimo/dažymo prietaisą SP-10 bei tepinėlių peržiūros instrumentą DI-60. Bukletas: Sysmex XN-series hematology analyzers, 4-5 psl.

	6.
	Analizatorius jungiamas prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės
	Būtina
	Analizatorius yra jungiamas prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės
	Analizatorius jungiamas prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės SNCS IQAS. Sysmex SNCS bukletas, 1 psl.

	7.
	CE sertifikatas
	Būtina
	Yra
	Pateikiamas

	8.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Analizatorius gali nuskaityti brūkšninių kodų tipus – code 39 arba 128c.
	Naudojimo instrukcija, 3-4 psl.

	9.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.
PASTABA:
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
2. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio;
3. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus bei LR Sveikatos ministerijos apsaugos nustatytas sąlygas.
4. Prekių pristatymo vieta: 1 – 15 pirkimo dalių prekių pristatymo vieta - VšĮ Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. 
                                           16 – 22 pirkimo dalių prekių pristatymo vieta - VšĮ Antakalnio g. 124, LT-10207 Vilnius.
5. Tiekėjas įsispareigoja atlikti analizatorių techninį aptarnavimą sutinkamai su techninėmis instrukcijomis.
6. Tiekėjas įsipareigoja teikti analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį nemokamai, pirkėjas neįsipareigoja apmokėti nei paslaugų, nei medžiagų/detalių kainos (paslaugų ir medžiagų / detalių kaina įskaičiuota į analizatorių nuomos arba Prekių kainą).
7. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsipareigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.


