- „Olympus“ rekomenduojami lanksčių endoskopų dezinfekcijos metodai

- 1. Dezinfekcija naudojant Olympus ETD sistemą

Vadovaudamiesi Olympus Tokyo bandymų ataskaitomis ir praktine patirtimi, patvirtiname, jog žemiau išvardinti automatiniai endoskopų dezinfekcijos procesai yra tinkami naudoti su lanksčiaisiais „Olympus“ endoskopais. Procesų bandymai atlikti su šiais prietaisais: ETD3, ETD2, ETD2 plus, ETD, mini ETD, mini ETD2.

Higieninis ETD procesų efektyvumas išsamiai ištirtas nepriklausomuose higienos institutuose. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie bandymų metodiką ir rezultatus, prašykite ETD sertifikatų.

| Produkto pavadinimas | Gamintojas/platintojas | Pagrindinė sudedamoji dalis |
| --- | --- | --- |
| ETD PAA procesas su - Olympus EndoDet - Olympus EndoDis - Olympus EndoAct | OLYMPUS | Viršacto rūgštis (peracetic acid) |
| ETD GA procesas su - Olympus CETD - Olympus DETD | OLYMPUS | Glutaraldehidas |

- PASTABOS

- Praktika rodo, jog kelių skirtingų endoskopų dezinfekcijos procesų naudojimas gali pagreitinti instrumentų medžiagų pažeidimų atsiradimą. Aukščiau pateikta informacija galioja tik paminėtiems procesams naudojant pateiktus produktus.

- „Olympus“ rekomenduojami lanksčių endoskopų dezinfekcijos metodai

- 2. Dezinfekcinės medžiagos naudojamos rankinės dezinfekcijos metu ir ploviklis

Vadovaudamiesi Olympus Tokyo bandymų ataskaitomis, patvirtiname, jog žemiau pateikiamos dezinfekcinės medžiagos yra tinkamos naudoti lanksčių „Olympus“ endoskopų dezinfekcijai rankiniu būdu.

| Produkto pavadinimas | Gamintojas | Pagrindinė sudedamoji dalis |
| --- | --- | --- |
| ALDESAN | Nežinomas | Glutaraldehidas |
| CIDEX OPA | „Johnson & Johnson“ | Orto-ptaldehidas (ortho-phtaldehyde) |
| CIDEX | „Johnson & Johnson“ | Glutaraldehidas |
| GIGASEPT | „Schulke & Mayr“ | Glutaraldehidas Formaldehidas |
| KOHRSOLIN ID | BODE | Glutaraldehidas |
| Nu-CIDEX | „Johnson & Johnson“ | Viršacto rūgštis |
| SEKUCID N | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Glutaraldehidas |
| SEKUSEPT Aktiv | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Viršacto rūgštis |
| SEKUSEPT Forte S | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Glutaraldehidas Formaldehidas |
| SEKUSEPT Plus | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Glukoprotaminas |
| SEKUSEPT Pulver + Aktivator | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Viršacto rūgštis |
| STERANIOS 2% | „Anios“ | Glutaraldehidas |
| SekuZyme | „Ecolab GmbHG & Co.“ | Polimeras, riebiųjų alkoholių etoksilatai |

- OLYMPUS negali pateikti jokių rekomendacijų dėl mikrobiologinio dezinfekcinės/sterilizacinės medžiagos, kurios netiekia OLYMPUS, efektyvumo. Dėl tokios medžiagos veiksmingumo būtina kreiptis į jos gamintoją arba atlikti tyrimą. Tyrimą privalo atlikti ir įvertinti ligoninės Infekcijų kontrolės komitetas arba kitas atitinkamus įgaliojimus turintis organas kartu su susijusiais ligoninės skyriais. Šiame pranešime pateikiama informacija galioja tik paminėtų medžiagų tinkamumui lanksčių OLYMPUS endoskopų dezinfekcijai.

- Tinkamumo bandymų rezultatai labai glaudžiai susijęs su „Olympus“ pateiktu produkto pavyzdžiu. Cheminės medžiagos gamintojui vėliau atlikus bet kokius sudėties pakeitimus, tinkamumo rezultatai gali keistis.

- Bandymų rezultatai ir ataskaitos gautos naudojant cheminę medžiagą vadovaujantis nurodymais ant jos etiketės (t.y. rekomenduojama koncentracija, temperatūra, sąveikos laikas it t.t.).

- Praktika rodo, jog kelių skirtingų endoskopų dezinfekcijos procesų naudojimas gali pagreitinti instrumentų medžiagų pažeidimų atsiradimą. Aukščiau pateikta informacija galioja tik naudojant aukščiau paminėtus produktus.

- PASTABA

Aukščiau pateikiamame sąraše nedarytas skirtumas tarp dezinfekcinių medžiagų visiško tinkamumo ir funkcionalaus tinkamumo.

- Visiškas tinkamumas

Bandymų metu nepastebėti jokie funkciniai ir kosmetiniai instrumentų pakitimai.

- Funkcionalus tinkamumas

Bandymų metu nepastebėti jokie funkciniai prietaisų pakitimai, tačiau toliau naudojant medžiagą gali atsirasti kosmetinių pakitimų (pvz. dėmių, spalvų skirtumų ir pan.).

„Olympus“ neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia garantijų dėl šiame dokumente neišvardintų dezinfekcinių medžiagų tinkamumo endoskopų dezinfekcijai.