SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

„Medicinos įranga pilvo ir onkochirurgijos, anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, pediatrijos, kardiologijos ir angiologijos ir t.t centrams (10742)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

Neuromonitorinė sistema - 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Elektromiografiniams (EMG) signalams įrašyti ir periferiniams nervams stimuliuoti. | Elektromiografiniams (EMG) signalams įrašyti ir periferiniams nervams stimuliuoti. Produkto_aprašymas.pdf psl. 14, Nr. 1.1 |
| 2. | Taikymo sritis | Skydliaukės chirurgija | Skydliaukės chirurgija Produkto_aprašymas.pdf psl. 34, Nr. 2. |
| 3. | Galimybė išplėsti taikymo sritis | 1. Otolaringologija; 2. Kraujagyslių chirurgija; | 1. Otolaringologija; Produkto_aprašymas.pdf psl. 34, Nr. 3.1. 2. Kraujagyslių chirurgija; Produkto_aprašymas.pdf psl. 34, Nr. 3.2. |
| 4. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Įstrižainė ≥ 30 cm. | 1. Spalvotas; Produkto_aprašymas.pdf psl. 1, Nr. 4.1. 2. Lietimui jautrus; Papildoma_informacija.pdf psl. 1, Nr. 4.2. 3. Įstrižainė 12,1“ (30,734 cm) Papildoma_informacija.pdf psl. 1, Nr. 4.3. |
| 5. | Garsiakalbis | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; 2. Garso intensyvumo reguliavimas; 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; Produkto_aprašymas.pdf psl. 27, Nr. 5.1. 2. Garso intensyvumo reguliavimas; Produkto_aprašymas.pdf psl. 80, Nr. 5.2. 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. Produkto_aprašymas.pdf psl. 80, Nr. 5.3. |
| 6. | Stimuliacijos kanalų skaičius | ≥ 1 | 2 Produkto_aprašymas.pdf psl. 83, Nr. 6. |
| 7. | Stimuliavimo intensyvumo reguliavimo ribos skydliaukės chirurgijoje (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 mA iki 5 mA | Nuo 0,01mA iki 25mA Produkto_aprašymas.pdf psl. 83, Nr. 7. |
| 8. | Registruojamų EMG kanalų skaičius | ≥ 4 | 8 Produkto_aprašymas.pdf psl. 82, Nr. 8 |
| 9. | Funkcionalumas | 1. Periodinis prijungtų elektrodų varžos tikrinimas; 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. | 1. Periodinis prijungtų elektrodų varžos tikrinimas; Produkto_aprašymas.pdf psl. 37, Nr. 9.1. 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; Produkto_aprašymas.pdf psl. 14, Nr. 9.2.1. psl. 37, Nr. 9.2.2. 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; Papildoma_informacija.pdf psl. 1, Nr. 9.3. 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. Papildoma_informacija.pdf psl. 1, Nr. 9.3. |
| 10. | Duomenų dokumentavimas | 1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje ir išorinėje (USB laikmena) duomenų saugykloje; 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu; | 1. Paciento duomenų įvedimas; Produkto_aprašymas.pdf psl. 34, Nr. 10.1. 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje ir išorinėje (USB laikmena; kortelė) duomenų saugykloje; Produkto_aprašymas.pdf psl. 56, Nr. 10.2.1. psl. 75, Nr. 10.2.2. 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu. Produkto_aprašymas.pdf psl. 56, Nr. 10.3.1. psl. 75, Nr. 10.3.2. |
| 12. | Valdymo konsolės svoris | ≤12,0 kg | 6.6 kg Produkto_aprašymas.pdf psl. 81, Nr. 12. |
| 13. | Komplektacija: |  |  |
| 13.1. | Valdymo konsolė su visais reikalingais kabeliais funkcionalumui užtikrinti | 1 vnt. | Valdymo konsolė su visais reikalingais kabeliais funkcionalumui užtikrinti Kiekis 1 vnt. Produkto_aprašymas.pdf psl. 91, Nr. 13.1.1. psl. 91, Nr. 13.1.2. psl. 91, Nr. 13.1.3. |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesių | 24 mėnesių |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 70;

2) Techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris | Siūloma reikšmė |
| T1 | Galimybė išplėsti taikymo sritis: 1.Tiesiosios žarnos chirurgija; 2. Galvos smegenų ir stuburo chirurgija. | Statinis: (taip/ne) | L1 = 0,4 | Yra Produkto_aprašymas.pdf psl. 34, Nr. T1.1. psl. 34, Nr. T1.2. psl. 34, Nr. T1.3. |
| T2 | Integruotas brūkšninio ir QR kodo skaitytuvas, skirtas greitam paciento duomenų nuskaitymui ir automatiniam įvedimui | Statinis: (taip/ne) | L2 = 0,2 | Yra Produkto_aprašymas.pdf psl. 28, Nr. T2.1., psl. 34, Nr. T2.2. |
| T3 | Registruojamų EMG kanalų skaičius: ≥ 8 | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,4 | Registruojamų EMG kanalų skaičius: 8 Produkto_aprašymas.pdf psl. 82, Nr. T3 |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.