Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGA (VŠĮ VU VAIKŲ LIGONINEI, LYTINIŲ LĄSTELIŲ BANKUI IR KT.)

3 pirkimo dalis.

Šildomas transportinis mėgintuvėlių blokas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NordicCell 70330 , http://nordiccell.com/wp-content/uploads/2016/07/NordicCell_Catalogue-2016.pdf |  | Katalogo 5 psl. |
| 1. | Šildomo bloko tipas | Sausas šildomas blokas |  |
| 2. | Sandara | Stovas su tvirtinamu mėgintuvėlių laikikliu |  |
| 3. | Mėgintuvėlių laikiklis |  |  |
| 3.1. | Talpa | Ne mažiau kaip 12 vnt. 14 ml mėgintuvėlių apvaliu dugnu (IVF) |  |
| 3.2. | Darbinė temperatūra | +37 °C +/- 0,5 °C |  |
| 4. | Stovas | 1. Sienelės pagamintos iš aliuminio; 2.Aliuminio sienelės dengia 2/3 mėgintuvėlių tūrio; 3.Sienelės nuimamos patogesniam prietaiso išvalymui; 4.Skaitmeninis valdymo/stebėjimo ekranas; 5.Specialios kojelės stovo pagrinde apsaugo bloką nuo slydimo. |  |
| 5. | Maitinimas | 230V 50 Hz |  |

4 pirkimo dalis.

Mėginių kodavimo ir šaldymo uždarose sistemose įrangos komplektas – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etikečių spausdintuvas | Cryo Biosystem BMP51, http://www.cryobiosystem-imv.com | http://www.cryobiosystem-imv.com/en/assisted-reproductive-technologies/accessories/25-bmp21-and-bmp51-printers.html |
| 1.1. | Mobilumas | Nešiojamas |  |
| 1.2. | Duomenų ekranas | LCD su klaviatūra |  |
| 1.3. | Baterija | Ličio jonų, įkraunama |  |
| 1.4. | USB jungtis | Būtina (duomenų perdavimui į kompiuterį) |  |
| 1.5. | ,,Bluetooth” technologija | Būtina |  |
| 1.6. | Programinė įranga | Geba generuoti ir spausdinti BAR kodus |  |
| 1.7. | Vidinė talpa | 1. Ne mažiau 48 MB; 2. Ne mažiau 25 000 etikečių. |  |
| 1.8. | Svoris | Ne daugiau 1,5 kg |  |
| 2. | BAR kodų skaitytuvas | Primera, Medical grade bar kodų skaitytuvas 078200; http://primera-healthcare.eu/en/ | http://primera-healthcare.eu/en/equipment.html |
| 2.1. | Kodų nuskaitymo galimybės | 1. Geba skaityti 1D ir 2D kodus 2.Geba nuskaityti kodus su bent 25% spausdinimo kontrasto santykiu |  |
| 2.2. | Vaizdų nuskaitymas | 1. Geba fiksuoti vaizdą; 2. Skenuoti dokumentus. |  |
| 2.3. | Vaizdo jutiklis | Ne blogesnis nei 752 x 480 pikselių |  |
| 2.4. | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5oC iki 30oC |  |
| 2.5. | Svoris | Ne daugiau nei 200 g |  |
| 2.6. | Standartinė programinė įranga | Būtina |  |
| 2.7. | Darbo instrukcijos lietuvių kalba | Būtina |  |
| 2.8. | Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimus ant betoninio paviršiaus ne mažiau nei iš 1.5 metro aukščio |  |
| 2.9. | Atitiktis standartams | ISO 22196 EN 60601 |  |
| 3. | Etiketės | Cryo BioSystem M-135-427-AW M-133-427 http://www.cryobiosystem-imv.com |  |
| 3.1. | Atsparumas | Etiketės ir užrašai ant jų atsparūs skystame azote |  |
| 3.2. | Etikečių išmatavimai | 1.Tinkamos lipinti ant High Security CryoBioSystem vitrifikacijos vamzdelių; 2.Tinkamos lipinti ant High Security CryoBioSystem užlydomų 1,2 ml kriomėgintuvėlių; 3. Minimalus spausdinamų etikečių plotis – ne daugiau kaip 6,5 mm, maksimalus – ne mažiau kaip 36 mm. |  |
| 3.3. | Priedai | Komplekte ne mažiau kaip 10 nurodytų dviejų rūšių skirtingų dydžių etikečių rulonų |  |
| 4. | Šaldymo mėgintuvėlių ir vitrifikacijos vamzdelių užlydymo įrenginys | Cryo BioSystems 025547 SYMS III sealer; http://www.cryobiosystem-imv.com | http://www.cryobiosystem-imv.com/en/biobanking/equipments/syms-iii/52-syms-iii.html |
| 4.1. | Užlydomi objektai | 1.High Security CryoBioSystem vitrifikacijos vamzdeliai; 2.High Security CryoBioSystem užlydomi 1,2 ml kriomėgintuvėliai. |  |
| 4.2. | Šaldymo sistema | 1. Uždara, sterili; 2. Uždara, nesterili. |  |
| 4.3. | Įrenginio svoris | Ne daugiau 3 kg |  |
| 4.4. | Įrenginio išmatavimai | Aukštis ne daugiau 105 mm, ilgis ne daugiau 335 mm, plotis ne daugiau 250 mm. |  |
| 4.5. | Laikikliai | 1.High Security CryoBioSystem vitrifikacijos vamzdeliams; 2. High Security CryoBioSystem užlydomi 1,2 ml kriomėgintuvėliams. |  |
| 4.6. | Ekranas | 1. Liečiamas; 2.Jautrus ir dirbant su laboratorinėmis pirštinėmis |  |
| 4.7. | USB jungtis | Būtina |  |
| 4.8. | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo + 5o iki + 30oC |  |
| 4.9. | Pavyzdžiai | Turi būti pristatyti pavyzdžiai pabandymui: 1.High Security CryoBioSystem kriomėgintuvėlių; 2.High Security CryoBioSystem vitrifikacijos šiaudelių. | Pastaba: High Security CryoBioSystem kriomėgintuvėlių pavyzdžius jau pristatėmė konkursui ,,Priemonės lytinių ląstelių bankui‘‘ (pirkimo Nr. 309878); High Security CryoBioSystem vitrifikacijos šiaudelius jau tiekiame pagal sutartį Nr. 16-C-1624 |

5 pirkimo dalis.

Diuaro indų ir jų priedų komplektas mėginių saugojimui – 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diuaro indas | Cryo Diffusion B2034/12M http://www.cryodiffusion.com | http://www.cryodiffusion.com/products-and-services/cryobiology/small-cryogenic-containers/b-series-large-capacity/; |
| 1.1. | Medžiaga | Lengvo aliuminio lydinys |  |
| 1.2. | Rankenos | 2 vienetai, išorinės |  |
| 1.3. | Tūris | Ne mažiau kaip 34L |  |
| 1.4. | Statinis azoto nuostolis | Ne daugiau kaip 0,286 L/dieną |  |
| 1.5. | Statinis laikymo laikas | Ne mažiau kaip 135 dienos |  |
| 1.6. | Išmatavimai | Dinaro kaklo vidinis diametras ne mažiau Ø 89 mm (platus kaklas); Diuaro išorinis diametras ne daugiau Ø 480 mm Diuaro aukštis ne daigiau 550 mm. |  |
| 1.7. | Tuščio svoris | Ne daugiau 14 kg |  |
| 1.8. | Mobilus pagrindas | su ne mažiau kaip 5 ratukais, su stabdžiais. Ratukų sistema gali būti praplečiama ne siauresnėse ribose kaip nuo 450 iki 500 mm. |  |
| 1.9. | Priedai | Skysto azoto lygio matuoklis (liniuotę); Išorinis alarmo daviklis. |  |
| 1.10. | Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimus ant betoninio paviršiaus ne mažiau nei iš 1.5 metro aukščio |  |
| 1.11. | Atitiktis standartams | ISO 22196 EN 60601 |  |
| 2. | Inventorinė diuaro sistema | Cryo BioSystem 12 x 015144 DAISY GOBLET Ø 65 mm su dangteliu, skaidrus, su 11 spalvotų trikampių vamzdelių, 1 skaidrus apvalus vamzdelis (,,visotube‘‘) ir 1 skaidrus dangtelis http://www.cryobiosystem-imv.com | 5 dalis_katalogas inventorine diuaro sistema Cryo BioSystem |
| 2.1. | Vidinė inventorinės sistemos organizacija | 1. Turi leisti lengvai atsekti mėginį; 2.Į diuaro indą telpa ne mažiau kaip 12 metalinių šulinėlių (kanistrų), skirtų saugoti mėginius plastikinėse taurelėse ("goblets"); 3.Į kiekvieną šulinėlį (kanistrą) turi tilpti 117 mm aukščio ir Ø 65 mm taurelės (135 mm aukščio ir Ø 67 mm su dangteliu); 4.Į taureles telpa 12 įvairių spalvų plastikinių įmaučių („visiotubes“). |  |
| 2.2. | Pilnas vidinės inventorinės sitemos komplektas, nurodytas 2.1. punkte | Būtinas |  |
| 3. | Transportinis diuaro indas | Agar scientific B7585 S/steel Dewar https://www.agarscientific.com/media/import/09_Dewars_Cryo_pgs_215-222_date_17_06_10_web.pdf | 5 dalis_katalogas Agar Scientific B7585 |
| 3.1. | Korpusas | Nerūdijančio plieno ar aliuminio, su rankenomis, dangčiu ir užraktu |  |
| 3.2. | Talpa | Ne mažiau 4,5 L |  |
| 3.3. | Išmatavimai | Išoriniai išmatavimai ne mažiau 182 x 350 mm; Vidinis diuaro gylis ne mažiau nei 280 mm. |  |
| 3.4. | Vidinė inventorinė sistema | Ne daugiau 3 metalinių kanistrų mėginių transportavimui |  |