## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės hemofiltracijos procedūrai (Nr. 11373)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas ٪ | Vieneto įkainis EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kain EUR be PVM | PVM** tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės, katalogo Nr., Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys, žr. 5 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Maksimali planuota pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali planuota pirkimo suma Eur su PVM
1 | Tirpalas Nr. 1 | Fasuotė turi būti ne mažesnė kaip 5 l. Sudėtis: magnio 0,49-0,75 mmol/l; natrio 139-141 mmol/l; chlorido 105-121 mmol/l; laktato 2,9-3,1 mmol/l; bikarbonato 22-33 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 30600 | 5 | 3.51 | 107406 | 5 | 112776.3 | Fasuotė 5 l. Sudėtis: magnio 0,75 mmol/l; natrio 140 mmol/l; chlorido 120 mmol/l; laktato 3 mmol/l; bikarbonato 22 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais . 1 dalis_Prism0cal B22 1-2 psl. | Prismocal B22 | Baxter/Bieffe Medital | 107406 | 112776.3
2 | Tirpalas Nr. 2 | Fasuotė turi būti ne maženė kaip 5 l. Sudėtis: citrato 9,9-18,0 mmol/l; citrinos rūgšties 0,0-2,1 mmol/l; natrio 135-140 mmol/l; chlorido 86-107 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 45000 | 5 | 3.31 | 148950 | 5 | 156397.5 | Fasuotė 5 l. Sudėtis: citrato 18,0 mmol/l; citrinos rūgšties 0,0-mmol/l; natrio 140 mmol/l; chlorido 86 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. 2 dalis_Prismocitrate 18-0 1-3 psl. | Prismocitrate 18/0 | Baxter/Bieffe Medital | 148950 | 156397.5
3 | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms be heparino didesnio svorio pacientams | Rinkinį sudaro: membrana (pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, pritaikyta darbui su Prismaflex (versija 1.10 GB) aparatu), plotas 1,5 m2, skirta beheparininei procedūrai, procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer lock“ tipo (arba lygiavertės) arba stora plastikine adata, skysčių surinkimo maišas, veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. Hemofiltruojamojo kraujo tūris sistemoje turi būti ne mažesnis kaip189 ml. | Rink. | 1023 | 5 | 260 | 265980 | 5 | 279279 | Rinkinį sudaro: membrana (pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, pritaikyta darbui su Prismaflex (versija 1.10 GB) aparatu), plotas 1,5 m2, skirta beheparininei procedūrai, procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer lock“ tipo (arba lygiavertės) arba stora plastikine adata, skysčių surinkimo maišas, veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. Hemofiltruojamojo kraujo tūris sistemoje -189 ml. 3_dalis Prismaflex_ST150.pdf 1-18 psl., Gamintojo dokumentai.pdf 4 psl | Prismaflex ST150 | Baxter/Gambro | 265980 | 279279
4 | Skysčių surinkimo maišas | Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. Sterilus, elastingas, ne mažiau kaip 9 l talpos. Viršutinėje maišo dalyje turi būti atšaka su „Luer-lock“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu. Apatinėje maišo dalyje turi būti atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; trys 8 mm (±1 mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm (±2 mm) atstumu viena nuo kitos. Be ftalatų (be DEHP). | Vnt. | 2300 | 5 | 5.4 | 12420 | 5 | 13041 | Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. Sterilus, elastingas, 9 l talpos. Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ tipo jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu. Apatinėje maišo dalyje atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; trys 8 mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. Be ftalatų (be DEHP). Gamintojo dokumentai.pdf 13 psl, 4 dalis_SP418.pdf 4,17 psl., | Prismaflex SP 418 | Baxter/Vantive | 12420 | 13041
5 | Kalcio reinfuzijos magistralė | Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. Ilgis 2400-2600 mm. Vidinis diametras 0,58-0,60 mm. Su dviem „Luer Lock“ tipo (arba lygiavertėmis) jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku. Abiejuose magistralės galuose turi būti žymė, kad tai kalcio magistralė. | Vnt. | 820 | 5 | 4 | 3280 | 5 | 3444 | Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. Ilgis 2500 mm. Vidinis diametras 0,59 mm. Su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku. Abiejuose magistralės galuose yra žymė, kad tai kalcio magistralė. Gamintojo dokumentai.pdf 16-24 psl., 5 dalis_Prismaflex_CA250.pdf 1-4 psl. | Prismaflex CA 250 | Baxter/Medizintechnik Promedt | 3280 | 3444
6 | TherMax kraujo šildytuvo vienkartinis maišelis | Sterilus, vienkartinio naudojimo gaminys, skirtas naudoti su TherMax kraujo šildytuvu kartu su kitais PrisMax vienkartiniais rinkiniais. Produkto rinkinį sudaro maišelis, dvi žarnelių dalys ir „luer“ jungtys. Netoksiškas. Sterilizuotas etileno oksidu (EO). Be pirogenų (nepirogeniškas). Pagamintas be natūralios gumos latekso. Pripildymo tūris (priming volume): 27 ml ±10 %. | Vnt. | 400 | 5 | 30 | 12000 | 5 | 12600 | Sterilus, vienkartinio naudojimo gaminys, skirtas naudoti su TherMax kraujo šildytuvu kartu su kitais PrisMax vienkartiniais rinkiniais. Produkto rinkinį sudaro maišelis, dvi žarnelių dalys ir „luer“ jungtys. Netoksiškas. Sterilizuotas etileno oksidu (EO). Be pirogenų (nepirogeniškas). Pagamintas be natūralios gumos latekso. Pripildymo tūris (priming volume): 27 ml ±10 %. 6 dalis_Thermax Blood Warmer.pdf 1 psl. | Thermax Blood Warmer | Baxter | 12000 | 12600
7 | Nuotekų rinkinys | Sterilus rinkinys susideda iš kasetės, nutekėjimo kabliuko, 1 l nuotekų maišelio, 5 l nuotekų maišelio, nuotekų vamzdelio, spaudžiamosios žnyplės arba spaustuko, vidinės Luer jungties, atbulinio vožtuvo. | Vnt. | 400 | 5 | 170 | 68000 | 5 | 71400 | Sterilus rinkinys susideda iš kasetės, nutekėjimo kabliuko, 1 l nuotekų maišelio, 5 l nuotekų maišelio, nuotekų vamzdelio, spaudžiamosios žnyplės arba spaustuko, vidinės Luer jungties, atbulinio vožtuvo. 7_8 dalys_Prismax Auto Effluent Bag_Extension.pdf 1-30 psl. | Prismax AUTO EFFLUENT SET | Baxter/Gambro/Vantive | 68000 | 71400
8 | Nuotekų prailginimo linija | Skirtas naudoti su nuotekų rinkiniu. | Vnt. | 200 | 5 | 11.35 | 2270 | 5 | 2383.5 | Nesterilus priedas, skirtas naudoti su nuotekų rinkiniu. 7_8 dalys_Prismax Auto Effluent Bag_Extension.pdf 1-30 psl. | Prismax AUTO EFFLUENT EXTENSION | Baxter/Gambro/Vantive | 2270 | 2383.5
**Pastaba dėl taikomo PVM tarifo dydžio. PO kainos suplanuotos taikant 5 % PVM tarifą, Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas.