TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

40 dalis. Silikono aliejaus ir žarnelių-jungčių rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai, pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Komplektas, skirtas intraokuliarinei tamponadai vitroretinalinėje chirurgijoje (silikono aliejaus ir žarnelių-jungčių rinkinys, pritaikytas Alcon firmos aparatui „Constellation“ | Komplektas, skirtas intraokuliarinei tamponadai vitroretinalinėje chirurgijoje (silikono aliejaus ir žarnelių-jungčių rinkinys, pritaikytas Alcon firmos aparatui „Constellation |
| a) | Silikono aliejus | Naudojimas - intraokuliarinei tamponadai vitroretinalinėje chirurgijoje | 40 poz Silikono aliejaus ir zarneliu rinkinys.pdf |
|  | Sudėtis | 100% silikono aliejus (100% polidimetilsiloksanas) | 100% silikono aliejus (100% polidimetilsiloksanas) |
|  | Klampumas (25OC) | 4750 – 5500 cSt | 4750-5250 cSt |
|  | Lyginamasis svoris (25OC) | 0,965 – 0,975 | 0,967 – 0,975 |
|  | Refrakcijos indeksas | 1,40 ±0,1 | 1,40 |
|  | Rūkštingumo indeksas | < 0,15 ml NaOH 0,01N | < 0,15 ml NaOH 0,01N |
|  | Sunkieji metalai | < 5 ppm | < 5 ppm |
|  | Fenolio junginiai | < 0,20 (250-270nm) | < 0,20 (250-270nm) |
|  | Bakterinis endotoksinas | 0.6 EU/ml | 0.5 EU/ml |
|  | Lakumas (10g/24h/150OC) | <0,10% p/p | <0,10% p/p |
|  | Forma | skystis | Skystis |
|  | Kiekis | 10ml | 10ml |
|  | Pakuotė | nedūžtantis, chemiškai inertiškas švirkštas su adapteriu, sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės) | nedūžtantis, chemiškai inertiškas švirkštas su adapteriu, sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės) |
|  |  | su numatyta pakuotės atidarymo vieta | su numatyta pakuotės atidarymo vieta |
|  |  | ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas | ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas |
| b) | Žarnelių jungčių rinkinys |  | 40 poz Silikono aliejaus ir zarneliu rinkinys.pdf |
|  | Žarnelė | Medicininis PVC arba lygiavertis | Medicininis PVC |
|  | Jungtis | Tinkanti Alcon firmos aparatui „Constellation“ | Tinkanti Alcon firmos aparatui „Constellation“ |
|  |  | Su engauge RFID jungties atpažinimo sistema | Su engauge RFID jungties atpažinimo sistema |
|  |  | Sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės) | Sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės) |
|  |  | su numatyta pakuotės atidarymo vieta | su numatyta pakuotės atidarymo vieta |
|  |  | ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas | ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas |