TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

23 dalis. Keratoprotezas Bostono I ir II tipo

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Keratoprotezas Bostono I tipo /23 poz Keratoprotezas Type I_ Type II.pdf/ |  |  |
|  | Išorinė plokštelė su koteliu, apskritimo formos |  |  |
|  | Medžiaga:Polimetilmetakrilatas |  | Medžiaga - polimetilmetakrilatas |
|  | Išmatavimai: Plokštelės diamentras 5,0±0,03mm |  | Plokštelės diamentras 5mm |
|  | Išmatavimai:Kotelio diametras 3,35±0,03mm |  | Kotelio diametras 3,35 mm |
|  | Vidinė plokštelė, apskritimo formos |  |  |
|  | Medžiaga: Polimetilmetakrilatas arba titanas |  | Polimetilmetakrilatas |
|  | Aprašymas: Apskritimo formos, su 8 ar daugiau 1,3±0,03mm skersmens angelių ir platesne anga centre kotelio pravedimui |  | Apskritimo formos, su 8 1,3mm skersmens skylučių ir platesne centrine anga kotelio pravedimui |
|  | Išmatavimai:7±0,03mm skersmens vaikams |  | 7 mm skersmens vaikams |
|  | Išmatavimai:8,5±0,03mm skersmens suaugusiems |  | 8,5 mm skersmens suaugusiems |
|  | Žiedas, C formos, skirtas ragenos – protezo komplekso fiksacijai ant kotelio |  |  |
|  | Medžiaga Titanas |  | Titanas |
|  | Vienkartinio naudojimo trepanas |  |  |
|  | Išmatavimai:3±0,03mm skersmens |  | 3 mm skersmens |
|  | Sterilus kontaktinis lęšis |  |  |
|  | 16,0±0,03mm diametro |  | 16,0 mm diametro |
|  | 9,8±0,03mm bazinė kreivė |  | 9,8 mm bazinė kreivė |
|  | planum |  | planum |
| 23.2 | Keratoprotezas Bostono II tipo /23 poz Keratoprotezas Type I_ Type II.pdf/ |  |  |
|  | Išorinė plokštelė su koteliu, apskritimo formos |  |  |
|  | Medžiaga:Polimetilmetakrilatas |  | Polimetilmetakrilatas |
|  | Išmatavimai:Plokštelės diamentras 5±0,03mm |  | Plokštelės diamentras 5mm |
|  | Išmatavimai: Kotelio diametras 3,35±0,03 mm |  | Kotelio diametras 3,35 mm |
|  | Kotelis nuo išorinės plokštelės tęsiasi į dvi puses(išorinę 2,0±0,03 mm ir į vidinę) |  | Kotelis nuo išorinės plokštelės tęsiasi į dvi puses(išorinę2,0 mm ir į vidinę) |
|  | Vidinė plokštelė, apskritimo formos |  |  |
|  | Medžiaga: Polimetilmetakrilatas |  |  |
|  | Aprašymas: Apskritimo formos, su 8 ar daugiau 1,3±0,03mm skersmens angelių ir platesne anga centre kotelio pravedimui |  | Apskritimo formos, su 8 1,3mm skersmens skylučių ir platesne centrine anga kotelio pravedimui |
|  | Išmatavimai: 7±0,03 mm skersmens vaikams |  | 7 mm skersmens vaikams |
|  | Išmatavimai: 8,5±0,03 mm skersmens suaugusiems |  | 8,5 mm skersmens suaugusiems |
|  | Išmatavimai: Storis 0,8±0,03mm |  | Storis 0,8mm |
|  | Žiedas, C formos, skirtas donorinės ragenos ir vidinės plokštelės fiksavimui ant kotelio |  |  |
|  | Medžiaga:Titanas |  | Titanas |
|  | Išmatavimai: Išorinis diametras 3,6±0,03mm |  | Išorinis diametras 3,6mm |
|  | Išmatavimai: Vidinis diametras 2,8±0,03 mm |  | Vidinis diametras 2,8 mm |
|  | Išmatavimai: Storis 0,23±0,03 mm |  | Storis 0,23 mm |
|  | Vamzdelis titano žiedo tvirtinimui |  |  |
|  | Vienkartinio naudojimo trepanas |  |  |
|  | Išmatavimai: 3±0,03 mm skersmens |  | 3 mm skersmens |
|  | Sterilus kontaktinis lęšis |  |  |
|  | Išmatavimai: 16,0±0,03 mm diametro |  | 16,0 mm diametro |
|  | Išmatavimai: 9,8±0,03 mm bazinė kreivė |  | 9,8 mm bazinė kreivė |
|  | Išmatavimai: planum |  | Planum |
| - Sterilūs, yra simbolis ant pakuotės; |  |  |  |
| - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas |  |  |  |
| - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. |  |  |  |

41 dalis. Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 41. | Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo - Veiklioji medžiaga ne mažiau 4%chondroitino sulfatas ir ne mažiaus 1,7% natrio hialuronatas - Klampumas 75,000 ± 35,000 mPa; - Osmoliariškumas 298 mOsm ± 32mOps; - pH 7,2 ± 0,4; - Kaniulė inertiška, 27 dydžio; - Neturi toksinio poveikio gyviems audiniams; - Nesukelia uždegiminių ar imuninių reakcijų; - Įpakuota po 1 vnt; - Sterili pakuotė (pažymėta simboliu); - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas; - Su numatyta atidarymo vieta. | Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo - Veiklioji medžiaga 4%chondroitino sulfatas ir 1,7% natrio hialuronatas - Klampumas 75,000 ± 35,000 mPa; - Osmoliariškumas 298 mOsm ± 32mOps; - pH 7,2 ± 0,4; - Kaniulė inertiška, 27 dydžio; - Neturi toksinio poveikio gyviems audiniams; - Nesukelia uždegiminių ar imuninių reakcijų; - Įpakuota po 1 vnt; - Sterili pakuotė – pažymėta simboliu; - Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas; - Su numatyta atidarymo vieta. 41 poz.DiscoVisc Katalogas.pdf; 41 poz DiscoVisc aprasas.pdf |