## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
FUNKCINĖ LOVA IR ERGOTERAPINIS STALAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025.12.19.
Nr.: | 2025.12.19./001
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Real Fusion UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305575214
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vaidoto Daunio g. 78, LT-08410 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100013232318
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044090100391331 AB SEB bankas, b. k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Gediminas Česnavičius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 640 92258, gediminas.cesnavicius@realfusion.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Gediminas Česnavičius, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Gediminas Česnavičius, direktorius, 370 640 92258, gediminas.cesnavicius@realfusion.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ELEKTRINĖ FUNKCINĖ LOVA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Elektrinė funkcinė lova
1.1. | Elektrinė funkcinė lova | 12 | vnt | 2152.76 | 25833.12 | Essenza 300 L, Linet, Čekija
1.1.1. | Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 34 psl.Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova.
1.1.2. | Čiužinio segmentai sudaryti iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 50 psl. Čiužinio segmentai sudaryti iš 4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai.
1.1.3. | Platformos sekcijos pagamintos iš plastikinių plokščių, arba iš HPL plokščių, arba iš metalinių plokščių. Konstrukcijos iš metalinės vielos arba strypų laikomos netinkamomis. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: "Real Fusion deklaracija" Platformos sekcijos pagamintos iš plastikinių plokščių
1.1.4. | Valdymo tipas: valdoma elektrine pavara. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 78 psl. Valdymo tipas: valdoma elektrine pavara.
1.1.5. | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresniame diapazone už nurodytą: 46 - 80 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), diapazone : 44,7 - 95,1 cm
1.1.6. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥ 63º, valdoma elektrine pavara. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32, 74 psl. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas 70º, valdoma elektrine pavara.
1.1.7. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas ≥ 35º, valdoma elektrine pavara. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32, 74 psl. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas 35º, valdoma elektrine pavara.
1.1.8. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampas ≥ 25º, valdoma mechaniniu būdu. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32, 90 psl. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampas 25º, valdoma mechaniniu būdu.
1.1.9. | Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas: būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas
1.1.10. | Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥ 12°/≥ 12° | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: 14°/ 14°
1.1.11. | Sekcijų automatinio regreso funkcija: būtina. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥ 8 cm | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Sekcijų automatinio regreso funkcija: Yra. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis 8 cm
1.1.12. | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu: būtina. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 124 psl. Atitikimas dokumente: Essenza brosiura, 16 psl. CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu: yra. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių
1.1.13. | Lovos prailginimo funkcija: būtina. Ne mažiau nei 30 cm | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lovos prailginimo funkcija: 30 cm
1.1.14. | Kartu su lova pridemas ≥1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabnimui ant lovos šono arba sumontuotas lovos šone. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 78 psl. Kartu su lova pridemas 1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabnimui ant lovos šono. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą.
1.1.15. | Kartu su lova pridemas ≥1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 75 psl. Kartu su lova pridemas 1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą.
1.1.16. | Šoniniai apsauginiai rėmai: pagaminti iš plastiko arba metalo. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Atitikimas dokumente: "Real Fusion deklaracija". Šoniniai apsauginiai rėmai: pagaminti iš metalo.
1.1.17. | Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 26 psl.Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenėlės pagalba.
1.1.18. | Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) 38 cm
1.1.19. | Lovos galai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 42 psl. Lovos galai pagaminti iš plastiko.
1.1.20. | Lovos galai nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 42 psl. Lovos galai nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
1.1.21. | Lovos galai su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. Būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 42 psl. Lovos galai su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, užraktas valdomas mygtuku a, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
1.1.22. | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose: būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 29 psl. Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.
1.1.23. | Lova su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥ 150 mm | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lova su 4 ratukais, kurių skersmuo 150 mm
1.1.24. | Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema: būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 71 psl. Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema.
1.1.25. | Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 71 psl. Stabdžių sistema trijų padėčių.
1.1.26. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: ≤ 220 x 100 cm | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: 219 x 99,5 cm
1.1.27. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė: ≥ 260 kg | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė: 270 kg
1.1.28. | Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. poroloninis čiužinys. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 14 cm, atsparus dezinfekcijai. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Čiužinio atitimai. Atitikimas dokumente "Real Fusion deklaracija". Kartu su lova pridedamas 1 vnt. poroloninis čiužinys. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 14 cm, atsparus dezinfekcijai.
1.1.29. | Lova su integruota baterija: būtina. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 14 psl. Lova su integruota baterija.
1.1.30. | Lovos el. maitinimo šaltinis: 220V ± 10 %, 50 Hz. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 33 psl.Lovos el. maitinimo šaltinis: 220V %, 50 Hz.
1.1.31. | Lateralinis čiužinio platformos pavertimas: būtina, ne mažiau 15°. | [5 empty] | Atitikimas dokumente: Essenza 300 L User manual , 32 psl. Lateralinis čiužinio platformos pavertimas: 15°.
1.1.32. | CE ženklinimas: būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas. | [5 empty] | CE ženklinimas: Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas. Dokumentas "EU DECLARATION OF CONFORMITY LT ESSENZA 300"
1.1.33. | Suteikiama ≥24 mėn. garantija. | [5 empty] | Suteikiama 24 mėn. garantija. Atitikimas dokumente: "Real Fusion deklaracija"
|  |  |  | Suma be PVM | 25833.12
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 5424.96
|  |  |  | Suma su PVM | 31258.08
2. DALIS | ERGOTERAPIJOS STALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Ergoterapijos stalas
2.1. | Ergoterapijos stalas | 1 | vnt
2.1.1. | Stalas skirtas ergoterapinėms veikloms, lavinimo pratimams, smulkiosios motorikos treniruotėms, grupinėms ar individualioms reabilitacijos procedūroms.
2.1.2. | Bendras dydis: 4000 × 1200 mm ( ±150 mm)
2.1.3. | Aukštis: reguliuojamas, min. 620 mm, max. 1270 mm ( ±50 mm)
2.1.4. | Konstrukcija (rėmas): plieninis, milteliais dengtas. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka)
2.1.5. | Stalviršio medžiaga: laminatas, MDF, arba faneruota plokštė, atspari drėgmei ir dezinfekcijai. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka, šviesus medis)
2.1.6. | Stalviršio apkrova: ne mažiau kaip 120 kg
2.1.7. | Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Gediminas Česnavičius
4583-4046 2025-12-11 15:11:24