Aesculap®   Acculan 4 / ELAN 4 electro

Instructions for use/Technical description

Attachments for small drill GA344 and drill GA844

Gebrauchsanweisung/Technische Beschreibung

Aufsätze für kleine Bohrmaschine GA344 und Bohrmaschine GA844

Mode d’emploi/Description technique

Embouts pour petite perceuse GA344 et perceuse GA844

Instrucciones de manejo/Descripción técnica

Cabezales para taladro pequeño GA344 y taladro GA844

Istruzioni per l’uso/Descrizione tecnica

Terminali per la perforatrice piccola GA344 e la perforatrice GA844

Instruções de utilização/Descrição técnica

Cabeçotes para máquina de furar pequena GA344 e máquina de furar GA844

Gebruiksaanwijzing/Technische beschrijving

Opzetstukken voor kleine boormachine GA344 en boormachine GA844

Bruksanvisning/Teknisk beskrivning

Tillsatser för liten borrmaskin GA344 och borrmaskin GA844

Инструкция по примению/Техническое описание

Насадки для малой дрели GA344 и дрели GA844

Návod k použití/Technický popis

Násadce pro malou vrtačku GA344 a vrtačku GA844

Instrukcja użytkowania/Opis techniczny

Nasadki do małej wiertarki GA344 i wiertarki GA844

Návod na použitie/Technický opis

Nadstavce na malú vŕtačku GA344 a vŕtačku GA844

Kullanım Kılavuzu/Teknik açiklama

Küçük matkap GA344 ve küçük matkap GA844 için başlıklar

사용 설명서 / 기술 설명

소형 드릴 GA344 및 드릴 GA844 용 부착 장치

Naudojimo instrukcija / Techninis aprašas

Priedai, skirti mažam gręžtuvui GA344 ir gręžtuvui GA844

20

18	18	18

19	19

22	19

21

21

B	C	20	21

24

25

27

26

6

23

E

F

A

D

GB870R

GB871R  GB872R  GB878R GB881R

GB882R

GB884R  GB886R

GB887R

GB891R

GB892R

GB894R

7	6	4 5	1

8

9

11

2 3

10

19	18

20

24

25

16

17

12

15

14

13

Aprašas

- Gręžtuvas

- Mygtukas (greičiui valdyti)

- Saugos sklendė

- Sukamoji mova

- Rodyklė

- Priedas su spyruokliuojančiosios įvorės griebtuvu

- Nuėmimo mova

- Įrankio jungtis

- Priedas su tritaškiu griebtuvu

- Priveržimo raktas

- Įrankio jungtis

- Kiršnerio vielos priedas

- Fiksuojamoji svirtis

- Reguliavimo mova

- Kiršnerio vielos griebtuvas

- Gręžtuvo priedas, skirtas rentgeno spinduliams pralaidžiai kampinei pavarai

- Adapteris

- Sagitalinio pjūklo priedas

- Įrankio priedas su L sagitalinio įrankio jungtimi

- Mygtukas, skirtas įrankio laikikliui reguliuoti

- L sagitalinio pjūklo geležtė

- Pjūklo geležtės dalis įrankiui nuimti

- Alyvos purškimo adapteris

- Tiesinio pjūklo priedas

- Įrankio priedas su tiesinio pjūklo įrankio jungtimi

- Tiesinio pjūklo geležtė (pvz. nuo GP550R iki GP576R)

- Lakštinė spyruoklė ant tiesinio pjūklo geležtės, skirta įrankiui nuimti

# Ant prietaiso ir pakuočių esantys ženklai

|  | Dėmesio Sekite svarbią informaciją apie saugą, kaip antai, naudojimo instrukcijoje pateiktus įspėjimus ir atsargumo priemones |
| --- | --- |
|  | Įrenginio nuskaitomas dvimatis kodas Kodą sudaro unikalus serijos numeris, kuris gali būti naudojamas atskiram instrumentui stebėti elektroniniu būdu. Serijos numeris sudarytas pagal bendrąjį standartą sGTIN (GS1). |
|  | Gamintojas |
|  | Pagaminimo data |
| LOT | Gamintojo partijos žymėjimas |
| SN | Gamintojo serijos numeris |
| REF | Gamintojo gaminio numeris |
|  | Temperatūros diapazonas transportuojant ir laikant |
|  | Oro drėgnio diapazonas transportuojant ir laikant |
|  | Atmosferos slėgis transportuojant ir laikant |

Turinys

- Tinkamumas	3

- Bendroji informacija	3

  - Paskirtis	3

  - Pagrindinės funkcijos ir konstrukcijos charakteristikos	4

  - Indikacijos	4

  - Neabejotinos kontraindikacijos	4

  - Santykinės kontraindikacijos	4

- Saugus naudojimas	4

- Gaminio aprašymas	5

  - Tiekiami komponentai.	5

  - Darbui reikalingi komponentai	5

  - Veikimo principas	5

- Paruošimas	5

- Darbas su prietaisu	6

  - Sistemos sąranka	6

    - Priedų prijungimas	6

    - Apsauga nuo netyčinio suaktyvinimo	6

    - Gręžtuvo priedo prijungimas / atjungimas	6

    - Įrankio prijungimas prie priedo ir atjungimas nuo jo	7

  - Funkcijų patikros	8

  - Saugus eksploatavimas	8

- Patvirtinta pakartotinio apdorojimo procedūra	9

  - Bendrosios saugos pastabos	9

  - Bendroji informacija	10

  - Paruošimas naudojimo vietoje	10

  - Paruošimas prieš valant	10

  - Valymas / dezinfekavimas	10

    - Specifiniai gaminio saugos nurodymai dėl pakartotinio apdorojimo procedūros	10

  - Rankinis valymas su dezinfekavimu šluostant	11

  - Automatinis valymas / dezinfekavimas su rankiniu pirminiu valymu	12

    - Rankinis pirminis valymas su šepetėliu	12

    - Mechaninis šarminis valymas ir terminis dezinfekavimas	13

  - Apžiūra, profilaktinė priežiūra ir patikros	14

  - Pakuotė	14

  - Sterilizavimas garais	14

  - Sterilizavimas JAV rinkai	14

  - Laikymas	14

- Priežiūra	14

- Trikčių šalinimo sąrašas	15

- Techninės priežiūros paslaugos	17

- Priedai / atsarginės dalys	17

- Techniniai duomenys	17

  - Klasifikavimas pagal Direktyvą 93/42/EEB	17

  - Charakteristikos, informacija apie standartus	17

  - Veikimo režimas	19

  - Aplinkos sąlygos	19

- Šalinimas	19

- Platintojas JAV / kontaktinis asmuo Kanadoje informacijai

apie gaminį ir skundams	19

# Tinkamumas

►	Gaminio naudojimo instrukcijas ir informacijos apie medžiagų suderinamumą taip pat žr. „Aesculap“ ekstranete adresu https://extranet.bbraun.com.

# Bendroji informacija

## Paskirtis

### Užduotis / funkcija

Rankinis mažas gręžtuvas GA344 ir gręžtuvas GA844 su atitinkamu priedu, naudojamas gręžimo, frezavimo (meduliarinio plėtimo), pjovimo ir sukimo įrankiams valdyti.

### Naudojimo aplinka

Gaminys naudojamas steriliose operacinės zonose, atokiai nuo vietų, kur yra sprogimo pavojus (pavyzdžiui, kur naudojamas grynas deguonis arba anestezinės dujos).

  - Pagrindinės funkcijos ir konstrukcijos charakteristikos	Nuolat veikiančios elektrinės sistemos paprastai kaista. Patariama daryti

pertraukas ir palikti sistemą atvėsti, kaip nurodyta eksploatacinio režimo

Greitis	GB870R GB871R GB872R

GB878R GB881R GB882R GB884R GB886R GB887R GB894R

GB891R GB892R

nuo 0 min-1 iki maks. 320 min-1

nuo 0 min-1 iki maks. 1 250 min-1

nuo 0 min-1 iki maks. 15 750 min-1

lentelėje.

Kaitimas priklauso nuo naudojamo įrankio ir apkrovos. Po tam tikro panaudojimų skaičiaus sistemą reikia atvėsinti. Tokia procedūra neleidžia sistemai perkaisti ir sužaloti pacientą arba naudotoją.

Naudotojas yra atsakingas už tai, kad būtų daromos atitinkamos pertraukėlės.

## Indikacijos

Mažas gręžtuvas GA344 ir gręžtuvas GA844 su atitinkamu priedu ir įrankiu naudojami kaului, kietiems audiniams, kremzlėms ir panašiems į kremzles audiniams, kaulų pakaitinei medžiagai atskirti, šalinti ir formuoti, kaulų kaiščiams įsukti ir išsukti, sukimo įrankiams valdyti ir tempimo vieloms nustatyti.

Sukimosi kryptis

Eksploatavimo režimas

Sukimas į dešinę ir į kairę, vibravimas

Eksploatavimas su neperiodiška apkrova ir nevienodu greičiu (tipas S9 pagal IEC EN 60034-1)

Gręžimas (sukimas laikrodžio rodyklės / priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi):

- 60 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių pertrauka

- 6 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Meduliarinis plėtimas (sukimas laikrodžio rodyklės / priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi):

- 30 sekundžių naudojimas, 30 sekundžių pertrauka

- 8 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Gręžimas (vibravimas):

- 15 sekundžių naudojimas, 15 sekundžių pertrauka

- 3 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Pjūklo režimas su GB891R:

- 30 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių pertrauka

- 4 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Pjūklo režimas su GB892R:

- 30 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių pertrauka

- 5 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

## Neabejotinos kontraindikacijos

Gaminys nėra licencijuotas naudoti centrinei nervų sistemai ir centrinei kraujotakos sistemai.

## Santykinės kontraindikacijos

Ar gaminys bus naudojamas saugiai ir efektyviai, labai priklauso nuo veiksnių, kuriuos naudotojas gali valdyti. Todėl čia pateiktos specifikacijos paremtos tik pagrindinėmis sąlygomis.

Kliniškai sėkmingas gaminio naudojimas priklauso nuo chirurgo turimų žinių ir patirties. Chirurgas privalo nuspręsti, kurias struktūras reikia operuoti, ir įvertinti šioje naudojimo instrukcijoje esančią informaciją.

# Saugus naudojimas

### DĖMESIO

Jeigu šis gaminys naudojamas ne taip, kaip nurodyta, kyla sužalojimo ir medžiagų sugadinimo pavojus! ► Gaminį naudokite tik pagal jo paskirtį.

Remiantis federaliniu įstatymu, šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui ar jam nurodžius!

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamo gaminio naudojimo galimi sužalojimai ir turto sugadinimas! ► Vadovaukitės visų naudojamų gaminių naudojimo instrukcijomis.

Šiame dokumente nėra aprašyti bendrieji rizikos veiksniai, susiję su chirurginėmis procedūromis.

- Operuojantis chirurgas atsako už tai, kad chirurginė procedūra būtų tinkamai atlikta.

- Operuojantis chirurgas turi puikiai suprasti praktinius ir teorinius nustatytų operavimo būdų aspektus.

► Prieš sterilizuodami pirmą kartą, gaminį išimkite iš gabenti skirtos pakuotės ir rankomis ar mechaniškai išvalykite.

► Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminys veikia sklandžiai.

► Kad išvengtumėte pažeidimų dėl netinkamo nustatymo arba veikimo ir kad galiotų garantija ir gamintojo įsipareigojimai:

- Gaminį naudokite tik laikydamiesi šių naudojimo instrukcijų.

- Vadovaukitės saugos ir priežiūros nurodymais.

- Derinkite tik „Aesculap“ gaminius.

► Pasirūpinkite, kad prietaisas ir jo priedai būtų eksploatuojami ir naudojami tik tų asmenų, kurie buvo tinkamai parengti, turi žinių arba patirties.

► Naudojimo instrukcijos turi būti prieinamos personalui.

► Būtinai laikykitės atitinkamų standartų.

► Pasirūpinkite, kad operacinės elektros instaliacija atitiktų IEC/DIN EN reikalavimus.

► Nenaudokite gaminio zonose, kur yra sprogimo pavojus.

► Prieš naudodami sterilizuokite gaminį.

► Naudodami ECCOS laikiklio sistemą, vadovaukitės atitinkamomis TA009721 instrukcijomis; žr. „Aesculap“ ekstranete adresu https://extranet.bbraun.com.

# Gaminio aprašymas

## Tiekiami komponentai

| Kat. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| TA014553 | Naudojimo instrukcijos, priedai, skirti mažam gręžtuvui GA344 ir gręžtuvui GA844 |

### Priedai

| Kat. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| GB870R GA031R | Meduliarinio plėtimo priedas, didelis Jakobo griebtuvas – ir – raktas, skirtas dideliam tritaškiam griebtuvui |
| GB871R | Meduliarinio plėtimo priedas AO, didelis |
| GB872R | Meduliarinio plėtimo priedas „Hudson/Zimmer“ |
| GB878R | Gręžtuvo priedas, skirtas „Synthes 511.300“ |
| GB881R GA031R | Gręžtuvo priedas su dideliu Jakobo griebtuvu – ir – raktas, skirtas dideliam Jakobo griebtuvui |
| GB882R | Gręžtuvo priedas su mažu Jakobo griebtuvu – ir – |

Pakuotėje yra vienas iš tokių priedų (su atitinkamu griebtuvo raktu, jeigu naudojamas):

| Kat. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| GA062R | Griebtuvo raktas, skirtas mažam Jakobo griebtuvui |
| GB884R | Gręžtuvo priedas, AO mažas |
| GB886R | Gręžtuvo priedas „Aesculap“, šešiakampis |
| GB887R | Gręžtuvo priedas, dantų strypui |
| GB891R | Sagitalinio pjūklo priedas |
| GB892R | Tiesinio pjūklo priedas |
| GB894R | Kiršnerio vielos priedas |

## Darbui reikalingi komponentai

- Mažas gręžtuvas GA344 (paruoštas naudoti)

– arba –

- Gręžtuvas GA844 (paruoštas naudoti)

- Įrankis (priklauso nuo indikacijos)

## Veikimo principas

Priedą galima prijungti prie gręžtuvo trijose skirtingose padėtyse, 120° skirtumu.

Prijungus prie gręžtuvo, priedas automatiškai užfiksuojamas. Priedą galima nuimti paspaudžiant sukamąją movą.

Priedo pavara keičia variklio greitį.

Priedai būna su įvairiomis įmontuotomis jungtimis darbiniame gale, kad būtų galima prijungti įvairius įrankius, jeigu reikia, su adapteriu.

# Paruošimas

„Aesculap“ neprisiima atsakomybės, jeigu nesilaikoma tokių taisyklių:

► Nenaudokite gaminių iš atidarytų arba pažeistų sterilių pakuočių.

► Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra matomų gaminio ir jo priedų pažeidimų.

► Naudokite tik puikios techninės būklės gaminius ir jų priedus.

Infekcijos ir užteršimo rizika! Gaminys pristatomas nesterilizuotas! ► Prieš naudodami sterilizuokite gaminį pagal naudojimo instrukcijas.

Sužalojimo ir medžiagų sugadinimo rizika dėl netyčinio gaminio suaktyvinimo! ► Gaminius, kurie nėra aktyviai naudojami, reikia apsaugoti nuo netyčinio suaktyvinimo (padėtis OFF (išjungta)).

Sužalojimo ir medžiagų sugadinimo rizika dėl netinkamo įrankių naudojimo! ► Visada vadovaukitės naudojimo instrukcijoje pateiktais saugos patarimais ir informacija. ► Prijungdami / atjungdami įrankius su pjovimo briaunomis, elkitės atsargiai.

Nenumeskite gaminio, nes taip galite jį sugadinti! ► Naudokite tik puikios techninės būklės gaminius, žr. „Funkcijų patikra“.

Odos ir audinių nudegimo rizika dėl atšipusių įrankių ir netinkamos gaminio priežiūros! ► Naudokite tik puikios techninės būklės įrankius. ► Pakeiskite atšipusius įrankius. ► Tinkamai prižiūrėkite gaminį, žr. priežiūros vadovą.

Darbas su prietaisu

### ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

  - Sistemos sąranka

Sužalojimo pavojus dėl netinkamo konfigūravimo, naudojant papildomus komponentus! ► Pasirūpinkite, kad visų naudojamų komponentų klasifikavimas atitiktų gaminio klasifikavimą (pavyzdžiui, tipas BF arba tipas CF).

Priedų prijungimas

PAVOJUS

Derinti šioje instrukcijoje neaprašytus priedus leidžiama tik tuo atveju, jeigu jie atitinka specialiąją paskirtį ir tai nepažeidžia prietaisų veikimo ir saugos charakteristikų.

Visos konfigūracijos turi atitikti pagrindinį standartą IEC/EN/DIN 60601-1. Asmuo, jungiantis prietaisus vieną su kitu, atsako už konfigūravimą ir privalo pasirūpinti, kad atitiktų pagrindinį standartą IEC/EN/DIN 60601-1 arba atitinkamus šalies standartus.

► Vadovaukitės atskirų priedų naudojimo instrukcijomis.

► Jei turite klausimų, susisiekite su „B. Braun“ / „Aesculap“ partneriu arba „Aesculap“ techninės priežiūros tarnyba adresu, kuris nurodytas skyriuje „Techninės priežiūros paslaugos“.

### Apsauga nuo netyčinio suaktyvinimo

Kad būtų išvengta netyčinio gręžtuvo suaktyvinimo keičiant įrankį arba priedą, galima užrakinti greičio valdymo mygtuką.

Greičio valdymo mygtuko 2 užrakinimas:

► Pasukite saugos sklendę 3 į padėtį OFF (išjungta).

Greičio valdymo mygtukas 2 yra užblokuotas ir gaminio 1 negalima eksploatuoti.

Greičio valdymo mygtuko 2 atrakinimas:

► Pasukite saugos sklendę 3 į padėtį ON (įjungta).

Greičio valdymo mygtukas 2 yra atrakintas ir gaminį 1 galima eksploatuoti.

Pastaba

Daugiau informacijos apie mažą gręžtuvą GA344, žr. TA014550 ir TA014551 (informacinis leidinys).

Daugiau informacijos apie gręžtuvą GA844, žr. TA014436 ir TA014437 (informacinis leidinys).

Sužalojimo rizika prijungiant / atjungiant priedus / įrankius, kai saugos sklendė yra padėtyje ON (įjungta), dėl netyčinio gaminio suaktyvinimo! ► Priedus / įrankius prijunkite / atjunkite tik saugos sklendei esant padėtyje OFF (išjungta).

Gręžtuvo priedo prijungimas / atjungimas

ĮSPĖJIMAS

► Apsaugokite gręžtuvą 1 nuo netyčinio suaktyvinimo, pasinaudodami saugos sklende 3, žr. „Apsauga nuo netyčinio suaktyvinimo“.

### Sujungimas

Pastaba

„Aesculap“ rekomenduoja prijungti tiesinio pjūklo priedą 24 taip, kad žyma

„TOP“ būtų nukreipta į viršų ir sulygiuota su gręžtuvu.

► Stumkite priedą 6/9/12/16/18/24 į gręžtuvą 1, kol užsifiksuos.

► Patraukite už priedo 6/9/12/16/18/24, kad patikrintumėte, ar užsifiksavo.

### Atjungimas

► Pasukite movą 4 rodyklės 5 kryptimi ir kartu ištraukite priedą 6/9/12/16/18/24 iš gręžtuvo 1.

Sužalojimo rizika prijungiant / atjungiant priedus / įrankius, kai saugos sklendė yra padėtyje ON (įjungta), dėl netyčinio gaminio suaktyvinimo! ► Priedus / įrankius prijunkite / atjunkite tik saugos sklendei esant padėtyje OFF (išjungta).

Įrankio prijungimas prie priedo ir atjungimas nuo jo

ĮSPĖJIMAS

► Pasirūpinkite, kad įrankio jungties tipas atitiktų priedo tipą.

### Priedai su spartaus prijungimo griebtuvu GB871R / GB872R / GB884R / GB886R / GB887R

Prijungimas:

► Patraukite atgal nuėmimo movą 7.

► Įkiškite įrankio ašį į tinkamą vietą iki priedo 6 įrankio laikiklio 8 stabdiklio.

► Paleiskite nuėmimo movą 7.

Įrankis yra prijungtas.

► Patraukite už įrankio, norėdami patikrinti, ar jis tvirtai prijungtas.

Atjungimas:

► Patraukite atgal nuėmimo movą 7.

► Ištraukite įrankį.

### Priedai su tritaškiu griebtuvu GB870R / GB881R / GB882R

Prijungimas:

► Su raktu 10 išplėskite tritaškį griebtuvą.

► Įkiškite įrankio ašį į tinkamą vietą iki priedo 9 įrankio laikiklio 11 stabdiklio.

► Suspauskite ir priveržkite tritaškį griebtuvą 10.

► Patraukite už įrankio, norėdami patikrinti, ar jis tvirtai prijungtas.

Atjungimas:

► Su raktu 10 išplėskite tritaškį griebtuvą.

► Ištraukite įrankį.

Sužalojimo rizika naudojant ilgas kreipiamąsias vielas! ► Ilgoms kreipiamosioms vieloms naudokite Kiršnerio vielos apsauginę movą.

Kiršnerio vielos priedas GB894R

ĮSPĖJIMAS

Pastaba

Kreipiamosioms vieloms įvesti rekomenduojama naudoti specialų Kiršnerio vielos griebtuvą. Šis greito veikimo griebtuvo adapteris užtikrina greitą ir lengvą gręžimo vielų įtempimą.

Siekiant išvengti sužalojimo, kai naudojamos ilgos kreipiamosios vielos, reikia naudoti Kiršnerio vielos apsauginę movą.

Daugiau informacijos apie GA344, žr. TA014550 ir TA014551 (informacinis leidinys). Daugiau informacijos apie GA844, žr. TA014436 ir TA014437 (informacinis leidinys). Kiršnerio vielos priede galima nustatyti tokius skersmenis:

- nuo 0,6 mm iki 1,2 mm

- nuo 1,2 mm iki 2,2 mm

- nuo 2,2 mm iki 3,2 mm

Kiršnerio vielos naudojimas:

► Pasirūpinkite, kad fiksuojamoji svirtis 13 būtų pradinėje padėtyje (nesuaktyvinta būsena).

► Nustatykite reikiamą Kiršnerio vielos priedo 12 reguliavimo movos 14 skersmenų diapazoną:

- Pastumkite atgal reguliavimo movą 14 ir sukite, kol bus nustatytas reikiamas skersmenų diapazonas.

- Paleiskite reguliavimo movą 14. Pasirūpinkite, kad reguliavimo mova 14 užsifiksuotų.

► Kiškite Kiršnerio vielą į Kiršnerio vielos griebtuvą 15, kol bus išlindusi reikiamo ilgio atkarpa.

Priedo automatinis suspaudimo mechanizmas laiko Kiršnerio vielą reikiamoje padėtyje.

Kiršnerio vielos įtempimas:

► Patraukite už fiksuojamosios svirties 13 ir laikykite norimoje padėtyje.

Kuo toliau atitraukiama svirtis, tuo stipriau įtempiama Kiršnerio viela.

Pastaba

Kiršnerio viela liks įtempta tik tol, kol bus atitraukta fiksuojamoji svirtis. Jeigu fiksuojamoji svirtis paleidžiama, ji grįš į pradinę padėtį ir Kiršnerio viela laisvai judės.

### Gręžtuvo priedas, skirtas rentgeno spinduliams pralaidžiai kampinei pavarai GB878R

Šis gręžtuvo priedas leidžia prijungti rentgeno spinduliams pralaidžią kampinę pavarą, skirtą skylėms kauluose gręžti, kontroliuojant rentgeno aparatu.

Gręžtuvo priedas tinkamas naudoti tik su rentgeno spinduliams pralaidžia kampine pavara 511.300 iš įmonės „Synthes“.

► Vadovaukitės įmonės „Synthes“ teikiamos rentgeno spinduliams pralaidžios kampinės pavaros 511.300 naudojimo instrukcijos nurodymais.

Rentgeno spinduliams pralaidžios kampinės pavaros prijungimas prie priedo GB878R:

► Stumkite rentgeno spinduliams pralaidžią kampinę pavarą iki stabdiklio ant gręžtuvo priedo 17.

► Jeigu reikia, šiek tiek pajudinkite rentgeno spinduliams pralaidų įrenginį.

Rentgeno spinduliams pralaidžios kampinės pavaros atjungimas nuo priedo GB878R:

► Stipriai patraukite rentgeno spinduliams pralaidžią kampinę pavarą nuo gręžtuvo priedo.

Įrankio prijungimas / atjungimas rentgeno spinduliams pralaidžioje kampinėje pavaroje:

► Vadovaukitės įmonės „Synthes“ teikiamos rentgeno spinduliams pralaidžios kampinės pavaros 511.300 naudojimo instrukcijos nurodymais.

### Sagitalinio pjūklo priedas GB891R

Prijungimas:

► Įkiškite pjūklo geležtę 21 su į viršų nukreipta žyma „L“ į įrankių laikiklio 19 lizdą, žr. A pav. Pasirūpinkite, kad šoniniai pjūklo geležtės stabdikliai remtųsi į įrankio laikiklį.

Įrankis užsifiksuoja.

► Patraukite už priedo 21, norėdami patikrinti, ar tinkamai prijungta.

Atjungimas:

Pastaba

Paciento audinių koaguliacija arba paciento nudegimo rizika dėl karšto prietaiso! ► Nenaudokite gręžimo priedų frezavimo įrankiams valdyti. ► Nenaudokite meduliarinio frezavimo priedų gūžduobei frezuoti. ► Vėsinkite įrankį per operaciją. ► Laikykite prietaisą / įrankį pacientams nepasiekiamoje vietoje. ► Palikite prietaisą / įrankį atvėsti. ► Keisdami įrankį naudokite audinį, kad apsisaugotumėte nuo nudegimo.

Infekcijos rizika dėl aerozolio susidarymo! Sužalojimo rizika dėl nuo įrankio atitrūkusių dalelių! ► Naudokite tinkamas apsaugos priemones (pavyzdžiui, vandens nepraleidžiančius apsauginius drabužius, veido apsaugas, apsauginius akinius, siurbimą).

Sužalojimo ir (arba) gedimo rizika! ► Prieš naudodamiesi prietaisu visada atlikite funkcijų patikrą.

Kad būtų lengviau atjungti įrankį, nustatykite įrankio laikiklį 45° (žr. B pav.) arba 90° (žr. C pav.) kampu, žr. „Įrankių laikiklio reguliavimas“.

► Norėdami išimti įrankį, stumtelėkite žemyn aukso spalvos plokštelę 22 ant pjūklo geležtės 21 ir ją laikykite.

► Ištraukite pjūklo geležtę 21 iš įrankių laikiklio 19.

Įrankių laikiklio reguliavimas:

► Paspauskite ir laikykite įrankių laikiklio reguliavimo mygtuką 20 paspaudę.

► Sukite įrankių laikiklį 19 į norimą padėtį (–90° / –45° / 0° / 45° / 90°), žr. B pav. ir C pav.

► Paleiskite įrankių laikiklio reguliavimo mygtuką 20 ir pritvirtinkite įrankių laikiklį 19, užfiksuodami jį vietoje. Jeigu reikia, šiek tiek pajudinkite įrankių laikiklį atgal ir pirmyn.

### Tiesinio pjūklo priedas GB892R

Prijungimas:

► Įkiškite tiesinio pjūklo geležtės 26 prijungimo galą į lizdą įrankių laikiklyje 25, žr. D pav.

Tiesinio pjūklo geležtė užsifiksuoja vietoje.

► Patraukite už tiesinio pjūklo geležtės 26, norėdami patikrinti, ar tinkamai prijungta.

Atjungimas:

► Atsargiai paspauskite ir laikykite aukso spalvos įrankio išėmimo detalę ant tiesinio pjūklo geležtės 27.

► Ištraukite tiesinio pjūklo geležtę 26 iš įrankių laikiklio 25.

  - Funkcijų patikros

Funkcijų patikrą reikia atlikti prieš kiekvieną naudojimą ir po kiekvieno priedo ar įrankio keitimo per operaciją.

► Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas priedas. Kad tai patikrintumėte, patraukite už priedo.

► Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas įrankis. Norėdami tai patikrinti, patraukite už įrankio.

► GB891R: patikrinkite, ar įrankių priedas užfiksuotas vietoje. Norėdami tai patikrinti, pasukite įrankių priedą.

► Patikrinkite, ar įrankių geležtės mechaniškai nepažeistos.

► Atrakinkite gręžtuvą (padėtis ON (įjungta)).

► Trumpam paleiskite gręžtuvą maksimaliu greičiu abiem kryptimis.

► Patikrinkite, ar abiem atvejais sukimosi kryptis tinkama.

► Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas, veikdamas neskleidžia neįprasto triukšmo, pernelyg stipriai nevibruoja ir nekaista.

► Nenaudokite prietaiso, jeigu jis pažeistas arba sugedęs.

► Jei prietaisas pažeistas, nenaudokite jo.

## Saugus eksploatavimas

### ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo rizika naudojant prietaisą už rodinio lauko ribų! ► Prietaisu naudokitės tik matymo lauke.

Sužalojimo ir įrankio / sistemos sugadinimo rizika! Besisukantis įrankis gali įtraukti dangalus (pavyzdžiui, audinius) ► Per operaciją neleiskite įrankiui liestis su dangalais (pavyzdžiui, audiniais).

Sužalojimo rizika dėl netyčia atjungtos pjūklo geležtės! ► Per operaciją nepaspauskite sagitalinio pjūklo geležtės nuėmimo mygtuko. ► Per operaciją nepaspauskite tiesinio pjūklo įrankio nuėmimo lakštinės spyruoklės. ► Pakeitę kurį nors įrankį patikrinkite apsauginę įrankio fiksaciją.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso eksploatavimas

Pastaba

Daugiau informacijos apie mažo gręžtuvo GA344 eksploatavimą, žr. TA014550 ir TA014551 (informacinis leidinys).

Daugiau informacijos apie gręžtuvo GA844 eksploatavimą, žr. TA014436 ir TA014437 (informacinis leidinys).

► Paleiskite gręžtuvą vidutiniu greičiu.

► Spauskite vidutiniškai stipriai, kad nepraslystų.

► Nelenkite įrankio, nes gali nulūžti.

► Naudokite tokius gręžimo priedus:

- GB881R

- GB882R

- GB884R

- GB886R

- GB887R

► Naudokite tokius frezavimo (meduliarinio plėtimo) priedus:

- GB870R

- GB871R

- GB872R

► Naudokite tokius priedus Kiršnerio vieloms įvesti:

- GB894R

► Rentgeno spinduliams pralaidžiai kampinei transmisijai 511.300 ir įmonės „Synthes“ naudokite tik tokį priedą:

- GB878R

► Naudokite tokius pjovimo priedus:

- GB891R

- GB892R

# Patvirtinta pakartotinio apdorojimo procedūra

## Bendrosios saugos pastabos

Pastaba

Pakartotinai apdorodami vadovaukitės nacionalinių įstatymų reikalavimais, nacionaliniais ir tarptautiniais standartais bei direktyvomis ir vietinėmis klinikinės higienos instrukcijomis.

Pastaba

Pacientams, kuriems įtariama Kroicfeldo-Jakobo liga (CJD) arba galimi CJD variantai, reikia taikyti atitinkamus šalyje galiojančius reikalavimus dėl pakartotinio gaminių apdorojimo.

Pastaba

Pirmumas turėtų būti teikiamas mechaniniam, o ne rankiniam apdorojimui, nes šis metodas leidžia pasiekti geresnius ir patikimesnius rezultatus.

Pastaba

Atkreipkite dėmesį, kad sėkmingą šio medicinos prietaiso pakartotinį apdorojimą galima užtikrinti tik prieš tai patvirtinus pakartotinio apdorojimo metodą. Už tai atsako operatorius / pakartotinį apdorojimą atliekantis technikas.

Patikrai naudojamos rekomenduojamos cheminės medžiagos.

Pastaba

Jei galutinė sterilizacija neatliekama, privalu naudoti virusus naikinančią dezinfekcijos priemonę.

Pastaba

Naujausios informacijos apie pakartotinį apdorojimą ir medžiagų suderinamumą taip pat žr. „Aesculap“ ekstranete adresu https://extranet.bbraun.com.

Patikrinta sterilizavimo garais procedūra buvo atlikta panaudojant „Aesculap“ sterilaus konteinerio sistemą.

## Bendroji informacija

Galimas prietaiso gedimas dėl netinkamų valymo / dezinfekavimo medžiagų ir (arba) per aukštos temperatūros! ► Pagal gamintojo teikiamas instrukcijas naudokite valymo ir dezinfekavimo medžiagas, kurios - patvirtintos plastikinėms medžiagoms ir aukštos kokybės plienui, - nekenkia minkštikliams (pvz., silikonui). ► Nenaudokite valymo medžiagų, kurių sudėtyje yra acetono. ► Paisykite koncentracijos, temperatūros ir poveikio trukmės specifikacijų. ► Atlikdami cheminį valymą / dezinfekavimą, neviršykite maksimalios 60 °C temperatūros. ► Atlikdami terminį dezinfekavimą su FD vandeniu, neviršykite maksimalios 96 °C temperatūros. ► Džiovinkite gaminį bent 10 minučių maksimalioje 120 °C temperatūroje.

Išdžiūvusios ar prilipusios chirurginės medžiagos gali apsunkinti valymą, valymas gali būti neveiksmingas, dėl jų gali kilti korozija. Todėl laiko tarpas nuo panaudojimo iki apdorojimo neturėtų būti ilgesnis nei 6 val.; be to, prieš valant negalima naudoti prilipimą sukeliančios temperatūros > 45 °C ar prilipimą sukeliančių dezinfekcinių medžiagų (veikliosios medžiagos – aldehidai / alkoholis).

Perteklinis neutralizuojančių medžiagų ar šarminių valiklių naudojimas gali sukelti cheminį poveikį ir (arba) išblukinti, todėl lazeriu padarytos žymos gali tapti nematomos arba prietaisu nenuskaitomos.

Likučiai, kurių sudėtyje yra chloro arba chlorido (pavyzdžiui, chirurginiai likučiai, vaistai, valymui, dezinfekavimui ir sterilizavimui skirti vandeniniai druskų tirpalai), ant nerūdijančiojo plieno gali būti korozijos (taškinės korozijos, tempimo korozijos) priežastis ir todėl gadinti prietaisą. Jas reikia pašalinti kruopščiai skalaujant demineralizuotu vandeniu, tada nudžiovinti.

Jeigu reikia, padžiovinkite papildomai.

Gaminiui apdoroti gali būti naudojami tik cheminiai preparatai, kurie buvo išbandyti ir aprobuoti (pvz., VAH arba FDA leidimas ar CE ženklas), taip pat yra tinkami gaminio medžiagoms pagal cheminio preparato gamintojo rekomendacijas. Reikia griežtai laikytis visų cheminės medžiagos gamintojo nurodytų naudojimo taisyklių. Jeigu jų nebus laikomasi, gali kilti toliau nurodytų problemų:

- matomi medžiagos pasikeitimai (pavyzdžiui, blukimas arba titano arba aliuminio spalvos

pasikeitimas). Kad akivaizdžiai pasikeistų aliuminio paviršius, reikia, kad naudojimo / apdorojimo tirpalo pH būtų didesnis nei 8.

- Medžiagos pažeidimai, kaip antai, korozija, įtrūkiai, lūžiai, priešlaikinis senėjimas arba išsipūtimas.

► Nenaudokite metalinių šepečių ar kitų abrazyvinių medžiagų, kurios gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti koroziją.

► Išsamesnės informacijos apie higieniškai saugų ir medžiagas tausojantį / vertę išlaikantį pakartotinį apdorojimą žr. adresu www.a-k-i.org,, nuoroda į publikacijas, raudona brošiūra – „Tinkama instrumentų priežiūra“.

## Paruošimas naudojimo vietoje

► Nuo gaminio nuimkite visus prijungtus komponentus (įrankius ir priedus).

► Nuo gręžtuvo nuimkite priedą.

► Kiek įmanoma, pašalinkite visus chirurginius likučius sudrėkintu, nesipūkuojančiu audiniu.

► Įdėkite sausą gaminį į sandarų atliekų konteinerį ir per 6 valandas jį perduokite valyti ir dezinfekuoti.

## Paruošimas prieš valant

► Prieš pirmąjį automatinį valymą / dezinfekavimą: sudėkite ECCOS laikiklius į tinkamą dėklą.

► Sudėkite gaminius į tinkamas ECCOS laikiklių vietas, žr. E pav.

### Kiršnerio vielos priedas GB894R

► Nustatykite reguliavimo movą didžiausiam Kiršnerio vielos skersmeniui.

## Valymas / dezinfekavimas

### Specifiniai gaminio saugos nurodymai dėl pakartotinio apdorojimo procedūros

DĖMESIO

Pastaba

Nurodyta džiovinimo trukmė yra tik orientacinė. Ją reikėtų pasirinkti įvertinant konkrečias sąlygas (pvz., apkrovą) ir atitinkamai koreguoti.

## Rankinis valymas su dezinfekavimu šluostant

| Etapas | Veiksmas | T [°C/°F] | t [min] | Konc. [%] | Vandens kokybė | Cheminės medžiagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pirminis valymas | KT (šaltas) | ≥2 | - | D-W | Kol iš pažiūros švarus |
| II | Plovimas fermentiniu tirpalu | KT (šaltas) | ≥2 | 0,8 | GD-V | pH neutralus* |
| III | Tarpinis skalavimas | KT | ≥5 | - | D-W | – |
| IV | Džiovinimas | KT | - | - | - | – |
| V | Dezinfekavimas šluoste | - | > 1 | - | - | „Meliseptol HBV“ šluostės, 50 % propan-1-olio |
| VI | Baigiamasis skalavimas | KT (šaltas) | 0,5 | - | FD–W | – |
| VII | Džiovinimas | KT | - | - | - | – |

D–W:	Geriamasis vanduo

FD–W:	Vanduo, iš kurio visiškai pašalintos druskos (demineralizuotas, mažos mikrobiologinių teršalų kiekis: bent geriamojo vandens kokybė)

KT:	Kambario temperatūros

*	Patvirtinta su fermentiniu valikliu „Cidezyme Johnson & Johnson“

► Neplaukite prietaiso ultragarso vonelėje ir nepanardinkite į jokį skystį. Nedelsdami leiskite prasiskverbusiam skysčiui ištekėti; antraip kyla korozijos ir funkcijų praradimo pavojus.

### I etapas

► Lankstūs komponentai (pavyzdžiui, movos) valomi judės.

► Plaukite prietaisą tekančiu vandeniu, pašveisdami tinkamu plastikiniu šepetėliu, kol nuo paviršių pašalinsite visus matomus likučius.

► Kiaurymę šveiskite su valymo šepetėliu TA011944, o sunkiai pasiekiamas vietas su tinkamu plastikiniu valymo šepetėliu bent 1 min.

Pastaba

Išsamios informacijos apie sunkiai pasiekiamus paviršius žr. „Acculan“ informaciją apie pirminį valymą ir priežiūrą TA016000 („Aesculap“ ekstranete adresu https://extranet.bbraun.com).

### II etapas

► Dėl tinkamos koncentracijos, skiedimo, temperatūros ir vandens kokybės žr. fermentinio valiklio naudojimo instrukcijas.

► Purkškite produktus su neutralaus pH fermentiniu tirpalu, leiskite mirkti bent 2 minutes ir tada nuvalykite.

### III etapas

► Lankstūs komponentai (pavyzdžiui, movos) valomi judės.

► Skalaukite prietaisą iš čiaupo tekančiu vandeniu bent 5 minutes.

► Dėl tinkamos koncentracijos, skiedimo, temperatūros ir vandens kokybės žr. fermentinio valiklio naudojimo instrukcijas.

► Teršalus reikėtų šalinti nesipūkuojančiu audiniu arba minkštu šepetėliu, sudrėkintu fermentiniu valikliu.

► Lanksčius komponentus (kaip antai, movas) ir kiaurymes reikia skalauti 20 sekundžių vandens pistoletu (šaltas vanduo, bent 2,5 baro slėgis).

► Po rankinio valymo patikrinkite, ar ant matomų paviršių ir lanksčių komponentų vietose nėra likučių.

► Jeigu reikia, pakartokite valymo procesą (nuo 1 iki 3 etapo).

### IV etapas

► Per džiovinimo fazę džiovinkite prietaisą tinkamomis priemonėmis, kaip antai, nesipūkuojančiu audiniu, suslėgtu oru.

### V etapas

► Nušluostykite visus gaminio paviršius vienkartine dezinfekuojančia šluoste.

### VI etapas

► Praėjus nustatytam reakcijos laikui, skalaukite dezinfekuotus paviršius bent 1 minutę tekančiu demineralizuotu vandeniu.

► Visiškai nusausinkite visą likusį vandenį.

### VII etapas

► Per džiovinimo fazę džiovinkite prietaisą tinkamomis priemonėmis, kaip antai, nesipūkuojančiu audiniu, suslėgtu oru.

## Automatinis valymas / dezinfekavimas su rankiniu pirminiu valymu

Pastaba

Valymo ir dezinfekavimo prietaisas turi būti testuotas ir patvirtintas kaip veiksmingas (pvz., turi turėti FDA patvirtinimą arba CE ženklą pagal DIN EN ISO 15883).

Pastaba

Apdorojimo procedūroms naudojamą valymo ir dezinfekavimo prietaisą būtina reguliariai techniškai apžiūrėti ir tikrinti.

### Rankinis pirminis valymas su šepetėliu

| Etapas | Veiksmas | T [°C/°F] | t [min] | Konc. [%] | Vandens kokybė | Cheminė medžiaga / pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Skalavimas | KT (šaltas) | - | - | GD-V | Kol iš pažiūros švarus |
| II | Šveitimas | KT (šaltas) | - | - | GD-V | Kol iš pažiūros švarus |

D–W:	Geriamasis vanduo

KT:	Kambario temperatūros

► Neplaukite prietaiso ultragarso vonelėje ir nepanardinkite į jokį skystį. Nedelsdami leiskite prasiskverbusiam skysčiui ištekėti; antraip kyla korozijos ir funkcijų praradimo pavojus.

► Kiršnerio vielos priedui GB894R: nustatykite reguliavimo movą didžiausiam Kiršnerio vielos skersmeniui.

### I etapas

► Lankstūs komponentai (pavyzdžiui, movos) valomi judės.

► Kruopščiai plaukite prietaisą tekančiu vandeniu.

### II etapas

► Lankstūs komponentai (pavyzdžiui, movos) valomi judės.

► Kiaurymę šveiskite su valymo šepetėliu TA011944, o sunkiai pasiekiamas vietas su tinkamu plastikiniu valymo šepetėliu bent 1 min.

► Po rankinio paruošimo patikrinkite, ar ant matomų paviršių nėra likučių, ir, jeigu reikia, pakartokite pirminio valymo procesą.

Pastaba

Išsamios informacijos apie sunkiai pasiekiamus paviršius žr. „Acculan“ informaciją apie pirminį valymą ir priežiūrą TA016000 („Aesculap“ ekstranete adresu https://extranet.bbraun.com).

### Mechaninis šarminis valymas ir terminis dezinfekavimas

Prietaiso tipas: vienos kameros valymo / dezinfekavimo prietaisas, be ultragarso

| Etapas | Veiksmas | T [°C/°F] | t [min] | Vandens kokybė | Cheminė medžiaga / pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pirminis skalavimas | < 25/77 | 3 | GD-V | - |
| II | Plovimas | 55/131 | 10 | FD–W | - Koncentratas, šarmas: – pH ~ 13 – <5 anijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga - 0,5 darbinis tirpalas – pH ~ 11* |
| III | Tarpinis skalavimas | > 10/50 | 1 | FD–W | - |
| IV | Terminis dezinfekavimas | 90/194 | 5 | FD–W | - |
| V | Džiovinimas | - | - | - | min. 10 min, esant 120 °C |

D-W:	Geriamasis vanduo

FD–W:	Vanduo, iš kurio visiškai pašalintos druskos (demineralizuotas, mažos mikrobiologinių teršalų kiekis: bent geriamojo vandens kokybės)

*Rekomenduojama: „BBraun Helimatic“ šarminis valiklis

► Kiršnerio vielos priedui GB894R: nustatykite reguliavimo movą didžiausiam Kiršnerio vielos skersmeniui.

► Sudėkite prietaisą į tinkamas ECCOS laikiklių vietas, žr. E pav.

► Tada prijunkite vidinio skalavimo prietaisą prie ECCOS laikiklio ir prijunkite valymo / dezinfekavimo prietaiso / skalavimo vežimėlio skalavimo jungtį.

► Po automatinio valymo / dezinfekavimo patikrinkite, ar ant matomų paviršių nėra likučių ir, jeigu reikia, pakartokite valymo / dezinfekavimo procesą.

## Apžiūra, profilaktinė priežiūra ir patikros

► Palaukite, kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros.

► Po kiekvieno valymo ir dezinfekavimo maždaug 2 s įpurkškite į prietaisą „Aesculap STERILIT Power Systems“ purškiamosios alyvos GB600 su alyvos purškimo adapteriu 23 GB600880 (žalias), žr. F pav.

Pastaba

Be to „Aesculap“ rekomenduoja kartais apipurkšti judančias dalis (kaip antai, mygtukus, movas, dengiamuosius dangtelius) „Aesculap STERILIT-Power- Systems“ purškiamąja alyva.

► Po kiekvieno prietaiso valymo ir dezinfekavimo patikrinkite švarumą, ar nėra pažeidimų, veikimą, ar nėra neįprasto veikimo triukšmo, ar pernelyg stipriai nevibruoja.

► Jei prietaisas pažeistas, nenaudokite jo.

## Pakuotė

► Vadovaukitės atitinkamų pakavimo ir laikymo prietaisų naudojimo instrukcijomis (pvz., „Aesculap- ECCOS“ laikiklių sistemos naudojimo instrukcijomis TA009721).

► Sudėkite gaminius į tinkamas ECCOS laikiklių vietas, žr. E pav.

► Tinkamai supakuokite padėklus sterilizavimo procesui atlikti (pvz., į „Aesculap“ sterilias talpyklas).

► Pasirūpinkite, kad pakuotė apsaugotų nuo prietaiso užteršimo.

## Sterilizavimas garais

Pastaba

Prieš sterilizuodami nuo gaminio nuimkite visus prijungtus komponentus (įrankius, priedus).

► Pasirūpinkite, kad sterilizavimo tirpalas patektų ant visų išorinių ir vidinių paviršių (pvz., atidarykite visus vožtuvus ir čiaupus).

► Naudokite patvirtintą sterilizavimo metodą:

- Sterilizavimas garais naudojant frakcinio vakuumo procesą

- Garinis sterilizatorius pagal DIN EN 285 ir patvirtintas pagal DIN EN ISO 17665

- Sterilizavimas naudojant frakcinį vakuumo procesą, esant 132 °C / laikymo trukmė 4 min

Sterilizuojant kelis gaminius viename gariniame sterilizatoriuje:

► Pasirūpinkite, kad nebūtų viršyta maksimali leidžiama gamintojo nurodyta garinio sterilizatoriaus įkrova.

## Sterilizavimas JAV rinkai

- „Aesculap“ nerekomenduoja prietaiso sterilizuoti taikant momentinės sterilizacijos ar cheminės sterilizacijos metodą.

- Sterilizuoti galima taikant standartinį pirminio vakuumo ciklą gariniame autoklave.

Norint pasiekti sterilumo tikslumo lygį 10-6, „Aesculap“ rekomenduoja tokius parametrus:

| „Aesculap Orga“ padėklas / sterilus konteineris (perforuotu dugnu) Minimalūs ciklo parametrai* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterilizavimo metodas | Temp. | Laikas | Minimalus džiovinimo laikas |
| „Prevacuum“ | 270 °F / 275 °F | 4 min | 20 min |

*„Aesculap“ patvirtino pirmiau nurodytą sterilizavimo ciklą ir atitinkamus duomenis laiko faile. Šių instrumentų sterilizavimo ir laikymo procedūros patikra atlikta bendrovės „Aesculap“ steriliame konteineryje, gavus Maisto ir vaistų administracijos (FDA) leidimą. Galimi ir kiti sterilizavimo ciklai, tačiau asmenims arba ligoninėms, nenaudojantiems rekomenduojamo metodo, patartina kitus būdus patvirtinti naudojant atitinkamas laboratorines metodikas. Sterilumui po apdorojimo procedūros užtikrinti naudokite FDA patvirtintus priedus, kaip antai, įvynioklius, maišelius ir kt.

## Laikymas

► Sterilius prietaisus laikykite sterilioje nuo dulkių apsaugotoje pakuotėje, sausoje, tamsioje kontroliuojamos temperatūros vietoje.

# Priežiūra

Kad gaminys patikimai veiktų, jam reikia bent kartą per metus atlikti techninę priežiūrą.

Dėl tokių paslaugų kreipkitės į vietinį „B. Braun“ / „Aesculap“ atstovą, žr. „Techninės priežiūros paslaugos“.

# Trikčių šalinimo sąrašas

► Jeigu sugedusius gaminius remontuoja „Aesculap“ techninės priežiūros tarnyba, žr. „Techninės priežiūros paslaugos“.

| Problema | Priežastis | Kaip nustatyti | Sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Prietaisas pernelyg įkaito | Pernelyg intensyvus naudojimas | Priedas labai karštas | Vadovaukitės naudojimo instrukcija (eksploatavimo režimas). |
|  | Sugedusi priedo pavara / sugedę rutuliniai guoliai | Priedas labai karštas | Vadovaukitės naudojimo instrukcija (paruošimas, priežiūra). Profilaktiškai: sutepkite priedą prieš kiekvieną sterilizavimą. Priedą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Pažeidimas numetant, prietaisas sugadintas | Priedas labai karštas | Pasirūpinkite, kad gamintojas pataisytų priedą. |
|  | Atšipęs įrankis | Įrankio ir prietaiso kaitimas | Pakeiskite įrankį. |
| Nepakanka galios | Prietaisas sukasi į kairę | Dantytas įrankis sukasi priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi | Dantyti įrankiai turi suktis tik laikrodžio rodyklės kryptimi. |
|  | Sugedęs priedas | Priedas labai karštas | Vadovaukitės naudojimo instrukcija (paruošimas, priežiūra). Profilaktiškai: sutepkite priedą prieš kiekvieną sterilizavimą. Vadovaukitės naudojimo instrukcija (eksploatavimo režimas). Pasirūpinkite, kad gamintojas pataisytų priedą. |
|  | Atšipęs įrankis | Susidėvėjo įrankio geležtės | Pakeiskite įrankį. |
| Garsus veikimo triukšmas | Sugedusi priedo pavara / sugedę rutuliniai guoliai | Garsus, pastebimas triukšmas veikiant | Vadovaukitės naudojimo instrukcija (paruošimas, priežiūra). Profilaktiškai: sutepkite priedą prieš kiekvieną sterilizavimą. Priedą turi remontuoti gamintojas. |
| Priedas neprisijungia arba neatsijungia. | Netinkamas priedas | Priedas netinka | Naudokite tinkamą gręžimo priedą. |
|  | Deformuota / sugedusi priedo jungtis | Priedą sudėtinga prijungti arba visai neįmanoma to padaryti | Priedą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Deformuota / sugedusi gręžtuvo jungtis | Priedą sudėtinga prijungti arba visai neįmanoma to padaryti | Gręžtuvą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Sunkiai juda gręžtuvo mova | Priedas netinka | Pasukite ir laikykite gręžtuvo movą, tada prijunkite priedą. Jeigu reikia, pasukite movą atgal. Profilaktiškai: prieš kiekvieną sterilizavimą patepkite gręžtuvo movą. |
| Įrankis neprisijungia arba neatsijungia. | Netinkamas įrankis | Įrankis neužsifiksuoja | Naudokite priedui tinkamą įrankį. |
|  | Deformuota / sugedusi įrankio jungtis | Įrankį sudėtinga prijungti arba neįmanoma to padaryti | Naudokite naują įrankį. |
|  | Deformuota / sugedusi priedo jungtis | Įrankį sudėtinga prijungti arba neįmanoma to padaryti | Priedą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Nešvari įrankio jungtis | Įrankį sudėtinga prijungti arba neįmanoma to padaryti | Nuvalykite arba naudokite naują įrankį. Nuvalykite priedą. |

| Problema | Priežastis | Kaip nustatyti | Sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| GB894R: Kiršnerio vielos negalima įkišti į Kiršnerio vielos griebtuvą | Netinkamai nustatytas Kiršnerio vielos griebtuvas | Kiršnerio vielos skersmuo neatitinka nustatytos skalės | Nustatykite reguliavimo movą tinkamam Kiršnerio vielos skersmeniui. |
| GB894R: Kiršnerio viela nesisuka | Netinkamai nustatytas Kiršnerio vielos griebtuvas | Kiršnerio vielos skersmuo neatitinka nustatytos skalės | Nustatykite reguliavimo movą tinkamam Kiršnerio vielos skersmeniui. |
|  | Atidarykite fiksuojamąją svirtį | Atidarykite fiksuojamąją svirtį | Uždarykite fiksuojamąją svirtį. |
|  | Fiksuojamoji svirtis neatitraukta su pakankama jėga | Kiršnerio viela nesisuka | Panaudodami jėgą atitraukite fiksuojamąją svirtį ir ją laikykite. |
| Įrankis nejuda. | Priedas ne iki galo prijungtas prie gręžtuvo | Priedą galima ištraukti iš gręžtuvo | Tinkamai prijunkite priedą ir atlikite funkcijų patikrą. |
|  | Įrankis ne iki galo prijungtas prie priedo | Įrankį galima ištraukti iš įrankių jungties | Tinkamai prijunkite įrankį ir atlikite funkcijų patikrą. |
|  | Sugedęs priedas | Gręžtuvas sukasi, bet priedas nesisuka. | Priedą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Sugedęs gręžtuvas | Gręžtuvas nesisuka | Gręžtuvą turi remontuoti gamintojas. |
|  | Gręžtuvo saugos sklendė nėra padėtyje OFF (išjungta) | Saugos sklendė yra padėtyje OFF (išjungta) | Pasukite saugos sklendę į padėtį ON (įjungta) |
| Negalima prijungti alyvos purškimo adapterio | Netinkamas alyvos purškimo adapteris | Negalima prijungti alyvos purškimo adapterio | Naudokite GA344 tinkamą alyvos purškimo adapterį. |

| Kat. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| GA062R | Griebtuvo raktas, skirtas mažam tritaškiam griebtuvui |
| TA014552 | Naudojimo instrukcijos, priedai, skirti mažam gręžtuvui GA344 ir gręžtuvui GA844 (segtuvui) |
| TA014553 | Naudojimo instrukcijos, priedai, skirti mažam gręžtuvui GA344 ir gręžtuvui GA844 (informacinis leidinys) |

Techninės priežiūros paslaugos

Pavojus pacientų ir naudotojų gyvybei, jeigu prietaisas netinkamai veika ir (arba) naudojamos netinkamos arba nenaudojamos apsaugos priemonės! ► Jokiomis aplinkybėmis neatlikite jokių remonto arba priežiūros darbų, jeigu prietaisas naudojamas pacientui. ► Nekeiskite gaminio.

### ĮSPĖJIMAS

Atlikus medicininės techninės įrangos pakeitimų, gali nebegalioti garantija / garantinės teisės ir atitinkamos licencijos.

►  Dėl techninės priežiūros ir remonto kreipkitės į vietinį „B. Braun / Aesculap“ atstovą.

### Techninės priežiūros tarnybų adresai

„Aesculap Technischer Service“ Am Aesculap-Platz

78532 Tuttlingen / Vokietija Telefonas	+49 (7461) 95 -1601

Faksas	+49 (7461) 14 -939

El. paštas	ats@aesculap.de Arba JAV

„Aesculap Inc.“

Attn. „Aesculap Technical Services“ 615 Lambert Pointe Drive Hazelwood

MO, 63042 JAV

Bendrovės „Aesculap“ remonto karštoji linija

Telefonas	+1 (800) 214 -3392

Faksas	+1 (314) 895 -4420

Kitų techninės priežiūros tarnybų adresų pateikiama pirmiau minėtu adresu.

# Priedai / atsarginės dalys

# Techniniai duomenys

## Klasifikavimas pagal Direktyvą 93/42/EEB

| Kat. Nr. | Pavadinimas | Klasė |
| --- | --- | --- |
| GB870R | Meduliarinio plėtimo priedas, didelis Jakobo griebtuvas | IIa |
| GB871R | Meduliarinio plėtimo priedas AO, didelis |  |
| GB872R | Meduliarinio plėtimo priedas „Hudson/Zimmer“ |  |
| GB878R | Gręžtuvo priedas, skirtas „Synthes 511.300“ |  |
| GB881R | Gręžtuvo priedas su dideliu Jakobo griebtuvu |  |
| GB882R | Gręžtuvo priedas su mažu Jakobo griebtuvu |  |
| GB884R | Gręžtuvo priedas, AO mažas |  |
| GB886R | Gręžtuvo priedas „Aesculap“, šešiakampis |  |
| GB887R | Gręžtuvo priedas, dantų strypui |  |
| GB891R | Sagitalinio pjūklo priedas |  |
| GB892R | Tiesinio pjūklo priedas |  |
| GB894R | Kiršnerio vielos priedas |  |

  - Charakteristikos, informacija apie standartus

Sukimo kryptis	Sukimas į dešinę ir į kairę, vibravimas

| Kat. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| GB257R | ECCOS tinklinė dėžė su laikikliu, skirtu GA344 |
| GB262R | ECCOS tinklinė dėžė su laikikliu, skirtu GA844 |
| GB600 | „STERILIT Power Systems“ purškiamoji alyva |
| GB600880 | Alyvos purškimo adapteris, reikalingas GA344/GA844 |
| TA011944 | Šepetėlis |
| GB715R | ECCOS laikiklis, viengubas |
| GB716R | ECCOS laikiklis, trigubas |
| GA031R | Raktas, skirtas dideliam Jakobo griebtuvui |

Atitiktis standartui

IEC/DIN EN 60601-1

Bandymo tikslais gamintojas atliko 500 gaminio paruošimo ciklų. Bandymas buvo sėkmingas.

Atskirų priedų charakteristikas galima rasti tolesnėje lentelėje.

### Gręžtuvo priedai

| Priedas | Jungtis | Matmenys, ilgis x ∅ [mm] ± 5 % | Svoris [g] ± 10 % | Maks. greitis [min-1], apytikslis | Maks. sukimo momentas [Nm], apytikslis | Kiaurymė [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB878R | Skirtas „Synthes 511.300“ | 111 x 27 | 181 | 1 250 | 1,5 | 3,2 |
| GB881R | Didelis Jakobo griebtuvas ∅ nuo 0,5 mm iki 7,4 mm | 89 x 29 | 163 | 1 250 | 1,5 | 3,2 |
| GB882R | Mažas Jakobo griebtuvas ∅ nuo 0,5 mm iki 4 mm | 76 x 22 | 100 | 1 250 | 1,5 | 3,2 |
| GB884R | AO mažas | 60 x 22 | 66 | 1 250 | 1,5 | 2,8 |
| GB886R | „Aesculap hex“ | 57 x 24 | 67 | 1 250 | 1,5 | 3,2 |
| GB887R | Dantų | 56 x 22 | 50 | 1 250 | 1,5 | 1,8 |

Meduliarinio frezavimo priedai

| Priedas | Jungtis | Matmenys, ilgis x ∅ [mm] ± 5 % | Svoris [g] ± 10 % | Maks. greitis [min-1], apytikslis | Maks. sukimo momentas [Nm], apytikslis | Kiaurymė [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB870R | Didelis Jakobo griebtuvas ∅ nuo 0,5 mm iki 7,4 mm | 105 x 29 | 230 | 320 | 5 | 3,2 |
| GB871R | AO didelis | 88 x 29 | 170 | 320 | 5 | 3,2 |
| GB872R | „Hudson“ / „Zimmer“ | 86 x 25 | 150 | 320 | 5 | 3,2 |

Pjūklo priedai

| Priedas | Jungtis | Matmenys, ilgis x ∅ [mm] ± 5 % | Svoris [g] ± 10 % | Maks. vibravimo dažnis [min-1], apytikslis | Kiaurymė [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB891R | L sagitalinio pjūklo geležtė | 74 x 33,5 | 179 | 15 750 | – |
| GB892R | Tiesinio pjūklo geležtė | 135 x 24,5 | 166 | 15 750 | – |

Kiršnerio vielos priedas

| Priedas | Jungtis | Matmenys I x P x A [mm] ± 5 % | Svoris [g] ± 10 % | Maks. greitis [min-1], apytikslis | Kiaurymė [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB894R | Kiršnerio viela ∅ nuo 0,6 mm iki 3,2 mm | 92 x 27 x 124 mm | 179 | 1 250 | 3,2 |

  - Eksploatavimo režimas	12.4	Aplinkos sąlygos

|  | Eksploatavimas | Laikymas ir transportavimas |
| --- | --- | --- |
| Temperatūra | nuo 10 °C iki 27 °C | nuo –10 °C iki 50 °C |
| Santykinis drėgnis | nuo 30 % iki 75 % | nuo 10 % iki 90 % |
| Atmosferos slėgis | nuo 700 hPa iki 1 060 hPa | nuo 500 hPa iki 1 060 hPa |

Eksploatavimo režimas	Eksploatavimas su neperiodiška apkrova ir

nevienodu greičiu (tipas S9 pagal IEC EN 60034-1)

Gręžimas (sukimas laikrodžio rodyklės / priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi):

- 60 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių
pertrauka

- 6 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Meduliarinis plėtimas (sukimas laikrodžio rodyklės / priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi):

- 30 sekundžių naudojimas, 30 sekundžių pertrauka

- 8 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Gręžimas (vibravimas):

- 15 sekundžių naudojimas, 15 sekundžių pertrauka

- 3 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Pjūklo režimas su GB891R:

- 30 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių pertrauka

- 4 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

Pjūklo režimas su GB892R:

- 30 sekundžių naudojimas, 60 sekundžių pertrauka

- 5 kartojimai

- 30 min. atvėsimo trukmė

- Maks. temperatūra 48 °C

# Šalinimas

Pastaba

Naudotojo institucija privalo prieš apdoroti prietaisą prieš jį pašalindama, žr. „Patvirtinta pakartotinio apdorojimo procedūra“.

Šalindami gaminį, jo dalis ir pakuotę, vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais!

Perdirbimo pasą galima parsisiųsti iš ekstraneto kaip PDF dokumentą su atitinkamu katalogo numeriu. (Perdirbimo pase yra gaminio išardymo instrukcijos, be to, informacijos apie tinkamą dalių, kurios gali būti žalingos aplinkai, šalinimą.)

Gaminiai su tokiu simboliu atskirai surenkami kaip elektros ir elektroninė įranga. Europos Sąjungoje šalinimu nemokamai rūpinasi gamintojas.

► Išsamios informacijos, kaip šalinti prietaisą, galite gauti pas šalies „B. Braun“ / „Aesculap“ atstovą, žr. „Techninės priežiūros paslaugos“.

# Platintojas JAV / kontaktinis asmuo Kanadoje informacijai apie gaminį ir skundams.

„Aesculap Inc.“

3773 Corporate Parkway Center Valley, PA, 18034,

JAV