## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JĖGOS INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-11-20
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Darius Savickas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 0 620 70686, darius.savickas@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Logistikos ir tiekimo skyriaus vadovė Odeta Muralytė, 0 5 237 43 33, odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | UAB B.Braun Medical valdybos narių taryba sudaryta iš šių narių: 1. Mia Ulrika Eklund 2. Bert Bender 3. Oliver Schaumann
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | NEUROCHIRURGIJAI (ELEKTRINIŲ JĖGOS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS) (1 KOMPL.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Neurochirurgijai (elektrinių jėgos chirurginių instrumentų komplektas) (1 kompl.)
1.1. | Mikrovariklis: apsisukimų skaičius reguliuojamas, nemažiau kaip iki 75 000 k/min. Svoris ne daugiau 90 g; Ilgis 9,5 ± 0,5 cm; Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm; Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.Spalviškai koduotos jungtys; Pajungimo kabelio ilgis netrumpesnis nei 450 cm | 2 | vnt
1.1.1. | Apsisukimų skaičius reguliuojamas, nemažiau kaip iki 75 000 k/min. Svoris ne daugiau 90 g; Ilgis 9,5 ± 0,5 cm; Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm; Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.Spalviškai koduotos jungtys; Pajungimo kabelio ilgis netrumpesnis nei 450 cm
1.2. | Kranialinis perforatorius arba antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ; Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius | 1 | vnt
1.2.1. | Kranialinis perforatorius arba antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ; Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius
1.3. | Antgaliai kraniotomijai - su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo, tiesūs. | 1 | vnt
1.3.1. | Antgaliai kraniotomijai - su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo, tiesūs.
1.4. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 7 ± 0,2 cm; | 1 | vnt
1.4.1. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 7 ± 0,2 cm;
1.5. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.5.1. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.6. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.6.1. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.7. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 12 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.7.1. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 12 ± 0,5 cm;
1.8. | Instrumentų priežiūros rinkinys (tepalas, šepetėlis) | 1 | vnt
1.8.1. | Instrumentų priežiūros rinkinys (tepalas, šepetėlis)
1.9. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris, su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui | 1 | vnt.
1.9.1. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris, su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui
1.9.2. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn
1.9.3. | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją
1.9.4. | Kartu su įranga pateikiamas dokumentacijos komplektas: naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
1.9.5. | Bendrieji reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Įrenginio valdymo ekranas: spalvotas, lietimui jautrus; įstrižainė ne mažiau kaip 21 cm.
1.9.6. | Ekrane rodoma informacija: mikrovariklio tipas,apsukų greitis, sukimosi kryptis, grąžto padėtis, irigacijos greitis, pagalbos meniu.
1.9.7. | Vienu metu prie valdymo konsolės prijungiamų mikrovariklių skaičius ne mažiau kaip 2 mikrovarikliai, iš kurių ne mažiau kaip 2 gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito.
1.9.8. | Valdymo konsolė valdo įvairius mikrovariklius, naudojamus galvos, stuburo, artroskopinių operacijų metu; Pritaikyta nešiojimui – su rankena, sveria ne daugiau kaip 7,5 kg. Integruotas tvirtinimo mechanizmas prie vamzdžio: pvz. lašelinės stovo;
1.9.9. | Valdymo konsolės mikrovariklių jungtys koduotos skirtingomis spalvomis (pagal jungiamus mikrovariklius)
1.9.10. | Konsolės reguliuojamas maksimalus valdomų mikrovariklių greitis - ne mažiau kaip 80 000 k/min.
1.9.11. | Prijungtų mikrovariklių valdymas - liečiamojo ekrano ir kojinio jungiklio pagalba.
1.9.12. | Kojinis valdiklis turi būti su apsauginiu lanku, vienas pedalas ir ne mažiau kaip 3-jų valdymo jungiklių ant kojinio valdiklio
1.9.13. | Konsolės suderinamumas su šeiveriu, chirurginiais grąžtais, chirurginiu pjūkleliu, Medtronic StealthStation S8 navigacine sistema
1.9.14. | Integruota ne mažiau kaip 1 irigacijos pompa
1.9.15. | Irigacijos greičio keitimas nuotoliniu valdikliu
1.9.16. | Personalo apmokymas dirbti su įranga
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MINIMALIOS INVAZIJOS JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS (1 KOMPL.) SMULKŲJŲ IR VIDUTINIŲ KAULŲ CHIRURGINĖMS OPERACIJOMS. SKIRTA KAULŲ PJOVIMO, GRĘŽIMO, KIRŠNERIO VIELOS ĮVEDIMO FUNKCIJOMS, ATLIEKANT MAŽOS IR VIDUTINĖS APIMTIES TRAUMATOLOGINES CHIRURGINES KAULŲ PROCEDŪRAS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Minimalios invazijos jėgos instrumentų komplektas (1 kompl.) Smulkųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras.
2.1. | Jėgos instrumento komplektacija, ne mažiau kaip: Gręžimo-pjovimo rankena: Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | 1 | vnt | 5700 | 5700 | Aesculap AG, Vokietija, GA344
2.1.1. | Gręžimo-pjovimo rankena: Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | [5 empty] | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose nuo 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galima naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | Katalogas Power system 2022 - 34,36 psl., KatalogasAttachments Small Drill - 5 psl.
2.2. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | 2 | vnt | 2300 | 4600 | Aesculap AG, Vokietija, GA346
2.2.1. | Svoris (su baterija): Ne daugiau 945 g | [5 empty] | Svoris (su baterija): 840 g | Katalogas Power system 2022 - 34 psl.
2.2.2. | Galingumas: ne mažiau 85 W | [5 empty] | Galingumas: 85 W | Katalogas Power system 2022 - 34 psl.
2.2.3. | Kaniuliacija: 3,2 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Kaniuliacija: 3,2 mm | Katalogas Power system 2022 - 34 psl.
2.2.4. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | [5 empty] | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | Katalogas GA344 - 11-15 psl.
2.2.5. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | [5 empty] | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Katalogas GA344 - 9 psl.
2.2.6. | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus | [5 empty] | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus | Katalogas GA344 - 10 psl.
2.2.7. | Sriegimo / vibravimo režimas - aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | [5 empty] | Sriegimo / vibravimo režimas - aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | Katalogas GA344 - 10 psl.
2.3. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm | 1 | vnt | 1450 | 1450 | Aesculap AG, Vokietija, GB870R
2.3.1. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm | [5 empty] | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo . Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm | Katalogas Power system 2022 - 34 psl., KatalogasAttachments Small Drill - 12-16 psl.
2.3.2. | Maksimalus sukimo momentas - ne mažiau 1,5 Nm | [5 empty] | Maksimalus sukimo momentas - 5 Nm | Katalogas Power system 2022 - 34 psl.
2.4. | Reciprokini arba lygiavertis pjovimo antaglis | 1 | vnt | 2000 | 2000 | Aesculap AG, Vokietija, GB892R
2.4.1. | Reciprokini arba lygiavertis pjovimo antaglis | [5 empty] | Reciprokinis pjovimo antaglis | Katalogas Power system 2022 - 36 psl.
2.5. | Osciliuojančio pjovimo antgalis - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas | 1 | vnt | 2000 | 2000 | Aesculap AG, Vokietija, GB891R
2.5.1. | Osciliuojančio pjovimo antgalis - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas | [5 empty] | Osciliuojančio pjovimo antgalis - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas | KatalogasAttachments Small Drill - 12-16 psl.
2.5.2. | Svoris - ne daugiau 180 g | [5 empty] | Svoris - 179 g | Katalogas Power system 2022 - 36 psl.
2.5.3. | Pjovimo greičio valdymas bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-15.750 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | [5 empty] | Pjovimo greičio valdymas bepakopis, reguliuojamas ribose 0-15.750 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | Katalogas Power system 2022 - 36 psl., Katalogas GA344 - 9 psl.,
2.5.4. | Pjovimo galvutės/geležtės padėties keitimas - fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. | [5 empty] | Pjovimo galvutės - fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. | KatalogasAttachments Small Drill - 10 psl.
2.5.5. | Osciliacijos kampas 4.5º ± 0.2º | [5 empty] | Osciliacijos kampas 4.5º | Katalogas Power system 2022 - 36 psl.
2.6. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm | 1 | vnt | 2000 | 2000 | Aesculap AG, Vokietija, GB894R
2.6.1. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm | [5 empty] | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm | Katalogas Power system 2022 - 36 psl., Katalogas GA344 - 9 psl.,KatalogasAttachments Small Drill - 12-16 psl.
2.6.2. | Svoris: ne daugiau 204 g | [5 empty] | Svoris-179 g. | Katalogas Power system 2022 - 36 psl.
2.6.3. | Baterijos Li jonų su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh. | [5 empty] | Baterijos Li jonų su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis 10,89 Wh. | Katalogas Power system 2022 - 38 psl.
2.6.4. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | [5 empty] | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Katalogas GA344 - 9 psl.
2.6.5. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | [5 empty] | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Katalogas GA344 - 9 psl.
2.6.6. | Nesudėtingas baterijų pakeitimas | [5 empty] | Nesudėtingas baterijų pakeitimas | Katalogas GA344 - 9 psl.
2.6.7. | Baterijų krovimas - pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis | [5 empty] | Baterijų krovimas - komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis | Katalogas Power system 2022 - 38 psl.
2.7. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | 1 | vnt. | 530 | 530 | Aesculap AG, Vokietija, GB257R
2.7.1. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. | [5 empty] | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. | Katalogas Power system 2022 - 51 psl.
2.7.2. | Garantinis terminas - ne mažiau, kaip 24 mėn. | [5 empty] | Garantinis terminas - 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM | 18280
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3838.8
|  |  |  | Suma su PVM | 22118.8
3. DALIS | OTROPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI (JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS) (1 KOMPL.) STAMBIŲJŲ KAULŲ CHIRURGINĖMS OPERACIJOMS. SKIRTA KAULŲ PJOVIMO, FREZAVIMO, GRĘŽIMO, FUNKCIJOMS, ATLIEKANT VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES ORTOPEDINES CHIRURGINES KAULŲ PROCEDŪRAS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Otropedijai ir traumatologijai (jėgos instrumentų komplektas) (1 kompl.) Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras.
3.1. | Gręžimo-frezavimo rankena. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | 3 | vnt. | 5350 | 16050 | Aesculap AG, Vokietija, GA330
3.1.1. | Gręžimo-frezavimo rankena. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | [5 empty] | Gręžimo-frezavimo rankena. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galima naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | Katalogas Power system 2022 - 26-28 psl.,Katalogas Acculan 4 GA330 - 7 psl.
3.1.2. | Maksimalus sukimo momentas: Gręžimui - Ne mažiau 5 Nm; Frezavimui - Ne mažiau 19 Nm | [5 empty] | Maksimalus sukimo momentas: Gręžimui - 5 Nm; Frezavimui - 19 Nm | Katalogas Power system 2022 - 26-28 psl.
3.1.3. | Kaniuliacija: 4,3 mm ± 0,4 mm | [5 empty] | Kaniuliacija: 4,0 mm | Katalogas Power system 2022 - 26 psl.
3.2. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija. | 6 | vnt. | 1180 | 7080 | Aesculap AG, Vokietija, GA676
3.2.1. | Svoris (su baterija) - ne daugiau 1250 g | [5 empty] | Svoris (su baterija) - 1250 g | Katalogas Power system 2022 - 26 psl.
3.2.2. | Galingumas - ne mažiau 250 W | [5 empty] | Galingumas - 250 W | Katalogas Power system 2022 - 26 psl.
3.2.3. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | [5 empty] | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Katalogas Acculan 4 GA330 - 14-18 psl.
3.2.4. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | [5 empty] | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Katalogas Acculan 4 GA330 - 11 psl.
3.2.5. | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus | [5 empty] | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus | Katalogas Acculan 4 GA330 - 13 psl.
3.2.6. | Sriegimo / vibravimo režimas aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | [5 empty] | Sriegimo / vibravimo režimas aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | Katalogas Acculan 4 GA330 - 13 psl.
3.3. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm | 3 | vnt. | 960 | 2880 | Aesculap AG, Vokietija, GB621R
3.3.1. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm | [5 empty] | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm | Katalogas Power system 2022 - 26 psl.,Katalogas Acculan 4 GA330 - 14-18 psl.
3.4. | Frezavimo antgalis - autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo arba lygiavertis | 3 | vnt. | 1200 | 3600 | Aesculap AG, Vokietija, GB669R
3.4.1. | Frezavimo antgalis - autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo arba lygiavertis | [5 empty] | Frezavimo antgalis - autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo | Katalogas Power system 2022 - 28 psl.,Katalogas Acculan 4 GA330 - 14-18 psl.
3.5. | Kiršnerio vielos antgalis. Autoklavuojamas, tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1200 aps./min | 3 | vnt. | 1450 | 4350 | Aesculap AG, Vokietija, GB641R
3.5.1. | Kiršnerio vielos antgalis. Autoklavuojamas, tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1200 aps./min | [5 empty] | Kiršnerio vielos antgalis. Autoklavuojamas, tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose 0-1200 aps./min | Katalogas Power system 2022 - 29 psl.,Katalogas Acculan 4 GA330 - 14-18 psl.
3.6. | Osciliuojančio pjovimo rankena - atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | 3 | vnt. | 5800 | 17400 | Aesculap AG, Vokietija, GA331
3.6.1. | Osciliuojančio pjovimo rankena - atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. Svoris (su baterija)- ne daugiau 1600 g | [5 empty] | Osciliuojančio pjovimo rankena - atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. Svoris (su baterija)- 1600 g | Katalogas Power system 2022 - 30 psl., Katalogas Acculan 4 GA331 - 11-15 psl.
3.6.2. | Galingumas - ne mažiau 250 W | [5 empty] | Galingumas - 250 W | Katalogas Power system 2022 - 30 psl.
3.6.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | [5 empty] | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Katalogas Acculan 4 GA331 - 8 psl.
3.6.4. | Pjovimo greičio valdymas: bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-12.000 ciklų/min. (+/-1000) Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | [5 empty] | Pjovimo greičio valdymas: bepakopis, reguliuojamas ribose 0-13.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. | Katalogas Power system 2022 - 30 psl., Katalogas Acculan 4 GA331 - 9-10 psl.
3.6.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas : 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º ±5º | [5 empty] | Pjovimo galvutės padėties keitimas : 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º | Katalogas Acculan 4 GA331 - 9 psl.
3.6.6. | Osciliacijos kampas: 4.1º ±0.1º | [5 empty] | Osciliacijos kampas: 4.1º | Katalogas Power system 2022 - 30 psl.
3.6.7. | Prietaiso konstrukcija: pistoleto formos, ne modulinė | [5 empty] | Prietaiso konstrukcija: pistoleto formos, ne modulinė | Katalogas Power system 2022 - 30 psl.
3.6.8. | Baterijos: NiMH arba Li-ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,9 Ah. | [5 empty] | Baterijos: NiMH su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa 1,95 Ah. | Katalogas Power system 2022 - 38 psl.
3.6.9. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | [5 empty] | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Katalogas Acculan 4 GA331 - 8 psl.
3.6.10. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | [5 empty] | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Katalogas Acculan 4 GA331 - 8 psl.
3.6.11. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | [5 empty] | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Katalogas Acculan 4 GA331 - 8 psl.
3.6.12. | Baterijų krovimas: pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis. | [5 empty] | Baterijų krovimas: pakrovėjas komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis. | Katalogas Power system 2022 - 38 psl.
3.7. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | 3 | vnt. | 600 | 1800 | Aesculap AG, Vokietija, GB243R
3.7.1. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. | [5 empty] | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti. | Katalogas Power system 2022 - 51 psl.
3.7.2. | Garantinis terminas ne mažiau, kaip 24 mėn. | [5 empty] | Garantinis terminas 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM | 53160
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 11163.6
|  |  |  | Suma su PVM | 64323.6

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | MDR sertifikatai |  |  |  | Ne
6 | Direktoriaus įgaliojimas |  |  |  | Ne
7 | Patvirtinimas dėl garantijos |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė - biuro administratorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vaida Vereniūtė - Berlinskienė
3627 2025-11-12 16:36:51