Phadia 100

Neskirta naudoti JAV

PR3SFLUOROENZIMŲ TYRIMAS, SKIRTAS ANTI PR3 ANTIKŪNIŲ NUSTATYMUI

SKIRTAS NAUDOTI DIRBTINĖJE APLINKOJE		NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TURINYS

„EliA“ naudoja modulinę reagentų sistemą. Visą informaciją, kurios reikia, norint perprasti „EliA“ tyrimų naudojimą, galima rasti analitėse, esančiose PTĮA bei atitinkamuose „EliA Control“ PTĮA, esančiuose šiame kompaktiniame diske.

NUMATYTAS NAUDOJIMAS

„EliA“ PR3Syra skirtas dirbtinėje aplinkoje atliekamam kiekybiniam IgG antikūnių, nukreiptų į proteinazę 3 (PR3) žmogaus serume ir plazmoje, matavimui, kaip pagalbinė priemonė klinikiniu būdu diagnozuojant Vegenerio granuliomatozę. „EliA“ PR3Sturi būti naudojamas kartu su „EliA“ IgG metodu kartu su prietaisu „Phadia 100“.

TYRIMO APIBENDRINIMAS IR PAAIŠKINIMAS

Antikūniai prieš PR3 yra ypatingai jautrūs (81%) ir būdingi (97%) Vegenerio granu-liomatozei (WG)1. Jautrumas priklauso nuo ligos fazės ir aktyvumo. Nepaisant stipraus ryšio tarp PR3 antikūnių ir VG, nedidelį procentą pacientų sudaro sergantieji mikroskopiniu poliangitu, o apie 30% sudaro pacientai, pasižymintys Čurgo-Štrauso sindromu, ir tie, kurių PR3 antikūnių rezultatai yra teigiami2. PR3 antikūniai taip pat gali būti nuo 20% iki 30% pacientų, kurie serga progresuojančiu glomerulonefritu, be jokių akivaizdžių mažųjų kraujagyslių vaskulito inkstuosepasireiškimų3.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

„EliA“ PR3Skonteineriai yra padengti žmogaus PR3 proteinu. Būdami paciento mėginyje, antikūniai prieš PR3 susijungia su savo specifiniu antigenu. Nuplovus nesurištus antikūnius, enzimais pažymėti antikūniai prieš žmogaus IgG antikūnius („EliA“ IgG junginys) pridedami tam, kad suformuotų antikūnių junginio kompleksą.Po inkubacijos, nesurištas junginys yra nuplaunamas, o surištas kompleksas yra inkubuojamas naudojant Skatinamąjį tirpalą. Sustabdžius reakciją, reakcijos mišinyje matuojama fluorescencija. Kuo didesnis reakcijos mastas, tuo daugiau specifinio IgG yra mėginyje. Norint įvertinti bandymo rezultatus, paciento mėginių reakcija yra tiesiogiai lyginama su kalibratorių reakcija.

REAGENTAI / MEDŽIAGA

„EliA“ reagentai yra prieinami modulinių paketų, kurių kiekvienas perkamas atskirai, forma. Visų paketų, išskyrus „EliA ANCA/GBM Positive Control 100“ ir „EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“, atžvilgiu, reikia atlikti „EliA“ PR3Styrimą. „EliA“ PR3Skonteineriai yra supakuoti ir laikomi sandariuose aliuminio maišeliuose, kuriuose yra desikantas.

„EliA“ PR3Sspecifiniai bandymų reagentai

„EliA“ PR3Skonteineris (Gaminio Nr. 14-5536-01)

| PR3Skonteineris; | Padengtasžmogaus | 4 konteineriai (12 konteinerių | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| --- | --- | --- | --- |
| sutrumpintai: prs | PR3 proteinu | kiekvienas); užtenka | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki |
|  |  | 48 nustatymams | galiojimo termino pabaigos |

„EliA ANCA/GBM Positive Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1039-01)

| Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios | Daugiaparametrinė kontrolė, apimanti nuo | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai | Paruoštas naudojimui; laikyti |
| --- | --- | --- | --- |
| sudėtyje yra BSA, | IgG antikūnių iki | (0.3 ml kiekvienas); | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| detergento ir natrio | PR3, MPO ir GBM | užtenka 2 nustatymams |  |
| azido (0.095 %); |  | naudojant vieną buteliuką |  |
| simbolis: teig. |  |  |  |

„EliA ANA Positive Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.

„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1042-01)

| Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios | Daugiaparametrinė kontrolė, įtraukianti | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai | paruoštas naudojimui; laikyti |
| --- | --- | --- | --- |
| sudėtyje yra BSA, | įprastą sveikų donorų serumą | (0.3 ml kiekvienas); | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| detergentoirnatrio azido |  | užtenka 2 nustatymams naudojant vieną buteliuką |  |
| (0.095 %); |  |  |  |
| simbolis: neig. |  |  |  |

„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.

„EliA“ konkretaus metodo reagentai („Phadia 100“)

„EliA“ mėginių skiediklis (Gaminio Nr. 83-1003-01)

| Mėginių skiediklis (geltonos spalvos); | 6 buteliukai (9 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| yra FSD, kurios sudėtyje yra BSA, | užtenka 6 x 30 atskiedimams | Iki galiojimo termino pabaigos |
| detergentoir natrio azido | (prietaisu 1:100 atskiedimų) |  |
| (0.095 %) |  |  |

„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1002-01)

| IgG junginys (mėlynos spalvos); | 6 buteliukai (4.8 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| ß-Galaktozidazės anti-IgG | užtenka 6 x 48 nustatymams | Iki galiojimo termino pabaigos |
| (pelių monokloniniai antikūniai), |  | NEUŽŠALDYTI |
| esantis FSD, kurios sudėtyje yra BSA ir natrio |  |  |
| azido |  |  |
| (0.06 %); simbolis: El-G |  |  |

„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1005-01)

| IgG junginys (mėlynos spalvos); | 2 buteliukai (4.8 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| ß-Galaktozidazės anti-IgG | užtenka2 x 48 nustatymams | Iki galiojimo termino pabaigos |
| (pelių monokloniniai antikūniai), |  | NEUŽŠALDYTI |
| esantis FSD, kurios sudėtyje yra |  |  |
| BSA ir natrio azido |  |  |
| (0.06 %); simbolis: El-G |  |  |

„EliA“ IgG kalibratoriai (Gaminio Nr. 83-1000-01)

| Žmogaus (0, 4, 10, 20, 100, | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| 600 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra | kiekvienas); užtenka vienai kalibravimo kreivei | Iki galiojimo termino pabaigos |
| BSA, detergento ir natrio |  |  |
| azido (0.095 %); simbolis: |  |  |
| Cal-0, Cal-4, Cal-10, Cal-20, |  |  |
| Cal-100, Cal-600 |  |  |
| Gaminami iš žmogaus serumo. |  |  |

„EliA“ IgG kreivės kontrolė (Gaminio Nr. 83-1001-01)

| Žmogaus IgG (20 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml | paruošta naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| BSA, detergento | kiekvienas); užtenka 6 procesams | Iki galiojimo termino pabaigos |
| ir natrio azido (0.095 %) |  |  |
| simbolis: CC-1 |  |  |
| Gaminama iš žmogaus serumo. |  |  |
| „EliA“ IgG kalibratoriaus konteineris (Gaminio Nr. 14-5509-01) |  |  |
| IgG kalibratoriaus konteineris, padengtas | 4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); užtenka | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| pelių monokloniniais antikūniais; | 48 nustatymams | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| sutrumpintai: Gcal |  |  |
| „EliA“ tuščias konteineris (Gaminio Nr. 14-5510-01) |  |  |
| Tuščias konteineris, kurio reikia | 4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| „Phadia 100“sistemai, tuščio proceso pozicijoms. | užtenka 48 pozicijoms | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| „Phadia 100“paprastieji reagentai |  |  |
| Skatinantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9478-01) |  |  |
| Skatinantis tirpalas 0.01 % | 6 buteliukai (6 ml kiekvienas); reagentai | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| 4-Metilumbeliferil-β-D-galaktosidas, | 6 x 48 nustatymams | Iki galiojimo termino pabaigos. |
| <0.0010 % konservantas** |  | NEUŽŠALDYTI |
| Stabdantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9479-01) |  |  |
| Stabdantis tirpalas 4 % natrio karbonatas | 6 buteliukai (65 ml kiekvienas); *reagentai | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
|  | 6 x 240 nustatymams | Iki galiojimo termino pabaigos |

- Dėl skirtingų „ImmunoCAP“ ir „EliA“ bandymo procesų, reikia tikėtis didelio liekanų kiekio.

- Konservantas: 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-vienas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotia-zol-3-vienas [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1).

Plovimui skirtas tirpalas (Gaminio Nr. 10-9422-01/10-9202-01)

Informacija pateikiama atskirame plovimui skirto tirpalo pakuotės skyriuje.

Kiekvienos pilnos pakuotės galiojimo terminas yra nurodytas ant išorinės etiketės. Tačiau kiekvienas komponentas yra tinkamas naudoti iki datos, nurodytos ant atitinkamo buteliuko etiketės. Nepristatomos medžiagos: grynintas vanduo, sugraduotas cilindras

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Skirta diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis.

- Nenaudokite reagentų pasibaigus jų galiojimo terminui.

- Nerekomenduojame kaupti reagentų.

- Mūvėkite pirštines tuo metu, kai dirbsite su mėginiais ir pateikiamais reagentais.

- Kai kurie reagentai yra gaminami iš žmogaus kraujo komponentų. Pirminės medžiagos yra patikrintos atlikus imunotyrimą dėl hepatito B paviršinių antigenų, antikūnių HIV1, HIV2 ir hepatito C virusui; tyrimų rezultatai - neigiami. Nepaisant to, reikėtų laikytis visų rekomenduojamų atsargumo priemonių, skirtų kraujo darinių apdorojimui. Prašome remtis Žmogaus Sveikatos Tarnybos (ŽST) leidiniu Nr. (CDC) 93-8395 arba vietinėmis bei nacionalinėmis direktyvomis dėl laboratorinio saugumo procedūrų.

ĮSPĖJIMAS! Reagentuose esantis natrio azidas (NaN3) veikia kaip konservantas. NaN3gali būti toksiškas, jeigu yra nurijamas arba patenka ant odos ar į akis. NaN3 gali reaguoti su švino ir vario vandentiekiu, ir suformuoti itin sprogius metalo azidus. Prieš išmesdami, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kad užkirstumėte kelią azidų susidarymui. Prašome remtis nukenksminimo procedūromis, nurodytomis CDC, ar kitomis vietinėmis ir nacionalinėmis direktyvomis.

Atliekų butelis ir „ImmunoCAP/EliA“ atliekų konteineris gali būti užteršti galimai užkrečiamomis medžiagomis. Imkitės atitinkamų saugumo priemonių ir mūvėkite pirštines.

Nestabilumo požymis

„Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje yra standartinės priimtinumo ribos kalibravimo kreivės ir kreivės kontroliavimo atžvilgiu. „EliA“ konteineriai yra jautrūs drėgmei. Aktyvumo sumažėjimą, kuris gali atsirasti dėl netinkamo apdorojimo, galima nustatyti naudojant atitinkamą „EliA“ kontrolės grupę. Daugiau informacijos rasite „Phadia 100“Vartotojo gide/Informaciniame vadove.

PRIETAISAS

„EliA“ reagentus reikia naudoti su „Phadia 100“prietaiso 2.0 ar naujesne programinės įrangos versija.„Phadia 100“ prietaisas apdoroja visus bandymo žingsnius ir automatiškai išspausdina rezultatus po to, kai bandymas užbaigiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susijusios su bandymo pradėjimu, aprūpinimo priemonėmis, programine įranga ir t.t., žiūrėkite „Phadia 100“ Vartotojo gidą/Informacinį vadovą.

MĖGINIŲ ĖMIMAS, APDOROJIMAS IR PARUOŠIMAS

Procedūrą galima atlikti su serumo arba plazmos mėginiais. Lipeminiai, hemolizuoti arba mikrobais užteršti mėginiai gali būti prastų rezultatų priežastis, tokių mėginių naudoti nereikėtų. Venkite pakartotinio užšaldymo ir atšildymo. Mėginius reikėtų laikyti 20 °C (-4 °F) ar žemesnėje temperatūroje, norint atlikti pakartotinius matavimus.

Mėginių atskiedimas

Mėginius reikia skiesti „EliA“ mėginių skiedikliu. 1:100 mėginių skiediklio reikia „EliA“ PR3Sbandymui. Mėginius galima skiesti rankiniu būdu, tačiau rekomenduojamas skiedimas prietaiso pagalba, taip pat tai yra numatytasis nustatymas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje.

PROCEDŪRA

„EliA“ PR3Skonteinerio naudojimas

Prieš atidarydami folijos maišelį, subalansuokite kambario temperatūrą. Stabilumo sumetimais, konteinerius reikia padėti atgal į folijos maišelį su desikantu iš karto po konteinerių paruošimo. Kadangi svarbu konteinerius laikyti sausoje vietoje, 2-8° C laipsnių temperatūroje, maišelis turi būti tinkamai užsandarintas. Laikymo terminas po pirmo atidarymo: 9 mėnesiai, jeigu neribojama galiojimo termino data, nurodyta ant konteinerio ir folijos maišelio.

Serijai būdingas „EliA“ PR3Skonteinerio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo ‚EliA“ PR3Skonteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip , ir yra užšifruotas folijos maišelio brūkšniniame kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.

Serijai būdingas „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo ‚EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip , ir yra užšifruotas folijos maišelio kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.

Serijai būdingas „EliA“ IgG junginio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo „IgG“ junginio kalibravimo kodo nurodomo ant dėžutės ir buteliuko kaip , ir užšifruoto IgG junginio brūkšniniame kode. Kalibravimo kodo įvedimui geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.

Kiekiai vienam nustatymui

Reagentų kiekiai nustatymui

|  | Kalibratorius | 90 | μl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „EliA“ IgG junginys | 90 | μl |  |  |  |  |
|  | Skatinantis tirpalas | 90 | μl |  |  |  |  |
|  | Stabdantis tirpalas | 200 | μl |  |  |  |  |
| Mėginių kiekiai nustatymui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atskiedimas rankiniu būdu: | 90 |  | μl atskiesto mėginio |  |  |  |
|  | Atskiedimas prietaiso pagalba (1:100): | 22 |  | μl neatskiesto mėginio |  |  |  |

Tikslius vamzdeliui būdingus kiekius rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.

Reagentų kiekiai serijai

| Plovimo tirpalas | 1 l* |
| --- | --- |
| Skalavimo tirpalas | 1 l* |

* Liekanų kiekis priklauso nuo mėginių skaičiaus ir naudojamo atskiedimo metodo.

Komentarai procedūros atžvilgiu

- Iš vieno, prietaisu atskiesto prietaiso (1:100), galima atlikti iki 11 nustatymų.

- Naudojantis numatytuoju programinės įrangos nustatymu, mėginiai apdorojami vieno nustatymo režimu.

- Naudojimo metu, plovimo tirpalas turi būti kambario temperatūros.

- Vienam bandymo procesui, kurio metu apdorojami 48 konteineriai, skiriamos 2.5 valandos.

- Inkubacijos yra automatiškai atliekamos 37 °C laipsnių temperatūroje (98.6 °F).

- Programinė įranga ≥ 2.1 / 022: jeigu norite atlikti daugiau negu vieną bandymą kiekvieno paciento atžvilgiu, galite naudotis ir šiais iš anksto apibrėžtais bandymų sąrašais:

| Sąrašas | Aprašymas | Įtraukti „EliA“bandymai |
| --- | --- | --- |
| anca2 | Vaskulitas | PR3S, MPOS |

KALIBRAVIMAS IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

Kalibravimo kreivė gaunama „EliA“ IgG kalibratorių, kurie veikia identiškai, pagalba. Kreivė išsaugoma, po to pagal ją vertinami kiti bandymai, naudojant tik „EliA“ IgG kreivės kontrolę (veikia identiškai).

IgG kalibratorius galima aptikti per nepertraukiamą kalibracijų grandinę, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Žmogaus serumo imunoglobulino A, G ir M Tarptautinės informacijos rengimu (TIR) 67/86.

Reikia naujos kalibravimo kreivės, kai:

- paskutinis kalibravimas buvo atliktas daugiau negu prieš mėnesį arba

- pristatomas naujas „EliA“ IgG junginys, arba

- kai „EliA“ IgG kreivės kontrolė viršija nurodytas ribas (apibrėžtas „Phadia 100“prietaiso programinėje įrangoje).

„EliA“ PR3Syra kalibruotas lyginant su CDC PR3-ANCA žmogaus standartiniu serumu #16. Rezultatai pateikiami tarptautiniais vienetais (IU/ml).

KOKYBĖS KONTROLĖ

Įrašų saugojimas

Laboratorinė praktika rodo, jog yra gerai fiksuoti naudotų komponentų identifikacijos numerius, datas, kai jie buvo atidaryti pirmą kartą, ir likusius kiekius.

Kontrolės mėginiai

Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kokybės kontrolės mėginiai būtų įtraukti į kiekvieną seriją. Bet kuri naudojama medžiaga turėtų būti pakartotinai išbandoma, kad būtų nustatyti vidutiniai dydžiai bei priimtinumo lygis.

„EliA Controls“ galima įsigyti ir taip vykdyti matavimų kokybės kontrolę.

REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS

Rezultatų pateikimas

Phadia 100“ matuoja specifines IgG koncentracijas μg/l. Naudojant konvertavimo faktorių, nurodytą identifikacijos numeriui būdingu „EliA“ PR3Skonteinerio kodu, rezultatai yra automatiškai konvertuojami į IU/ml.

Bandymų rezultatų interpretavimas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dydžiai (neigiami, neaiškūs, teigiami), rekomenduojami rezultatų įvertinimui.

| Bandymas | Vienetas | neigiamas | neaiškus | teigiamas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „EliA“ PR3S | IU/ml | < 2.0 | 2.0 - 3.0 | > 3.0 |

Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatytų dydžių diapazoną.

APRIBOJIMAI

Galutinė klinikinė diagnozė neturėtų būti paremta vieno diagnostinio metodo rezultatais, ją medikas turėtų atlikti tik po to, kai įvertinamos visos klinikinės ir laboratorinės išvados.

NUMATYTI DYDŽIAI

Anti-PR3 antikūniai yra nepaprastai tikslūs VG atžvilgiu. Tačiau PR3 antikūniai yra pastebimi infekcinių ligų atveju4,5,6, monokloninės gamopatijos7atveju bei keliais piktybiškumo atvejais be antrinio vaskulito požymių8.

Gauti sveikų subjektų rezultatai

PR3 antikūnių išplitimo dažnis buvo tiriamas grupėje akivaizdžiai sveikų subjektų, vienodai suskirstytų pagal amžių ir lytį, naudojant Kaukazo populiacijos serumą, gautą iš kraujo banko. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)

| Bandymas | Vienetas | Mėginių skaičius | Vidutinis dydis | 95%- | 98%- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | procentilės | procentilės |  |
| „EliA“ PR3S | IU/ml | 400 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |  |

ATLIKIMO SAVYBĖS

Matavimo diapazonas

„EliA“ PR3Smatavimo diapazonas (nustatymo riba, viršutinė riba) yra nuo 0.2 iki ≥ 177 IU/ml. Staigaus matavimo diapazono padidėjimo poveikis nebuvo pastebėtas, kai koncentracija siekė iki 13.(1)

Galiojančiais rezultatais gali būti laikomi tik dydžiai, viršijantys Nustatymo ribą. Viršutinė pateiktų rezultatų riba gali skirtis dėl serijai būdingo konvertavimo iš μg/l įIU/ml. Rezultatai, viršijantys viršutinę ribą, yra pateikiami kaip „perviršis”.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl kintančių antikūnių surišimo savybių pacientų mėginiuose, ne visą serumą galima atskiesti tolygiai matavimo diapazono ribose.

Specifika

„EliA“ PR3Sbandymas leidžia nustatyti IgG antikūnius, nukreiptus prieš PR3 antigenus, kaip apibūdinama skyriuje „Reagentai”.

Tikslumas

Norint nustatyti bandymo tikslumą, kintamumas buvo vertinamas tiriamuosiuose objektuose atliekant 18 serijų teigiamų mėginių tyrimų, paimtų iš 108 replikatų 3 prietaisuose per 6 dienas su kalibravimo kreive kiekviename procese. Statistinis vertinimas buvo atliekamas pasitelkiant Nukrypimų analizę. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)

| Bandymas | Mėginys | Vienetas | Vidutinis dydis | Pokyčio koeficientas (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vidinis procesas | Tarpusavio procesas |  |
|  | 1 | IU/ml | 1.6 | 10.5 | 4.2 |  |
| „EliA“ PR3S | 2 | IU/ml | 6.1 | 6.4 | 7.0 |  |
|  | 3 | IU/ml | 18.4 | 3.9 | 0.0 |  |

GARANTIJA

Čia pateikiami atlikimo duomenys buvo gauti naudojant nurodytą procedūrą. Procedūros pakeitimas, nerekomenduojamas „Phadia AB“, gali turėti įtakos rezultatams, o tokiu atveju, „Phadia AB“ nepripažins visų išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo garantijų, įskaitant numanomą perkamumo ir tinkamumo naudoti garantiją.

Tokiu atveju, „Phadia AB“ ir įmonės įgaliotieji platintojai nebus atsakingi už netiesioginius arba logiškai išplaukiančius nuostolius.

(1) Tyrimai, atlikti „Phadia GmbH“, Freiburge, Vokietijoje

NUORODOS

- Kallenberg CG, Brouwer E, Weening JJ, Tervaert JW (1994) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniai: dabartinis diagnostinis ir patofiziologinis potencialas. Kidney Int 46, 1-15

- Gross WL, Hauschild S, Mistry N (1993) Klinikinis ANCA aktualumas vaskulito atveju. Clin Exp Immunol 93, Suppl 1, 7-11

- Falk RJ, Nachman PH, Hogan SL, Jennette JC (2000) ANCA glomerulionefritas ir vaskulitas: Chapel Hill perspektyva. Semin Nephrol 20, 233-243

- Klaassen RJ, Goldschmeding R, Dolman KM ir kt. (1992) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniaipacientų, sergančių simptomine ŽIV infekcija, atveju. Clin Exp Immunol 87, 24-30

- Soto A, Jorgensen C, Oksman F ir kt. (1994) Endokarditas, susijęs su ANCA. Clin Exp Rheumatol 12, 203-204

- Efthimiou J, Spickett G, Lane D, Thompson A (1991) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniai, cistinė fibrozė ir infekcija. Lancet 337, 1037-1038

- Esnault VL, Jayne DR, Keogan MT ir kt. (1990) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniaipacientų, sergančių monoklonine gamapatija. J Clin Lab Immunol 32, 153-159

- Hauschild S, Schmitt WH, Csernok E et al. (1993) ANCA sisteminio vaskulito, kolageno vaskuliarinių ligų, reumatinių sutrikimų ir uždegiminių žarnyno ligų atveju.Yra: Gross WL (leid.) Su ANCA susijęs vaskulitas, psl. 245-251, Plenum Press, Londonas

|  | Partijos kodas |  | Sudėtyje yra natrio azido |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biologinė rizika |  | Gali būti atliekami x nustatymai |
|  | Laikyti 2-8°C/35-46°F laipsnių temperatūroje |  | Perskaityti instrukcijas |
|  | Galiojimo terminas |  | Gamintojas |
|  | Diagnostiniam naudojimui dirbtinėje aplinkoje |  | Nenaudoti pakartotinai antrame procese |

Phadia AB

SE-75 137 Upsala, Švedija

Tel.: +46-18-16 50 60 · Faksas: +46-18-14 03 58

El. paštas: autoimmunity@phadia.com / Internetinis puslapis: www.phadia.com

Išleista 2009 m. gruodį

© Phadia GmbH, Freiburgas, Vokietija