## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 m. rugsėjo mėn. 17 d.
Nr.: | S25-259
Vieta: | Pabradė
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Intersurgical"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111502432
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
5. DALIS | AMBU MAIŠO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
5. | Ambu maišo rinkinys
5.1. | Ambu maišo rinkinys | 3000 | vnt | 7.8095 | 23428.5 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 7152000
5.1.1. | Suaugusiems | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 5psl. Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) suaugusiems
5.1.2. | Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui | [5 empty] | Kliniškai švari. Pilnai paruošta naudojimui.
5.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC | [5 empty] | Be PVC ir be latekso.
5.1.4. | Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi | [5 empty] | 360 laipsnių kampu besisukanti jungtis paciento pusėje.
5.1.5. | Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė | [5 empty] | Deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo.
5.1.6. | Komplekto sudėtis: 5 dydžio kaukė, ne mažiau 2m deguonies vamzdelis, 1500 ml - 1700ml talpos maišas su rankena, papildomas rezervuaras deguoniui | [5 empty] | Komplektą sudaro: - deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo; - 5 dydžio skaidri anestezinė kaukė; - rezervinis 1,5 l deguonies maišas; - pasipriešinimas <3,0 cm H2O 50 l/min; - papildomas rezervuaras deguoniui.
|  |  |  | Suma be PVM | 23428.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1171.43
|  |  |  | Suma su PVM | 24599.93
6. DALIS | AMBU MAIŠO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
6. | Ambu maišo rinkinys
6.1. | Ambu maišo rinkinys | 100 | vnt | 8.9524 | 895.24 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 7151000
6.1.1. | Vaikams | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 6psl. Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) vaikams
6.1.2. | Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui | [5 empty] | Kliniškai švari. Pilnai paruošta naudojimui.
6.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC | [5 empty] | Be PVC ir be latekso.
6.1.4. | Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi | [5 empty] | 360 laipsnių kampu besisukanti jungtis paciento pusėje.
6.1.5. | Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė | [5 empty] | Deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo.
6.1.6. | Komplekto sudėtis: 3 dydžio kaukė, ne mažiau 2m deguonies vamzdelis, 500 ml -700ml talpos maišas su rankena, numetimo vožtuvas atsidarantis esant 40cm (±1cm) H2O stulpelio, papildomas rezervuaras deguoniui. | [5 empty] | Komplektą sudaro: - deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo; - 3 dydžio skaidri kaukė; - rezervinis 550ml deguonies maišas; - slėgio numetimo vožtuvas, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio; - papildomas rezervuaras deguoniui.
|  |  |  | Suma be PVM | 895.24
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 44.76
|  |  |  | Suma su PVM | 940
7. DALIS | AMBU MAIŠO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
7. | Ambu maišo rinkinys
7.1. | Ambu maišo rinkinys | 50 | vnt | 8.9524 | 447.62 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 7150000
7.1.1. | Naujagimiams | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 7psl. Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams
7.1.2. | Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui | [5 empty] | Kliniškai švari. Pilnai paruošta naudojimui.
7.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC | [5 empty] | Be PVC ir be latekso.
7.1.4. | Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi | [5 empty] | 360 laipsnių kampu besisukanti jungtis paciento pusėje.
7.1.5. | Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė | [5 empty] | Deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo.
7.1.6. | Komplekto sudėtis: 1 dydžio kaukė, ne mažiau 2m deguonies vamzdelis, 280 ml -300ml talpos maišas su rankena, numetimo vožtuvas atsidarantis esant 40cm (±1cm) H2O stulpelio, papildomas rezervuaras deguoniui. | [5 empty] | Komplektą sudaro: - deguonies vamzdelis (nelygiasienis su specialiu žvaigždutės formos vidiniu profiliu) 3 m – atsijungia nuo rezervinio maišo; - 1 dydžio skaidri anesteziologinė kaukė; - rezervinis 280ml deguonies maišas su numetimo vožtuvu, atsidarantis, esant 40 cm H2O stulpelio.
|  |  |  | Suma be PVM | 447.62
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 22.38
|  |  |  | Suma su PVM | 470
13. DALIS | SISTEMA KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
13. | Sistema kvėpavimo suaugusiems
13.1. | Sistema kvėpavimo suaugusiems | 6000 | vnt | 1.3333 | 7999.8 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2150000
13.1.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 8psl. Vienkartinės. Kliniškai švarios.
13.1.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
13.1.3. | Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje | [5 empty] | Sistemos jungtys kūginės. Lengvai fiksuojamos norimoje padėtyje.
13.1.4. | Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui | [5 empty] | Sistema sudaryta iš: - 2 (diametras 22mm) vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi; - alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui.
13.1.5. | Ilgis ištempus - 1,5 m-1,6m, suspaudus - 34cm-35 cm, 22mm diametro | [5 empty] | Ilgis: ištempus - 1,5 m, suspaudus - iki 34-35 cm.
13.1.6. | Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F | [5 empty] | Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F.
13.1.7. | Supakuotos po 1 vienetą | [5 empty] | Supakuotos į maiš. po 1vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 7999.8
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 399.99
|  |  |  | Suma su PVM | 8399.79
14. DALIS | GOFRUOTI VIENKARTINIAI KVĖPAVIMO VAMZDŽIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
14. | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai
14.1. | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai | 4000 | vnt | 2.8762 | 11504.8 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2154000
14.1.1. | Neturi alerginių savybių | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 9psl. Neturi alerginių savybių.
14.1.2. | Fiksuojami norimoje padėtyje | [5 empty] | Sistemos gofras lengvai ir stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje.
14.1.3. | Ilgis ištempus ne mažiau 2m | [5 empty] | Ilgis: ištempus 2,0m (±10 cm), sutraukus 0,54m.
14.1.4. | Diametras 22mm | [5 empty] | Sistemos diametras 22 mm.
14.1.5. | Komplektą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi, alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, 2l rezervinis maišas be latekso, papildoma jungtis 22M/22M ir ne mažiau 1,5m ilgio papildoma atšaka ištempus. | [5 empty] | Komplektą sudaro: - 2 vamzdžiai (22 mm), sujungti Y formos jungtimi; - Y jungties diametras ne daugiau 15mm; - alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; - apsauginis dangtelis paciento pusėje; - papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus – ne daugiau nei 0,41m, ištempus – ne mažiau nei 1,50m (jungtis 22F-22F); - 2l kvėpavimo maišas be latekso (jungtis 22F); - papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M.
14.1.6. | Svoris ne daugiau 250g | [5 empty] | Sistemos svoris ne daugiau 250g.
14.1.7. | Dangtelis užspaudžiamas pritvirtintas prie Luer Lock angos arba sandariai užsukamas | [5 empty] | Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui su guminiu užspaudžiamu dangteliu, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos.
14.1.8. | Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento - 22M/15F | [5 empty] | Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F.
14.1.9. | Rezervinio maišo jungtis 22F, papildomos atšakos: 22F-22F | [5 empty] | Kvėpavimo maišo jungtis 22F. Papildomos atšakos jungtis 22F-22F).
14.1.10. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuotos į maišelius po 1 komplektą.
|  |  |  | Suma be PVM | 11504.8
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 575.24
|  |  |  | Suma su PVM | 12080.04
15. DALIS | GOFRUOTI VIENKARTINIAI KVĖPAVIMO VAMZDŽIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
15. | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai
15.1. | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai | 3000 | vnt | 2.9429 | 8828.7 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2152000
15.1.1. | Neturi alerginių savybių | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 10psl. Neturi alerginių savybių.
15.1.2. | Fiksuojami norimoje padėtyje | [5 empty] | Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje.
15.1.3. | Ilgis ištempus ne mažiau 2m | [5 empty] | Ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2,00m.
15.1.4. | Diametras 22mm | [5 empty] | Diametras 22mm.
15.1.5. | Komplektą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi, alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, 3l rezervinis maišas be latekso, papildoma jungtis 22M/22M ir ne mažiau 1,5m ilgio papildoma atšaka ištempus. | [5 empty] | Komplektą sudaro: - 2 vamzdžiai (diametras 22mm), sujungti Y formos jungtimi; - alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; - apsauginis dangtelis paciento pusėje; - papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: ištempus – ne mažiau nei 1,50 m , atšakos jungtys 22F-22F; - 3l kvėpavimo maišas be latekso, jungtis 22F, su plastikine apsauga nuo sulipimo; - papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M.
15.1.6. | Svoris - ne daugiau 250g | [5 empty] | Sistemos svoris ne daugiau 250g.
15.1.7. | Dangtelis užspaudžiamas pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos arba sandariai užsukamas | [5 empty] | Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis užspaudžiamas dangtelis, kurį atidengus jis lieka fiksuotas prie sistemos.
15.1.8. | Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento - 22M/15F | [5 empty] | Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F.
15.1.9. | Rezervinio maišo jungtis 22F, papildomos atšakos: 22F-22F | [5 empty] | Kvėpavimo maišo jungtis 22F. Papildomos atšakos jungtyss 22F-22F.
15.1.10. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuotos į maišelius po 1 komplektą.
|  |  |  | Suma be PVM | 8828.7
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 441.44
|  |  |  | Suma su PVM | 9270.14
19. DALIS | FILTRAI KVĖPAVIMO VAIKAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
19. | Filtrai kvėpavimo vaikams
19.1. | Filtrai kvėpavimo vaikams | 1400 | vnt | 0.7714 | 1079.96 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1831000
19.1.1. | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 12psl. Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso).
19.1.2. | Elektrostatinis filtro veikimo principas | [5 empty] | Elektrostatinis veikimo principas.
19.1.3. | Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos | [5 empty] | Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį, kurį atidengus jis lieka kabėti šalia angos.
19.1.4. | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99% | [5 empty] | Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Efektyvumas > 99,99% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
19.1.5. | Filtro parametrai: Tūris 26-28 ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 1.5cm H2O esant 30L/min, drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 31 mg H2O/l, minimalus iškvėpimo/įkvėpimo tūris >90 ml. | [5 empty] | Kvėpavimo filtro parametrai: - Tūris – 26 ml; - Pasipriešinimas – ne daugiau kaip 1,5 cm H2O (esant 30 l/min) ir ne daugiau kaip 0,8 cm H2O (esant 15 l/min) - Drėgmės grąžinimas – 31,7 mg H2O/l (VT 250 ml); - Minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >90 ml; - Svoris – 22 g.
19.1.6. | Supakuoti po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuoti į maišelius po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 1079.96
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 54
|  |  |  | Suma su PVM | 1133.96
21. DALIS | KOMBINUOTI KVĖPAVIMO FILTRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
21. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai
21.1. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai | 1000 | vnt | 0.5714 | 571.4 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1541000
21.1.1. | Skirti suaugusiems | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 13psl. Kombinuotas kvėpavimo filtras suaugusiems.
21.1.2. | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso).
21.1.3. | Elektrostatinis filtro veikimo principas | [5 empty] | Elektrostatinis veikimo principas.
21.1.4. | Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos | [5 empty] | Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį, kurį atidengus jis lieka kabėti šalia angos.
21.1.5. | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99% | [5 empty] | Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
21.1.6. | Filtro parametrai: tūris 60ml-70ml, pasipriešinimas - ne daugiau kaip 2,2cm H2O esant 30l/min, minimalus / maksimalus kvėpimo tūris 200ml - 1500ml. | [5 empty] | Kvėpavimo filtro parametrai: - Tūris – 60 ml; - Pasipriešinimas – 0.8 cm H2O (esant 30 L/min srautui); - Drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 30,8 mg H2O/l (VT 500 ml); - Svoris – nedaugiau kaip 29 g; - Minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris ≥ 200 ml. Nurodytas ant filtro korpuso.
21.1.7. | Supakuoti po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuoti į maišelius po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 571.4
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 28.57
|  |  |  | Suma su PVM | 599.97
33. DALIS | DEGUONIES MAIŠAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
33. | Deguonies maišai
33.1. | Deguonies maišai | 50 | vnt | 1.6095 | 80.475 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2810000+1960000
33.1.1. | Vienkartiniai, be latekso | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 15psl. Vienkartinis. Be latekso.
33.1.2. | Jungtys 22M kūginės aparato pusėje | [5 empty] | Rezervinio maišo jungtis – 22F. Jungtelės jungtis – 22M.
33.1.3. | 1 L (± 50 ml) | [5 empty] | Rezervinis maišas 1l talpos.
|  |  |  | Suma be PVM | 80.48
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4.02
|  |  |  | Suma su PVM | 84.5
34. DALIS | DEGUONIES MAIŠAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
34. | Deguonies maišai
34.1. | Deguonies maišai | 100 | vnt | 1.8571 | 185.71 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2830000+1960000
34.1.1. | Vienkartiniai, be latekso | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 16psl. Vienkartinis. Be latekso.
34.1.2. | Jungtys 22M kūginės aparato pusėje | [5 empty] | Rezervinio maišo jungtis – 22F. Jungtelės jungtis – 22M.
34.1.3. | 3 L (± 50 ml) | [5 empty] | Rezervinis maišas 3l talpos.
|  |  |  | Suma be PVM | 185.71
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 9.29
|  |  |  | Suma su PVM | 195
35. DALIS | VAISTŲ PURKŠTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
35. | Vaistų purkštuvas
35.1. | Vaistų purkštuvas | 2000 | vnt | 2.4762 | 4952.4 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 2609000
35.1.1. | T – formos jungtis su savaime užsidarančiu vožtuvu, pajungimui į kvėpavimo sistemą ir deguonies vamzdelis | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 17psl. Vaistų purkštuvas su savaime užsidarančia T-tipo jungtimi, pajungimui į kvėpavimo sistemą ir deguonies vamzdelis.
35.1.2. | Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys, supakuotas į vieną maišelį ar lygiavertę pakuotę | [5 empty] | Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys. Visas komplektas supakuotas į vieną maišelį.
35.1.3. | Pagamintas iš skaidraus plastiko lydinio, gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio. Gaminio sudėtyje nėra latekso.
35.1.4. | Vaistų purkštuvas (Nebulaizeris) veikia ir vertikalioje ir horizantalioje padėtyje. Prijungiamas prie T-formos jungties | [5 empty] | Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Prijungiamas prie T-formos jungties.
35.1.5. | 1,8m (±20 cm) deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu profiliu) | [5 empty] | 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu).
35.1.6. | Vaistų purškimas įmanomas esant 8l/min oro/deguonies srautui | [5 empty] | Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui.
35.1.7. | Savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų | [5 empty] | Savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui ar neįjungiant jokių aliarmų.
35.1.8. | T – tipo jungtis jungiama į 22mm kvėpavimo sistemą | [5 empty] | T-formos jungtis, jungiama į 22 mm kvėpavimo sistemą.
35.1.9. | T-tipo jungtis - dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu. | [5 empty] | T-tipo jungtis - dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu Cirrus II.
|  |  |  | Suma be PVM | 4952.4
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 247.62
|  |  |  | Suma su PVM | 5200.02
36. DALIS | BESISUKANTI PACIENTO JUNGTELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
36. | Besisukanti paciento jungtelė
36.1. | Besisukanti paciento jungtelė | 100 | vnt | 0.8381 | 83.81 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 3521000
36.1.1. | Gofruota ir fiksuojama norimoje padėtyje | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 18psl. Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje.
36.1.2. | Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi | [5 empty] | Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi (du šarnyrai).
36.1.3. | Ilgis ne mažiau 70mm sutraukus ir ne daugiau 150mm ištempus | [5 empty] | Gofruoto vamzdelio ilgis reguliuojamas ir, matuojant tarp jungtelių (t.y.detalė su gofruota dalimi), ilgis - sutraukus ne daugiau 70 mm ± 10mm, o ištempus – ne daugiau 150 mm ± 10mm.
36.1.4. | Dvi angos: 9,5mm (± 0,5mm) anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar viena 7,6 mm (± 0,5mm) anga su gumele bronchospkopijoms. | [5 empty] | Dvi angos: 9.5mm anga atsiurbimams su prie korpuso fiksuotu dangteliu, kuriame yra dar viena 7.6 mm anga su gumele bronchospkopijoms.
36.1.5. | Jungtys sandarios ir konusinės 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje) | [5 empty] | Pačios juntelės visos jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje).
|  |  |  | Suma be PVM | 83.81
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4.19
|  |  |  | Suma su PVM | 88
46. DALIS | JUNGTIS DEGUONIES VAMZDELIO PAJUNGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
46. | Jungtis deguonies vamzdelio pajungimui
46.1. | Jungtis deguonies vamzdelio pajungimui | 200 | vnt | 0.9333 | 186.66 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1974000
46.1.1. | Jungtys: 15F/22M- jungtis deguonies vamzdelio pajungimui 6 mm (± 0,1 mm) | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 19psl. Jungtys: 15F/22M – jungtis deguonies vamzdelio pajungimui 6mm.
|  |  |  | Suma be PVM | 186.66
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 9.33
|  |  |  | Suma su PVM | 195.99
50. DALIS | TRACHEOSTOMINĖ NOSYTĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
50. | Tracheostominė nosytė
50.1. | Tracheostominė nosytė | 4000 | vnt | 1.1238 | 4495.2 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1874000
50.1.1. | Kliniškai švari | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 21psl. Kliniškai švarios.
50.1.2. | Vienkartinė | [5 empty] | Vienkartinės.
50.1.3. | Neturi alerginių savybių (be latekso) | [5 empty] | Neturi alerginių savybių (be latekso).
50.1.4. | Su šilumos ir drėgmės palaikymu | [5 empty] | Su šilumos ir drėgmės palaikymu.
50.1.5. | Turi angą su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos | [5 empty] | Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos.
50.1.6. | Jungtis prie tracheostominio vamzdelio 15F | [5 empty] | Jungtis prie tracheostominio vamzdelio - 15F.
50.1.7. | Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti (sukasi 180⁰ kampu) | [5 empty] | Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti sukasi 180º kampu.
50.1.8. | Komplekte ne mažiau 1,80 m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) | [5 empty] | Komplekte 1,80m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu).
50.1.9. | Supakuota ne daugiau po 1vnt. | [5 empty] | Supakuotos į maišelius po 1 vnt.
50.1.10. | Tūris – ne mažiau kaip 17 ml | [5 empty] | Tūris – 17 ml.
50.1.11. | Pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,3cm H2O (esant 30l/min oro srautui) ir ne daugiau kaip 0,6cm H2O (esant 60l/min) | [5 empty] | Pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0,3 cm H2O (esant 30 l/min) ir nedaugiau kaip 0,6 cm H2O (esant 60 l/min).
50.1.12. | Drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500ml) | [5 empty] | Drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml).
|  |  |  | Suma be PVM | 4495.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 224.76
|  |  |  | Suma su PVM | 4719.96
57. DALIS | DEGUONIES DRĖKINTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
57. | Deguonies drėkintuvas
57.1. | Deguonies drėkintuvas | 12000 | vnt | 3.619 | 43428 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1507000
57.1.1. | Vienkartinis, kliniškai švarus | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 22psl. Kliniškai švarus. Vienkartinis.
57.1.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
57.1.3. | Drėkintuvas skirtas tiekti sudrėkintą oro ir deguonies mišinį | [5 empty] | Suprojektuotas tiekti sudrėkintą oro ir deguonies mišinį.
57.1.4. | Gali būti naudojamas su nosies kaniulėmis, vidutinės koncentracijos kaukėmis, su Venturi tipo vožtuvais | [5 empty] | Gali būti naudojami su nosies kaniulėmis, vidutinės koncentracijos kaukėmis, su Venturi tipo vožtuvais.
57.1.5. | Maksimalus tūris 500ml (±5ml) | [5 empty] | Maksimalus tūris – 500 ml.
57.1.6. | Tūris tarp min. ir max – 400ml (±5ml) | [5 empty] | Tūris tarp min ir max – 400 ml.
57.1.7. | Slėgis ne daugiau 20 kPa | [5 empty] | Slėgis – 20 kPa.
57.1.8. | Jungtis tinkanti prie O2 srauto matuoklio RTM3 arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai* | [5 empty] | Jungtis tinkanti prie O2 srauto matuoklio RTM3.
|  |  |  | Suma be PVM | 43428
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2171.4
|  |  |  | Suma su PVM | 45599.4
76. DALIS | NOSIES SPAUSTUKAS SPIROMETRIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
76. | Nosies spaustukas spirometrijai
76.1. | Nosies spaustukas spirometrijai | 1000 | vnt | 0.1905 | 190.5 | Gamintojas: Intersurgical Prekės kodas: 1691040
76.1.1. | Vienkartinis | [5 empty] | Siūlomo gaminio techninė specifikacija aprašyta dokumente "Siūlomų gaminių aprašymai" 23psl. Vienkartinis.
76.1.2. | Turi visiškai uždaryti nosies šnerves | [5 empty] | Pilnai uždaro nosies šnerves.
76.1.3. | Priglundantis prie nosies | [5 empty] | Tvirtai priglunda prie nosies.
76.1.4. | Pagamintas iš propileno arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintas iš plastiko, polipropileno.
|  |  |  | Suma be PVM | 190.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 9.53
|  |  |  | Suma su PVM | 200.03

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Nėra
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Nėra
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | NE
5 | CE kokybės sertifikatai |  |  |  | NE
6 | Filtrų testavimo protokolai |  |  |  | NE
7 | Įgaliojimas |  |  |  | NE
8 | Raštas paaiškinimas dėl finansinės atskaitomybės dokumentų |  |  |  | NE
9 | Siūlomų gaminių aprašymai |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Kristina Šimanel
16027-3 2025-09-01 13:28:41