UAB Roche Lietuva

Diagnostikos padalinys

J.Jasinskio g. 16B 

03163 Vilnius
Nacionalinio vėžio instituto
Direktoriui

PASIŪLYMAS DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ PIRKIMO
2017-07-17
	Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. 

	Eil.
Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Tyrimų skaičius

	1
	2
	3

	1.
	Tiroglobulino diagnostinis reagentas  - tyrimo "TG" atlikimui
	200

	2.
	Kanceroembrioninio antigeno diagnostinis reagentas  - tyrimo „CEA“ atlikimui
	1000

	3.
	Prostatos specifinio antigeno diagnostinis reagentas  - tyrimo “PSA” atlikimui
	1200

	PASTABOS:

1. Tiekėjai privalo, siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, pateikti panaudai analizatorių atitinkantį nurodytus techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Pateikti reikalingą reagentų kiekį ir kitų priemonių, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui ir 2-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę vieno lygio kontrolę) kiekį.

4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).

6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

7. Pateikiamos naujausios reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.

REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS: 


	Eil. Nr.
	Reagentų, medžiagų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Tyrimų skaičius 
	Mat. vnt.
	Kiekis
	PVM dydis
	Mat. Vnt. kaina (Eur be PVM
	Mat. Vnt. kaina (Eur su PVM)
	Suma (Eur be PVM)
	Suma (Eur su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	TG G2 Elecsys cobas e 100
	Tiroglobulino diagnostinis reagentas  - tyrimo "TG" atlikimui
	200
	Pakuotė
	2
	5%
	230,00
	241,50
	460,00
	483,00

	2
	CEA Elecsys cobas e 100
	Kanceroembrioninio antigeno diagnostinis reagentas  - tyrimo „CEA“ atlikimui
	1000
	Pakuotė
	10
	5%
	130,00
	136,50
	1300,00
	1365,00

	3
	Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1
	Prostatos specifinio antigeno diagnostinis reagentas  - tyrimo “PSA” atlikimui
	1200
	Pakuotė
	12
	5%
	140,00
	147,00
	1680,00
	1764,00

	Bendra suma:
	3440,00
	3612,00


SIŪLOMAS ANALIZATORIUS:

	

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomo analizatoriaus parametrų

reikšmės

(įrašyti konkrečią siūlomos prekės parametrų reikšmes, įrašyti „taip“ ir/arba „atitinka“ – negalim)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. 
	Automatinis imunologinis analizatorius (1 vnt.) turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 4 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinis imunologinių tyrimų analizatorius
	Automatinis imunologinių tyrimų analizatorius

	3.
	Matavimo metodai ir technologijos
	
	

	3.1.
	Imunologinei analizei atlikti naudojama chemoliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija arba sustiprinta chemoliuminescencija.
	Būtina
	Elektrochemiliuminescencijos technologija, Naudotojo vadovas, psl. A-23.

	4.
	Darbas su mėginiu
	
	

	4.1.
	Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. D-5.

	4.2.
	Analizatorius turi aptikti krešulius.
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-76; cobas e 411 techninė specifikacija.

	4.3.
	Našumas
	Ne mažiau nei 60 testų per valandą
	Iki 86 tyrimų per val., Naudotojo vadovas, psl. 7, A-36;  cobas e 411 techninė specifikacija.

	4.4.
	Mėginio tūris
	Iki 150 µl
	Nuo 10 iki 50 μl tyrimui, Naudotojo vadovas, psl. A-37.

	4.5.
	Mėginio tipas
	Kraujo serumas, plazma
	Taip. Cobas e 411 techninė specifikacija.

	4.6.
	Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ir pagal poreikį prijungti išorinį kodų skaitytuvą
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl.    A-77.

	4.7.
	Išorinis spausdintuvas
	Būtina
	Galima prijungti išorinį spausdintuvą.

	4.8.
	Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-23.

	4.9.
	Mėginių kiekis analizatoriuje
	Ne mažiau nei 50 vietų mėginiams
	Taip. Diskinė konfiguracija: 30 mėginių; stovelių konfigūracija: 75 mėginiai. Cobas e 411 techninė specifikacija.

	4.10.
	Analizatorius privalo turėti galimybę naudoti pilnai paruoštus reagentus.
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-42.

	4.11.
	Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-36.

	4.12.
	Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
	Ne daugiau 200 testų vienoje talpoje
	Taip. Žiūrėti reagentų pakuočių aprašymuose.

	4.13.
	Visi naudojami tyrimo reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti)
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-42.

	4.14.
	Naudojamų reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos
	Ne mažiau nei 6 mėn.
	Taip, įsipareigojame užtikrinti.

	4.15.
	Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas ir galiojimo kontrolė
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. B-19, B-20.

	5.
	Kalibracija ir kokybės kontrolė
	
	

	5.1.
	Kalibracijos stabilumas
	Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus
	 Taip. Žiūrėti reagentų metodiniuose lapuose.

	5.2.
	Kokybės kontrolės tirpalai
	Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo)
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. A-45.

	6.
	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
	
	

	6.1.
	Saugomi duomenys
	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
	Naudotojo vadovas, psl. A-53.

	6.2.
	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl.    B-39; B-40; B-41; A-60.

	6.3.
	Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl.    A-23; D-35 – D-46.

	6.4.
	Nuotolinis analizatoriaus valdymas
	Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių gali valdyti nuotoliniu būdu
	Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių gali valdyti nuotoliniu būdu.

	6.5.
	Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą „Med.IS“  arba lygiavertę.
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. F-3, F-14.

	7.
	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams
	Būtina
	Pateikiama.

	8.
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	Pateikiama su prietaisu.

	9.
	CE sertifikatas
	Būtina
	Taip. Naudotojo vadovas, psl. 3.


Pristatymas 2017 m. per 10 d.d. nuo užsakymo datos.
Apmokėjimas per 30 dienų po prekės pristatymo ir pirkėjui gavus tinkamai įformintą sąskaitą faktūra.
Svarbių klientų vadybininkas

Eimantas Baltušis
