## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI IR CENTRINĖS MONITORAVIMO STOTYS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-10-24
Nr.: | MP25-184
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB MedUS Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306252616
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | PVM mokėtojo kodas LT100015722414
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor Bank AS, LT184010051005801448
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI IR CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS
| Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus žemiau esančios lentelės punktuose Nr. 1.1.1-1.1.25 (imtinai), pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | Įrangos papildoma funkcija | Taip | Keturių EKG derivacijų vienalaikė aritmijos analizė su ST segmento aptikimu, įskaitant reikalingus priedus Prekių aprašymo psl. Nr.: 1, 21, 39, 46.
| KT1.1. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Įrangos papildoma funkcija | Taip | Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
| KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Įrangos papildoma funkcija | Taip | Transportinio paciento monitoriaus raiška 1280 x 720” Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
| KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Įrangos papildoma funkcija | Taip | Transportinis paciento monitorius komplektuojami su aplinkos apšvietimo jutikliais automatiniam ryškumo nustatymui Prekių aprašymo psl. Nr.: 8.
| KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.5. | Įrangos papildoma funkcija | Ne | /pildo tiekėjas/
| KT1.5. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį ir dokumentą.
1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis
1.1. | Transportinis paciento modulis | 22 | vnt. | 3000 | 66000 | Mindray, BeneVision N1 | Mindray, BeneVision N1 Transportinis monitorius. Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.1. | Transportinis paciento modulis turi būti sukomplektuotas, kad užtikrintų duomenų perdavimą, modulio maitinimą ir komunikaciją su centrine monitoravimo stotimi | [5 empty] | Transportinis paciento modulis sukomplektuotas, kad užtikrintų duomenų perdavimą, modulio maitinimą ir komunikaciją su centrine monitoravimo stotimi Prekių aprašymo psl. Nr.: 14, 44, 45
1.1.2. | Transportinio monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 5.5“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės | [5 empty] | Transportinio monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, LCD , lietimui jautrus Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 2. Ekrano įstrižainė 5.5“ Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 3. Ekrano raiška 1280 x 720 Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 13 kreivių. Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.3. | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min. | [5 empty] | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus 300 min. Gamintojo Deklaracija. Prekių aprašymo psl. Nr.: 11.
1.1.4. | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai) | [5 empty] | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 3. Kvėpavimas Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 4. SpO2 Prekių aprašymo psl. Nr.: 1. 5. Temperatūra Prekių aprašymo psl. Nr.: 2. 6. Neinvazinis kraujospūdis Prekių aprašymo psl. Nr.: 2. 7. Invazinis kraujospūdis 2 kanalai. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.5. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
1.1.6. | EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III | [5 empty] | EKG derivacijų kanalai trys: I, II, III. Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.7. | ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min | [5 empty] | ŠSD matavimo ribos 15-350 k/min Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.8. | ST segmento matavimas | [5 empty] | ST segmento matavimas Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.9. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min | [5 empty] | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos 0-200 k/min Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.10. | Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą | [5 empty] | Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą Prekių aprašymo psl. Nr.: 1, 12.
1.1.11. | Reikalavimai SpO2 kanalui:
1.1.12. | SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 % | [5 empty] | SpO2 matavimo diapazonas 0 - 100 % Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.13. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) | [5 empty] | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.14. | Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min | [5 empty] | Pulso matavimo ribos 20 – 300 k./min Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.15. | Perfuzijos indekso matavimas | [5 empty] | Perfuzijos indekso matavimas Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.16. | Reikalavimai temperatūros kanalui:
1.1.17. | Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C | [5 empty] | Temperatūros matavimo diapazonas 0 - 50°C Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.18. | Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C | [5 empty] | Temperatūros matavimo paklaida 0,1 °C Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.19. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
1.1.20. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis | [5 empty] | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.21. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg | [5 empty] | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas 10 – 290 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.22. | Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT | [5 empty] | Darbo režimai 4: rankinis, periodinis, STAT, sekos. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.23. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
1.1.24. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg | [5 empty] | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (-50) - (+360) mmHg Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.25. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg | [5 empty] | Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ± 1 mmHg ar ±2% Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
1.1.26. | Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:
1.1.27. | Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg | [5 empty] | Transportinio monitoriaus svoris 0.95 kg Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
1.1.28. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai:1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius2. Baterijos statuso indikatorius | [5 empty] | Monitoriaus LED indikatoriai: 1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius Prekių aprašymo psl. Nr.: 3, 18, 19. 2. Baterijos statuso indikatorius Prekių aprašymo psl. Nr.: 17.
1.1.29. | Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) ir belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus | [5 empty] | Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (standartinė RJ45 jungtis) ir belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus Prekių aprašymo psl. Nr.: 4, 15, 16, 44.
1.1.30. | Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; 6. Krovimo stotelė ir priedais monitoriaus tvirtinimui prie lašelinės stovo - 1 vnt.; | [5 empty] | Komplektuojama su: 1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.; Prekių aprašymo psl. Nr.: 21. 2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.; Prekių aprašymo psl. Nr.: 22, 48. 3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių); Prekių aprašymo psl. Nr.: 23, 41. 4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; Prekių aprašymo psl. Nr.: 24. 5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; Prekių aprašymo psl. Nr.: 42. 6. Krovimo stotelė ir priedais monitoriaus tvirtinimui prie lašelinės stovo - 1 vnt.; Prekių aprašymo psl. Nr.: 9, 10, 45.
1.2. | Centrinė monitoravimo stotis | 1 | vnt. | 2880.88 | 2880.88 | Mindray, BeneVision CMS
1.2.1. | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą | [5 empty] | Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą Prekių aprašymo psl. Nr.: 26, 50.
1.2.2. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui | [5 empty] | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: Prekių aprašymo psl. Nr.: 25, 51. 1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį 64 pacientus. Prekių aprašymo psl. Nr.: 26, 30. 2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų 8 kreivių vienam ligoniui Prekių aprašymo psl. Nr.: 26.
1.2.3. | Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų. | [5 empty] | Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, 240 val. monitoravimo duomenų. Prekių aprašymo psl. Nr.: 26.
1.2.4. | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai | [5 empty] | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai Prekių aprašymo psl. Nr.: 26.
1.2.5. | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu | [5 empty] | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu Prekių aprašymo psl. Nr.: 25, 26. | Gabas.
1.2.6. | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 16 įrenginių | [5 empty] | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: 36. Prekių aprašymo psl. Nr.: 26.
1.2.7. | Komplektuojama su visa bevielio ryšio tinklo įranga prijungti 1.1. pozicijoj įsigijamus transportinius gyvybinių funkcijų monitorius | [5 empty] | Komplektuojama su visa bevielio ryšio tinklo įranga prijungti 1.1. pozicijoj įsigijamus transportinius gyvybinių funkcijų monitorius Prekių aprašymo psl. Nr.: 26, 44.
1.2.8. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 21.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. 3. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV ≥ 55“ – 1 vnt. | [5 empty] | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija: 1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23,8 colio, skiriamoji geba 1920x1080 taškų; Prekių aprašymo psl. Nr.: 52, 53. 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas – 1 kompl. Prekių aprašymo psl. Nr.: 55, 56. 3. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr.:58. 4. Pakabinamas TV 55“ – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr.: 59.
|  |  |  | Suma be PVM | 68880.88
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 2100% | PVM suma | 14464.98
|  |  |  | Suma su PVM | 83345.86 | Dalies biudžetas su PVM: 188000 Eur
2. DALIS | ŠIRDIES MINUTINIO TŪRIO MATAVIMO MODULIS
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: |  | Siūlomas garantinis terminas (ne mažiau kaip 24 mėn.) mėn.
KT2.1. | Siūlomas garantinis terminas | /pildo tiekėjas/
KT2.1. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį ir dokumentą.
2. | Širdies minutinio tūrio matavimo modulis
2.1. | Širdies minutinio tūrio matavimo modulis | 3 | vnt.
2.1.1. | Modulis turi būti suderinamas su Philips MX550 paciento monitoravimo sistema
2.1.2. | Matuojami parametrai: 1.Pulsinės bangos kontūro analize paremtas širdies išmetimo funkcijos vertinimas (PICCO); 2. Širdies minutinis tūris (C.O.); 3. Bendri širdies diastoliniai tūriai (GEDV); 4. Susitraukimo tūris (SV); 5. Ekstravaskuliarinis plaučių skystis (EVLW); 6. Krūtinės ląstos kraujo tūris (ITBV)
2.1.3. | Komplektuojama su vienkartinių monitoravimo priemonių rinkiniu - ≥ 10 vnt.;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 6000 Eur
3. DALIS | CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: |  | Siūlomas garantinis terminas (ne mažiau kaip 24 mėn.) mėn.
KT3.1. | Siūlomas garantinis terminas | /pildo tiekėjas/
KT3.1. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį ir dokumentą.
3. | Centrinė monitoravimo stotis
3.1. | Centrinė monitoravimo stotis | 1 | vnt.
3.1.1. | Centrinės monitorivimo stoties programinė įranga turi būti suderinama su turimais ligoninėje paciento monitoriais Philips MX550 ir Philips X3
3.1.2. | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą
3.1.3. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui
3.1.4. | Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.
3.1.5. | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai
3.1.6. | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės moni-toravimo stoties prijungtu spausdintuvu
3.1.7. | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 16 įrenginių
3.1.8. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 21.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl.; 3. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV ≥ 55“ – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 5000 Eur
4. DALIS | PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS SU INVAZINIO SLĖGIO MATAVIMU
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: |  | Siūlomas garantinis terminas (ne mažiau kaip 24 mėn.) mėn.
KT4.1. | Siūlomas garantinis terminas | /pildo tiekėjas/
KT4.1. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį ir dokumentą.
4. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su invazinio slėgio matavimu
4.1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 2 | vnt.
4.1.1. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
4.1.2. | Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;2. Standartinės USB jungtys ≥ 2 vnt.;3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė;4. Monitorius turi būti suderinamas su siūlomais transportiniais paciento moduliais;
4.1.3. | Ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm (15 colių) 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6
4.1.4. | Elektros maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz
4.1.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
4.1.6. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
4.1.7. | Suderinama su turimos centrinės monitoravimo stoties programine įranga Center iX
4.2. | Transportinis paciento modulis | 2 | vnt.
4.2.1. | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis:1. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse ir komplektuojamas su atskira transportinio monitoriaus stotele arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi;2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;
4.2.2. | Transportinio monitoriaus ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 6“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos
4.2.3. | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.
4.2.4. | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)
4.2.5. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
4.2.6. | EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III
4.2.7. | ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min
4.2.8. | ST segmento matavimas
4.2.9. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min
4.2.10. | Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą
4.2.11. | Reikalavimai SpO2 kanalui:
4.2.12. | SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 %
4.2.13. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
4.2.14. | Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min
4.2.15. | Perfuzijos indekso matavimas
4.2.16. | Reikalavimai temperatūros kanalui:
4.2.17. | Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C
4.2.18. | Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C
4.2.19. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
4.2.20. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
4.2.21. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg
4.2.22. | Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT
4.2.23. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
4.2.24. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg
4.2.25. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg
4.2.26. | Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:
4.2.27. | Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg
4.2.28. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai:1.Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius2. Baterijos statuso indikatorius
4.2.29. | Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) arba belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus
4.2.30. | Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo,dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt.(dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;6. Vienkartinių priemonių komplektas IBP matavimui - 10 vnt.;
4.2.31. | Suderinama su turimos centrinės monitoravimo stoties programine įranga Center iX
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 25000 Eur

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2 | Kartu su Pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams (įrangos papildomos (-ų) funkcijos (-ų)- jei taikoma) patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba.
[1 pirkimo daliai]
4 | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas Garantinis terminas - 24 mėn. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
[2, 3, 4 pirkimo dalims]
Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas Garantinis terminas - [bus įrašomas pagal tiekėjo pasiūlymą, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai]. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus.

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
16031 2025-08-28 22:31:18