## Techn. specifikacija ir kaina
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDO "PASIŪLYMO FORMA" TĘSINYS
MEDICININĖ ĮRANGA (LSMU KL)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-12-15
Nr.: | MP25-213
Vieta: | Kaunas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjams kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus (garantiniam teminui sąlyga dėl dokumentacijos - netaikoma)) patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus, brošiūras ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloguose neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos siūlomų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų, brošiūrų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar kito atsakingo asmens (tokiu atveju, kartu pateikiami atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: 1.1) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; 1.2) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai ir pan., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam (taikoma "arba lygiavertis"). Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas, iškrovimas, jos parengimas darbui bei medicinos personalo apmokymas ja naudotis.
6. Siūlomos prekės garantinis laikotarpis - 2 metai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | ELEKTROKARDIOGRAFAS
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.1. | (T1) Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis (angl. sample rate/frequency) (Hz) | 64000
| KT2.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 30000 ir ne daugiau nei 100000) | 64000
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.2. | (T2) Ekrano įstrižainė (cm) | 30.73
| KT2.2. balo reikšmė (ne mažiau nei 20 ir ne daugiau nei 30) | 30.73
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.3. | (T3) Elektrokardiografas atlieka QT ir QTc analizes. QTc apskaičiavimai atliekami pasirinktinai pagal Hodges, Bazett, Fridericia ar Framingham formules | Taip
| KT2.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.4. | (T4) Veikimas iš akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. | Taip
| KT2.4. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
2. | Elektrokardiografas
2.1. | Elektrokardiografas | 2 | vnt. | 1666 | 3332 | Mindray, BeneHeart R700
2.1.1. | EKG registravimas: ne mažiau 12 derivacijų | [5 empty] | EKG registravimas: 12 derivacijų Prekių aprašymo psl. Nr.: 10.
2.1.2. | Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas: būtina | [5 empty] | Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas. Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.3. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso: būtina | [5 empty] | Apsauga nuo defibriliacijos impulso. Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.4. | Elektrokardiografo interpretacijos programos algoritmas: STEMI analizė pagal Glasgow arba lygiavertį algoritmą | [5 empty] | Elektrokardiografo interpretacijos programos algoritmas: STEMI analizė pagal Glasgow algoritmą. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2, 8, 18.
2.1.5. | Elektrokardiografe integruotas spausdintuvas: būtina | [5 empty] | Elektrokardiografe integruotas spausdintuvas. Prekių aprašymo psl. Nr.: 11, 12.
2.1.6. | EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį | [5 empty] | EKG interpretavimo algoritmai: vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2, 8.
2.1.7. | Elektrokardiografe saugoma ≥ 800 elektrokardiogramų | [5 empty] | Elektrokardiografe saugoma 1200 elektrokardiogramų Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
2.1.8. | EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis | [5 empty] | EKG perdavimas USB, RJ45 jungtimis Prekių aprašymo psl. Nr.: 2, 11, 12.
2.1.9. | WiFi bevielio ryšio funkcija: būtina | [5 empty] | WiFi bevielio ryšio funkcija. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
2.1.10. | Displėjus: LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm. Ekrano rezoliucija ne blogiasnė nei 1280 x 800 | [5 empty] | Displėjus: LCD, spalvotas, įstrižainė 30,73 cm. Ekrano rezoliucija 1280 x 800 Prekių aprašymo psl. Nr.: 2, 21, 22.
2.1.11. | 12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu | [5 empty] | 12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu Prekių aprašymo psl. Nr.: 4, 10.
2.1.12. | A/D konvertris: ne mažiau kaip 24 bitai | [5 empty] | A/D konvertris: 24 bitai Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.13. | Raumenų sukeliamų artefaktų filtras: dažnis ne prastesnis kaip 20 arba 25/30 arba/35 Hz su galimybę filtrą įjungti ir išjungti | [5 empty] | Raumenų sukeliamų artefaktų filtras: dažnis 20, 35 Hz su galimybę filtrą įjungti ir išjungti Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.14. | Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis kanalui ne mažesnis kaip 30000 Hz | [5 empty] | Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis kanalui 64000 Hz Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.15. | Elektrokardiografo elektrostimuliatoriaus atpažinimo diskretizavimo dažnis ≥ 15 kHz | [5 empty] | Elektrokardiografo elektrostimuliatoriaus atpažinimo diskretizavimo dažnis 96 kHz Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.16. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0.05 - 300 Hz | [5 empty] | Elektrokardiografo dažnių diapazonas: 0.01 - 500 Hz Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.17. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min | [5 empty] | Širdies susitraukimų dažnio indikacija nuo 30 iki 300 k./min Prekių aprašymo psl. Nr.: 1.
2.1.18. | Naudojamas popierius 12 derivacijų EKG užrašymui, ne mažesnio kaip 210 mm pločio. Popierius lakštais. | [5 empty] | Naudojamas popierius 12 derivacijų EKG užrašymui, 210 mm pločio. Popierius lakštais. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2, 18.
2.1.19. | Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h | [5 empty] | Maitinimas: 100- 240V, (reikalaujama reikšmė 230V patenka į mūsų siūlomo aparato nurodytas elektros energijos ribas) 50 Hz ir vidinis akumuliatorius .Veikimas iš akumuliatoriaus 8 val. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
2.1.20. | Elektrokardiografo rašymo greičiai: ne prasčiau kaip 5, 12.5, 25, 50 mm/s. | [5 empty] | Elektrokardiografo rašymo greičiai: 5, 12.5, 25, 50 mm/s. Prekių aprašymo psl. Nr.: 2.
2.1.21. | EKG perdavimo formatai: 1. Automatiškai generuojami DICOM failai arba per išorinę programinę įrangą (būtina pateikti, jeigu reikalingos licencija/os – neribotam naudojimo laikotarpiui). 2. PDF | [5 empty] | EKG perdavimo formatai: 1. Automatiškai generuojami DICOM failai. Prekių aprašymo psl. Nr.: 13. 2. PDF Prekių aprašymo psl. Nr.: 13.
2.1.22. | Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, EKG kabelio laikiklis; 2. EKG kabelis 12-ai derivacijų, krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. EKG lakštinio popieriaus pakuotės tinkančio EKG įrenginiui, 10 vnt. | [5 empty] | Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi 5 ratukus su stabdžiais, EKG kabelio laikiklis; Prekių aprašymo psl. Nr.: 3. 2. EKG kabelis 12-ai derivacijų, krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; Prekių aprašymo psl. Nr.: 14, 15. 3. EKG lakštinio popieriaus pakuotės tinkančio EKG įrenginiui, 10 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr.: 16.
|  |  |  | Suma be PVM | 3332
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 699.72
|  |  |  | Suma su PVM | 4031.72