[image: image1.png]


Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794, 

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,  
	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


PASIŪLYMAS

DĖL LAPAROSKOPINĖS ĮRANGOS (RINKINIŲ) IR ENDOUROLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO
2017-03-22 Nr. OLI/2017-03-22
VILNIUS












      1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) 


	Tiekėjo adresas 
	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija

	Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Registracijos kodas 556189-2794, 

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809



	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Andrius Simonaitis

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Įgaliotas asmuo Andrius Simonaitis

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, banko kodas70440

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Įgaliotas asmuo Andrius Simonaitis

	Telefono numeris
	+37052330021

	Fakso numeris
	+37052395468

	El. pašto adresas
	Andrius.simonaitis@olympus.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


2 lentelė
SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

	Eil.

Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	

	
	

	
	

	
	


*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.





        



      3 lentelė
PASIŪLYMO KAINA

I. Pirkimo dalis. Laparoskopinės įrangos rinkiniai

I.I. Laparoskopinės įrangos rinkinys chirurginėms operacijoms
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Orientacinis 

kiekis 
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

EUR 

(be PVM)
	Vieneto kaina,

EUR 

(su PVM)
	Viso kaina EUR 

(su PVM)

	
	Laparoskopinės įrangos rinkinys chirurginėms operacijoms
	
	1
	Vnt.
	X
	X
	X

	1.
	Aukštos raiškos 3D monitorius
	Aukštos raiškos 3D monitorius LMD-3251ST (E0497620), SONY 
	2
	Vnt.
	7,992.18
	9,670.54
	19,341.08

	2.
	Aukštos raiškos endoskopinė

videokamera (kameros galvutė)
	Aukštos raiškos endoskopinė

videokamera CH-S200-XZ-EB (N5409160), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	6,425.52
	7,774.88
	7,774.88

	3.
	Vaizdo apdorojimo įranga
	Vaizdo apdorojimo įrenginys OTV-S300 (N5426960), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	21,273.13
	25,740.49
	25,740.49

	4.
	Aukštos raiškos endoskopas
	Endoeye 3D videoteleskopas (WA50080A), Olympus Medical Systems corp.
	2
	Vnt.
	15,903.50
	19,243.24
	38,486.47

	5.
	Šviesos šaltinis
	Šviesos šaltinis CLV-S200-IR (N5427060), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	6,047.76
	7,317.79
	7,317.79

	6.
	Šviesolaidis
	Šviesolaidis WA03310A, Olympus Medical Systems corp.
	2
	Vnt.
	292.75
	354.23
	708.46

	7.
	CO2 dujų insufliatorius
	CO2 dujų insufliatorius UHI-4 (N3829670), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	9,401.55
	11,375.88
	11,375.88

	8.
	Evakuatorius
	Yra insufliatoriaus UHI-4 dalis (modulis)
	1
	Vnt.
	
	
	

	9.
	Plovimo-siurbimo įrengimo komplektas
	Plovimo- siurbimo įrenginys Surgipump (A5894), W.O.M. World of Medicine GmbH
	1
	Vnt.
	3,292.52
	3,983.95
	3,983.95

	10.
	Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys
	Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius ESG-400 (WB91051W), Olympus Winter & Ibe GmbH
	1
	Vnt.
	9,438.25
	11,420.28
	11,420.28

	11.
	Vežimėlis laparoskopinei įrangai
	Vežimėlis laparoskopinei įrangai WM-NP2 (K10021617), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	3,842.97
	4,649.99
	4,649.99

	
	Bendra suma EUR su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	130,799.27


I.II. Laparoskopinės įrangos rinkinys ginekologinėms operacijoms
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Orientacinis 

kiekis 
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

EUR 

(be PVM)
	Vieneto kaina,

EUR 

(su PVM)
	Viso kaina EUR 

(su PVM)

	
	Laparoskopinės įrangos rinkinys ginekologinėms operacijoms:
	
	1
	Vnt.
	
	
	

	1.
	Aukštos raiškos 3D monitorius
	Aukštos raiškos 3D monitorius LMD-3251ST (E0497620), SONY.
	1
	Vnt.
	    7,992.18 
	    9,670.54 
	    9,670.54 

	2.
	Aukštos raiškos endoskopinė

videokamera (kameros galvutė)
	Aukštos raiškos endoskopinė

videokamera CH-S200-XZ-EB (N5409160), Olympus Medical Systems corp. 
	1
	Vnt.
	    6,425.52 
	    7,774.88 
	    7,774.88 

	3.
	Vaizdo apdorojimo įranga
	Vaizdo apdorojimo įrenginys OTV-S300 (N5426960), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	  21,273.13 
	  25,740.49 
	  25,740.49 

	4.
	Aukštos raiškos endoskopas
	Endoeye 3D videoteleskopas (WA50080A), Olympus Medical Systems corp. 
	1
	Vnt.
	  14,705.65 
	  17,793.84 
	  17,793.84 

	5.
	Šviesos šaltinis
	Šviesos šaltinis CLV-S200-IR (N5427060), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	    6,047.76 
	    7,317.79 
	    7,317.79 

	6.
	Šviesolaidis
	Šviesolaidis WA03310A, Olympus Medical Systems corp.
	2
	Vnt.
	       292.75 
	       354.23 
	708.46

	7.
	CO2 dujų insufliatorius
	CO2 dujų insufliatorius UHI-4 (N3829670), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	    9,401.55 
	  11,375.88 
	11,375.88

	8.
	Evakuatorius
	Yra insufliatoriaus UHI-4 dalis (modulis)
	
	
	
	
	

	9.
	Plovimo-siurbimo įrengimo komplektas
	Plovimo-siurbimo įrenginys Eco-Pump (A5889), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	    1,726.57 
	    2,089.15 
	    2,089.15 

	10.
	Vežimėlis laparoskopinei įrangai
	Vežimėlis laparoskopinei įrangai WM-NP2 (K10021617), Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	    3,842.97 
	    4,649.99 
	    4,649.99 

	11.
	Optika
	Teleskopas „IR“ (WAIR100A), Olympus Medical Systems corp.


	1
	Vnt.
	    2,986.31 
	    3,613.44 
	    3,613.44 

	12.
	Šviesolaidis
	Šviesolaidis WA03310A, Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	       292.75 
	       354.23 
	       354.23 

	
	Laparoskopinių instrumentų rinkinys ginekologinėms operacijoms:
	Gamintojas: Olympus Medical Systems corp.
	1
	Vnt.
	X
	X
	X

	1.
	Adata
	Veress tipo adata, 05151.1
	2
	Vnt.
	         52.35 
	63.34
	126.69

	2.
	Traokaras 

(skersmuo 5,5±0,5, ilgis 10,5±0,5 cm)
	5mm troakaras, WA58142L, WA58341L
	3
	Vnt.
	       200.95 
	       243.15 
	729.45

	3.
	Traokaras

(skersmuo 5,5±0,5, ilgis 8,5±0,5 cm)
	5mm troakaras, A5809, A5948


	3
	Vnt.
	       189.39 
	       229.16 
	687.49

	4.
	Traokaras

(skersmuo 10,5±0,5, ilgis 10,5±0,5 cm)
	11m troakaras, A5828, A5829


	1
	Vnt.
	       295.86 
	       357.99 
	357.99

	5.
	Traokaras

(skersmuo 10,5±0,5, ilgis 8,5±0,5 cm)
	11m troakaras, A5822, A5823


	1
	Vnt.
	       287.16 
	       347.46 
	347.46

	6.
	Reduktorius
	Reduktoriaus vamzdelis, A5610
	1
	Vnt.
	         77.07 
	         93.25 
	93.25

	7.
	Žnyplės (bipolinės, ilgis 34±2 cm)
	Bipolinės žnyplės, WA63120C


	1
	Vnt.
	       616.58 
	       746.06 
	746.06

	8.
	Žnyplės (bipolinės, ilgis 42±4 cm)
	Bipolinės žnyplės, WA63121C


	1
	Vnt.
	       733.55 
	       887.60 
	887.60

	9.
	Žnyplės (Kelly tipo, ilgis 34±2 cm)
	Bipolinės žnyplės, WA63360C


	1
	Vnt.
	       616.58 
	       746.06 
	746.06

	10.
	Žnyplės (Kelly tipo, ilgis 42±4 cm)
	Bipolinės žnyplės, WA63361C


	1
	Vnt.
	       616.58 
	       746.06 
	746.06

	11.
	Žnyplės („Letenos“ tipo, ilgis 34±2 cm)
	Monopolinės žnyplės, WA63022A


	1
	Vnt.
	       421.67 
	       510.22 
	510.22

	12.
	Žnyplės (Manhes tipo, ilgis 34±2 cm)
	Monopolinės žnyplės, WA63052A


	1
	Vnt.
	       421.67 
	       510.22 
	510.22

	13.
	Žnyplės (Griebančios, ilgis 34±2 cm)
	Monopolinės žnyplės, WA63132A


	1
	Vnt.
	       421.67 
	       510.22 
	510.22

	14.
	Žnyplių įdėklas
	Žnyplių įdėklas,

A64120A


	1
	Vnt.
	       176.29 
	       213.31 
	213.31

	15.
	Žnyplės (Pilvinės, ilgis 34±2 cm)
	Monopolinės žnyplės, WA63122A


	1
	Vnt.
	       421.67 
	       510.22 
	510.22

	16.
	Žirklės 
	Laparoskopinės žirklės,

A63810A


	1
	Vnt.
	       333.60 
	       403.66 
	403.66

	17.
	Žnyplės (Rotuojamos, ilgis 34±2 cm)
	Žnyplės, A65020A


	1
	Vnt.
	       462.43 
	       559.54 
	559.54

	18.
	Rankena (be užrakto)
	Laparoskopinio instrumento rankena,

A60101A


	1
	Vnt.
	       104.50 
	       126.45 
	126.45

	19.
	Rankena (su užraktu)
	Laparoskopinio instrumento rankena,

A60102A


	1
	Vnt.
	       116.13 
	       140.52 
	140.52

	20.
	Mova (ilgis 43±3 cm)
	Laparoskopinio instrumento mova,

A60800L


	2
	Vnt.
	         93.23 
	       112.81 
	225.62

	21.
	Mova (ilgis 34±2 cm)
	Laparoskopinio instrumento mova,

A60800A


	2
	Vnt.
	         83.40 
	       100.91 
	201.83

	22.
	Žnyplių įdėklas

(su dantukais)
	Žnyplių įdėklas,

WA64050L


	1
	Vnt.
	       200.14 
	       242.17 
	242.17

	23.
	Žnyplių įdėklas

(ilgis 43±3 cm)
	Žnyplių įdėklas,

WA64130L


	1
	Vnt.
	       200.14 
	       242.17 
	242.17

	24.
	Žnyplių įdėklas

(ilgis 34±2 cm)
	Žnyplių įdėklas,

A64070A


	1
	Vnt.
	       176.29 
	       213.31 
	213.31

	25.
	Žnyplių įdėklas

(ilgis 43±3 cm)
	Žnyplių įdėklas,

WA64020L


	1
	Vnt.
	       200.14 
	       242.17 
	242.17

	26.
	Elektrodas
	Laparoskopinis elektrodas kabliukas, A6292


	2
	Vnt.
	       144.95 
	       175.39 
	350.78

	27.
	Laidas (monopolinis)
	Monopolinis laidas,A0358


	2
	Vnt.
	         30.82 
	         37.29 
	74.58

	28.
	Laidas (bipolinis)
	Bipolinis laidas,

A60000C


	2
	Vnt.
	         63.77 
	         77.16 
	154.32

	29.
	Kaniulė
	Plovimo rankena su vamzdeliu A5796, A5798


	2
	Vnt.
	       194.15 
	       234.92 
	469.84

	30.
	Instrumentas mazgo nustūmimui
	Mazgo nustūmėjas,

WA63790A


	1
	Vnt.
	       334.14 
	       404.31 
	404.31

	31.
	Adatkotis 

(ilgis 33±2 cm)
	Adatkotis, WA63758A


	1
	Vnt.
	       510.30 
	       617.46 
	617.46

	32.
	Adatkotis

(ilgis 31±2 cm)
	Adatkotis, WA63748A


	1
	Vnt.
	       552.80 
	       668.89 
	668.89

	33.
	Adatkotis

(ilgis 41±2 cm)
	Adatkotis, WA63748L


	1
	Vnt.
	       563.50 
	       681.84 
	681.84

	34.
	Konteineris
	Konteineris, WA05970A, WA05971A
	1
	Vnt.
	       752.83 
	       910.92 
	910.92

	
	Bendra suma EUR su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	105,741.37


	Eil. Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	 Viso kaina EUR 

(be PVM)
	Viso kaina EUR 

(su PVM)

	I.I.
	Laparoskopinės įrangos rinkinys chirurginėms operacijoms
	108,098.57
	130,799.27

	I.II.
	Laparoskopinės įrangos rinkinys ginekologinėms operacijoms
	87,389.56
	105,741.37

	
	VISO suma EUR su PVM:
	X
	236,540.64







      


     



     4  lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS
I. Laparoskopinės įrangos rinkinys chirurginėms operacijoms-1 vnt.
	Eil. Nr.
	Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos
	Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Aukštos raiškos 3D monitorius - 2 vnt.):

1.LED tipo arba lygiavertis, aukštos raiškos;

2. Skirtas darbui su pasyvaus tipo akiniais;

3. Įstrižainė ≥ 26 colių;

4. Raiška ≥ (1920x1080) taškų, vaizdo formatas 16:9;

5. Pasirenkamas 2D arba 3D režimas;

6. Siganlų įvestys:

a. DVI-D;

b. S-Video;

c. ≥ 2 x HD/SD-SDI;

7. Signalų išvestys:

a. S-Video;

b. HD/SD-SDI;

8. “Picture in Picture” ir “Picture out Picture” režimai;

9. Svoris ≤ 15 kg;

10.  Skirtas naudoti medicinoje.
	Aukštos raiškos 3D monitorius - 2 vnt.:

LMD-3251ST (E0497620), SONY.

1. LCD, aukštos raiškos (FULL HD) (1-2 psl.);

2. Skirtas darbui su pasyvaus tipo akiniais (3 psl.);

3. Įstrižainė 32 colių (1 psl.); 

4. Raiška (1920x1080) taško (3 psl.), vaizdo formatas 16:9 (4 psl.);

5. Pasirenkamas 2D arba 3D režimas (3 psl.);

6. Signalų įvestys:

a) DVI-D (4 psl.);

b) S-Video jungtis Y/C (4 psl.); 

c) 2x HD/SD-SDI (4 psl.);

7. Signalų išvestys 

a) S-video jungtis Y/C (4 psl.);
b) HD/SD-SDI (4 psl.);

8. “Picture in Picture” ir “Picture out Picture” režimai (3 psl.);

9. Svoris 13,9 kg (4 psl.);

10. Skirtas naudoti medicinoje (4 psl.).

	2.
	Aukštos raiškos endoskopinė videokamera (kameros galvutė)- 1 vnt.

1. Aukštos raiškos (FULL HD) standartas;

2. ≥ 3 lustų (3x1/3’’ CCD arba lygiavertė);

3. Raiška ≥ (1920x1080) vaizdo elementų;

4. Vaizdo formatas 16:9;

5. Pageidautina- progresyvinis skenavimo metodas;

6. Laisvai programuojami ≥2 valdymo mygtukai;

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą;

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą;

8.2. Režimas, padidinantis spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

8.3. Ne mažiau kaip 2 režimai audinių vizualizacijai , naudojant susiaurintą šviesos spektrą arba specialų vaizdų apdorojimo algoritmą;

8.4. Režimas, skirtas fluorescencinei diagnostikai (PDD, ICG arba lygiavertei) arba atskira (papildoma) videokamera, skirta fluorescencinei diagnostikai. 
	Aukštos raiškos endoskopinė videokamera (kameros galvutė)- 1 vnt.

CH-S200-XZ-EB (N5409160) 

1.  Aukštos raiškos (FULL HD) (5,14 psl.);

2. 3 lustų (3 CMOS vaizdo sensoriai) (6 psl.);

3. Raiška (1920x1080) vaizdo elementų (14 psl.);

4. Vaizdo formatas 16:9 (7 psl.);

5. Interlaced skenavimo metodas (7 psl.);

6. Laisvai programuojami 3 valdymo mygtukai (8 psl.);

7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą (8-10 psl.);

8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

8.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą (11 psl.);

8.2. Režimas, padidinantis spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti) (12 psl.);

8.3. 3 režimai audinių vizualizacijai , naudojant susiaurintą šviesos spektrą (13 psl.); 
8.4. Du režimai, skirti fluorescencinei diagnostikai IR (infrared) (9-13 psl.).

	3.
	Vaizdo apdorojimo įranga-1 vnt.

1. Aukštos raiškos (FULL HD);

2. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) endoskopinėmis videokameromis (2 poz.);

3. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) 3D endoskopais (4 poz.);

4. Signalų išvestys;

4.1. HD DVI arba lygiavertė;

4.2. 3G-SDI arba lygiavertė;

5. Su aukštos raiškos 2D video vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimi (arba išoriniu archyvavimo įrenginiu) vaizdų ir įrašų perkėlimui dirbant tiek 2d, tiek 3D režimuose).
	Vaizdo apdorojimo įranga-1 vnt., OTV-S300 (N5426960)

1. Aukštos raiškos (FULL HD) (15 psl.);

2. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) endoskopinėmis videokameromis (2 poz.) (16 psl.);

3. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) 3D endoskopais (4 poz.) (16 psl.);

4. Signalų išvestys;

4.1. HD DVI (17 psl.);

4.2. 3G-SDI (17 psl.);

5. Su aukštos raiškos 2D video vaizdų įrašymo išoriniu archyvavimo įrenginiu MediCap USB300 (vaizdų ir įrašų perkėlimui dirbant tiek 2D, tiek 3D režimuose), bei USB jungtimi (18-20 psl.).  

	4.
	Aukštos raiškos endoskopas-2 vnt.

1. 3D video vaizdų formavimui;

2. Matymo kryptis 30°;

3. Skersmuo 10±1mm;

4. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų;

5.Darbinis ilgis 35±5 cm;

6. Su ≥2 kameros galvos mygtukais;

7. Galimybė pasirinkti 2D arba 3D režimą;

8. Endoskopo darbinės dalies ir kameros svoris ≤500g;

9. Autoklavuojamas;

10. Su krepšeliu valymui, sterilizavimui ir laikymui.
	Aukštos raiškos endoskopas-2 vnt.,

Endoeye 3D videoteleskopas (WA50080A)

1. 3D video vaizdų formavimui (21 psl.);

2. Matymo kryptis 30° (21 psl.);

3. Skersmuo 10, 07 mm (21 psl.);

4. Skiriamoji geba (1920x1080) taškų (29 psl.);

5.Darbinis ilgis 33,5 cm (21 psl.);

6. Su 3 kameros galvos mygtukais (22 psl.);

7. Galimybė pasirinkti 2D arba 3D režimą (23 psl.);

8. Endoskopo darbinės dalies ir kameros svoris 430g (29 psl.);

9. Autoklavuojamas (24 psl.);

10. Su krepšeliu valymui, sterilizavimui ir laikymui WA05938A (25, 28 psl.).

	5.
	Šviesos šaltinis- 1vnt.

1. Ksenoninis, ≥ 300W galingumo (arba lygiaverčio šviesos srauto LED šviesos šaltinis);

2. Lempos darbo laikas ne mažiau 500 valandų;

3. Lempos degimo valandų indikacija;

4. Apšvietimo intensyvumo indikacija;

5. Reguliuojamas šviesos intensyvumas;

6. Pritaikytas fluorescensinei vizualizacijai (PDD, ICG  arba lygiavertei).
	Šviesos šaltinis-1 vnt., CLV-S200-IR (N5427060)

1. Ksenoninis, 300W galingumo (26 psl.);

2. Lempos darbo laikas vidutiniškai 500 valandų (26 psl.);

3. Lempos degimo valandų indikacija (27 psl.);

4. Apšvietimo intensyvumo indikacija (27 psl.);

5. Reguliuojamas šviesos intensyvumas (27 psl.);

6. Pritaikytas fluorescensinei vizualizacijai (IR) (26, 27 psl.).

	6.
	Šviesolaidis-2 vnt.

1. Fibrooptinis;

2. Skersmuo 4,25-5,0 mm;

3. Ilgis ≥ 220 cm;

4. Su tiesia jungtimi.
	Šviesolaidis-2 vnt.

WA03310A

1. Fibrooptinis (35 psl.);

2. Skersmuo 4,25 mm (36 psl.);

3. Ilgis 300 cm (36 psl.);

4. Su tiesia jungtimi (37 psl.).

	7.
	CO2 dujų insufliatorius- 1vnt.

1. Reguliuojamas dujų padavimo greitis nuo ≤2 iki ≥ 45 l/min;

2.  Reguliuojamas slėgis nuo ≤5 mmHg iki ≥ 25 mmHg;

3. ≥2 darbo režimai;

4. Galimybė užprogramuoti darbo režimų parametrus;

5. Valdymas: lietimui jautriu ekranu arba valdymo mygtukais;

6. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;

7. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;

8. Su moduliu dujų pašildymui;

9. Pastovus slėgio monitoringas;

10. Komplekte:

a) sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai ≥3 vnt.;

b) žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymo sistema ≥100 vnt. Vienkartinių sterilių rinkinių arba ≥2 vnt.  Rinkinių, kuriuos galima sterilizuoti iki ≥ 60 kartų;

c) aukšto dujų pralaidumo (30-55 l/min) troakaras-1 vnt.;

d) žarna įrenginio pajungimui į ligoninės dujų sistemą- 1 vnt.;

e) filtrai CO2 dujoms ≥10 vnt. 
	CO2 dujų insufliatorius-1 vnt.

UHI-4 (N3829670)

1. Reguliuojamas dujų padavimo greitis nuo 0,1 iki 45 l/min (38 psl.);

2.  Reguliuojamas slėgis nuo 3 mmHg iki  25 mmHg (39 psl.);

3. 3 darbo režimai (40 psl.);

4. Galimybė užprogramuoti darbo režimų parametrus (41 psl.);

5. Valdymas valdymo mygtukais (41 psl.);

6. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas (40 psl.);

7. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas (40 psl.);

8. Su moduliu dujų pašildymui GSH-2 (WA58670A) (42 psl.);

9. Pastovus slėgio monitoringas (40 psl.);

10. Komplekte:

a) sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai MAJ-590 -3 vnt. (30 psl.);

b) žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymo sistema 100 vnt. (WA95005A) (44 psl.);

c) aukšto dujų pralaidumo (iki 45 l/min) 11mm troakaras (A5822, A5823) -1 vnt. (psl. 30, 33, 38 psl.);

d) žarna įrenginio pajungimui į ligoninės dujų sistemą- 1 vnt. (45 psl.);

e) filtrai CO2 dujoms 10 vnt. (A5663) (42 psl.).

	8.
	Evakuatorius

1. Įrenginys (atskiras arba integruotas į CO2 dujų insufliatorių), skirtas dūmų evakuacijai;

2. Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio (nebūtina, jei siūloma įranga turi integruotą siurblį);

3. Valdymas kojiniu jungikliu;

4. Komplekte:

a) filtrai-50 vnt.;

b) žarnelių rinkiniai siurbimui- 50 vnt.;

c) kojinis jungiklis-1vnt.
	Evakuatorius

1. Integruotas į CO2 dujų insufliatorių UHI-4, skirtas dūmų evakuacijai (46 psl.);

2. Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio (47 psl.);

3. Valdymas kojiniu jungikliu MAJ-1939 (48 psl.);

4. Komplekte:

a) filtrai A5663- 50 vnt. (42 psl.);

b) žarnelių rinkiniai siurbimui  WA95007A- 50 vnt. (44 psl.);

c) kojinis jungiklis  MAJ-1939  (N4457730) -1vnt. (48 psl.)

	9.
	Plovimo-siurbimo įrenginys – 1 vnt
1. Plovimo slėgis 400 mmHg (53,2 kPa) ± 5%;

2. Siurbimo vakuumas 50-80 kPa;

3. Komplekte:

a. silikoninių žarnelių rinkinys siurbimui, daugkartinis – 2 kompl.;

b. silikoninių žarnelių rinkinys plovimui, daugkartinis – 2 kompl.;

c. atsiurbimo indas, talpa ≥ 4l, sterilizuojamas – 1 vnt. (arba 2 vnt. atsiurbimo indų, kurių talpa ≥ 2 l);

d. dangtis atsiurbimo indui, sterilizuojamas – 1 vnt.;

e. stovas su laikikliu atsiurbimo indui, tvirtinamas prie vežimėlio – 1 vnt.;

f. plovimo adata (jei tokią numato gamintojas) – 2 vnt.
	Plovimo-siurbimo įrenginys – 1 vnt., Surgipump (A5894)
1. Plovimo slėgis 540 mbar (54 kPa) (44 psl.);
2. Siurbimo vakuumas 660 mbar (66kPa) (44 psl.);
3. Komplekte:

a. sterilizuojamų žarnelių rinkinys siurbimui A5899 – 2 vnt. (45 psl.);

b. sterilizuojamų žarnelių rinkinys plovimui A5899 – 2 vnt. (45 psl.);

c. atsiurbimo indas 2 l talpos K7503763 – 2 vnt. (46, 47 psl.);
d. dangtis atsiurbimo indui, sterilizuojamas K7503760 – 2 vnt. (47, 48 psl.);

e. laikiklis atsiurbimo indams, tvirtinamas prie vežimėlio MAJ-1659 – 1 vnt. (47, 49, 50 psl.);

f. plovimo adata A5653 – 2 vnt. (45 psl.)

	10.
	Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys – 1 vnt.

1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms;

2. Valdymas spalvotu, lietimui jautriu ekranu arba greito funkcijų/ parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo rankenėlė;

3. Galimybė atnaujinti programinę įrangą;

4. Automatinio galios dozavimo funkcija;

5. Nemažiau kaip 6 monopoliniai pjovimo režimai:

a. pjovimas su skirtingais hemostazės efektais (galimybė keisti);

b. laparoskopijai;

c. gastroskopijai (polipektomijai);

d. papilotomijai;

e. darbui skysčiuose (TUR);

5.1  Maksimali galia ≥ 300 W;

6. Ne mažiau kaip 3 monopoliniai koaguliacijos režimai:

a. standartinė;

b. forsuota;

c. bekontaktinė paviršinė (ang. “spray”);

6.1 Maksimali galia ≥ 200 W

7. Ne mažiau kaip 1 bipolinis pjovimo režimas;

7.1 Maksimali galia ≥ 100 W

8. Ne mažiau kaip 2 bipoliniai koaguliacijos režimai:

a. paprasta koaguliacija, nominali galia ≥ 50 W;

b. padidintos galios koaguliacija su auto-stop funkcija, nominali galia ≥ 120 W;

9. Kraujagyslių užlydymo funkcija;

9.1 Maksimali galia ≥ 200 W

10. Komplekte:

a. kojinis jungiklis su trimis pedalas – 1 vnt. (arba kojinis jungiklis su dviem pedalais - 1 vnt ir atskiru vienu pedalu - 1 vnt.)

b. daugkartinis paciento elektrodas su laidu – 1    vnt.

c. kabelis aparato ir endoskopinės aparatūros sujungimui – 1 vnt.
	Aukšto dažnio elektrochirurginis įrenginys – 1 vnt., ESG-400 (WB91051W)

1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms (51 psl.);

2. Valdymas spalvotu, lietimui jautriu ekranu arba (52, 53 psl.);

3. Galimybė atnaujinti programinę įrangą (54 psl.);

4. Automatinio galios dozavimo funkcija RCAP (55 psl.);

5. Nemažiau kaip 6 monopoliniai pjovimo režimai:

a. pjovimas su skirtingais hemostazės efektais (galimybė keisti) (61 psl.);

b. laparoskopijai (61 psl.);

c. gastroskopijai (61 psl.);

d. papilotomijai (61 psl.);

e. TUR (61 psl.)
5.1  Maksimali galia ≥ 320 W (56 psl.)

6. Ne mažiau kaip 3 monopoliniai koaguliacijos režimai:

a. SoftCoag (57 psl.)

b. ForcedCoag (57 psl.)

c. SprayCoag (57 psl.)

6.1 Maksimali galia ≥ 200 W (56 psl.)

7. Ne mažiau kaip 1 bipolinis pjovimo režimas (57 psl.) 

7.1 Maksimali galia ≥ 100 W (56 psl.)

8. Ne mažiau kaip 2 bipoliniai koaguliacijos režimai:

a. BiSoftCoag  ≥ 50 W (58, 56psl.)
b. AutoCoag, su auto-stop funkcija ≥ 120 W (58, 56psl.)

9. Kraujagyslių užlydymo funkcija (Vessel sealing) (61 psl.)

9.1 Maksimali galia ≥ 200 W (56A psl.)
10. Komplekte:

a. kojinis jungiklis su dviem pedalais - 1 vnt ir atskiras jungiklis su vienu pedalu - 1 vnt. (59, 60 psl.);

b. daugkartinis paciento elektrodas su laidu – 1    vnt. (62 psl.);
c. kabelis aparato ir endoskopinės aparatūros sujungimui – 1 vnt. (63 psl.).

	11.
	Vėžimėlis laparoskopinei įrangai- 1vnt.

1. Su 4 antistatinias ratais, ne mažiau kaip du išjų fiksuojami (su stabdžiais);

2. Su ≥3 lentynomis;

3. Su ≥ 1 stalčiumi;

4. Su ≥2 kanalais įrangos laidams paslėpti;

5. Su centriniu elektros jungikliu;

6. Su alkūnėmis dviems monitoriams pritvirtinti arba su viena alkūne monitoriui pritvirtinti ir vienu atskiru mobiliu stovu antram monitoriui pritvirtinti.
	Vėžimėlis laparoskopinei įrangai- 1vnt.

WM-NP2 (K10021617)
1. Su 4 antistatinias ratais, du iš jų fiksuojami (su stabdžiais) (64,65 psl.);

2. Su 4 lentynomis (66 psl.);

3. Su  1 stalčiumi (66 psl.);

4. Su 2 kanalais įrangos laidams paslėpti (67 psl.);

5. Su centriniu elektros jungikliu (68 psl.);

6. Su alkūnėmis dviems monitoriams pritvirtinti  (papildoma alkūnė prie vėžimėlio MAJ-1664 (K10021798) (66, 69 psl.).


I.II. Laparoskopinės įrangos rinkinys ginekologinėms operacijoms-1 vnt.

	Eil. Nr.
	Pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos
	Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Aukštos raiškos 3D monitorius -1 vnt.

1.1. LED tipo arba lygiavertis, aukštos raiškos;

1.2. Skirtas darbui su pasyvaus tipo akiniais;

1.3. Įstrižainė ≥32 colių; 

1.4. Raiška ≥ (1920x1080) taško, vaizdo formatas 16:9;

1.5. Pasirenkamas 2D arba 3D režimas;

1.6. Signalų įvestys:

a) DVI-D;

b) S-Video; 

c) ≥2x HD/SD-SDI;

1.7. Signalų išvestys: 

a) S-video;

b) HD/SD-SDI;

1.8. “Picture in Picture” ir “Picture out Picture” režimai;

1.9. Svoris ≤15 kg;

1.10. Skirtas naudoti medicinoje.
	Aukštos raiškos 3D monitorius -1 vnt.,

LMD-3251ST (E0497620), SONY.

1.1. LCD, aukštos raiškos (FULL HD) (1-2 psl.);

1.2. Skirtas darbui su pasyvaus tipo akiniais (3 psl.);

1.3. Įstrižainė 32 colių (1 psl.); 

1.4. Raiška (1920x1080) taško (3 psl.), vaizdo formatas 16:9 (4 psl.);

1.5. Pasirenkamas 2D arba 3D režimas (3 psl.);

1.6. Signalų įvestys:

a) DVI-D (4 psl.);

b) S-Video jungtis Y/C (4 psl.); 

c) 2x HD/SD-SDI (4 psl.);

1.7. Signalų išvestys 

a) S-video jungtis Y/C (4 psl.);

b) HD/SD-SDI (4 psl.);

1.8. “Picture in Picture” ir “Picture out Picture” režimai (3 psl.);

1.9. Svoris 13,9 kg (4 psl.);

1.10. Skirtas naudoti medicinoje (4 psl.).

	2. 
	Aukštos raiškos endoskopinė videokamera (kameros galvutė)- 1 vnt.

2.1.  Aukštos raiškos (FULL HD) standartas;

2.2. ≥ 3 lustų (3x1/3’’ CCD arba lygiavertė);

2.3. Raiška ≥ (1920x1080) vaizdo elementų;

2.4. Vaizdo formatas 16:9;

2.5. Pageidautina- progresyvinis skenavimo metodas;

2.6. Laisvai programuojami ≥2 valdymo mygtukai;

2.7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą;

2.8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

2.8.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą;

2.8.2. Režimas, padidinantis spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti);

2.8.3. Ne mažiau kaip 2 režimai audinių vizualizacijai , naudojant susiaurintą šviesos spektrą arba specialų vaizdų apdorojimo algoritmą;

2.8.4. Režimas, skirtas fluorescencinei diagnostikai (PDD, ICG arba lygiavertei) arba atskira (papildoma) videokamera, skirta fluorescencinei diagnostikai. 
	Aukštos raiškos endoskopinė videokamera (kameros galvutė)- 1 vnt.

CH-S200-XZ-EB (N5409160), Olympus Medical Systems corp. 

2.1.  Aukštos raiškos (FULL HD) (5,14 psl.);

2.2. 3 lustų (3 CMOS vaizdo sensoriai) (6 psl.);

2.3. Raiška (1920x1080) vaizdo elementų (14 psl.);

2.4. Vaizdo formatas 16:9 (7 psl.);

2.5. Interlaced skenavimo metodas (7 psl.);

2.6. Laisvai programuojami 3 valdymo mygtukai (8 psl.);

2.7. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą (8-10 psl.);

2.8. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:

2.8.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą (11 psl.);

2.8.2. Režimas, padidinantis spalvų kontrastą (struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti) (12 psl.);

2.8.3. 3 režimai audinių vizualizacijai , naudojant susiaurintą šviesos spektrą (13 psl.); 2.8.4. Du režimai, skirti fluorescencinei diagnostikai IR (infrared) (9-13 psl.).

	3.
	Vaizdo apdorojimo įranga-1 vnt.

1. Aukštos raiškos (FULL HD);

2. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) endoskopinėmis videokameromis (2 poz.);

3. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) 3D endoskopais (4 poz.);

4. Signalų išvestys;

4.1. HD DVI arba lygiavertė;

4.2. 3G-SDI arba lygiavertė;

5. Su aukštos raiškos 2D video vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimi (arba išoriniu archyvavimo įrenginiu) vaizdų ir įrašų perkėlimui dirbant tiek 2d, tiek 3D režimuose).
	Vaizdo apdorojimo įranga-1 vnt., OTV-S300 (N5426960), Olympus Medical Systems corp.

3.1. Aukštos raiškos (FULL HD) (15 psl.);

3.2. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) endoskopinėmis videokameromis (2 poz.) (16 psl.);

3.3. Naudojamas su aukštos raiškos (Full HD) 3D endoskopais (4 poz.) (16 psl.);

3.4. Signalų išvestys;

3.4.1. HD DVI (17 psl.);

3.4.2. 3G-SDI (17 psl.);

3.5. Su aukštos raiškos 2D video vaizdų įrašymo išoriniu archyvavimo įrenginiu MediCap USB300 (vaizdų ir įrašų perkėlimui dirbant tiek 2D, tiek 3D režimuose), bei USB jungtimi (18-20 psl.).  

	4.
	Aukštos raiškos endoskopas-1 vnt.

1. 3D video vaizdų formavimui;

2. Matymo kryptis 0°;

3. Skersmuo 10±1mm;

4. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų;

5.Darbinis ilgis 35±5 cm;

6. Su ≥2 kameros galvos mygtukais;

7. Galimybė pasirinkti 2D arba 3D režimą;

8. Endoskopo darbinės dalies ir kameros svoris ≤500g;

9. Autoklavuojamas;

10. Su krepšeliu valymui, sterilizavimui ir laikymui.
	Aukštos raiškos endoskopas-1 vnt.,

Endoeye 3D videoteleskopas (WA50080A), Olympus Medical Systems corp.

4.1. 3D video vaizdų formavimui (21 psl.);

4.2. Matymo kryptis 0° (21 psl.);

4.3. Skersmuo 10, 07 mm (21 psl.);

4.4. Skiriamoji geba (1920x1080) taškų (29 psl.);

4.5.Darbinis ilgis 33 cm (21 psl.);

4.6. Su 3 kameros galvos mygtukais (22 psl.);

4.7. Galimybė pasirinkti 2D arba 3D režimą (23 psl.);

4.8. Endoskopo darbinės dalies ir kameros svoris 430g (29 psl.);

4.9. Autoklavuojamas (24 psl.);

4.10. Su krepšeliu valymui, sterilizavimui ir laikymui WA05938A (25, 28 psl.).

	5.
	Šviesos šaltinis- 1vnt.

1. Ksenoninis, ≥ 300W galingumo (arba lygiaverčio šviesos srauto LED šviesos šaltinis);

2. Lempos darbo laikas ne mažiau 500 valandų;

3. Lempos degimo valandų indikacija;

4. Apšvietimo intensyvumo indikacija;

5. Reguliuojamas šviesos intensyvumas;

6. Pritaikytas fluorescensinei vizualizacijai (PDD, ICG  arba lygiavertei).
	Šviesos šaltinis-1 vnt., CLV-S200-IR (N5427060), Olympus Medical Systems corp.

5.1. Ksenoninis, 300W galingumo (26 psl.);

5.2. Lempos darbo laikas vidutiniškai 500 valandų (26 psl.);

5.3. Lempos degimo valandų indikacija (27 psl.);

5.4. Apšvietimo intensyvumo indikacija (27 psl.);

5.5. Reguliuojamas šviesos intensyvumas (27 psl.);

5.6. Pritaikytas fluorescensinei vizualizacijai (IR) (26, 27 psl.).

	6. 
	Šviesolaidis-2 vnt.

6.1. Fibrooptinis;

6.2. Skersmuo 4,25-5,0 mm;

6.3. Ilgis ≥ 220 cm;

6.4. Su tiesia jungtimi.
	Šviesolaidis-2 vnt.

WA03310A, Olympus Medical Systems corp.

6.1. Fibrooptinis (35 psl.);

6.2. Skersmuo 4,25 mm (36 psl.);

6.3. Ilgis 300 cm (36 psl.);

6.4. Su tiesia jungtimi (37 psl.).

	7.
	CO2 dujų insufliatorius- 1vnt.

7.1. Reguliuojamas dujų padavimo greitis nuo ≤2 iki ≥ 45 l/min;

7.2.  Reguliuojamas slėgis nuo ≤5 mmHg iki ≥ 25 mmHg;

7.3. ≥2 darbo režimai;

7.4. Galimybė užprogramuoti darbo režimų parametrus;

7.5. Valdymas: lietimui jautriu ekranu arba valdymo mygtukais;

7.6. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;

7.7. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;

7.8. Su moduliu dujų pašildymui;

7.9. Pastovus slėgio monitoringas;

7.10. Komplekte:

a) sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai ≥3 vnt.;

b) žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymo sistema ≥100 vnt. Vienkartinių sterilių rinkinių arba ≥2 vnt.  Rinkinių, kuriuos galima sterilizuoti iki ≥ 60 kartų;

c) aukšto dujų pralaidumo (30-55 l/min) troakaras-1 vnt.;

d) žarna įrenginio pajungimui į ligoninės dujų sistemą- 1 vnt.;

e) filtrai CO2 dujoms ≥10 vnt. 
	CO2 dujų insufliatorius-1 vnt.

UHI-4 (N3829670), Olympus Medical Systems corp.

7.1. Reguliuojamas dujų padavimo greitis nuo 0,1 iki 45 l/min (38 psl.);

7.2.  Reguliuojamas slėgis nuo 3 mmHg iki  25 mmHg (39 psl.);

7.3. 3 darbo režimai (40 psl.);

7.4. Galimybė užprogramuoti darbo režimų parametrus (41 psl.);

7.5. Valdymas valdymo mygtukais (41 psl.);

7.6. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas (40 psl.);

7.7. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas (40 psl.);

7.8. Su moduliu dujų pašildymui GSH-2 (WA58670A) (42 psl.);

7.9. Pastovus slėgio monitoringas (40 psl.);

7.10. Komplekte:

a) sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai MAJ-590 -3 vnt. (30 psl.);

b) žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymo sistema 100 vnt. (WA95005A) (44 psl.);

c) aukšto dujų pralaidumo (iki 45 l/min) 11mm troakaras (A5822, A5823) -1 vnt. (psl. 30, 33, 38 psl.);

d) žarna įrenginio pajungimui į ligoninės dujų sistemą- 1 vnt. (45 psl.);

e) filtrai CO2 dujoms 10 vnt. (A5663) (42 psl.).

	8. 
	Evakuatorius

8.1. Įrenginys (atskiras arba integruotas į CO2 dujų insufliatorių), skirtas dūmų evakuacijai;

8.2. Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio (nebūtina, jei siūloma įranga turi integruotą siurblį);

8.3. Valdymas kojiniu jungikliu;

8.4. Komplekte:

a) filtrai-50 vnt.;

b) žarnelių rinkiniai siurbimui- 50 vnt.;

c) kojinis jungiklis-1vnt.
	Evakuatorius

8.1. Integruotas į CO2 dujų insufliatorių UHI-4, skirtas dūmų evakuacijai (46 psl.);

8.2. Galimybė prijungti pasirinktinai prie centrinės vakuumo sistemos arba mobilaus vakuuminio siurblio (47 psl.);

8.3. Valdymas kojiniu jungikliu MAJ-1939 (48 psl.);

8.4. Komplekte:

a) filtrai A5663- 50 vnt. (42 psl.);

b) žarnelių rinkiniai siurbimui  WA95007A- 50 vnt. (44 psl.);

c) kojinis jungiklis  MAJ-1939  (N4457730) -1vnt. (48 psl.)

	9.
	Plovimo įrenginio komplektas- 1 vnt.

9.1. Ratukinio tipo arba lygiavertė sistema;

9.2. Tekmės greitis ≥1 l/m;

9.3. Maksimalus sukuriamas slėgis ≥400mmHg;

9.4. Komplekte:

a) kojinis jungiklis-1vnt. (šis priedas nebūtinas, jei pompa aktyvuojama kitokiu būdu;

b) daugkartinių žarnelių rinkiniai irigacijai ≥4 vnt.
	Plovimo įrenginio komplektas- 1 vnt.

Eco-Pump (A5889), Olympus Medical Systems corp.

9.1. Ratukinio tipo sistema (49 psl.);

9.2. Tekmės greitis 0-1,8 l/m (49 psl.);

9.3. Maksimalus sukuriamas slėgis 400mmHg (49 psl.);

9.4. Komplekte:

a) pompa aktyvuojama plovimo rankenos svirtelės pagalba (49 psl.);

b) daugkartinių žarnelių rinkiniai irigacijai 4 vnt. (A4055) (49 psl.).



	10.
	Vėžimėlis laparoskopinei įrangai- 1vnt.

10.1. Su 4 antistatinias ratais, ne mažiau kaip du išjų fiksuojami (su stabdžiais);

10.2. Su ≥3 lentynomis;

10.3. Su ≥ 1 stalčiumi;

10.4. Su ≥2 kanalais įrangos laidams paslėpti;

10.5. Su centriniu elektros jungikliu;

10.6. Su alkūnėmis dviems monitoriams pritvirtinti arba su viena alkūne monitoriui pritvirtinti ir vienu atskiru mobiliu stovu antram monitoriui pritvirtinti.
	Vėžimėlis laparoskopinei įrangai- 1vnt.

WM-NP2 (K10021617), Olympus Medical Systems corp.

10.1. Su 4 antistatinias ratais, ne mažiau kaip du išjų fiksuojami (su stabdžiais) (50-51 psl.);

10.2. Su 4 lentynomis (52 psl.);

10.3. Su  1 stalčiumi (52 psl.);

10.4. Su 2 kanalais įrangos laidams paslėpti (53 psl.);

10.5. Su centriniu elektros jungikliu (54 psl.);

10.6. Su alkūnėmis dviems monitoriams pritvirtinti  (papildoma alkūnė prie vėžimėlio MAJ-1664 (K10021798) (52-55 psl.).

	11.
	Optika-1 vnt.

11.1. Stebėjimo kampas 0°;

11.2. Skersmuo 10mm, ilgis 30±2cm;

11.3. Autoklavuojama, pateikiama komplekte su konteineriu steriliavimui bei laikymui;

11.4. Pritaikyta fluorescensinei diagnostikai (PDD, ICG arba lygiavertei). Gali būti siūloma optika, nepritaikyta fluorescensinei diagnostikai (atitinkanti 1-3p. reikalavimus), tačiau tokiu atveju turi būti pateikta papildoma optika, skirta fluorescensinei diagnostikai (PDD, ICG arba lygiavertei).
	Optika-1 vnt.

Teleskopas „IR“ (WAIR100A), Olympus Medical Systems corp.

11.1. Stebėjimo kampas 0° (56 psl.);

11.2. Skersmuo 10mm, ilgis 31,64 cm (56-57 psl.);

11.3. Autoklavuojama, pateikiama komplekte su konteineriu steriliavimui bei laikymui WA05990A (43, 58-59 psl.);

11.4. Pritaikyta fluorescensinei diagnostikai IR (60 psl.).

	12.
	Šviesolaidis- 1 vnt.

12.1. Skersmuo 4,8±0,6mm, ilgis≥ 210cm.
	Šviesolaidis- 1 vnt.

WA03310A, Olympus Medical Systems corp.

12.1. Skersmuo 4,25 mm, ilgis 300 cm (36 psl.).

	13.
	Laparoskopinių instrumentų rinkinys ginekologinėms operacijoms
	Gamintojas: Olympus Medical Systems corp.

	13.1
	Adata- 2 vnt.

VERESS tipo arba lygiavertė, ilgis 13±1cm
	VERESS tipo adata- 2 vnt., 05151.1

13.1. ilgis 12 cm (31 psl.)

	13.2.
	Troakaras- 3 vnt.

5,5±0,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 10,5±0,5cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei multifunkcinio tipo arba lygiaverčio tipo vožtuvo.
	13.2. 5mm troakaras- 3 vnt.: WA58142L, WA58341L

5,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 11cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei dviejų lapelių vožtuvo (32 psl.).

	13.3
	Troakaras-3 vnt.

5,5±0,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 8,5±0,5cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei multifunkcinio tipo arba lygiaverčio tipo vožtuvo.
	13.3. 5mm troakaras-3 vnt.:A5809, A5948

5,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 8,0cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei dviejų lapelių vožtuvo (32 psl.).

	13.4.
	Troakaras-1 vnt.

10,5±0,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 10,5±0,5cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei multifunkcinio tipo arba lygiaverčio tipo vožtuvo.
	13.4. 11mm troakaras-1 vnt.: A5828, A5829

11mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 11cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vieno lapelio vožtuvo (33 psl.).

	13.5.
	Troakaras- 1 vnt.

10,5±0,5mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 8,5±0,5cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei multifunkcinio tipo arba lygiaverčio tipo vožtuvo.
	13.5. 11mm troakaras- 1 vnt.: A5822, A5823

11mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigu ir 8,0 cm ilgio metalinės kaniulės su kraneliu insufliacijai bei vieno lapelio vožtuvo (33 psl.).

	13.6.
	Reduktorius- 1 vnt.

Tubuso formos, skirtas darbui su 10mm skersmens instrumentais skirtų troakarų (4,5 poz.) pritaikymui naudoti su 5mm skersmens instrumentais.
	13.6. Reduktoriaus vamzdelis- 1 vnt.: A5610

Tubuso formos, skirtas darbui su 10mm skersmens instrumentais skirtų troakarų (4,5 poz.) pritaikymui naudoti su 5mm skersmens instrumentais (33 psl.).

	13.7.
	Žnyplės-1 vnt.

Bipolinės žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su atraumatinėmis perforuotomis žiaunomis, juda abi žiaunos, darbinės dalies skersmuo 5±0,5mm, ilgis 34±2cm; su plastikine rankena be užrakto.
	13.7. Bipolinės žnyplės- 1 vnt.:WA63120C

Bipolinės Johann žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su atraumatinėmis perforuotomis žiaunomis, juda abi žiaunos, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm; su plastikine rankena be užrakto (34 psl.).

	13.8.
	Žnyplės-1 vnt.

Bipolinės žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su atraumatinėmis perforuotomis žiaunomis, juda abi žiaunos, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 42±4cm; su plastikine rankena be užrakto.
	13.8. Bipolinės žnyplės - 1 vnt.:WA63121C

Bipolinės  Johann žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su atraumatinėmis perforuotomis žiaunomis, juda abi žiaunos, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 43cm; su plastikine rankena be užrakto (34 psl.).

	13.9.
	Žnyplės- 1 vnt.

Kelly tipo arba lygiavertės bipolinės žnyplės disekcijai, rotuojamos, žiaunų ilgis 20±3mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm; su plastikine rankena be užrakto.
	13.9. Bipolinės žnyplės - 1 vnt.:WA63360C

Maryland  bipolinės žnyplės disekcijai, rotuojamos, žiaunų ilgis 19mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm; su plastikine rankena be užrakto (34 psl.).

	13.10.
	Žnyplės- 1 vnt.

Kelly tipo arba lygiavertės bipolinės žnyplės disekcijai, rotuojamos, žiaunų ilgis 20±3mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 42±4cm; su plastikine rankena be užrakto.
	13.10. Bipolinės žnyplės - 1 vnt.: WA63361C

Maryland  bipolinės žnyplės disekcijai, rotuojamos, žiaunų ilgis 19mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 43cm; su plastikine rankena be užrakto (34 psl.).

	13.11.
	Žnyplės-1vnt.

„Letenos „ tipo arba lygiavertės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, dantukai 2x3, juda viena žiauna, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm, su plastikine rankena su užraktu.
	13.11. Monopolinės žnyplės-1vnt., WA63022A

„Letenos „ tipo, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, dantukai 2x3, juda viena žiauna, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, su plastikine rankena su užraktu (61,71 psl.).

	13.12.
	Žnyplės-1vnt.

Manhes tipo arba lygiavertės žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, atraumatinės, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm, su plastikine rankena su užraktu.
	13.12. Monopolinės žnyplės-1vnt., WA63052A

Manhes tipo žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, atraumatinės, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, su plastikine rankena su užraktu (62, 71 psl.).

	13.13.
	Žnyplės-1 vnt.

Griebiančios žnyplės, rotuojamos, smulkiai dantytomis perforuotomis žiaunomis, atraumatinės, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm, su plastikine rankena su užraktu.
	13.13. Monopolinės žnyplės-1 vnt., WA63132A

Griebiančios žnyplės, rotuojamos, smulkiai dantytomis perforuotomis žiaunomis, atraumatinės, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, su plastikine rankena su užraktu (62, 71 psl.).

	13.14.
	Žnyplių įdėklas- 1 vnt.

Griebiančios žnyplės smulkiai dantytomis perforuotomis žiaunomis, skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm.
	13.14. Žnyplių įdėklas- 1 vnt., A64120A

Griebiančios žnyplės smulkiai dantytomis perforuotomis žiaunomis, skersmuo 5mm, ilgis 33cm (62 psl.).

	13.15.
	Žnyplės-1  vnt.

Pilvinės žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, žiaunos perforuotos, abi judančios, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 34±2cm, su plastikine rankena su užraktu.
	13.15. Monopolinės žnyplės-1  vnt., WA63122A

Pilvinės žnyplės sugriebimui, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, žiaunos perforuotos, abi judančios, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, su plastikine rankena su užraktu (62, 71 psl.).

	13.16.
	Žirklės-1 vnt.

Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, žiaunos išlenktos, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 18±5mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 36±3cm, su plastikine rankena be užrakto.
	13.16. Laparoskopinės žirklės-1 vnt., A63810A

Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, žiaunos išlenktos, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 19mm, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, su plastikine rankena be užrakto (63-71 psl.).

	13.17.
	Žnyplės- 1 vnt.

Rotuojamos, žiaunos „letenos“ tipo arba lygiavertės, su dantukais 2x3, juda viena žiauna, darbinės dalies skersmuo 10mm, ilgis 34±2cm, rankena su užraktu, plastikinė arba metalinė.
	13.17.Žnyplės- 1 vnt., A65020A

Rotuojamos, žiaunos „letenos“ tipo, su dantukais 2x3, juda viena žiauna, darbinės dalies skersmuo 10mm, ilgis 33cm, rankena su užraktu, plastikinė (64-65 psl.).

	13.18.
	Rankena-1 vnt.

Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinkama endoskopinių instrumentų movoms ir įdėklams, be užrakto.
	13.18. Laparoskopinio instrumento rankena-1 vnt., A60101A

Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinkama endoskopinių instrumentų movoms ir įdėklams, be užrakto (65 psl.).

	13.19.
	Rankena-1 vnt.

Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinka endoskopinių instrumentų movoms ir įdėklams, su užraktu.
	13.19. Laparoskopinio instrumento rankena--1 vnt., A60102A

Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinka endoskopinių instrumentų movoms ir įdėklams, su užraktu (65 psl.).

	13.20.
	Mova-2 vnt.

Metalinė izoliuota mova instrumentų įdėklams, suderinama su rankenomis, skersmuo 5mm, ilgis 43±3 cm.
	13.20. Laparoskopinio instrumento mova-2 vnt., A60800L

Metalinė izoliuota mova instrumentų įdėklams, suderinama su rankenomis, skersmuo 5mm, ilgis 43 cm (65 psl.).

	13.21.
	Mova-2 vnt.

Metalinė izoliuota mova instrumentų įdėklams, suderinama su rankenomis, skersmuo 5mm, ilgis 34±2 cm.
	13.21. Laparoskopinio instrumento mova-2 vnt., A60800A

Metalinė izoliuota mova instrumentų įdėklams, suderinama su rankenomis, skersmuo 5mm, ilgis 33 cm (65 psl.).

	13.22.
	Žnyplių įdėklas-1 vnt.

Manhes arba lygiaverčio tipo griebiančių žnyplių įdėklas, žiaunos „tigro nasrų“ tipo arba lygiavertės, skersmuo 5mm, ilgis 43±3 cm.
	13.22. Žnyplių įdėklas-1 vnt., WA64050L

Manhes tipo griebiančių žnyplių įdėklas, žiaunos „tigro nasrų”, skersmuo 5mm, ilgis 43 cm (62 psl.).

	13.23.
	Žnyplių įdėklas-1 vnt.

Griebiančių žnyplių įdėklas, pilvinis, abi judančios žiaunos, perforuotos, skersmuo 5mm, ilgis 43±3 cm.
	13.23. Žnyplių įdėklas-1 vnt., WA64130L

Griebiančių žnyplių įdėklas, pilvinis, abi judančios žiaunos, perforuotos, skersmuo 5mm, ilgis 43 cm (62 psl.).

	13.24.
	Žnyplių įdėklas-1 vnt.

Griebiančių žnyplių įdėklas, pilvinis, abi judančios žiaunos, perforuotos, skersmuo 5mm, ilgis 34±2 cm.
	13.24. Žnyplių įdėklas-1 vnt., A64070A

Griebiančių žnyplių įdėklas, pilvinis, abi judančios žiaunos, perforuotos, skersmuo 5mm, ilgis 33 cm (62 psl.).

	13.25.
	Žnyplių įdėklas-1 vnt.

“Letenos” tipo griebiančių žnyplių įdėklas, su dantukais 2x3, skersmuo 5mm, ilgis 43±3 cm.
	13.25. Žnyplių įdėklas-1 vnt., WA64020L

“Letenos” tipo griebiančių žnyplių įdėklas, su dantukais 2x3, skersmuo 5mm, ilgis 43 cm (61 psl.).

	13.26.
	Elektrodas- 2 vnt.

Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, skersmuo 5mm, ilgis 34±2 cm.
	13.26. Laparoskopinis elektrodas kabliukas- 2 vnt., A6292

Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, skersmuo 5mm, ilgis 33 cm (66 psl.).

	13.27.
	Laidas-2 vnt.

Aukšto dažnio monopolinis laidas, ilgis ≥280 cm.
	13.27. Monopolinis laidas-2 vnt., A0358

Aukšto dažnio monopolinis laidas, ilgis 350 cm (68 psl.).

	13.28.
	Laidas-2 vnt.

Aukšto dažnio bipolinis laidas, ilgis ≥280 cm.
	13.28. Bipolinis laidas-2 vnt., A60000C

Aukšto dažnio bipolinis laidas, ilgis 350 cm (69 psl.).

	13.29.
	Kaniulė-2 vnt.

Siurbimo-plovimo kaniulė, su dvikrypčiu vožtuvu arba kraneliu (-iais) siurbimo-plovimo kanalų atidarymui/uždarymui, kaniulės išorinis skersmuo 5mm.
	13.29. Plovimo rankena su vamzdeliu-2 vnt., A5796, A5798

Siurbimo-plovimo kaniulė, su dvikrypčiu vožtuvu  siurbimo-plovimo kanalų atidarymui/uždarymui, kaniulės išorinis skersmuo 5mm (70 psl.).

	13.30.
	Instrumentas mazgo nustūmimui- 1 vnt.

Mazgo nustūmėjas, ekstrakorporiniams mazgams, skersmuo 5mm, ilgis 36±3cm.
	13.30. Mazgo nustūmėjas- 1 vnt., WA63790A

Mazgo nustūmėjas, ekstrakorporiniams mazgams, skersmuo 5mm, ilgis 33cm (73 psl.).

	13.31.
	Adatkotis-1 vnt.

Su tiesia ergonomine rankena su atsegamu užraktu, darbinė dalis 5mm skersmens, 33±2cm ilgio.
	13.31. Adatkotis-1 vnt., WA63758A

Su tiesia ergonomine rankena su atsegamu užraktu, darbinė dalis 5mm skersmens, 33cm ilgio (67, 72 psl.).

	13.32.
	Adatkotis-1 vnt.

Koh arba lygiaverčio tipo, išrenkamas, su aksialine rankena su atsegamu užraktu, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 31±2cm, žiaunos lenktos į dešinę, juda viena žiauna.
	13.32. Adatkotis-1 vnt., WA63748A

Koh lygiavertis, išrenkamas, su aksialine rankena su atsegamu užraktu, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 33cm, žiaunos lenktos į dešinę, juda viena žiauna (67, 72 psl.).

	13.33.
	Adatkotis-1 vnt.

Koh arba lygiaverčio tipo, išrenkamas, su aksialine rankena su atsegamu užraktu, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 41±2cm, žiaunos lenktos į dešinę, juda viena žiauna.
	13.33. Adatkotis-1 vnt., WA63748L

Koh lygiavertis, išrenkamas, su aksialine rankena su atsegamu užraktu, darbinės dalies skersmuo 5mm, ilgis 43cm, žiaunos lenktos į dešinę, juda viena žiauna (67, 72 psl.).

	13.34.
	Konteineris- 1 vnt.

Skirtas instrumentų sterilizavimui ir laikymui, dviejų lygių, perforuotas, su permatomu dangčiu.
	13.34. Konteineris- 1 vnt., WA05970A, WA05971A

Skirtas instrumentų sterilizavimui ir laikymui, dviejų lygių, perforuotas, su permatomu dangčiu (74-75 psl.).


Papildomi reikalavimai:

1. Specialiųjų reikalavimų lentelėse (1 ir 2 poz.) nurodyta įranga sudaro vieną pirkimo dalį.

2. Būtinas įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą Ce ženklu liudijančių dokumentų kopijas).

3. Garantinio aptarnavimo laikotarpis:

a) įrangai, nurodytai 1 poz. techninės specifikacijos 1,2,3,5,7-11 punktuose- 36 mėnesiai, aukštos raiškos endoskopui (4 poz.)- 24 mėnesiai, šviesolaidžiams- 12 mėnesių;

b) įrangai, nurodytai 2 poz. techninės specifikacijos 1,2,3,5,7-10 punktuose- 36 mėnesiai, aukštos raiškos endoskopui (4 poz.)-  ir optikai (11 poz.) 24 mėnesiai, šviesolaidžiams (6 ir 12 poz.) ir laparoskopinių instrumentų rinkiniui ginekologinėms operacijoms (13 poz.)- 12 mėnesių;

4. Kartu su įranga pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba bei elektroninės įrangos (nurodytos 1 poz. Techninės specifikacijos 1,3,5,7-10 punktuose ir 2 poz. Techninės specifikacijos 1,3,5,7-9 punktuose) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.3 dalyje.












      5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	Švedų registrų centro pažyma
	4

	2
	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo
	8

	3
	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma
	5

	4
	Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą
	2

	5
	Tiekėjo priesaikos deklaracija

	1

	6
	Registracijos pažymėjimas
	10

	7
	Įstatai
	8

	8
	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą
	2

	9
	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą
	4

	10
	CE sertifikatai, atitikties deklaracijos
	147

	11
	Katalogas
	145


	

	Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

	


	Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)




1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.





� Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis. 





