Perkamų hemodializės procedūrų priemonių sąrašas 



PRIEDAS NR. 2
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys,

specialieji reikalavimai
	Orientacinis poreikis

metams
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas %
	Vnt. kaina EUR (su PVM)
	Viso kaina EUR (su PVM)
	Gamintojas

	
	Priemonės hemodializei
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 1,7±0,05 m²;

· UF koeficientas ≥12,5;

· klirensai , kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):
šlapalo ≥ 260 ml/min;

kreatinino ≥ 230 ml/min;

fosfatų  ≥ 195 ml/min;

vit. D12  ≥ 110 ml/min.
	Iki 100 vnt.


	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo       ( low flux ) membranomis Polyflux 17L , kodas102058
-pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio mažo pralaidumo membrana;

-vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

-membranos plotas 1,7m²;

-ultrafiltracijos koeficientas 12,5;

-klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min ir  dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):

šlapalo  264 ml/min
kreatinino 230 ml/min;

fosfatų 200 ml/min;

vit. B12 114 ml/min 
	5
	12,18
	1218,00
	Baxter/Gambro

	2.
	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 2,1±0,05 m²;

· UF koeficientas  ≥ 15;

· klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): 
šlapalo ≥ 270 ml/min;

kreatinino ≥ 245 ml/min ;

fosfatų ≥ 215 ml/min;

vit. D12 ≥ 130 ml/min.
	Iki 580 vnt.


	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux ) membranomis Polyflux 21L, kodas 104176
-pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

- vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

- membranos plotas 2,1m²;

- ultrafiltracijos koeficientas 15;

- klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min ir dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):
 šlapalo 275 ml/min;

kreatinino 246 ml/min;
fosfatų  218 ml/min;
vit. B12 131 ml/min.
	5
	12,18
	7064,40
	Baxter/Gambro

	3.
	Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 1,7±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF=0): 
šlapalo  ≥ 250 ml/min, 
kreatinino ≥ 220 ml/min, 
fosfatų ≥ 185 ml/min, 
vit. B12 ≥ 120 ml/min.
	Iki 20 vnt.


	Dializatoriai hemodializei be heparino Evodial 1.6, kodas 110652 kapiliariniai;

· sterilūs;

· apirogeniški;

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir natrio metilsulfonato kopolimero, modifikuotopolietileniminu;

· paviršiaus plotas 1,6 m2;

· ultrafiltracijos koeficientas 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min: šlapalo – 250 ml/min, kreatinino – 220 ml/min, fosfatų – 187 ml/min, vitamino B12 – 124 ml/min;

               sterilizavimas γ spinduliais.


	5
	19,89
	397,80
	Baxter/Gambro

	4.
	Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 2,15 ±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 60; 
· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min , (UF =0): 
šlapalo  ≥ 260 ml/min,
kreatinino ≥ 230 ml/min, 
fosfatų ≥ 200 ml/min, 
vit. B12 ≥ 140 ml/min.
	Iki 80 vnt.


	Dializatoriai hemodializei be heparino: Evodial 2.2, kodas 110651
· kapiliariniai;

· sterilūs;

· apirogeniški;

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir natrio metilsulfonato kopolimero, modifikuotopolietileniminu;

· paviršiaus plotas 2,15 m2;

· ultrafiltracijos koeficientas 65;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min: urea – 265 ml/min, kreatininas – 237 ml/min, fosfatai – 207ml/min, vitaminas B12 – 143 ml/min;

sterilizavimas γ spinduliais.


	5
	19,89
	1591,20
	Baxter/Gambro

	5.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm
· arterinė - su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis, su kalibruotu intarpu hematokrito stebėjimo sistemai ( BVS);

· veninė - su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 800 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas hemodializei BL 207, kodas 114560
tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis; 

· veninė su oro gaudikliu 21 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· variklio segmento diametras 8,00 mm, 

· su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS)

su 2-3 ltr. surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis


	5
	4,38
	3504,00
	Baxter/Gambro

	6. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 

· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm,

· arterinė – su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 150 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas hemodializei BL 207, kodas 114560  tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis; 

· veninė su oro gaudikliu 21 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· variklio segmento diametras 8,00 mm, 

· su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS)

su 2-3 ltr. surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis


	5
	4,38
	657,00
	Baxter/Gambro

	7.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra; kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 
· sterilizuotas beta spinduliais 

· arterinės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 245-275 mm, veninės kraujo pompos segmento vidinis diametras  Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm,  segmento ilgis 245-275 mm.
· ant veninės ir arterinės kraujo linijų turi būti po papildomą kamerą kraujo tūrio išsiplėtimui;
· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 l, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 15 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas vienos adatos hemodializei BL 148SN, kodas 114524
· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· variklio segmento diametras 8,0mm;

· su heparinizacijos atšaka;

· veninės su oro gaudikliu 21mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr., įsidūrimo į maišą adatomis.


	5
	5,21
	78,15
	Baxter/Gambro

	8. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog; magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm;

· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· kraujo linijose papildoma kamera kraujo tūrio išsiplėtimui;

· veninės su oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 5 vnt.


	Kraujo magistralių komplektas vienos adatos hemodializei BL 148SN, kodas 114524
                  -tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra;

· variklio segmento diametras 8,0mm;

· su heparinizacijos atšaka;

· veninės su oro gaudikliu 21mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr., įsidūrimo į maišą adatomis.


	5
	5,21
	26,05
	Baxter/Gambro

	9.
	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei:

· vienkartinis, sterilus; be ftalatų (be DEHP)
· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis, su spaustukais;

· sujungimai luer-lock tipo;

· galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.
	Iki 20 vnt.


	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei s-600-c, kodas 101354  :

· vienkartinis , sterilus;

· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis;

· sujungimai Luer tipo;

galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.


	5
	1,61
	32,20
	Baxter/Gambro

	11.
	Fistulinės arterinės ir veninės adatos: 

· aprūpintos įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinančia apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo; 
· adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC, 
· vienkartinės, apirogeniškos,  sterilizuotos gama spinduliais;
· 20-25 mm ilgio; lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai, apsaugantys nuo galimo užsilenkimo, su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis; 
· su besisukančiais apie savo ašį sparneliais; 
· su adatos galiuko nuopjovos padėties pažymėjimu.
15G arterinės – 1,8 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
16G arterinės – 1,6 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;
17G arterinės – 1,5 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio.

15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio.
	Iki 100 vnt.

Iki 700 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 100 vnt.

Iki 700 vnt.

Iki 20 vnt
	Fistulinės adatos, aprūpintos vidine įrengta apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo. Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC:

Plume SP
· 15G arterinės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME A15 L15 SG+P
· 16G arterinės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME A16 L15 SG+P
· 17G arterinės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME A17 M15 S G
· 15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME V15 L15 SG+P
· 16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME V16 L15 SG+P
· 17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio kodas PLUME V17 M15 S G

	5
	0,41
	672,40
	Baxter/Gambro

	
	Viso 11 pozicija
	
	
	
	
	672,40
	

	13.
	Adatos vienos adatos hemodializei: 

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
15G adata vienos adatos hemodializei;
16G adata vienos adatos hemodializei.
	Iki 10 vnt.
Iki 10 vnt.
	FSN 15, FSN 16 adatos vienos adatos hemodializei:

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
15G adata vienos adatos hemodializei kodas FSN15ASG;
16G adata vienos adatos hemodializei kodas FSN16ASG.


	5
	0,88
	17,60
	Baxter/Gambro

	
	Viso 13 pozicija
	
	
	
	
	17,60
	

	14.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 15 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 30 vnt.


	Dvikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu (adata, styga, pravedėjas):

Gamcath
GDHK-1315, kodas 103358; 
GDHK - 1315J, kodas 109535
· sterilus, apirogeninis;

· poliuretaninis, atsparus persilenkimui, 

· diametras 13 F, ilgis 15 cm;

· kateterio galas pakopinio tipo, sumažinantis kraujo recirkuliaciją;

· kraujo paėmimas-grąžinimas per kanalų galus kateterio gale;

· su nurodytais heparino užpildymo tūriais, užspaudžiamais spaustukais arterinėje, veninėje linijose, Luer tipo jungtimi gale;

· su pravedėju, palengvinančiu kateterio vedimą per audinius,  veninėje linijoje;

· punkcinė adata; 

· 70 cm J formos pravedėjas;

audinių dilatatorius.

	5
	49,73
	1491,90
	Baxter/Gambro

	15.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· su šoninėmis kraujo paėmimo-grąžinimo skylutėmis

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13,5-14 F , 20 cm ilgio, Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· 70 cm J formos pravedėjas;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· 2 skirtingo diametro audinių dilatatoriai.
	Iki 30 vnt.


	Dvikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu (adata, styga, pravedėjas): 
Gamcath 
GDHK-1320, kodas 103356; 
GDHK -1320J, kodas 109511
· sterilus, apirogeninis;

· poliuretaninis, atsparus persilenkimui, 

· diametras 13 F, ilgis 20 cm;

· kateterio galas pakopinio tipo, sumažinantis kraujo recirkuliaciją;

· kraujo paėmimas-grąžinimas per kanalų galus kateterio gale;

· su nurodytais heparino užpildymo tūriais, užspaudžiamais spaustukais arterinėje, veninėje linijose, Luer tipo jungtimi gale;

· su pravedėju, palengvinančiu kateterio vedimą per audinius,  veninėje linijoje;

· punkcinė adata; 

· 70 cm J formos pravedėjas;

audinių dilatatorius.

	5
	49,73
	1491,90
	Baxter/Gambro

	16.


	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su antimikrobine danga su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· rentgenokontrastinis poliuretano kateteris,  diametras 13-14 F, 20 cm ilgio, padengtas antimikrobine danga, antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują;
· J formos kalibruotas pravedėjas;

· punkcinė adata;

· su audinių dilatatoriumi (1-2 vnt.);

· skaidrios Luer-lock tipo jungtys kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, su kamšteliais.
	Iki 20 vnt.


	Gam Cath
MC-GDHK-1315 kodas 109585,
MC-GDHK-1320 kodas 109584, 
MC-GDHK-1315J kodas 109706, 
MC-GDHK-1320J kodas 109707 Short-Term Catheters, Baxter/Gambro - trumpalaikiai centrines venos kateteriai.

Trumpalaikiai, be šoninių skylučių, iš poliuretano. Abi kateterio pusės padengtos antitrombine-antimikrobine danga. Danga sudaryta iš polidimetilsiloksano, poli-e-kaprolaktono ir bismuto mišinio. Antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują. Kraujo tėkmės greitis iki 430ml/min, 13F diametro, nuo150 iki 250 mm ilgio, tiesiais ir lenktais J-tipo pajungimo galais. Kateterio veninė ir arterinė atšakos turi skirtingų spalvų spaustukus, ant spaustukų pažymėti kateterio matmenys ir heparino užpildymo tūris. Luer-lock tipo jungtys, rentgenokontrastiniai. Rinkinyje yra: įvedimo adata, kraujagyslės praplėtėjas, nukreipimo styga, stiletas, priemonės žaizdos sutvarkymui.


	5
	81,90
	1638,00
	Baxter/Gambro

	18.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· Sterilus (etileno oksidu ), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12-13 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 50 vnt.


	Trikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: GamCath  
GTK-1215J kodas 101384
· Sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos pravedėjas;

· Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

tvarstis.

	5
	55,29
	2764,50
	Baxter/Gambro

	19.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui: 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 – 13 F, 20 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 50 vnt.


	Trikanalis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: GamCath 
GTK-1220J kodas 101385
· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 12 F, 20 cm ilgio;

· J formos pravedėjas;

· Luer tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

tvarstis.

	5
	55,29
	2764,50
	Baxter/Gambro

	20.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;
· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 20 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	GTHK -1320 kodas 115102, 
GTHK -1320J  kodas 115106
 trikanalis, didelės tėkmės kateteris - be šoninių skylučių, kateterio galas HighFlow. Parametrai: 13 F; tiesūs arba lenkti; ilgis 200 mm. Į rinkinio sudėtį įeina: kateteris; įvedimo adata; „J“ tipo kalibruotas pravedėjas; trys „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai; kraujagyslės dilatatorius; tvarstis.

Be šoninių skylučių, kateterio galas “HighFlow-tip” tipo; galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; pagaminti iš šilumai jautraus poliuretano; skaidrios Luer-Lock jungtys atsparios deformacijai. Skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didenis už veninį. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. 


	5
	87,76
	877,60
	Baxter/Gambro

	21.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras 13 F, 15 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	GTHK -1315 kodas 115100, 
GTHK -1315J kodas 115104 trikanalis, didelės tėkmės kateteris - be šoninių skylučių, kateterio galas HighFlow. Parametrai: 13 F; tiesūs arba lenkti; ilgis 150 mm. Į rinkinio sudėtį įeina: kateteris; įvedimo adata; „J“ tipo kalibruotas pravedėjas; trys „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai; kraujagyslės dilatatorius; tvarstis.

Be šoninių skylučių, kateterio galas “HighFlow-tip” tipo; galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; pagaminti iš šilumai jautraus poliuretano; skaidrios Luer-Lock jungtys atsparios deformacijai. Skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didenis už veninį. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais. 


	5
	87,76
	877,60
	Baxter/Gambro

	23.
	Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei: 

· vienkartinis, 

· sterilus, 

· su hemostazine kempinėle iš natūralios celiuliozės; 
· pleistro dydis 30±3mm x 72±3mm. Kempinėlės dydis 14±2 mm x 20±2mm.
	Iki 1400 vnt.

	Spaudžiamasis hemostazinis tvarstis arterioveninei fistulei: Baxter/Gambro Plaster XL, kodas 8N02057002
· vienkartinis, 

· sterilus, 
· su hemostazine kempine iš natūralios celiuliozės; tvarsčio dydis 30 x 72 mm
· Kempinėlės dydis 15 mm x 20 mm.

	5
	0,13
	182,00
	Baxter/Gambro

	26.
	Tvarsčių rinkinys hemodializės procedūrai:

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

· pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.
	Iki 800 vnt.
	Dialysis Set A, kodas 106881 Baxter/Gambro - sterilus HD procedūros rinkinys ArterioVeninei jungčiai - adatos įvedimui ir ištraukimui. 

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.

	5
	1,10
	880,00
	Baxter/Gambro

	
	Priemonės hemodiafiltracijai atlikti
	
	
	
	
	
	

	28.
	Vidutinio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 ±0,1  m² ploto; 

· UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
urea - ≥  270ml/min ,    
kreatininui  ≥  240ml/min, 
fosfatams  ≥  230ml/min, 
vit. B12  ≥  160ml/min, 
inulinui  ≥  110 ml/min. (nustatyti in vitro).
	Iki 50 vnt.


	Dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (HF) Polyflux 170H, kodas 103579:

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 m² ploto; 

· UF koeficientas 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min (UF=0):  
urea 270 ml/min ,    
kreatininui 243 ml/min, 
fosfatams  232 ml/min, 
vit. B12  ≥  162 ml/min, 
               inulinui 113 ml/min. (nustatyti in vitro).


	5
	15,73
	786,50
	Baxter/Gambro

	29.
	· Didelio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;
· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1±0,1 m²; 

· UF koeficientas ≥ 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui ≥ 280ml/min ,    
kreatininui  ≥ 255 ml/min, 
fosfatams  ≥  245ml/min, 
vit. B12 ≥  180ml/min, 
inulinui   ≥  130 ml/min  (nustatyti in vitro).
	Iki 300 vnt.


	Dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (HF) Polyflux 210H, kodas 103580:

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1 m²; 

· UF koeficientas 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui 281 ml/min ,    
kreatininui 259 ml/min, 
fosfatams  249 ml/min, 
vit. B12 183ml/min, 
               inulinui 131 ml/min  (nustatyti in vitro). 


	5
	15,73
	4719,00
	Baxter/Gambro

	30.
	Kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 350 vnt.


	BL 200  pre post, kodas 114635-kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.


	5
	8,78
	3073,00
	Baxter/Gambro

	31.
	 Vienkartinis apirogeninis ultrafiltravimo rinkinys  valytam dializatui:

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;
· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

· su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       
	Iki 350 vnt.
	 Vienkartiniai apirogeniniai filtrai valytam dializatui UltraSteriSet, kodas 103564: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;

· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       
	5
	24,87
	8704,50
	Baxter/Gambro

	32.
	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojamčiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,00±0,2 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas ne daugiau 100 HD procedūrų atlikti.
	Iki 40 vnt.


	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui U8000S, kodas 101902: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojančiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,1 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas 100 HD procedūrų atlikti;

	5
	150,64
	6025,60
	Baxter/Gambro

	
	Koncentratai
	
	
	
	
	
	

	35.
	Mažos sausos sodos kolonėlės: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· ne mažiau 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius.

	Iki 300 vnt.
	BiCart 720g, kodas 109183 sausos sodos kolonėlė

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius

	5
	2,07
	621,00
	Baxter/Gambro

	36.
	Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui.

Tinkantys aparatams Gambro AK 200 S Ultra ir darbui su sausų druskų mišiniais.

Rinkinyje yra: 

natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), 

natrio chlorido kolonėlė (1200±70g),

elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: 

a. Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

b. Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

c. Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l

d. Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l

e. Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l
	Iki 30 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 50 vnt.

Iki 50 vnt.

Iki 30 vnt.
	SelectBag Citrate System (+combi-pack), Baxter/Gambro - komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui. CX150G,CX250G,CX350G, CX375G, CX450G.
Rinkinyje yra natrio bikarbonato kolonėlė 720g, natrio chlorido kolonėlė 1200g ir

elektrolitų tirpalo maišelis 1000ml, skiedimo santykis 1:200. Tinka Gambro aparatams AK200 S ir AK 200 Ultra S ir darbui su sausų druskų mišiniais. Galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos:

a. Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l kodas 107617/114683
b. Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l kodas 107617/114685
c. Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l kodas 107617/114689
d. Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l kodas 107617/114690
e.  Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l kodas 107617/114691

	5
	9,36
	1778,40
	Baxter/Gambro

	
	Viso 36 pozicija

	
	
	
	
	1778,40
	

	37.
	Rinkiniai ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms: 
	
	
	
	
	
	

	37.1
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 0,9 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 75-400 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	Prismaflex  M100 set , kodas 106697- vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, mažesnio svorio pacientams:
· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 0,9 m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 75-400 ml/min;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.2
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 100-450 ml/min;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.


	Prismaflex  M150 set , kodas 109990- vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· leistinas kraujo greitis procedūros metu 100-450 ml/min;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.3
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	Prismaflex ST100 set , kodas 107636- vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:
· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ml;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.4
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 20 vnt.
	Prismaflex ST150 set , kodas 107640- vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ml;

· komplekte skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

sterilizacija etileno oksidu. 


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.5 
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
	Iki 30vnt.
	Oxiris Set, kodas 112016- vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.6
	Nuotėkų surinkimo maišai:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 8 - 10 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
	Iki 80 vnt.
	SP-418, kodas 107650 Baxter/Gambro - skysčių surinkimo maišas:

· tinka Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 9 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

trys 8mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm atstumu viena nuo kitos.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.7
	Kraujo magistralės pailgintojas :

· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

· į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.
	Iki 15 vnt.
	SP-420, kodas 107620 Baxter/Gambro - kraujo magistralės pailgintojas:
· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.8 
	Kalcio reinfuzijos magistralė:

· ilgis 2500 mm; vidinis diametras 0,59 mm;

· su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku;

· abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.
	Iki 30 vnt.
	Calcium Line CA 250, kodas 113763 Baxter/Gambro - kalcio reinfuzijos magistralė.
Ilgis 2500 mm. Vidinis diametras 0,59 mm. Su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku.

Abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.9
	Citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 
elektrolitų
mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86

                     
	Iki 100 vnt.
	Prismocitrate 18/0 /Regiocit , kodai 115654/955124 Baxter/ Gambro - citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinka Prismaflex aparatams;

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8 mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.10
	Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
sudėtis: 
elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3


	Iki 100 vnt.
	Prism0cal B22 /Biphozil, kodai 114109/955129 Baxter/ Gambro - dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:
· tinka Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, 
· trys 8 mm skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3


	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.11.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 250 vnt
	Prismasol 2, kodas 115261Baxter/Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Pakuotė: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.12.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 200 vnt.
	Prismasol 4, kodas 115262 Baxter/Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Pakuotė: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.13.
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:
1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki.50 vnt.
	Phoxilium, kodas 114225 Baxter/Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8 mm skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	37.14
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 20 vnt.
	Hemosol B0, kodas 115213 Baxter/Gambro - bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.

	5
	
	
	Baxter/Gambro

	
	Viso 37 pozicija
	
	
	
	
	35151,00
	

	
	Dezinfekcinės medžiagos
	
	
	
	
	
	

	38.
	Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 200 ltr.


	Dialox 5, kodas 110436
Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%. Pakuotė – 5l.

	5
	29,83
	5966,00
	Baxter/Gambro

	41.
	Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 700 vnt.


	CleanCart A, kodas 114010 Baxter/Gambro - sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

tinka „Gambro“ hemodializės aparatams.


	5
	0,90
	630,00
	Baxter/Gambro

	42.
	Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:
· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g;

· tinkama „Gambro“ hemodializės aparatams.
	Iki 900 vnt.


	CleanCart C, kodas 114011Baxter/Gambro - Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:
· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g;

tinka „Gambro“ hemodializės aparatams.


	5
	0,90
	810,00
	Baxter/Gambro

	43.
	Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas:

· peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

· peracto rūgštis 0,9%;

· skaidrus, bespalvis;

· tankis, esant +20oC: apyt. 1,1 

· Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

· 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5

· Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

· Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

· ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

· PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

· Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai. 
	Iki 10 vnt.


	Dialox 5 (pakuotėje 5 kg), kodas DIALOX5KG
Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

-peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

-peracto rūgštis 0,9%;

-skaidrus, bespalvis;

-tankis, esant +20oC : apyt. 1,1 

-Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

-3 % tirpalo pH vertė : apyt. 3,5

-Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

-Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

-Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

-Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

-ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

-PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 (Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai.


	5
	30,72
	307,20
	Baxter/Gambro


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t.y. pabraukti kiekvienos pozicijos atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai ( prekių aprašymai) turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, sertifikuojančios įstaigos patvirtinti atitikties sertifikatai.


