Konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „Dameda”

A.Goštauto g. 12-316, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2621547, tel./faks. +370 5 2313956

Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas

Įmonės kodas 123322285

PVM mokėtojo kodas LT233222811

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

## DĖL DIALIZIŲ, HEMOSORBCIJOS, GYDOMŲJŲ AFEREZIŲ IR KITŲ INVAZINIŲ PROCEDŪRŲ VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR TIRPALŲ PIRKIMO

2017.04.19 Nr.17/04-19

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Dameda” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | A.Goštauto g. 12-316, LT-01108 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 123322285 PVM mokėtojo kodas LT233222811 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A. s. LT667300010000040384 AB „Swedbank“ b. k. 73000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Vygantas Kazlauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vygantas Kazlauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Vygantas Kazlauskas |
| Telefono numeris | Tel. +370 5 2621547 |
| Fakso numeris | tel./faks. +370 5 2313956 |
| El. pašto adresas | milda@dameda.lt |

2 lentelė

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė „Vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms sąrašas“

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,4-1,1 m2 dializatoriai | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė mažo laidumo (low flux) polisulfono (heliksono) membrana. 6. 1 pozicijoje darbiniai membranos plotai, 0,8 ir 1,0m2. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 0,4 klirensai: šlapalo - 125, kreatinino - 95, fosfatų - 50, Vit. B12 - 20 . UFK 1,7 0,8 Klirensai: šlapalo -170, kreatinino - 149, fosfatų - 123, Vit. B 12 – 75. UFK 8. 1,0 Klirensai: šlapalo -180, kreatinino - 165, fosfatų - 141, Vit. B 12 – 88. UFK 8. Klirensai in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 200 ml/min. - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg |
| 2 | 1,3-1,4 m2 dializatorius | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė mažo laidumo (low flux) polisulfono (heliksono) membrana. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 1,4 Klirensai: šlapalo -254, kreatinino - 225, fosfatų - 194, Vit. B12 – 120. UFK 12 Klirensai in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg |
| 3 | 1,5-1,6 m2 dializatorius | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė mažo laidumo (low flux) polisulfono membrana. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 1,6 Klirensai: šlapalo -247, kreatinino - 220, fosfatų - 186, Vit. B12 – 113. UFK 16 Klirensai in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg |
| 4 | 1,7-1,8 m2 dializatorius | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė mažo laidumo (low flux) polisulfono (heliksono) membrana. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 1,8 Klirensai: šlapalo - 261, kreatinino - 231, fosfatų - 210, Vit. B12 – 138. UFK 14 Klirensai in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg |
| 5 | 2,0-2,2 m2 dializatorius | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė mažo laidumo (low flux) polisulfono membrana. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 2,2 Klirensai: šlapalo -259, kreatinino - 230, fosfatų - 208, Vit. B12 – 131. UFK 21 Klirensai in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg |
| 10 | 1,4-2,2 m2 dializatoriai | 1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė didelio laidumo (high flux) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Darbiniai membranos plotai 1,4; 1,8 ir 2,2 m2. 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti in vitro su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B12 klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m2 : 1,4 Klirensai: šlapalo -271, kreatinino - 252, fosfatų - 237, Vit. B12 – 175, inulino 116. UFK 47. 1,8 Klirensai: šlapalo -280, kreatinino - 261, fosfatų - 248, Vit. B 12 – 190, inulino 127. UFK 64. 2,2 Klirensai: šlapalo -283, kreatinino - 272, fosfatų - 258, Vit. B 12 – 207, inulino 144. UFK 74. Klirensai turi būti nustatyti in vitro esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (QF) 0-10 ml/min. arba transmembraninis slėgis 0-100 mm Hg. 9. Filtracijos (sieving) koeficientai: beta2 mikroglobulino – 0,9, o albumino <0,001. |
| 13 | Kraujo magistralės | 1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. Elastingos. 5. Į komplekto sudėtį įeina arterinė ir veninė magistralės. 6. Ant magistralių galų ir visų atšakų yra plastmasiniai spaustukai. 7. Arterinės magistralės intarpo kraujo siurbliui elastingosios dalies parametrai: 7.1. ilgis 32 cm, vidinis diametras - 8±0,1 mm. 8.Arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka heparinui dozuoti. 9. Kraujo grąžinimo pacientui galas su kamšteliu, stora plastmasine adata arba prisuktas prie drenažo maišo. 9. Veninės magistralės su 22Ø konusine oro gaudykle, kurios konuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje sudaro 1,5-2,5 mm. 10. Su atšakomis arterinio ir veninio spaudimo kontrolei ir matavimui. 11. 2 ltr. drenažo maišas. 13. Magistralių komplektas tinka hemodializės aparatams Dialog, Fresenius 4008B, Gambro AK95, AK100, AK200, AK200 Ultra S |
| 19 | Magistralių rinkinys dializatoriaus ar filtro pakeitimui | 1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. Elastingos. 5.Į komplekto sudėtį įeina: 5.1. Intarpas arterinės ir veninės magistralių sujungimui. 5.2. Magistralė dializatoriui užpildyti (su plastmasine adata). 5.3. Magistralė su drenažo maišu praplovimo tirpalui surinkti. |
| 21 | Skysčių surinkimo maišas | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Apirogeniškas 4. Elastingas. 5. 2 l talpos. 6. Su sujungimu, tinkančiu prijungti prie hemodializės magistralių. 7. su įstvirtinimu pakabinimui. |
| 22 | Trišakis perjungėjas ,,vienos adatos” hemodializei | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Apirogeniškas. 4. Dvi 10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis 5. Luer‘io tipo (2 female, 1 male) sujungimai. 6. Galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min. |
| 26.1 | Arteriovenininių fistulių punkcinės adatos | 1. Vienkartinės 2. Sterilios 3. Apirogeniškos 4. Arterinės ir veninės 5. 14G, 15G, 16G, 17G 6. adatų ilgis 2-2,5 cm 7. Su arterinė adata su atraumine skylute 8. Konusinio tipo sujungimai 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu 10. 15-20 cm prailginimai su spaustukais |
| 26.2 | Arterioveninių fistulių punkcinės adatos | 1. Vienkartinės 2. Sterilios 3. Apirogeniškos 4. Arterinės ir veninės 5. 15G, 16G 6. adatų ilgis 2-2,5 cm 7. Su arterinė adata su atraumine skylute 8. Konusinio tipo sujungimai 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu 10. 15-20 cm prailginimai su spaustukais 11. Su apsauginėmis movomis, užmaunamomis ant adatų, ištraukus jas iš punkcijų vietų. |
| 28 | Adata vienos adatos hemodializei | 1. Vienkartinės 2. Sterilios 3. Apirogeniškos 4. Arterinės ir veninės 5. 15G, 16G 6. adatų ilgis 2-2,5 cm 7. Su arterinė adata su atraumine skylute 8. Konusinio tipo sujungimai 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu 10. 15-20 cm prailginimai su spaustukais 11. Vamzdelis 100 mm, adata 20 mm |
| 30.1 | Vienakanalis kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. vienas; 8-10Fr; 15 - 20 cm; ≥200 ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Įpakavimas komplektais po 10vnt. |
| 30.2 | Dvikanalis kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. du (arterinis ir venini); 11 Fr; 15 ir 20 cm; ≥200 ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Įpakavimas komplektais po 10vnt. |
| 30.3 | Trikanalis kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. Trys (arterinis, veninis ir infuzinis); 11.5 Fr; 15 ir 20 cm; ≥200 ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Įpakavimas komplektais po 5 ir 10 vnt. |
| 30.4 | Kateteris su antimikrobine apsauga | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. Du (arterinis ir veninis); 11.5 Fr; 15 ir 20 cm; ≥200 ml/min. Trys (arterinis, veninis ir infuzinis); 11.5 Fr; 15 ir 20 cm; ≥200 ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Įpakavimas komplektais po 5 ir 10vnt |
| 30.5 | Vaikiškas kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. Du (arterinis it veninis); 9 Fr; 12 ir 15 cm; ≥100ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Įpakavimas komplektais po 5vnt. |
| 30.6 | Punkcinė adata | Skirta centrinių kraujagyslių punkcijai ir tinkama siūlomiems kateterio pravedėjams. Diametras: 18G, ilgis: 7-10 cm. |
| 30.7 | Pravedėjas | 70 cm ilgio, su lanksčiu J formos galu (kitas galas tiesus), tinkantis siūlomiems hemodializės kateteriams į centrines kraujagysles įvesti, tinka 18G siūlomai adatai. |
| 30.8 | Kamštelis | Kamštelis centrinių kraujagyslių kateteriams su dviem skirtingais Luer‘io tipo sujungimais (male/female), tinkantis užsukti ant kateterio ir ant magistralės. |
| 32 | Vaikiškas kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Medžiaga – poliuretanas. Parametrai: Kanalų kiekis; Dydis; Ilgis; Kraujo greitis. du; 6,5 Fr; 7,5, 10, 12,5 cm; ≥150 ml/min. Su sparneliais kateterio fiksavimui. Radiokontrastiniai. Elastingi. Su Luer‘o tipo sujungimais. Kateterio atšakos elastingos, pravedėjas lanksčiu J formos galu su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. Su kanalų užpildymo tūriais. Šoninės skylutės yra pačiame kanalo gale. Įpakavimas komplektais po 10 vnt. |
| 35 |  | Skirti dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms; ilgalaikis, sterilus, apirogeniškas. Pagamintas iš poliuretano. Galima kraujo tėkmė iki 400 ml/min. Rinkinys: 1 kateteris, 1 adata, 1 pravedėjas, 2 dilatatoriai, 1 tuneliatorius, 1 skylantis introduseris, 2 kamšteliai. |
| 38 | Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris | Skirti hemodializei, vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški. Implantuojami, ilgalaikio naudojimo, su viena mova. Skirtas v. cava inf. kateterizavimui, punktuojant juosmens srityje iš nugaros pusės, dydis 14F, bendras ilgis 55 cm. Žemo trombogeniškumo. Su sparneliais kateterio fiksavimui. |
| 40.1 | Tirpalas kateterių kanalams užpildyti | Intralock sterilus. Apirogeniškas. Skaidrus. Bespalvis. Pagamintas trinario citrato pagrindu. Tirpalo koncentracija 4 proc. |
| 40.2 | Tirpalas kateterių kanalams užpildyti | DuraLock Sterilus. Apirogeniškas. Skaidrus. Bespalvis. Pagamintas trinario citrato pagrindu išfasuotas švirkštuose po 2,5 ml. (5 ml viename steriliame įpakavime) Tirpalo koncentracija 30 proc. |
| 40.3 | Tirpalas kateterių kanalams užpildyti | DuraLock sterilus. Apirogeniškas. Skaidrus. Bespalvis. Tirpalo koncentracija 46,7 proc. Centrinės venos kateterių užpildymo tirpalas citrato pagrindu, naudojamas hemodializėje, onkologijoje ir hematologijoje. Skirtas kateterių užpildymui tarp gydymų, su kateteriu susijusių trombozių bei infekcijų profilaktikai. Išfasuotas švirkštuose po 2,5 ml. (5 ml viename steriliame įpakavime) |
| 45 | Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjas | Tinkamas daugkartiniam naudojimui, pagamintas iš medžiagos, atsparios vandeniui ir dezinfektantams. |
| 46 | Užmaunamas tvarstis kateterių priežiūrai | EXIT POCKET-AG yra vienkartinis, sterilus, skirtas HD kateterių priežiūrai (kišenės principas) Parametrai: Bendri: ilgis – 26,5 cm, plotis – 8 cm. Kišenė: ilgis – 16 cm, plotis – 8 cm. Padelis ir pleistras: ilgis – 10 cm, plotis – 8 cm. Su sidabro jonais padengtu padeliu. Supakuota po 50 vnt. dėžėje. |
| 49.1 | Purškiamas antiseptinis tirpalas | Pagamintas 80° etilo spirito pagrindu. 2. Flakono talpa 250 ml. 3. Tinkamas ir skirtas įvairių vienkartinių hemodializės ir peritoninės dializės priemonių dezinfekavimui, nekeičiantis jų charakteristikų. |
| 49.2 | Antiseptinis tirpalas | Pagamintas 80° etilo spirito pagrindu. 2. Flakono talpa 250 ml. 3.Tinkamas ir skirtas įvairių vienkartinių hemodializės ir peritoninės dializės priemonių dezinfekavimui, nekeičiantis jų charakteristikų. |
| 51 | Koncentruotas citratinis druskų tirpalas | 1. Apirogeniški 2. Skaidrūs 3. Bespalviai |
| 58 | Kalio jodido testo juostelė | Viena testo juostelė skirta vienam tyrimui atlikti. |
| 67 | Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas | 1. Pakaitiniai tirpalais hemofiltracijai ir hemodiafiltracijai ir jų tara: 2. Sterilūs 3. Apirogeniški 4. Bespalviai 5. Komplekto sudėtyje pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, kurie prieš vartojimą sumaišomi 6. 5 l maišai 7. Tiesiogiai jungiasi tarpusavyje ir su jungtimi, prijungimui prie magistralės 8. Kalio kiekis – 0, 2, 4 mmol/l koncentracijos. Į tirpalų sudėtį taip pat įeina Na+, Ca++, Cl-, Mg++ 9. Tirpalai neturintys laktato. |
| 68 | Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas |  |
| 74.1 | Plazmos filtras | 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5.Iš sintetinio poli(eter)sulfono pagaminta membrana, laidi plazmai. 6. Darbinis membranos plotas – 0,3 m2, pradinis plazmos filtravimo greitis ne mažesnis kaip 1000 ml/val. 7. Sterilizacija garais. |
| 74.2 | Plazmos filtras | 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5.Iš sintetinio poli(eter)sulfono pagaminta membrana, laidi plazmai. 6. Darbinis membranos plotas – 0,6 m2, pradinis plazmos filtravimo greitis ne mažesnis kaip 1000 ml/val. 7. Sterilizacija garais |

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komercinis pasiūlymas | 1 | Pasiūlymas |
| 2 | Valstybės įmonės Registrų centro pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją kopija | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 3 | Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas ir įstatų kopija | 6 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4 | Pažymos, dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, kopija | 1 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 5 | Pažyma apie asmenį, turintį balsų daugumą juridinių asmenų susirinkime | 1 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 6 | Techninių charakteristikų aprašymai, katalogai | 105 | Pasiūlymas |
| 7 | CE sertifikatų kopijos | 8 | Pasiūlymas |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius; Vygantas Kazlauskas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |