## Techn. spec. ir kaina
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDO "PASIŪLYMO FORMA" TĘSINYS
SKYSČIŲ VALDYMO SISTEMOS, POMPOS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-11-20
Nr.: | MP25-202
Vieta: | Kaunas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjams kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte bei atitikimą siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus), patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus, brošiūras ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloguose neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrų T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai bei siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrų T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrą T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų, brošiūrų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: 1.1) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; 1.2) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai ir pan., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam (taikoma "arba lygiavertis"). Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.Techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas, iškrovimas, jos parengimas darbui bei medicinos personalo apmokymas ja naudotis.
6. Siūlomos prekės garantinis laikotarpis - 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SKYSČIŲ VALDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | (T1) Siūlomas garantinis terminas | 60
| KT1.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 36 ir ne daugiau nei 60) | 60
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | (T2) Komplekto (stotelė + švirkštinė pompa + tūrinė pompa) apsauga nuo kietų objektų ir skysčių | 33
| KT1.2. balo reikšmė (ne mažiau nei 22 ir ne daugiau nei 44) | 33
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | (T3) Švirkštinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 20 ml/h | Ne
| KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | (T4) Tūrinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 13 val., kai infuzijos greitis ≥ 100 ml/h | Ne
| KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.5. | (T5) Skysčių valdymo stotelės baterijos veikimo laikas ≥ 4 val. | 4
| KT1.5. balo reikšmė (ne mažiau nei 1 ir ne daugiau nei 4) | 4
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1. | Skysčių valdymo sistema
1.1. | Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys | 6 | vnt. | 1147 | 6882 | BeneFusion nDS, Mindray
1.1.1. | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4 pompos | [5 empty] | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius 4 pompos Prekės aprašymas psl. Nr.1
1.1.2. | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės | [5 empty] | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės Prekės aprašymas psl. Nr.1
1.1.3. | Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. ≥ 1 interneto tinklo perdavimo jungtis arba bevielis ryšys (Wi-Fi); 2. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai. | [5 empty] | Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. 1 interneto tinklo perdavimo jungtis 2. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai. Prekės aprašymas psl. Nr. 4, 5
1.1.4. | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo | [5 empty] | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo Prekės aprašymas psl. Nr.6
1.1.5. | Integruotas vidinis akumuliatorius | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius Prekės aprašymas psl. Nr.2
1.1.6. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240 V, 50/60 Hz (Į siūlomą reikšmę patenka reikalaujama reikšmė) Prekės aprašymas psl. Nr.2
1.1.7. | Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė) | [5 empty] | Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr.7,8
1.1.8. | Stotelė pateikiama su stotelei pakabinti pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi ne mažiau nei 4 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais. (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.8. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Stotelė pateikiama su stotelei pakabinti pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi 4 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, visi (penki) su stabdžiais. Tiekėjo patvirtinimas Prekės aprašymas psl. Nr. 9
1.2. | Automatinė švirkštinė pompa | 18 | vnt. | 620 | 11160 | BeneFusion eSP, Mindray
1.2.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | [5 empty] | Naudojamų švirkštų dydžiai: 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60ml. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.2. | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai | [5 empty] | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.4. | Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 3 % | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida ± 1.8 % Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.5. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | [5 empty] | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 13
1.2.6. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol paciento svorio vienetui (mg/kg/min.) Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 13
1.2.7. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu Prekės aprašymas psl. Nr.14 ; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį) Prekės aprašymas psl. Nr.14, 15 ; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr.11
1.2.8. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo Prekės aprašymas psl. Nr.11
1.2.9. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija; | [5 empty] | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija; Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 16, 17
1.2.10. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys. | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis Prekės aprašymas psl. Nr.16 ; 2. Infuzuotas tūris Prekės aprašymas psl. Nr.16; 3. Likęs infuzijos laikas Prekės aprašymas psl. Nr.16; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius) Prekės aprašymas psl. Nr. 16, 17; 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija Prekės aprašymas psl. Nr.16,83; 6. Aliarminės situacijos Prekės aprašymas psl. Nr.17; 7. Aliarmo priežastys Prekės aprašymas psl. Nr.17
1.2.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia. | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos Prekės aprašymas psl. Nr. 21: 1. Švirkštas beveik tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.19:; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė Prekės aprašymas psl. Nr.20; 3. Baterija beveik tuščia Prekės aprašymas psl. Nr. 21
1.2.12. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas. | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr.21: 1. Švirkštas tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.18; 2. Tūris suleistas Prekės aprašymas psl. Nr.19; 3. Baterija tuščia Prekės aprašymas psl. Nr.19; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas Prekės aprašymas psl. Nr.18,79,80; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija Prekės aprašymas psl. Nr.18; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas Prekės aprašymas psl. Nr.18
1.2.13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar. | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 0,0667 iki 1,4999 bar. Prekės aprašymas psl. Nr.11
1.2.14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val | [5 empty] | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatoma ribose nuo 0,01 ml/val iki 50 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr.11
1.2.15. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija) Prekės aprašymas psl. Nr.10 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 22; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai Prekės aprašymas psl. Nr.11,22
1.2.16. | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis arba lygiavertis sprendimas duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai Prekės aprašymas psl. Nr. 23; 2. Jungtis duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 26, 27; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 29
1.2.17. | Integruotas vidinis akumuliatorius | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val. | [5 empty] | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė daugiau nei 11 val., kai infuzijos greitis 5 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.19. | Pompos ekranas: ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė | [5 empty] | Pompos ekranas: 8,89 cm įstrižainė Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.20. | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | [5 empty] | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 5000 vaistų įrašų Prekės aprašymas psl. Nr. 32 ; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų Prekės aprašymas psl. Nr. 32
1.2.21. | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23.59 val. | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 23.59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 33, 34
1.2.22. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija | [5 empty] | Ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 36
1.2.23. | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | [5 empty] | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį Prekės aprašymas psl. Nr. 37
1.2.24. | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo | [5 empty] | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo Prekės aprašymas psl. Nr. 38
1.2.25. | Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena | [5 empty] | Galimybė sujungti dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena Prekės aprašymas psl. Nr. 31, 41
1.2.26. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | [5 empty] | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą Prekės aprašymas psl. Nr. 43
1.2.27. | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių | [5 empty] | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti 3500 įvykių Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.28. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240V, 50/60 Hz (Reilaujama reikšmė yra siūlomos reikšmės diapazone) Prekės aprašymas psl. Nr. 11
1.2.29. | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė). | [5 empty] | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas Prekės aprašymas psl. Nr. 44; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr. 44, 45
1.2.30. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2.Stovo laikiklis; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.2.30. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas Prekės aprašymas psl. Nr. 46 ; 2.Stovo laikiklis Prekės aprašymas psl. Nr. 41
1.3. | Infuzinė tūrinė pompa | 6 | vnt. | 520 | 3120 | BeneFusion eVP, Mindray
1.3.1. | Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. | [5 empty] | Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.2. | Oro burbulų detekcija: aptinkami 0,015 ml +- 0,005 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai | [5 empty] | Oro burbulų detekcija: aptinkami 0,010 ml oro burbuliukai Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,10 ml/val. iki 2300 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.4. | Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 5% | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida ± 3% Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.5. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 750 mmHg (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 1125 mmHg Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.6. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,1 ml iki 9999 ml (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,10 ml iki 9999,99 ml Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.7. | Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 99 val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 00:00:01 min iki 99:59:59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.8. | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją | [5 empty] | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją Prekės aprašymas psl. Nr. 50
1.3.9. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min. | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol paciento svorio vienetui (mg/kg/min.) Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 50
1.3.10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės ir laiko pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); Prekės aprašymas psl. Nr. 52 2. Boliusas su išankstiniu tūrio pasirinkimu Prekės aprašymas psl. Nr. 51, 52 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos 0,1 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.11. | Okliuzijos detekcija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje | [5 empty] | Okliuzijos detekcija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje Prekės aprašymas psl. Nr. 53
1.3.12. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. Prekės aprašymas psl. Nr.48
1.3.13. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija. | [5 empty] | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija. Prekės aprašymas psl. Nr.48, 55, 56
1.3.14. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys. | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis Prekės aprašymas psl. Nr.55 ; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris Prekės aprašymas psl. Nr.55 ; 3. Infuzuotas tūris Prekės aprašymas psl. Nr.55; 4. Infuzijos trukmė Prekės aprašymas psl. Nr.55; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius) Prekės aprašymas psl. Nr.55, 56; 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija Prekės aprašymas psl. Nr.56,83; 7. Vaisto pavadinimas Prekės aprašymas psl. Nr.56; 8. Aliarminės situacijos Prekės aprašymas psl. Nr.56; 9. Aliarmo priežastys Prekės aprašymas psl. Nr.56
1.3.15. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik išsikrovė | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena)Prekės aprašymas psl. Nr.57 1. Infuzijos laikas beveik pasibaigė Prekės aprašymas psl. Nr 61.; 2. Baterija beveik išsikrovė Prekės aprašymas psl. Nr. 61
1.3.16. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Okliuzija; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 4. Infuzijos pabaiga; 5. Baterijos signalas; 6. Techninis signalas (techninio gedimo indikacija) arba lygiavertis | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 57 : 1. Okliuzija Prekės aprašymas psl. Nr. 59.; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje Prekės aprašymas psl. Nr. 59.; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas Prekės aprašymas psl. Nr. 58; 4. Infuzijos pabaiga Prekės aprašymas psl. Nr.60 ; 5. Baterijos signalas Prekės aprašymas psl. Nr. 59; 6. Techninis signalas (techninio gedimo indikacija) Prekės aprašymas psl. Nr. 60
1.3.17. | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių | [5 empty] | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti 3500 įvykių Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.18. | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nustatoma ne siauresnėse ribose nei nuo 1 ml/val iki 3 ml/val | [5 empty] | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nuo 0,1 ml/val iki 5 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.19. | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | [5 empty] | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės Prekės aprašymas psl. Nr. 53
1.3.20. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | [5 empty] | Ekrano užrakinimo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr.62
1.3.21. | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | [5 empty] | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį Prekės aprašymas psl. Nr.63
1.3.22. | Jungtis personalo iškvietimui | [5 empty] | Jungtis personalo iškvietimui Prekės aprašymas psl. Nr. 64
1.3.23. | Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo | [5 empty] | Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo Prekės aprašymas psl. Nr. 77
1.3.24. | Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena | [5 empty] | Galimybė sujungti dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena Prekės aprašymas psl. Nr. 31, 41
1.3.25. | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) ne mažiau 3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija) Prekės aprašymas psl. Nr. 47; 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 65; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 65
1.3.26. | Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 8 val., kai infuzijos greitis ≥ 25ml/val. | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus 11 val., kai infuzijos greitis 25ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 66
1.3.27. | Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas valandomis arba procentais | [5 empty] | Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas procentais Prekės aprašymas psl. Nr. 65
1.3.28. | Pompos ekranas ≥ 7,0 cm įstrižainės | [5 empty] | Pompos ekranas 8,89 cm įstrižainės Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.29. | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | [5 empty] | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa 5000 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. Prekės aprašymas psl. Nr. 67
1.3.30. | Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23.59 val. | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 sekundės iki 23.59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 68,81,82
1.3.31. | "Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis arba lygiavertis sprendimas duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai" | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu Prekės aprašymas psl. Nr. 26, 27, 69; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai Prekės aprašymas psl. Nr. 69, 71
1.3.32. | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė). | [5 empty] | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas Prekės aprašymas psl. Nr. 72; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr. 72, 73
1.3.33. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz" | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240 V., 50/60 Hz (Reikalaujama reikšmė yra siūlomos reikšmės diapazone) Prekės aprašymas psl. Nr. 48
1.3.34. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Stovo laikiklis (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.3.34. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas Prekės aprašymas psl. Nr.75; 2. Stovo laikiklis Prekės aprašymas psl. Nr. 41
|  |  |  | Suma be PVM | 21162
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 4444.02
|  |  |  | Suma su PVM | 25606.02 | Dalies biudžetas su PVM: 45000 Eur
2. DALIS | SKYSČIŲ VALDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.1. | (T1) Siūlomas garantinis terminas | 60
| KT2.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 36 ir ne daugiau nei 60) | 60
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.2. | (T2) Komplekto (stotelė + švirkštinė pompa) apsauga nuo kietų objektų ir skysčių | 33
| KT2.2. balo reikšmė (ne mažiau nei 22 ir ne daugiau nei 44) | 33
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.3. | (T3) Švirkštinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 20 ml/h | Ne
| KT2.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT2.4. | (T4) Skysčių valdymo stotelės baterijos veikimo laikas ≥ 4 val. | 4
| KT2.4. balo reikšmė (ne mažiau nei 1 ir ne daugiau nei 4) | 4
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
2. | Skysčių valdymo sistema
2.1. | Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys | 2 | vnt. | 1147 | 2294 | BeneFusion nDS, Mindray
2.1.1. | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4 pompos | [5 empty] | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius 4 pompos Prekės aprašymas psl. Nr.1
2.1.2. | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės | [5 empty] | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys: švirkštinės ir tūrinės Prekės aprašymas psl. Nr.1
2.1.3. | Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. ≥ 1 interneto tinklo perdavimo jungtis arba bevielis ryšys (Wi-Fi); 2. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai | [5 empty] | Stotelės duomenų perdavimo jungtys: 1. 1 interneto tinklo perdavimo jungtis 2. Jungtis slaugytojo iškvietimo sistemai. Prekės aprašymas psl. Nr. 4, 5
2.1.4. | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo | [5 empty] | Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo Prekės aprašymas psl. Nr.6
2.1.5. | Integruotas vidinis akumuliatorius | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius Prekės aprašymas psl. Nr.2
2.1.6. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240 V, 50/60 Hz (Į siūlomą reikšmę patenka reikalaujama reikšmė) Prekės aprašymas psl. Nr.2
2.1.7. | Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė) | [5 empty] | Klasifikacija: 1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr.7,8
2.1.8. | Stotelė pateikiama su stotelei pakabinti pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi ne mažiau nei 4 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais. (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 2.1.8. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Stotelė pateikiama su stotelei pakabinti pritaikytu infuzijos stovu: 1. Galimybė reguliuoti infuzijos stovo aukštį; 2. Stovas turi 4 kablius infuziniams tirpalams pakabinti; 3. Stovas mobilus, su ratukais, visi (penki) su stabdžiais. Tiekėjo patvirtinimas Prekės aprašymas psl. Nr. 9
2.2. | Automatinė švirkštinė pompa | 8 | vnt. | 620 | 4960 | BeneFusion eSP, Mindray
2.2.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | [5 empty] | Naudojamų švirkštų dydžiai: 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60ml Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.2. | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai | [5 empty] | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai Prekės aprašymas psl. Nr. 9
2.2.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 9
2.2.4. | Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 3 % | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida ± 1.8 % Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.5. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | [5 empty] | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 13
2.2.6. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol paciento svorio vienetui (mg/kg/min.) Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 13
2.2.7. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu Prekės aprašymas psl. Nr.14 ; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį) Prekės aprašymas psl. Nr.14, 15 ; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr.11
2.2.8. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo Prekės aprašymas psl. Nr.11
2.2.9. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija | [5 empty] | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija; Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 16, 17
2.2.10. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys." | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis Prekės aprašymas psl. Nr.16 ; 2. Infuzuotas tūris Prekės aprašymas psl. Nr.16; 3. Likęs infuzijos laikas Prekės aprašymas psl. Nr.16; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius) Prekės aprašymas psl. Nr. 16, 17; 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija Prekės aprašymas psl. Nr.16,83; 6. Aliarminės situacijos Prekės aprašymas psl. Nr.17; 7. Aliarmo priežastys Prekės aprašymas psl. Nr.17
2.2.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos Prekės aprašymas psl. Nr. 21: 1. Švirkštas beveik tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.19; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė Prekės aprašymas psl. Nr.20; 3. Baterija beveik tuščia Prekės aprašymas psl. Nr. 21
2.2.12. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas. | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr.21: 1. Švirkštas tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.18; 2. Tūris suleistas Prekės aprašymas psl. Nr.19; 3. Baterija tuščia Prekės aprašymas psl. Nr.19; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas Prekės aprašymas psl. Nr.18,79,80; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija Prekės aprašymas psl. Nr.18; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas Prekės aprašymas psl. Nr.18
2.2.13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar. | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 0,0667 iki 1,4999 bar. Prekės aprašymas psl. Nr.11
2.2.14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val | [5 empty] | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatoma ribose nuo 0,01 ml/val iki 50 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr.11
2.2.15. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija) Prekės aprašymas psl. Nr.10 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 22; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai Prekės aprašymas psl. Nr.11,22
2.2.16. | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis arba lygiavertis sprendimas duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai Prekės aprašymas psl. Nr. 23; 2. Jungtis duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 26, 27; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 29
2.2.17. | Integruotas vidinis akumuliatorius | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val. | [5 empty] | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė daugiau nei 11 val., kai infuzijos greitis 5 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.19. | Pompos ekranas ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė | [5 empty] | Pompos ekranas: 8,89 cm įstrižainė Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.20. | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | [5 empty] | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 5000 vaistų įrašų Prekės aprašymas psl. Nr. 32 ; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų Prekės aprašymas psl. Nr. 32
2.2.21. | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23:59 val. | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 23.59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 33, 34
2.2.22. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija | [5 empty] | Ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 36
2.2.23. | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | [5 empty] | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį Prekės aprašymas psl. Nr. 37
2.2.24. | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo | [5 empty] | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo Prekės aprašymas psl. Nr. 38
2.2.25. | Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena | [5 empty] | Galimybė sujungti dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena Prekės aprašymas psl. Nr. 31, 41
2.2.26. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | [5 empty] | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą Prekės aprašymas psl. Nr. 43
2.2.27. | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių | [5 empty] | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti 3500 įvykių Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.28. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240V, 50/60 Hz (Reilaujama reikšmė yra siūlomos reikšmės diapazone) Prekės aprašymas psl. Nr. 11
2.2.29. | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė). | [5 empty] | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas Prekės aprašymas psl. Nr. 44; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr. 44, 45
2.2.30. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Stovo laikiklis; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 2.2.30. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas Prekės aprašymas psl. Nr. 46 ; 2.Stovo laikiklis Prekės aprašymas psl. Nr. 41
|  |  |  | Suma be PVM | 7254
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1523.34
|  |  |  | Suma su PVM | 8777.34 | Dalies biudžetas su PVM: 15000 Eur
3. DALIS | AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT3.1. | (T1) Siūlomas garantinis terminas | 60
| KT3.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 36 ir ne daugiau nei 60) | 60
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT3.2. | (T2) Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių | 33
| KT3.2. balo reikšmė (ne mažiau nei 22 ir ne daugiau nei 44) | 33
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT3.3. | (T3) Švirkštinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 20 ml/h | Ne
| KT3.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
3. | Automatinės švirkštinės pompos
3.1. | Automatinė švirkštinė pompa | 21 | vnt. | 620 | 13020 | BeneFusion eSP, Mindray
3.1.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | [5 empty] | Naudojamų švirkštų dydžiai: 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.2. | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai | [5 empty] | Korektiškai atpažįstami skirtingi švirkštai Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.4. | Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 3 | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida ± 1.8 % Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.5. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | [5 empty] | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 13
3.1.6. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)" | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol paciento svorio vienetui (mg/kg/min.) Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 13
3.1.7. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu Prekės aprašymas psl. Nr.14 ; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį) Prekės aprašymas psl. Nr.14, 15 ; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 0,01 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr.11
3.1.8. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo Prekės aprašymas psl. Nr.11
3.1.9. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija | [5 empty] | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija; Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 16, 17
3.1.10. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis Prekės aprašymas psl. Nr.16 ; 2. Infuzuotas tūris Prekės aprašymas psl. Nr.16; 3. Likęs infuzijos laikas Prekės aprašymas psl. Nr.16; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius) Prekės aprašymas psl. Nr. 16, 17; 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija Prekės aprašymas psl. Nr.16,83; 6. Aliarminės situacijos Prekės aprašymas psl. Nr.17; 7. Aliarmo priežastys Prekės aprašymas psl. Nr. 16
3.1.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia | [5 empty] | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos Prekės aprašymas psl. Nr. 21: 1. Švirkštas beveik tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.19; 2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė Prekės aprašymas psl. Nr.20; 3. Baterija beveik tuščia Prekės aprašymas psl. Nr. 21
3.1.12. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas. | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr.21: 1. Švirkštas tuščias Prekės aprašymas psl. Nr.18; 2. Tūris suleistas Prekės aprašymas psl. Nr.19; 3. Baterija tuščia Prekės aprašymas psl. Nr.19; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas Prekės aprašymas psl. Nr.18,79,80; 5. Spaudimas per aukštas / okliuzija Prekės aprašymas psl. Nr.18; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas Prekės aprašymas psl. Nr.18
3.1.13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar. | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 0,0667 iki 1,4999 bar. Prekės aprašymas psl. Nr.11
3.1.14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatomas nuo ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 ml/val iki 3 ml/val | [5 empty] | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO) nustatoma ribose nuo 0,01 ml/val iki 50 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr.11
3.1.15. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai): 1. Normali būsena (vyksta infuzija) Prekės aprašymas psl. Nr.10 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams Prekės aprašymas psl. Nr. 11, 22; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai Prekės aprašymas psl. Nr.11,22
3.1.16. | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai; 2. Jungtis arba lygiavertis sprendimas duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis personalo iškvietimo sistemai Prekės aprašymas psl. Nr. 23; 2. Jungtis duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 26, 27; 3. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai Prekės aprašymas psl. Nr. 24, 29
3.1.17. | Integruotas vidinis akumuliatorius | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 11 val., kai infuzijos greitis ≥ 5 ml/val. | [5 empty] | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė daugiau nei 11 val., kai infuzijos greitis 5 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.19. | Pompos ekranas ne mažesnis nei 7 cm įstrižainė | [5 empty] | Pompos ekranas: 8,89 cm įstrižainė Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.20. | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | [5 empty] | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 5000 vaistų įrašų Prekės aprašymas psl. Nr. 32 ; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų Prekės aprašymas psl. Nr. 32
3.1.21. | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23:59 val. | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 23.59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 33, 34
3.1.22. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija | [5 empty] | Ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 36
3.1.23. | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | [5 empty] | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį Prekės aprašymas psl. Nr. 37
3.1.24. | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo | [5 empty] | Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo Prekės aprašymas psl. Nr. 38
3.1.25. | Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena | [5 empty] | Galimybė sujungti dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena Prekės aprašymas psl. Nr. 31,41
3.1.26. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | [5 empty] | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą Prekės aprašymas psl. Nr. 43
3.1.27. | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių | [5 empty] | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti 3500 įvykių Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.28. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240V, 50/60 Hz (Reilaujama reikšmė yra siūlomos reikšmės diapazone) Prekės aprašymas psl. Nr. 11
3.1.29. | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė). | [5 empty] | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas Prekės aprašymas psl. Nr. 44; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr. 44, 45
3.1.30. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui. (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 3.1.30. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas Prekės aprašymas psl. Nr. 46; 2.Stovo laikiklis ir rankena nešimui Prekės aprašymas psl. Nr. 41
|  |  |  | Suma be PVM | 13020
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 2734.2
|  |  |  | Suma su PVM | 15754.2 | Dalies biudžetas su PVM: 33600 Eur
4. DALIS | INFUZINĖS TŪRINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT4.1. | (T1) Siūlomas garantinis terminas | 60
| KT4.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 36 ir ne daugiau nei 60) | 60
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT4.2. | (T2) Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių | 33
| KT4.2. balo reikšmė (ne mažiau nei 22 ir ne daugiau nei 44) | 33
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT4.3. | (T3) Tūrinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 13 val., kai infuzijos greitis ≥ 100 ml/h | Ne
| KT4.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
4. | Infuzinės tūrinės pompos
4.1. | Infuzinė tūrinė pompa | 17 | vnt. | 520 | 8840 | BeneFusion eVP, Mindray
4.1.1. | Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. | [5 empty] | Automatinės infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.2. | Oro burbulų detekcija: aptinkami 0,015 ml +- 0,005 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai | [5 empty] | Oro burbulų detekcija: aptinkami 0,010 ml oro burbuliukai Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos nuo 0,10 ml/val. iki 2300 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr. 46
4.1.4. | Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 5% | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida ± 3% Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.5. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 750 mmHg (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos nuo 50 mmHg iki 1125 mmHg Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.6. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,1 ml iki 9999 ml (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos tūrio nustatymo ribos nuo 0,10 ml iki 9999,99 ml Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.7. | Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 99 val. (ne siauresnės už nurodytas) | [5 empty] | Infuzijos laiko nustatymo ribos nuo 00:00:01 min iki 99:59:59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.8. | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją | [5 empty] | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją Prekės aprašymas psl. Nr. 50
4.1.9. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg, mmol paciento svorio vienetui (mg/kg/min.) Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 50
4.1.10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės ir laiko pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); Prekės aprašymas psl. Nr. 52 2. Boliusas su išankstiniu tūrio pasirinkimu Prekės aprašymas psl. Nr. 51, 52 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos 0,1 ml/val. iki 2300 ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.11. | Okliuzijos detekcija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje | [5 empty] | Okliuzijos detekcija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje Prekės aprašymas psl. Nr. 53
4.1.12. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.13. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija. | [5 empty] | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: Okliuzijos lygio detekcija. Prekės aprašymas psl. Nr.48, 55, 56
4.1.14. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis Prekės aprašymas psl. Nr.55 ; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris Prekės aprašymas psl. Nr.55 ; 3. Infuzuotas tūris Prekės aprašymas psl. Nr.55; 4. Infuzijos trukmė Prekės aprašymas psl. Nr.55; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius) Prekės aprašymas psl. Nr.55,56; 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija Prekės aprašymas psl. Nr.47,83; 7. Vaisto pavadinimas Prekės aprašymas psl. Nr.56; 8. Aliarminės situacijos Prekės aprašymas psl. Nr.56; 9. Aliarmo priežastys Prekės aprašymas psl. Nr.56
4.1.15. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik išsikrovė | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena)Prekės aprašymas psl. Nr.57 1. Infuzijos laikas beveik pasibaigė Prekės aprašymas psl. Nr 61.; 2. Baterija beveik išsikrovė Prekės aprašymas psl. Nr. 61
4.1.16. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Okliuzija; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 4. Infuzijos pabaiga; 5. Baterijos signalas; 6.Techninis signalas (techninio gedimo indikacija) arba lygiavertis | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr. 57 1. Okliuzija Prekės aprašymas psl. Nr. 59; 2. Okliuzija priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje Prekės aprašymas psl. Nr. 59.; 3. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas Prekės aprašymas psl. Nr. 58; 4. Infuzijos pabaiga Prekės aprašymas psl. Nr.60 ; 5. Baterijos signalas Prekės aprašymas psl. Nr. 59; 6. Techninis signalas (techninio gedimo indikacija) Prekės aprašymas psl. Nr. 60
4.1.17. | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti ne mažiau nei 1000 įvykių | [5 empty] | Duomenų žurnalas. Galimybė atmintyje išsaugoti 3500 įvykių Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.18. | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nustatoma ne siauresnėse ribose nei nuo 1 ml/val iki 3 ml/val | [5 empty] | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba nuo 0,1 ml/val iki 5 ml/val Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.19. | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | [5 empty] | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės Prekės aprašymas psl. Nr. 53
4.1.20. | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | [5 empty] | Ekrano užrakinimo funkcija Prekės aprašymas psl. Nr.62
4.1.21. | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | [5 empty] | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį Prekės aprašymas psl. Nr.63
4.1.22. | Jungtis personalo iškvietimui | [5 empty] | Jungtis personalo iškvietimui Prekės aprašymas psl. Nr. 64
4.1.23. | Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo | [5 empty] | Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo Prekės aprašymas psl. Nr. 77
4.1.24. | Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena | [5 empty] | Galimybė sujungti dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena Prekės aprašymas psl. Nr. 31,41
4.1.25. | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) ne mažiau 3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) 3 lygių:1. Normali būsena (vyksta infuzija) Prekės aprašymas psl. Nr. 47; 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 65; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai Prekės aprašymas psl. Nr. 48, 65
4.1.26. | Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 8 val., kai infuzijos greitis ≥ 25ml/val. | [5 empty] | Integruotas vidinis akumuliatorius. Darbo iš akumuliatoriaus 11 val., kai infuzijos greitis 25ml/val. Prekės aprašymas psl. Nr. 66
4.1.27. | Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas valandomis arba procentais | [5 empty] | Informacija apie akumuliatoriaus likutinę talpą: ekrane, rodomas baterijos likutinis veikimo laikas procentais Prekės aprašymas psl. Nr. 65
4.1.28. | Pompos ekranas ≥ 7,0 cm įstrižainės | [5 empty] | Pompos ekranas 8,89 cm įstrižainės Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.29. | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | [5 empty] | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką: 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa 5000 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. Prekės aprašymas psl. Nr. 67
4.1.30. | Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23:59 val. | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas. Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 sekundės iki 23.59 val. Prekės aprašymas psl. Nr. 68,81,82
4.1.31. | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis arba lygiavertis sprendimas duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai" | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis duomenų perdavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu Prekės aprašymas psl. Nr. 26, 27, 69; 2. Kompiuterinė sąsaja programinės įrangos atnaujinimui ir techninei priežiūrai Prekės aprašymas psl. Nr. 69, 71
4.1.32. | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne prastesnės negu IP22 klasės (arba lygiavertė). | [5 empty] | Pompos klasifikacija: 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas Prekės aprašymas psl. Nr. 72; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės Prekės aprašymas psl. Nr. 72, 73
4.1.33. | Suderinama su elektros tinklu 230 V +- 5 proc., 50 Hz | [5 empty] | Suderinama su elektros tinklu 100-240 V., 50/60 Hz (Reikalaujama reikšmė yra siūlomos reikšmės diapazone) Prekės aprašymas psl. Nr. 48
4.1.34. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 4.1.34. papunkčio reikalavimams) | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas Prekės aprašymas psl. Nr.75; 2. Stovo laikiklis ir rankena nešimui Prekės aprašymas psl. Nr. 41
|  |  |  | Suma be PVM | 8840
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1856.4
|  |  |  | Suma su PVM | 10696.4 | Dalies biudžetas su PVM: 28900 Eur