## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖS KONSOLĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2026-01-13
Nr.: | MP26-10
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB MedUS Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306252616
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015722414
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT184010051005801448, Luminor Bank AS
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Jonas Baltrušaitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Tokie organai įmonėje nesudaryti, įmonės finansinius dokumentus pasrašyti gali Vyr. Finansininkė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Parametrai
1.1. | Lubinė konsolių sistema | 7 | kompl. | 7900 | 55300 | Mindray, HyPort P30
1.1.1. | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas: prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) | [5 empty] | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas: prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) Prekių aprašymas psl. Nr. 8,38
1.1.2. | Vertikali kolona, turi būti suprojektuota taip, kad turėtų kelis funkcinius paviršius, skirtus medicininių dujų, elektros energijos ir duomenų jungtims bei medicininės įrangos laikikliams montuoti. Dujų, elektros ir kitos jungtys turi būti išdėstytos prasilenkiančiai taip, kad deguonies srauto matuokliai ir medicininio siurbimo (atsiurbimo) įranga galėtų būti ergonomiškai pozicionuojama ir netrugdytų prieigai prie jungčių. Medicininių dujų išvadai turi būti gamykliškai integruoti konsolės vertikalios kolonos ar galvos priekinėje ir / arba šoninėse dalyse, sudarant sąlygas tiesioginiam ir saugiam priėjimui jų eksploatacijos metu. | [5 empty] | Vertikali kolona, suprojektuota taip, kad turi kelis funkcinius paviršius, skirtus medicininių dujų, elektros energijos ir duomenų jungtims bei medicininės įrangos laikikliams montuoti. Dujų, elektros ir kitos jungtys išdėstytos prasilenkiančiai taip, kad deguonies srauto matuokliai ir medicininio siurbimo (atsiurbimo) įranga ergonomiškai pozicionuojama ir netrugdytų prieigai prie jungčių. Medicininių dujų išvadai gamykliškai integruoti konsolės vertikalios kolonos šoninėse dalyse, sudarant sąlygas tiesioginiam ir saugiam priėjimui jų eksploatacijos metu. Prekių aprašymas psl. Nr. 9, 11-19; Gamintojo deklaracija 2024-12-10 psl. Nr. 1
1.1.3. | Konsolės nugarinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą - būtina | [5 empty] | Konsolės nugarinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą Gamintojo deklaracija 2024-12-10 psl. Nr. 1
1.1.4. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas: 1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose; 2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju). | [5 empty] | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas: 1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose Prekių aprašymas psl. Nr. 9; 2. Konkrečios jungties vieta laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju). Prekių aprašymas psl. Nr. 38
1.1.5. | Vienos konsolės sistemos sukimosi ašių skaičius ≥ 3 | [5 empty] | Vienos konsolės sistemos sukimosi ašių skaičius 3 Prekių aprašymas psl. Nr.21
1.1.6. | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį ≥ 330° | [5 empty] | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį 340° Prekių aprašymas psl. Nr. 21
1.1.7. | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai : 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams | [5 empty] | Konsolių kolonų viduje atskiri kanalai : 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams Prekių aprašymas psl. Nr.38
1.1.8. | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti - būtina | [5 empty] | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti Prekių aprašymas psl. Nr.6
1.1.9. | Konsolių paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms | [5 empty] | Konsolių paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms Prekių aprašymas psl. Nr. 22-26
1.1.10. | Vienoje iš vertikalių konsolių alkūnėje montuojamas apžiūros šviestuvas su dviguba alkūne arba prie lubų montuojamas apžiūros šviestuvas su dviguba alkūne ir bendra su konsole tvirtinimo prie lubų tvirtinimo sistema | [5 empty] | Vienoje iš vertikalių konsolių alkūnėje montuojamas apžiūros šviestuvas Mindray, HyLED200 su dviguba alkūne ir bendra su konsole tvirtinimo prie lubų tvirtinimo sistema Prekių aprašymas psl. Nr.27, 45
1.1.11. | Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas ≥ 50 000 lux | [5 empty] | Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas 70 000 lux Prekių aprašymas psl. Nr. 45
1.1.12. | Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui ≥ 170 mm | [5 empty] | Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui 170 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 45
1.1.13. | Konsolės alkūnės - su judesio eigos ribotuvais - būtina | [5 empty] | Konsolės alkūnės - su judesio eigos ribotuvais Prekių aprašymas psl. Nr. 41
1.1.14. | Konsolių judesių blokavimas: Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims | [5 empty] | Konsolių judesių blokavimas: Pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių 2 ašims Prekių aprašymas psl. Nr. 1; Gamintojo deklaracija 2024-12-10 psl. Nr. 1
1.1.15. | Stabdžių valdymo rankena montuojama ant konsolės vertikalios kolonos | [5 empty] | Stabdžių valdymo rankena montuojama ant konsolės vertikalios kolonos Prekių aprašymas psl. Nr. 6
1.1.16. | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu - būtina | [5 empty] | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu Prekių aprašymas psl. Nr. 38
1.1.17. | Maksimalus leistinas konsolės apkrovimas ne mažiau kaip 150 kg | [5 empty] | Maksimalus leistinas konsolės apkrovimas 200 kg Prekių aprašymas psl. Nr. 2
1.1.18. | Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams (MDR) ir standartams - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas | [5 empty] | Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams (MDR) ir standartams - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas Prekių aprašymas psl. Nr. 42-44; CE sertifikatas
1.1.19. | Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisai - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas | [5 empty] | Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisai - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas Prekių aprašymas psl. Nr. 42
1.1.20. | Konsolės pagamintos vadovaujantis ISO 60601-1, ISO 60601-1-2 ir ISO 11197 ar lygiaverčių standartų reikalavimais - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas | [5 empty] | Konsolės pagamintos vadovaujantis ISO 60601-1, ISO 60601-1-2 ir ISO 11197 standartų reikalavimais. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas Prekių aprašymas psl. Nr. 44
1.1.21. | Konsolės matmenys ir komplektacija: Pirmos alkūnės ilgis ≥ 750 mm; Antros alkūnės ilgis ≥ 750 mm; Konsolės vertikalios kolonos ilgis > 1000 mm. | [5 empty] | Konsolės matmenys ir komplektacija: Pirmos alkūnės ilgis 750 mm; Antros alkūnės ilgis 750 mm; Konsolės vertikalios kolonos ilgis 1000 mm. Prekių aprašymas psl. Nr. 1,2
1.1.22. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 12 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro jungtis – 2 vnt.; 5. Deguonies jungtis – 3 vnt.; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 6 vnt.; 7. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi - 1 vnt.a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį.b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 15 kg.d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys (ne mažiau kaip): plotis 420 mm; gylis 420 mm.e) Po lentyna įrengtas ≥ 1 stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 130 mm.8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti – 1 vnt. | [5 empty] | Reikalavimai konsolės komplektacijai: 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 12 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr.29, 38, 39; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 30; 3. Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 31; 4. Medicininio suspausto oro jungtis – 2 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 31; 5. Deguonies jungtis – 3 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 31; 6. Tinklo jungtys (RJ45) – 6 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 32 ; 7. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi - 1 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 33 a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį Prekių aprašymas psl. Nr.35 b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų Prekių aprašymas psl. Nr. 33, 39 c) Lentynos išlaikomas svoris 60 kg. Prekių aprašymas psl. Nr. 33 d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 530 mm; gylis 480 mm Prekių aprašymas psl. Nr. e) Po lentyna įrengtas 1 stalčius. Stalčiaus aukštis 185 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 33; Gamintojo deklaracija 2025-03-07 psl. Nr. 2; Brėžinys 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų Prekių aprašymas psl. Nr. 33 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti – 1 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 7, 36, 37
1.1.23. | Pneumatinės jungtys DIN standartas | [5 empty] | Pneumatinės jungtys DIN standartas Prekių aprašymas psl. Nr. 31, 39
1.1.24. | Lubų aukštis 2,76 m nuo grindų. Atstumas tarp pakabinamų lubų ir lubų perdangos 0,34 m. Perdanga g/b plokštė.(pridedamas brėžinys) | [5 empty] | Lubų aukštis 2,76 m nuo grindų. Atstumas tarp pakabinamų lubų ir lubų perdangos 0,34 m. Perdanga g/b plokštė.(pridedamas brėžinys) Brėžinys
1.1.25. | Įrangos žymėjimas CE ženklu - būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas | [5 empty] | Įrangos žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas CE sertifiktas
1.1.26. | Garantijos laikotarpis ≥ 24 mėn. | [5 empty] | Garantijos laikotarpis 24 mėn. Tiekėjo patvirtinimas
|  |  |  | Suma be PVM | 55300
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 11613
|  |  |  | Suma su PVM | 66913 | Dalies biudžetas su PVM: 90750 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  | _
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  | _
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | _
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | Ne
7 | Prekės aprašymo dokumentai |  |  | Ne
8 | Pasiulymas ir technine specifikacija |  |  | Ne
9 | Pasiūlymas |  |  | Ne
10 | Prekių aprašymas |  |  | Ne
11 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  | Ne
12 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
16600 2025-12-12 16:32:34

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (angl. refurbished).
2. Tiekėjams kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus, brošiūras ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloguose neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų, brošiūrų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl pateiktos dokumentacijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: 1.1) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; 1.2) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.