## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2026-01-14
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Kęstutis Liauba
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 069874298, kestutis.liauba@bbraun.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Logistikos ir tiekimo skyriaus vadovė Odeta Muralytė, 0 5 237 43 33, odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | UAB B.Braun Medical valdybos narių taryba sudaryta iš šių narių: 1. Mia Ulrika Eklund 2. Bert Bender 3. Oliver Schaumann
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
9. DALIS | INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Siūlomos įrangos konkreti parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta įrangos reikalaujamo parametro konkreti reikšmė (atitiktis) pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas
9.1. | Inkstų pakaitinės terapijos aparatas | 2 |  | vnt. | 22250 | 44500 | B.Braun Melsungen AG, OMNI
9.1.1. | Turi atlikti šias procedūras: Ilgalaikės SCUF; CVVH prediliucijos, postdiliucijos,pre-postdiliucijos, post-postdiliucijos režimais; CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu; plazmos terapija TPE . Būtina | [6 empty] | Atlieka šias procedūras: Ilgalaikės SCUF; CVVH prediliucijos, postdiliucijos,pre-postdiliucijos, post-postdiliucijos režimais; CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu; plazmos terapija TPE . | Vartotojo vadovas 36-50 psl, brošiūra 21 psl.
9.1.2. | Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimu. Būtina | [6 empty] | Galima atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimu. | Vartotojo vadovas 36-50 psl, brošiūra 21 psl.
9.1.3. | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti trerapijas bei diliucijos režimus. Būtina | [6 empty] | Galima procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti trerapijas bei diliucijos režimus. | Vartotojo vadovas, 317-319 psl.
9.1.4. | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema. Būtina | [6 empty] | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema. | Vartotojo vadovas, 243 psl., brošiūra 6-7 psl
9.1.5. | Automatinis magistralių rinkinio įdėjimas ir užpildymas. Būtina | [6 empty] | Automatinis magistralių rinkinio įdėjimas ir užpildymas. | Vartotojo vadovas, 192 psl., brošiūra 8-9 psl.
9.1.6. | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu. Būtina | [6 empty] | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu. | Vartotojo vadovas 73 psl.
9.1.7. | Ekrano įstrižainė ne mažiau 12“ | [6 empty] | Ekrano įstrižainė 12“ | Brošiūra 11 psl.
9.1.8. | Meniu lietuvių kalba, grafinis vartotojo interfeisas. Būtina | [6 empty] | Meniu lietuvių kalba, grafinis vartotojo interfeisas. | Vartotojo vadovas 73 psl., brošiūra 10-11 psl.
9.1.9. | Integruotas dializato/pakaitinių tirpalų šildytuvas. Būtina | [6 empty] | Integruotas dializato/pakaitinių tirpalų šildytuvas. | Vartotojo vadovas 534 psl.
9.1.10. | Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos. Ribose nuo 30 iki 40ºC | [6 empty] | Šildytuvo temperatūros nustatymo ribos. Ribose nuo 30 iki 40ºC | Vartotojo vadovas 534 psl.
9.1.11. | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius. Būtina | [6 empty] | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius. | Vartotojo vadovas 539 psl
9.1.12. | Integruota heparino / kalcio pompa. Būtina | [6 empty] | Integruota heparino / kalcio pompa. | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.13. | Dozavimo tikslumas Ne daugiau ±5% | [6 empty] | Dozavimo tikslumas ±5% | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.14. | Heparino dozavo greitis Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0,5 iki 20 ml/val | [6 empty] | Heparino dozavo greitis ribose nuo 0,5 iki 20 ml/val | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.15. | Kalcio dozavimo greitis Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0,5 iki 300 ml/val | [6 empty] | Kalcio dozavimo greitis ribose nuo 0,5 iki 300 ml/val | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.16. | Heparino boliuso greitis ne mažiau 600 ml/val | [6 empty] | Heparino boliuso greitis 600 ml/val | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.17. | Citrato dozavimo greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 15 iki 720 ml/val | [6 empty] | Citrato dozavimo greitis ribose nuo 15 iki 720 ml/val | Vartotojo vadovas 531 psl.
9.1.18. | Svarstyklės dializatui, pakaitiniam tirpalui, filtratui. Būtina | [6 empty] | Svarstyklės dializatui, pakaitiniam tirpalui, filtratui. | Vartotojo vadovas 532 psl.
9.1.19. | Svarstyklių apkrovos ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 15000 g. | [6 empty] | Svarstyklių apkrovos ribos nuo 0 iki 15000 g. | Vartotojo vadovas 532 psl.
9.1.20. | Svarstyklės citratiniam tirpalui. Būtina | [6 empty] | Svarstyklės citratiniam tirpalui. | Vartotojo vadovas 532 psl.
9.1.21. | Svarstyklių apkrovos ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 3000 g. | [6 empty] | Svarstyklių apkrovos ribos nuo 0 iki 3000 g. | Vartotojo vadovas 532 psl.
9.1.22. | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip 0 - 2000 ml/val | [6 empty] | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis ribose nuo 0 - 2000 ml/val | Vartotojo vadovas 533 psl.
9.1.23. | Dializato pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val | [6 empty] | Dializato pompos tėkmės greitis ribose nuo 50 iki 8000 ml/val | Vartotojo vadovas 530 psl.
9.1.24. | Pakaitio tirpalo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val | [6 empty] | Pakaitio tirpalo pompos tėkmės greitis ribose nuo 50 iki 8000 ml/val | Vartotojo vadovas 530 psl.
9.1.25. | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 11000 ml/val | [6 empty] | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ribose nuo 50 iki 11000 ml/val | Vartotojo vadovas 529 psl.
9.1.26. | Kraujo pompos tėkmės greitis ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 10 iki 500 ml/min | [6 empty] | Kraujo pompos tėkmės greitis ribose nuo 10 iki 500 ml/min | Vartotojo vadovas 529 psl.
9.1.27. | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki +500 mmHg | [6 empty] | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ribose nuo 0 iki +500 mmHg | Vartotojo vadovas 537 psl.
9.1.28. | Tirpalo slėgio matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -250 iki +500 mmHg | [6 empty] | Tirpalo slėgio matavimo ribos ribose nuo -250 iki +500 mmHg | Vartotojo vadovas 537 psl.
9.1.29. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -250 iki +300 mmHg | [6 empty] | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose nuo -250 iki +300 mmHg | Vartotojo vadovas 537 psl.
9.1.30. | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose, ne siauresnėse, kaip nuo +10 iki +350 mmHg | [6 empty] | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos ribose nuo +10 iki +350 mmHg | Vartotojo vadovas 537 psl.
9.1.31. | Aparato svoris ne daugiau, kaip 65 kg. | [6 empty] | Aparato svoris 62 kg. | Vartotojo vadovas 524 psl.
9.1.32. | Elektros maitinimas 230 V, 50 Hz | [6 empty] | Elektros maitinimas 110 -240 V, 50/60 Hz | Vartotojo vadovas 527 psl.
9.1.33. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. | [6 empty] | Siūloma įranga yra paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
9.1.34. | Garantija ≥ 24 mėn. | [6 empty] | Garantija 24 mėn. | Garantijos patvirtinimas
9.1.35. | T1 Garantinis terminas ≥36 mėn.(Taip/Ne) | [6 empty] | Ne
[5 empty] | Suma be PVM | 44500
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 9345
[5 empty] | Suma su PVM | 53845

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  |  | Ne
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
6 | Direktoriaus įgaliojimas |  |  |  | Ne
7 | Sertifikatai ir kt. Dokumentai |  |  |  | Ne
8 | Tiekėjo deklaracija/ Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija / Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė - biuro administratorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Indrė Grockė
3625 2025-12-04 13:38:02