1 SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RENTGENO APARATŲ, OPERACINIŲ STALŲ IR KITOS MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS NR. 14659

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1) Prekėms, nurodytoms 1 – 9, 12 - 13 pirkimo dalyse, taikoma 36 mėn. garantija, prekėms, nurodytoms 10 - 11 pirkimo dalyse - 24 mėn. garantija.

2) Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento arba EB atitikties deklaracijos kopiją.

3) Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“.

3 pirkimo dalis. Dirbtinės kraujo apytakos (DKA) aparatas,  1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dirbtinės kraujo apytakos (DKA) aparato konstrukcija | Aparatas mobilus, susidedantis iš konsolės su keičiamais moduliais (kraujo siurbliais, sensoriniais valdymo ekranais ir kt.) | Dirbtinės kraujo apytakos aparatas mobilus, susidedantis iš konsolės su keičiamais moduliais (kraujo siurbliais, sensoriniais valdymo ekranais ir kt.) Prekės pavadinimas: Stockert S5 HLM System Gamintojas: LivaNova Deutschland GmbH http://www.livanova.sorin.com/products/cardiac-surgery/perfusion/hlm/s5 |
|  | DKA aparato konsolė | 1 vnt. | DKA aparato konsolė S5, 1 vnt. Brošiūra: S5_ENG_V5. 6 psl. |
|  | Modulinė konstrukcija, talpinanti horizontaliai išdėstomus 4 ritininius peristaltinius kraujo siurblius | Būtina | Modulinė konstrukcija, horizontaliai išdėstyti 4 ritininiai peristaltiniai kraujo siurbliai Prekės kodas: 48-40-00 Brošiūra: S5_ENG_V5. 6 psl. |
|  | Galimybė išplėsti konsolės komplektaciją iki 6 siurblių naudojant stovo siurblius | Būtina | Prie pagrindinių 4 peristaltinių siurblių papildomai galima prijungti iki 3 siurblų tvirtinamų ant stovo, taip išplečiant konsolės komplektaciją iki 7 siurblių naudojant stovo siurblius Brošiūra: S5_ENG_V5. 7 psl |
|  | Galimybė lengvai pakeisti siurblių modulius, naudoti pasirinktinai kairinę arba dešininę sistemos orientaciją (modulių išdėstymą) | Būtina | Siurbliai yra moduliniai su atskira kontrole/valdymu, todėl lengvai konfiguruojami vartotojo, pasirenkant kairinę arba dešininę sistemos orientaciją Brošiūra: S5_ENG_V5. 4; 10 psl |
|  | Priėjimas prie elektrinių jungčių, valdymo rankenėlių, saugiklių, el. laidų, baterijos | Iš priekio | Priėjimas prie elektrinių jungčių, valdymo rankenėlių, saugiklių, el. laidų, baterijos iš priekio Brošiūra: S5_ENG_V5. 4 psl. |
|  | Vidinė rezervinio maitinimo baterija | DKA aparato darbo laikas maitinant iš pilnai įkrautos baterijos ≥ 90 min Būtinas baterijos įkrovos režimo ir likusio darbo laiko indikavimas. | DKA aparato darbo laikas maitinant iš pilnai įkrautos vidinės rezervinio maitinimo baterijos 90 min. Brošiūra: S5_ENG_V5. 38 psl. Akumuliatoriaus įkrovimas ir statusas indikuojamas sisteminiame moduliniame ekrane Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 83 pusl. |
|  | Vertikalūs stovai DKA aparato komponentų tvirtinimui | 3 vnt., visi reguliuojamo aukščio, su laikikliais lašelinių sistemų pakabinimui | Vertikalūs stovai, 3 vnt., reguliuojamo aukščio, su laikikliais lašelinių sistemų pakabinimui Brošiūra: S5_ENG_V5. 6 psl |
|  | Horizontali lentynėlė su maitinimo lizdais (elektros rozetėmis) | 1 vnt., skirta papildomai medicinos įrangai sudėti ir prijungti prie el. tinklo; tvirtinama prie konsolės stovų | Horizontali lentynėlė su maitinimo lizdais (elektros rozetėmis). 1 vnt. Prekės kodas: 48-41-19 Brošiūra: S5_ENG_V5. 30 psl |
|  | Ritininis peristaltinis siurblys, didelio srauto | 3 vnt. | Didelio srauto, ritininis peristaltinis siurblys: S5 roller pump 150 / S5 RP 150. 3 vnt. Prekės kodas: 10-80-00 Brošiūra: S5_ENG_V5. 11 psl |
|  | Siurblio valdymo panelė su liečiamu ekranu | Integruota | Integruota siurblio valdymo panelė su liečiamu ekranu Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl. |
|  | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,015 mm | Okliuzijos reguliavimo žingsnis: – 0,015 mm Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Maksimalus srautas (kai naudojamas 1/2” skersmens magistralinis vamzdelis) | 10 l/min | Maksimalus srautas (kai naudojamas 1/2” skersmens magistralinis vamzdelis): nuo 0 iki 11.2 l/min Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Reguliuojamas sukimosi greitis (tiek pagal, tiek ir prieš laikrodžio rodyklę) | 0÷250 apsisukimų/min (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Reguliuojamas sukimosi greitis (pagal/ prieš laikrodžio rodyklę): 0 – 250 aps./min. Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Ritininio siurblio kanalas | Pasagos formos - mažinantis turbulenciją | Siurblio kanalas - pasagos formos Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl. |
|  | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (nėra perdavimo diržų) | Tiesioginė pavara (nėra perdavimo diržų). Paaiškinimas: Elektos variklis ir variklio kontroleriai tvirtinami per ašį tiesiogiai su peristaltiniu siurbliu, t.y per tiesioginę pavarą. Brošiūra: S5_ENG_V5. 40 psl. |
|  | Sukama siurblio galva (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama 180°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis ≤ 15° | Sukama RP150 siurblio galva 180°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis ≤ 15°. Brošiūra: S5_ENG_V5. 11 psl. |
|  | Dviejų galvų ritininis peristaltinis siurblys, integruotas į DKA aparato konsolę - mažo srauto | 1 vnt. | Mažo srauto, dviejų galvų ritininis peristaltinis siurblys, integruotas į DKA aparato konsolę: S5 double roller pump 85/S5 DRP 85. 1 vnt. Prekės kodas: 10-85-00 Brošiūra: S5_ENG_V5. 11 psl. |
|  | Srauto tikslumas, tinkamas kardioplegijai | Priklausomai nuo naudojamo magistralinio vamzdelio skersmens, srautas reguliuojamas: 1) 1/8” nuo 0 iki 0,44 l/min 0,05 2) 3/16” nuo 0 iki 0.9 l/min 0,5 3) ¼” nuo 0 iki 1.5 l/min 0,1 4) 5/16” nuo 0 iki 2.3 l/min 0,1 | Skirta naujagimiams arba kardioplegijai Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl Priklausomai nuo naudojamo magistralinio vamzdelio skersmens, srautas reguliuojamas: 1) 1/8” -> 0 - 0,44 l/min 2) 3/16” -> 0 - 0.93 l/min 3) ¼” -> 0 - 1.57 l/min 4) 5/16” -> 0 - 2.33 l/min Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Siurblio valdymo panelė su liečiamu ekranu | Integruota | Integruota siurblio valdymo panelė su liečiamu ekranu Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl. |
|  | Abu siurbiai valdomi ir kontroliuojami savarankiškai | Kiekviena siurblio galvutė turi atskirai valdomą variklį bei valdymo panelę. | Abu siurbiai valdomi ir kontroliuojami savarankiškai, t.y. - kiekviena siurblio galvutė turi atskirai valdomą variklį. Brošiūra: S5_ENG_V5. 41 psl. - kiekviena siurblio galvutė turi atskirą valdymo panelę. Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl. |
|  | Įtaisas magistralinio vamzdelio suspaudimo (okliuzijos) reguliavimui kiekvienai galvutei | Reguliavimo žingsnis ≤ 0,015 mm | Okliuzijos reguliavimo žingsnis: – 0,015 mm Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Reguliuojamas sukimosi greitis (tiek pagal, tiek ir prieš laikrodžio rodyklę) | 0÷250 apsisukimų/min (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Reguliuojamas sukimosi greitis (pagal/ prieš laikrodžio rodyklę). 0 – 250 apsisukimų/min. Brošiūra: S5_ENG_V5. 37 psl. |
|  | Ritininio siurblio kanalas | Pasagos formos - mažinantis turbulenciją | Siurblio kanalas - pasagos formos Brošiūra: S5_ENG_V5. 10 psl. |
|  | Pavarų sistema | Tiesioginė pavara (nėra perdavimo diržų) | Tiesioginė pavara (nėra perdavimo diržų). Paaiškinimas: Elektos variklis ir variklio kontroleriai tvirtinami per ašį tiesiogiai su peristaltiniu siurbliu, t.y per tiesioginę pavarą. Brošiūra: S5_ENG_V5. 41 psl. |
|  | Sukamos siurblio galvos (padėties sureguliavimui, pagal reikiamą magistralinių vamzdelių pajungimo kryptį) | Sukama 180°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis ≤ 15° | Kiekviena RP85 siurblio galva sukama 240°, su fiksacijos mechanizmu; sukimo žingsnis 15°. Brošiūra: S5_ENG_V5. 11 psl. |
|  | DKA valdymo pultas su 4 –riais moduliniais sensoriniais ekranais, pilnai konfigūruojamas naudotojo | 1 kompl. | DKA valdymo pultas su 4 –riais moduliniais sensoriniais ekranais, pilnai konfigūruojamas naudotojo: 4-position S5 system panel. 1 kompl. Prekės kodas: 28-95-00 Display and control module Prekės kodas: 28-95-10 – 4 vnt. Brošiūra: S5_ENG_V5. 16-17 psl. |
|  | Kraujo lygio oksigenatoriuje detektorius | 1 vnt. | Kraujo lygio oksigenatoriuje detektorius: Sensor module level control. 1 vnt. Prekės kodas: 23-40-00 Brošiūra: S5_ENG_V5. 21 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras modulis su davikliu (-iais). Valdomas atskiro mikroprocesoriaus | Atskiras modulis su davikliu Valdomas atskiro mikroprocesoriaus Paaiškinimas: visi kontrolės, valdymo moduliai ir siurbliai DKA sistemoje turi atskirą mikroprocesorių su individualiu MAC adresu, komunikuoja tarpusavyje per CAN BUS sitemos “tinklą” Brošiūra: S5_ENG_V5. 21 psl |
|  | Valdomų siurblių skaičius | ≥ 2 | Valdomų siurblių skaičius – 5 vnt. pasirenkant iš meniu “Lygis/Valdomas siurblys” Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 137 psl. Paaiškinimas: Priskyrus pagrindiniam siurbliui lygio kontrolės f-ją per programinį sąsajos rėžimą galima priskirti visus siurblius kuriems būtina lygio kontrolė Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 122 psl. |
|  | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo kraujo lygio oksigenatoriuje | Būtina | Siurblys stabdomas, reguliuojamas jo greitis, automatiškai mažinamos/didinamos jo siurblio apsukos, priklausomai nuo kraujo lygio oksigenatoriuje. Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 137- 141 psl |
|  | Laikikliai lygio daviklio (-ių) fiksavimui prie oksigenatoriaus | Būtini. Pateikiama minimali gamintojo tiekiama pakuotė (įrangos išbandymui) | Lygio daviklio laikikliai. Pakuotė 100 vnt. Prekės kodas: 23-27-41 Brošiūra: S5_ENG_V5. 21 psl |
|  | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 142- 143 psl |
|  | Oro burbulų detektorius | 1 vnt. | Oro burbulų detektorius: Bubble detector. 1 vnt. Brošiūra: S5_ENG_V5. 22 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras modulis su davikliu ir laikikliu, daviklis skirtas uždėti ant 3/8“ skersmens magistralinio vamzdelio. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus | Atskiras modulis su davikliu ir laikikliu, daviklis skirtas uždėti ant 3/8“ skersmens magistralinio vamzdelio. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus. Paaiškinimas: visi kontrolės, valdymo moduliai ir siurbliai DKA sistemoje turi atskirą mikroprocesorių su individualiu MAC adresu ir komunikuoja tarpusavyje per CAN BUS sitemos “tinklą” Prekės kodas: 23-45-00 Brošiūra: S5_ENG_V5. 22 psl. |
|  | Valdomų siurblių skaičius | ≥ 2 | Valdomų siurblių skaičius – 5 vnt. pasirenkant iš meniu “Burbulai/Valdomas siurblys” Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 131 psl Paaiškinimas: Priskyrus pagrindiniam siurbliui burbulų kontrolės f-ją per programinį sąsajos rėžimą galima priskirti visus siurblius kuriems būtina burbulų kontrolė Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 122 psl. |
|  | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo magistralėje aptiktų oro burbulų dydžio | Būtina | Siurblys stabdomas, reguliuojamas jo greitis, automatiškai mažinamos/didinamos jo siurblio apsukos, priklausomai nuo magistralėje aptiktų oro burbulų dydžio Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 131- 136 psl |
|  | Jautrumas (mažiausias detektuojamo oro burbulo tūris) | ≤ 0,09 ml (esant 3/8” skersmens magistraliniam vamzdeliui) | Esant 3/8” skersmens magistraliniam vamzdeliui @15 aps/min: Dideli burbulai: 0.144 cm3 (Ø 6.5 mm) Maži burbulai: 0.065 cm3 (Ø 5.0 mm) Mikro burbulai: 0.034 cm3 (Ø 4.0 mm) Brošiūra: S5_ENG_V5. 39 psl |
|  | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 136 psl |
|  | Temperatūros monitorius (modulis) | 1 vnt. | Temperatūros monitorius: Temperature monitor . 1 vnt. Prekės kodas: 20-30-20 Brošiūra: S5_ENG_V5. 20 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras modulis su davikliais. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus | Atskiras modulis su davikliais. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus. Paaiškinimas: visi kontrolės, valdymo moduliai ir siurbliai DKA sistemoje turi atskirą mikroprocesorių su individualiu MAC adresu ir komunikuoja tarpusavyje per CAN BUS sitemos “tinklą” Prekės kodas 45-03-10 Brošiūra: S5_ENG_V5. 20 psl |
|  | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 4 | 4 matavimo kanalai Brošiūra: S5_ENG_V5. 20 psl |
|  | Matavimo ribos | 0÷50C | Matavimo ribos 0÷50C Brošiūra: S5_ENG_V5. 39 psl |
|  | Temperatūros matavimo davikliai | ≥ 2 vnt., YSI 400 serijos (arba lygiaverčiai) | Temperatūros matavimo davikliai: YSI 400 serijos: Temperature Probe f. Oxygenator 042229000 Prekės kodas: 45-03-10. Pateikiami 2 vnt. Brošiūra: S5_ENG_V5. 20 psl |
|  | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti temperatūrai pasiekus nustatytą kritinę ribą Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 171- 173 psl |
|  | Laikmačių monitorius | ≥ 3 nepriklausomi laiko matuokliai | 3 nepriklausomi laiko matuokliai iki 999 min Brošiūra: S5_ENG_V5. 18 psl |
|  | Invazinio kraujo spaudimo monitorius (modulis) | 1 vnt. | Invazinio kraujo spaudimo modulis: Pressure control. 1 vnt. Prekės kodas: 22-20-20 Brošiūra: S5_ENG_V5. 19 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras modulis su davikliais. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus | Atskiras modulis su davikliais. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus. Paaiškinimas: visi kontrolės, valdymo moduliai ir siurbliai DKA sistemoje turi atskirą mikroprocesorių su individualiu MAC adresu ir komunikuoja tarpusavyje per CAN BUS sitemos “tinklą” Brošiūra: S5_ENG_V5. 19 psl |
|  | Matavimo kanalų skaičius modulyje | ≥ 2 | 2 matavimo kanalai modulyje (P1; P2) Brošiūra: S5_ENG_V5. 19 psl |
|  | Daugkartiniai invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliai | ≥ 2 vnt. | Daugkartiniai invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliai Medex 960 serijos – 2 komplektai. Komplekte: 1. daviklis 45-04-03 2. kabelis 45-04-15 3. laikiklis 45-04-16 Brošiūra: S5_ENG_V5. 19 psl |
|  | Matavimo ribos | Nuo -200 iki +800 mmHg | Matavimo ribos: nuo -200 iki +800 mmHg Brošiūra: S5_ENG_V5. 19; 39 psl. |
|  | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti kontroliuojamam parametrui pasiekus kritinę ribą | Būtina | Vaizdinio ir garsinio aliarmo sistema, suveikianti spaudimui pasiekus kritinę ribą: Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 150- 153 psl |
|  | Kardioplegijos monitorius (modulis) | 1 vnt. | Kardioplegijos monitorius: Cardioplegia Control. 1 vnt. Brošiūra: S5_ENG_V5. 23 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras modulis. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus | Atskiras modulis su davikliais. Valdomas atskiro mikroprocesoriaus. Paaiškinimas: visi kontrolės, valdymo moduliai ir siurbliai DKA sistemoje turi atskirą mikroprocesorių su individualiu MAC adresu ir komunikuoja tarpusavyje per CAN BUS sitemos “tinklą” Prekės kodas: 27-80-20 Brošiūra: S5_ENG_V5. 23 psl |
|  | Valdomų siurblių skaičius | ≥ 2 | Valdomų siurblių skaičius - 5 vnt. pasirenkant iš meniu: “Kardioplegija/ Valdomas siurblys”. Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. 156 psl Paaiškinimas: Priskyrus kardiopleginiam siurbliui kardioplegijos kontrolės f-ją per programinį sąsajos rėžimą galima priskirti visus siurblius kuriems būtina kardiopleginė kontrolė Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 122 psl. |
|  | Siurblio greičio reguliavimas arba stabdymas, priklausomai nuo magistralėje aptiktų oro burbulų dydžio ir kraujo spaudimo lygio | Būtina | Siurblys stabdomas, reguliuojamas jo greitis, automatiškai mažinamos/didinamos jo siurblio apsukos, priklausomai nuo oro burbulų dydžio ir kraujo spaudimo lygio Brošiūra: S5_ENG_V5. 23 psl. |
|  | Rankinis ir automatinis valdymo režimai (pasirenkami naudotojo) | Būtina | Rankinis ir automatinis valdymo režimai Brošiūra: S5_ENG_V5. 23 psl |
|  | Dozavimo automatiniai režimai kardioplegijai | - Pagal pirminę dozę, - Pagal pagrindinę dozę, - Pastovaus srauto recirkluliacija. | Dozavimo automatiniai režimai kardioplegijai. 1. Pagal pirminę dozę – “Pirma dozė” 2. Pagal pagrindinę dozę – “Normali dozė” 3. Pastovaus srauto recirkluliacija Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 161-162 psl. |
|  | Kardioplegijos atlikimo priminimas | Atskiras laikmatis automatiškai pasileidžia atlikus kardioplegiją | Atskiras laikmatis automatiškai rodo dozės laiką atlikimo metu ir (arba) išemijos laiką perfuzijos pertraukimo metu (rodoma mm:ss) Brošiūra: S5_ENG_V5. 23 psl |
|  | Mechaninis dujų maišytuvas su DIN13260 Dräger jungtimis | 1 komp. | Mechaninis dujų maišytuvas su DIN13260 Dräger jungtimis: Sechrist 3500, 1 komp. Oras/O2 Brošiūra: Mechaninis duju maisytuvas. 9 psl. |
|  | Perfuzijos programinė įranga | 3 komp. | Perfuzijos programinė įranga “Connect” – 3 komp. http://www.livanova.sorin.com/products/cardiac-surgery/perfusion/data-management/connect |
|  | E-DKA protokolo paskirtis | Programinė ir techninė įranga skirta DKA paremetrų registravimui perfuzijos metu, bei DKA duomenų saugojimui ligoninės DB | Programinė ir techninė įranga skirta DKA paremetrų registravimui perfuzijos metu, bei DKA duomenų saugojimui ligoninės DB Brošiūra: S5_ENG_V5. 34 -35 psl |
|  | Konstrukcija | Atskiras liečiamas LCD ekranas ir sąsajos modulis su DKA aparatu; wifi bei programine įranga | Atskiras liečiamas LCD ekranas ir sąsajos modulis su DKA aparatu; wifi bei programine įranga Atskiras liečiamas LCD ekranas – Datapad for CONNECT recorder su programine įranga DKA aparatui - 3 licencijos suderinama su serverio CONNECT manager – programinė įranga centrinei stočiai Brošiūra: S5_ENG_V5. 34-35 psl |
|  | Galimybė prie sistemos prijungti ir rinkti duomenis iš | Paciento gyvybinių f-jų monitorių, kraujo dujų analizatorių, ACT matuoklių, cerebralinių oksimetrų | Galimybė prie sistemos prijungti ir rinkti duomenis iš paciento gyvybinių f-jų monitorių, kraujo dujų analizatorių, ACT matuoklių, cerebralinių oksimetrų Jungiami gyvybinių f-jų monitoriai, narkozės aparatai, kraujo dujų analizatorių, cerebeoksimetrai, labaratorinė įranga... Brošiūra: connect_clinical_en. 3 psl |
|  | Suderinanumas su ligoninės turima programine įranga | Su ligoninės DB Microsoft® SQL Server professional ≥ 2008; Connect Manager workstation programine įranga | Suderinama su ligoninės DB Microsoft® SQL Server professional ≥ 2008; Connect Manager workstation programine įranga |
|  | DKA Priedai: |  |  |
|  | Šviesos diodų lempa (oksigenatoriaus apšvietimui) | 1 vnt. | LED lampa (oksigenatoriaus apšvietimui): LED console lamp. 1 vnt. Prekės kodas: 35-05-70 Brošiūra: S5_ENG_V5. 29 psl |
|  | Speciali perfuziologo kėdė | 1 vnt. | Speciali perfuziologo kėdė. 1 vnt. Prekės kodas: 41-02-98 Brošiūra: S5_ENG_V5. 28 psl |
|  | Įrangos maitinimui naudojamas elektros tinklas | 220V10%, 50Hz | Įrangos maitinimo elektros tinklas: 100-220V 50/60 Hz Brošiūra: S5_ENG_V5. 38 psl |
|  | DKA aparato valdymo meniu Lietuvių kalba | Būtina | DKA aparato valdymo meniu Lietuvių kalba Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija 100 psl. (nustatymuose galimybė pasirinkti lietuvių kalbą) |
|  | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. Brošiūra: S5_ENG_V5. Brošiūra: connect_clinical_en. Brošiūra: Mechaninis duju maisytuvas. |
|  | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Pateikiama instrukcija lietuvių kalba: Brošiūra: S5 DKA naudojimo instrukcija. |