## Kainu lentele
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [8 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Siūlomas įpakavimas | Siūlomo įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM dydis % | pvm SUMA
Priemonės rankų, odos ir gleivinių dezinfekcijai
1 | Priemonės rankų higieninei priežiūrai ir chirurginei dezinfekcijai
1.1 | Priemonė rankų plovimui
Reikalavimai:
| Klampus skystis; be kvapo ir dažančių medžiagų, be konservantų; nedirginanti personalo rankų; pH neutralus; skirta dažnam rankų plovimui; vienkartinės talpos - plastikiniai maišeliai po 700 ml±30 ml; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema turi būti vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo; tinkanti į ligoninėje turimus laikiklius. | iki 1300 ltr | ltr
1.2 | Priemonė rankų dezinfekcijai
Reikalavimai:
| Veiklioji medžiaga - isopropanolis/etanolis (70%); sudėtyje turi būti odą tausojančių priedų; sudėtyje nėra dažų, kvapų, konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti chirurginę ir higieninę rankų dezinfekciją; be konservantų; pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos - plastikiniai maišeliai 700ml±30ml; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema turi būti vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo; tinkanti į ligoninėje turimus laikiklius. | iki 1100 ltr | ltr
1.3 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai
Reikalavimai:
| Be konservantų, dažų, kvapniųjų medžiagų; po naudojimo ant rankų odos nelieka riebalų likučių pertekliaus; gerai susigeria į odą; talpa skysčiui ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės; talpos iki 750 ml±30ml; dozavimo įrenginys turi būti įtaisytas produkto pakuotėje, kaip neatsiejama pakuotės dalis; nurodyti vieno paspaudimo skysčio dozę; tinkantis į ligoninėje turimus laikiklius. | iki 80 ltr | ltr
1.4 | Laikikliai rankų losjonui, dezinfektantui, kremui
Reikalavimai:
| Laikikliai turi būti sieniniai, uždari, alkūniniai, priekinė laikiklio dalis - skaidri; laikiklio "rankena" plastikinė; lengvai išardomi, skirti valymui, dezinfekcijai automatinėse plovimo mašinose; tinkantys siūlomoms priemonėms laikyti; komplekte su laikikliu turi būti tvirtinimo elementai, kiti aksesuarai; pritaikyti priemonėms (poz. 1.1, 1.2, 1.3) | iki 300 vnt. | vnt.
Viso 1 pozicija
P.S. 1 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo. Pagal ligoninės poreikį, nemokamai pateikti įlaminuotą vizualinę informaciją apie rankų plovimo ir dezinfekcijos eigą (judesius).
2 | Kišeniniai antiseptiko dozatoriai (prisegami)
Reikalavimai:
| Veiklioji medžiaga - isopropanolis/etanolis (70%); sudėtyje turi būti odą tausojančių priedų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę rankų dezinfekciją; be konservantų; patogus naudoti, komplekte turi būti fiksatorius, prisegamas prie chalato; talpa - ne daugiau 50 ml su prisegamu dozatoriumi. | iki 15 ltr | ltr
3 | Alkoholinė rankų antiseptikos priemonė
Reikalavimai:
Veiklioji medžiaga etanolis (ne mažiau 80%)
Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu
Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino, propanolio ir ketvirtinių amonio junginių
Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų
Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų
Tinkamas naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose
3.1 | Įpakavimas po 500 ml (su dozatoriumi) | iki 1000 ltr | ltr
3.2 | po 1.0 ltr (su dozatoriumi) | iki 700 ltr | ltr
3.3 | Laikiklis 500 ml talpai, tvirtinamas prie procedūrų vežimėlio arba sienos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 200 vnt. | vnt.
3.4 | Laikiklis 500 ml talpai, kabinamas ant lovos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 100 vnt. | vnt.
Viso 3 pozicija
P.S. 3 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo. Pagal ligoninės poreikį, nemokamai pateikti įlaminuotą vizualinę informaciją apie rankų plovimo ir dezinfekcijos eigą (judesius).
4. | Priemonės rankų chirurginei dezinfekcijai
4.1 | Rankų antiseptikas
Veikliosios medžiagos - propanolio alkoholiai - 100g tirpalo ne mažiau 70g; mecetroniumetilsulfatas - 0,2g
Tinka higieniniam ir chirurginiam rankų paruošimui
Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, rota)
pasižymi greitu veikimu (30s. - higieninei rankų dezinfekcijai ir 1,5min. chirurginei rankų dezinfekcijai)
Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano junginių, rūgščių
Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų
Nealergizuoja, apsaugo rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis
| Įpakavimas 1,0 ltr (su dozatoriumi) | iki 500 ltr | ltr
4.2 | Skysto losjono ir dezinfekcijos priemonių, skirtų chirurginiam rankų paruošimui, alkūniniai sieniniai dozatoriai
Reikalavimai:
Korpusas metalinis, paviršius lygus, lengvai valomas - dezinfekuojamas
Tvirtinamas stabiliai prie sienos (nesiūlyti portatyvinės priemonės)
Rankena labai ilga, ne trumpesnė kaip 30cm, patogus paspaudimas alkūne
Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,8 iki 1,8ml)
Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje 121oC, 1 bar. režimu
| Į laikiklį įstatomos priemonės talpos tūris 1 litras | iki 20 vnt. | vnt.
Viso 4 pozicija
P.S. 4 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
5 | Dažyta priemonė odos dezinfekcijai
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos propanolio alkoholiai, koncentracija ne mažiau 60-70 proc.
Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.
Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TBC, MRSA), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV)
Dažančios medžiagos
Sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, jodo, rūgščių, ketvirtinių amonio junginių, chlorheksidino
Lengvai nuvalomas nuo paviršių
Pateikti biocido autorizacijos liudijimą pagal reglamentą 528/2012 bei saugos duomenų lapą
Nealergizuoja, nedirgina odos. Biocidas.
5.1 | Įpakavimas 1,0 litras | iki 1700 ltr | ltr
5.2 | 250 ml su purkštuku | iki 12,5 ltr | ltr
Viso 5 pozicija
P.S. 5 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
6 | Nedažyta priemonė odos dezinfekcijai
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos propanolio alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 60g ir ketvirtiniai amonio junginiai
Tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas, operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.
Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų junginių
Nealergizuoja, nedirgina odos. Biocidas.Pateikti biocido autorizacijos liudijimą pagal reglamentą 528/2012 bei saugos duomenų lapą
Nealergizuoja, nedirgina odos
6.1 | Įpakavimas 1,0 ltr | iki 2500 ltr | ltr
6.2 | Įpakavimas po 250 ml su purkštuku | iki 120 ltr | ltr
6.3 | Įpakavimas 50 ml su purkštuku | iki 1 ltr | ltr
Viso 6 pozicija
P.S. 6 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
7. | Sterilios servetėlės odos dezinfekcijai prieš injekcijas, incizijas ir pan.
Reikalavimai:
matmenys 4x4cm ±1cm
aktyviosios medžiagos - alkoholiai (100g ne mažiau 70g veikliosios medžiagos)
ekspozicijos laikas 15-60 sek.
Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą pagal reglamentą 528/2012 bei saugos duomenų lapą, naudojimo instrukciją
| Įpakavimas dėžutėje-dozatoriuje po 100-150 vnt. | iki 30000 serv. | serv.
8. | Pirštinės antiseptiniam kūno prausimui
impregnuotos dezinfekcinėmis priemonėmis, kurios naikina bakterijas (ORSA, MRSA, VRE)
Sudėtis: propilo alkoholis, hidrogenizuotas ricinos aliejus, ketvirtiniai amonio junginiai,
ph neutralus;
odos nereikia nuplauti;
be dažo ir kvapų priedų;
| pakuotėje 10 vnt. | iki 3000 vnt. | vnt.
Pateikti naudojimo instrukciją pagal higieninius reikalavimus.
9 | Priemonės rankų higienai (plovimui ir dezinfekcijai)
9.1. | Hidroalkoholinis gelis rankų dezinfekcijai higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai
tiksotropinis hidroalkoholinis gelis skirtas higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai, įtrinant į rankas;
veikliosios medžiagos – etanolis (ne mažiau 70%); isopropanolis (ne mažiau 2,5%);
sudėtyje yra odą drėkinančių, minkštinančių ir apsaugančių komponentų (glicerinas, triglicerino aliejai, alfa bisabololis);
sudėtyje nėra kvepiančių, dažančių medžiagų;
nedirgina odos (be jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių);
tinkamas naudoti, kai nėra vandens, tiek prieš atliekant paciento apžiūrą, tiek po jos;
veikia prieš bakterijas (EN1040, EN13272 [December 2013] MRSA-30sek.; mikobakterijas (EN14348)-30sek.; mieles/pelėsius (EN1275, EN13624 [November 2013]-30sek.; virusus (EN14476 [September,2013] Poliovirus-60sek.; Adenovirus -30sek.; ŽIV, HCV, HBV, Herpes,Vaccinia, Rotavirus, RSV -30sek.
pH apie 5,5 (artimas odos pH)
trumpas ekspozicijos laikas: higieninei dezinfekcijai- 30 sek., chirurginei dezinfekcijai - 2 x 45 sk.;
vienkartinė pakuotė 500ml su vienkartine integruota dozavimo pompa, kurioje įmontuoti vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų.
pateikti biocido registracijos pažymėjimą, saugos duomenų protokolus.
Pagal ligoninės poreikį, nemokamai pateikti įlaminuotą vizualinę informaciją apie rankų plovimo ir dezinfekcijos eigą (judesius).
9.1.1 | Pakuotė 500 ml tinkanti į ligoninėje turimus laikiklius. | iki 150 ltr | ltr
9.1.2 | 1 l | iki 20 ltr | ltr
9.2. | Losjonas rankų plovimui bei pacientų (suaugusių ir vaikų jaunesnių kaip 3 metų) kūno prausimui
švelnus, bespalvis, odai neutralus losjonas;
be aromatinių medžiagų ir dažiklių;
praturtintas drėkikliais, dažnam jautrios odos plovimui;
sudėtyje nėra detergentų, gerai nuskalaujamas, nedirgina odos;
be antimikrobinio poveikio;
su odą riebinančiais ingredientais, apsaugančiais odą nuo išdžiūvimo;
tinka pacientų, jaunesnių nei 3metų vaikų prausimui ir maudymui
pH apie 6,3
vienkartinė pakuotė 500ml su vienkartine integruota dozavimo pompa, kurioje įmontuoti vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų.
| Pakuotė: 500 ml tinkanti į ligoninėje turimus laikiklius. | iki 10 ltr
Viso 9 pozicija
P.S. 9 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
Priemonės endoskopų valymui ir dezinfekcijai
10 | Dezinfekuojančios medžiagos endoskopams
10.1 | Priemonė aukšto lygio instrumentų dezinfekcijai aktyvaus deguonies pagrindu su plovikliais milteliais
Reikalavimai:
monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas granulėmis,
2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties, ekspozicijos laikas ne ilgiaiu kaip 15 min
pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis),
darbinio tirpalo pH neutralus,
gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas,
ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 15 min.,
skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose,
būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas,
būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti,
Santykinis tankis 0,9
lengvai paruošiamas, granulės visiškai tirpios
endoskopų dezinfekcijai talpos turi būti tiekiamos nemokamai pagal ligoninės poreikius.
| Įpakavimas: 1,5 kg kibirėlis | iki 180 kg | kg
10.2 | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją
enzimų pagrindu;
mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.);
visiškai neputojanti;
suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu;
darbinio tirpalo pH neutralus;
Santykinis tankis 1,06
sertifikuotas pagal 93/42/EEC;
tinka naudoti ultragarsinėse voniose
| Įpakavimas: 2 ltr | iki 200 ltr | ltr
Viso 10 pozicija
P.S. 10 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
11 | Endoskopų valiklis ir dezinfekavimo priemonė, naudojama endoskopų plovimo mašinoje ETD 3 Basic GA (pagal OLYMPUS endoskopų gamintojo reikalavimus)
11.1 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos: glutaro aldehidas 10-25%, etanolis 5-10%, alkoholiai <3%. Pakuotės talpa iki 5ltr, dozavimas 1,2-1,4% (12-14ml/l), temperatūra 58o-59oC
| Įpakavimas: 5 ltr bakelis | iki 220 ltr | ltr
11.2 | Ploviklis derantis su 11.1 pozicija
Reikalavimai:
Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga: propilenglikolis 35-50%, riebalų alkoholių etoksilatas 3-10%, natrio kumensulfonatas 1-5%. Pakuotės talpa iki 5ltr. Dozavimas 0,6-0,7% (6-7ml/l), temperatūra 45o-59oC
| Įpakavimas: 5 ltr bakelis | iki 170 ltr | ltr
Viso 11 pozicija
P.S. 11 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
12. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekavimo priemonė, naudojama automatinėje endoskopų plovimo mašinoje SOLUSCOPE S3 (PA versija)
12.1. | Valymo ir dezinfekcijos priemonė
Reikalavimai:
Rūgštinė plovimo priemonė, skirta naudoti prieš dezinfekavimą. Veikliosios medžiagos: didecildimetilamoniochloridas, glikolio rūgštis, metoksipropoksipropanolis. Koncentracija ≤ 0,5%. Dozavimas ≤ 50 ml / ciklui. Kontakto laikas ≤ 100 sek. Temperatūra 35˚C. Galiojimo laikas 3 m.(neatidaryta pakuotė), 2 mėn.(atidaryta pakuotė). MP klasė II b.
| Įpakavimas: 5 ltr bakelis | iki 10 ltr | ltr
12.2 | Dezinfekcijos priemonė
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos: peracto rūgštis 5 %, acto rūgštis, vandenilio peroksidas. Atskiedus pH 4-4,5. Dozavimas ≤ 135 ml / ciklui. Kontakto laikas ≤ 300 sek. Temperatūra 40˚C.Galiojimo laikas . 14 mėn. (neatidaryta pakuotė), 2 mėn.(atidaryta pakuotė). MP klasė II b.
| Įpakavimas: 5 ltr bakelis | iki 10 ltr | ltr
12.3 | Antikorozinis priedas
Reikalavimai:
Antikorozinis priedas suderintas su dezinfekcijos priemone (min peracto rūgšties koncentracija 5%). Veikliosios medžiagos: 1,2,3-benzotriazolas, natrio nitratas, amonio metosulfatas. Atskiedus pH 4-4,5. Dozavimas ≤ 135 ml / standartiniam ciklui. Kontakto laikas ≤ 300 sek. Temperatūra 40˚C.Galiojimo laikas 3 m. (neatidaryta pakuotė), 2 mėn.(atidaryta pakuotė). MP klasė II b.
| Įpakavimas: 5ltr bakelis | iki 10 ltr | ltr
Viso 12 pozicija
P.S. 12 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
13 | Vandens filtrai užtikrinantys vandens bakteriologinę kontrolę
Reikalavimai:
Filtruoja visas bakterijas iki 0,2µm dydžio
Sudarytas iš dviejų membranų
Daugkartinio naudojimo
Galima sterilizuoti nuo 60 iki 90 kartų
Atsparus cheminėms medžiagoms
Lengvai pritvirtinamas prie vandens čiaupo
| Įpakavimas: 1 vnt | iki 10 vnt. | vnt.
Priemonės medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
14. | Priemonė medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai bei šilumai jautrių prietaisų aukšto lygio dezinfekcijai
14.1 | Priemonė medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai bei šilumai jautrių prietaisų aukšto lygio dezinfekcijai (cheminei sterilizacijai)
Reikalavimai:
Pagrindinės veikliosios medžiagos: plovikliai, dezinfekcinės medžiagos (halogenizuoti ketvirtinių amonių junginiai, dodecilaminai, etilo alkoholis B ir kt.), korozijos inhibitoriai, antialerginiai priedai
Preparatas pasižymi labai stipriu bakteriocidiniu, fungicidiniu, sporicidiniu, virucidiniu aktyvumu
Preparatas yra malonaus citrinų kvapo, nedirginantis kvėpavimo takų, nesukeliantis alerginių reakcijų
Preparato sudėtyje nėra aldehidų ir fenolio junginių
Trumpas ekspozicijos laikas 10-30 min. (priklausomai nuo darbinio tirpalo koncentracijos, bet ne didesniu nei ±5%)
Naudojant šį preparatą personalas turi muvėti pirštines. Laminarinės traukos spintos, veido kaukės, kvėpavimo takų apsauga, apsauginiai akiniai - nereikalingi. Turi tikti naudoti ultragarsinėse vonelėse, tinkamas plauti ir dezinfekuoti kietiems ir lankstiems endoskopams, anesteziologiniams instrumentams, chirurginiams, minimalios invazijos medicinos instrumentams.
Preparato pavidalas - skiedžiamas koncentratas. Darbinis tirpalas pakartotinai gali būti naudojamas iki 14 parų.
| Preparatas įpakuotas po 1 ltr; ženklintas CE | iki 370 ltr | ltr
Pateikti kartu su preparatu nemokamus laminuotus plovimo ir dezinfekcijos planus (lietuvių kalba) bei dozatorius-pompas (pagal ligoninės poreikį)
14.2 | Kontrolinės juostelės (indikatoriai) tirpalo (14.1 p.) efektyvumui nustatyti. Pateikti indikatorių aprašymą bei naudojimo instrukciją | iki 100 vnt. | vnt.
Viso 14 pozicija
P.S. 14 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
15 | Dezinfekavimo priemonė, skirta ANG diagnostikos ir gydymo įrenginiui BASIC PLUS (Otopront) atsiurbimo žarnelių valymui ir higieninei priežiūrai
Reikalavimai:
Skystis su dezinfekuojančiu poveikiu
Skirtas siurblių sistemų valymui ir higieninei priežiūrai
Sudėtyje nėra aldehidų
Veikia bakterijas, grybus, virusus (HBV/ŽIV)
2 procentų koncentracija
Efektas pasiekiamas per 60 min.
Pašalina blogą kvapą
Neputuojantis
Ph 8.0-8.8
Sudėtis: dezinfekuojančios medžiagos - dimetildioktilamoniochloridas, 5-15% katijoninio surfaktanto, <5% amfoterinių surfaktantų, <5% betoninių surfaktantų, <5% natrio karbonato
| Įpakavimas 2 litrai su dozavimo pompa | iki 2 ltr | ltr
Priemonės paviršių valymui ir dezinfekcijai
16 | Servetėlės su alkoholiais, nedidelių, alkoholiui atsparių medicininių prietaisų ir aplinkos paviršių valymui ir greitai dezinfekcijai kibirėliuose - talpose:
16.1 | Kibirėlis-talpa su servetėlėmis
veikliosios medžiagos:etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne mažiau kaip 70 g/100 g tirpalo);
servetėlės paruoštos naudojimui. Išmatavimai: 20x20 ± 2 cm;
servetėlės supakuotos originaliose kibirėliuose-talpose;
pasižymi bakteriacidiniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu (įsk. HBV, HCV, ŽIV), fungicidiniu poveikiu;
Ekspozicijos laikas - bakterijoms, virusams be apvalkalėlio ne ilgiau 30s, grybeliams ne ilgiau 5min.
ženklintos CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas
| pakuotėje - talpoje ne mažiau kaip 100 servetėlių | iki 300 talpų | talpos
16.2 | Servetėlės dezinfekcijai kaip papildymas kibirėliams - talpoms
| Aprašymas atitinka 16.1 poz. | iki 170000 serv. | serv.
Viso 16 pozicija
P.S. 16 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
17. | Servetėlės jautrių paviršių dezinfekcijai
17.1 | Servetėlės su alkoholiais, nedidelių, alkoholiui jautrių medicininių prietaisų ir aplinkos paviršių valymui ir greitai dezinfekcijai:
Sudėtis: alkoholiai (iki 25-30%), aminai;
Ekspozicijos laikas: bakterijoms, mielėms 30s, virusams iki 5min.
naikina bakterijas, virusus, mieles;
tinka: monitorių, klaviatūrų, paviršių iš dirbtinės odos, jutiklinių ekranų dezinfekcijai;
servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su tvirtai uždaromu dangteliu
servetėlės dydis 18x18 ±2 cm
ženklintos CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas.
| Supakuotos ne daugiau kaip po 100 servetėlių | iki 65000 serv. | serv.
17.2 | Servetėlės be alkoholių, skirtos echoskopų daviklių greitai dezinfekcijai
veiklioji medžiaga - ketvirtiniai amonio junginiai
servetėlės išmatavimai: 18x18 ±2cm;
servetėlės supakuotos minkštoje vienkartinėje pakuotėje su sandariu, tvirtai uždaromu dangteliu
naikina bakterijas, virusus, mieles;
greita ekspozicija - iki 60 s (1 min).;
medicinos prietaisas, ženklintas CE (pagal 93/42EEB)
| pakuotėje ne daugiau kaip 100 servetėlių | iki 50000 serv. | serv.
Viso 17 pozicija
P.S. 17 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
18 | Purškiama priemonė greitai medicininių prietaisų ir aplinkos paviršių valymui ir greitai dezinfekcijai:
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 70 g propanolio
Sudėtyje nėra aldehidų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių junginių
Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai
ženklinta CE (pagal 93/42EEB) kaip medicinos prietaisas ir registruota kaip biocidinis produktas
Ekspozicijos laikas 30s. - 5min.
Nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta
| Įpakavimas: 1 ltr flakonas su purkštuku | iki 1400 ltr | ltr
19 | Putos, skirtos aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai
valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui; -veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, paviršinio aktyvumo medžiagos; sudėtyje nėra alkoholio, aromatinių medžiagų, kancerogeninių reagentų CMR, dažiklių. -priemonė tinkanti valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: metalinius, nerūdijančio plieno, plastikinius-polikarbonatus, organinį stiklą. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus; -pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727) (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu ( EN 14348), fungicidiniu ( EN 13624), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Polyoma, Herpes, Rota virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus; --valymo dezinfekavimo putos skirtos įrangos (respiratorių, hemodializės aparatų, inkubatorių) ir nenardinamų ir neinvazininių medicinos prietaisų paviršių ir konstrukcijų valymui ir dezinfekavimui; -nuvalius, paviršius džiūsta greitai, nepalieka dėmių; -fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi, ribojančiu aerozolinių komponentų susidarymą. -pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos instrukciją; -pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
| fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi | iki 70 ltr | ltr
20. | Priemonė paviršių, įrenginių, indų valymui ir dezinfekcijai (tabletėmis)
Reikalavimai:
Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 40 % ir anijoninės aktyviosios medžiagos (1 tabletėje 1 gramas aktyvaus chloro), adipinoo rūgštis, geriamoji soda
Preparato darbinio tirpalo pH: 5,0-6,0
Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu plauna, dezinfekuoja; neutralizuoja arba nuriebalina (jei paviršiai suteršti riebalais); nukenksmina
Nuvalius paviršių šiuo tirpalu nelieka jokių dėmių, paviršiai greitai išdžiūsta, jo perplauti nereikia
Darbiniai tirpalai turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu, sporicidiniu aktyvumu
Pagaminti tirpalai turi būti skirti naudoti įvairiems paviršiams (grindys, sienos, kėdės, stalai, oda aptraukti baldai, vežimėliai ir kiti), sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti, nukenksminti. Taip pat žalių kiaušinių lukštų dezinfekcijai. Registruotas kaip biocidinis produktas, pateikti produkto autorizacijos liudijimą
Pateikti naudojimo instrukciją, kurioje būtų nurodyta darbinių tirpalų gamyba, aplinkos paviršių, įrangos, objektų (įskaitant ir maitinimo indų) dezinfekcija esant bakteriniams, infekciniams, grybeliniams, virusiniams bei TBS susirgimams, nurodant ekspoziciją ir dezinfekcijos būdą.
Preparato pavidalas - tabletės
| Įpakavimas po 100-150 tablečių | iki 560000 tabl. | tabl.
21 | Priemonė paviršių dezinfekcijai (tabletėmis)
Reikalavimai:
Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 95% (1 tabletėje 2.5 gramo aktyvaus chloro) ir 5% natrio benzoato
Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas 95% (vienoje tabletėje 2,5g aktyvaus chloro), natrio benzoatas 5% (aktyvatorius) darbinio tirpalo pH: 5,5-7,0
Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu, sporicidiniu aktyvumu
Naudojama įvairių kietų paviršių baigiamajai dezinfekcijai, medicininių atliekų ir vienkartinių gaminių nukenksminimui
Esant būtinumui ekspozicija turi būti sutrumpinama iki 5-30min.
Pavidalas - tabletės (greitas, nesudėtingas paruošimas ir dozavimas)
| Įpakavimas po 100 tablečių | iki 38000 tabl. | tabl.
22. | Dezinfekcinė medžiaga (biocidas) skystų atliekų kenksmingumo šalinimui (granulės arba milteliai)
Reikalavimai:
Pagrindinė veiklioji medžiaga - natrio dichloroisocianūrato ir skysčius Sugerianti medžiaga (skysčių absorbcijai); Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu aktyvumu; preparato pavidalas - granulės arba milteliai; Trumpa ekspozicija iki 2 min.; Skystų medicininių atliekų nukenksminimui su standinančiu poveikiu; Pateikti dokumentus nurodančius kaip šalinti susidariusias atliekas. Registruotas kaip biocidinis produktas
| Įpakavimas: ne mažiau 500 g | iki 100 kg | kg
23 | Priemonė aplinkos dezinfekcijai, tinkanti į ligoninės turimą "STERINIS" įrenginį
Reikalavimai:
| Plataus poveikio, veiksnus prieš visokio tipo mikrobus; aktyvus prieš ŽIV ir hepatito virusus; netoksiškas, nekoriziškas; veikliųjų medžiagų sudėtis: vandenilio peroksidas - 5%, sidabro katijonai - <50ppm; supakuotas specialiose 2ltr kasetėse (tinkančiose Sterinis įrenginiui) | iki 100 vnt. | vnt. | 5 | 82.95 | 8295 | 41.475 | 2 litrai | 82.95 | Oxypharm, Glosair, 9400.106 Plataus poveikio, veiksnus prieš visokio tipo mikrobus, aktyvus prieš ŽIV ir hepatito virusus, netoksiškas, nekoroziškas. Veikliųjų medžiagų sudėtis: vandenili peroksidas 5%, sidabro katijonai 50ppm, supakuotas 2 litrų kasetėse, tinkančiose Sterinis įrenginiui, (1-21 psl.) | 5 | 395
24 | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai
Reikalavimai:
Skystas skiedžiamas koncentratas. Priemonė turi būti tinkama didelių aplinkos daiktų, paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui – dezinfekcijai. Tinkama vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui. Turi tikti smarkiai užterštų biologiniais skysčiais paviršių valymui ir dezinfekcijai.
Turi būti 2 ir 4 biocidas, pateikti biocido autorizacijos liudijimą;
Ženklinta CE (pateikti atitikties deklaraciją 93/42EEB);
Sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių, chloro, alkoholių;
Pagaminta ketvirtinių amonio junginių pagrindu, sudėtyje turi būti pH reguliatoriai, tirpikliai, valikliai;
Veikia bakterijas, mikobakterijas (tame tarpe M. Terrae, TBC) virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia), grybus;
Kartu su preparatu turi būti tiekiami ir dozatoriai-pompos (pagal ligoninės poreikį)
Darbinių tirpalų veikiančių virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia) koncentracija turi būti: ne daugiau 3%, kontakto laikas turi būti:ne ilgiau 5 min. Darbinių tirpalų pH 7-9
| Įpakavimas: 2 ltr | iki 550 ltr | ltr
25. | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai
dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė valomoji priemonė koncentratas;
veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai;
sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio;
neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų;
naikina bakterijas, virusus, mieles;
Tankis - ne mažiau kaip 1,007
tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose.
Spalva - žalsva
Ženklintas CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas
| Įpakavimas: 5 ltr (su pompa) | iki 50 ltr | ltr
Instrumentų sterilizacijos ir plovimo procesams ir kitai veiklai skirtos priemonės
26. | Daugiasluoksnis kilimėlis, skirtas paviršių užterštumui kontroliuoti ypatingos rizikos zonose
sudarytas iš lipnių lakštų (tamsios spalvos), padengtų antibakteriniais klijais;
1 komplekte ne mažiau 30-40 lakštų;
lakštų išmatavimai: 100 cm x 70 cm (+/-10 cm);
visi lakštai sunumeruoti;
ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42EEB). Pateikti atitikties deklaraciją;
| Įpakavimas: dėžėje 5 komplektai po 30 lakštų | iki 3 dėž. | dėž.
27. | Sterilizacijos kontrolės indikatoriai ir papildomos medžiagos
27.1 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams
Reikalavimai:
Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui
Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė
Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių
Indikatorius turi tikti naudoti kartu su perkamais spausdintuvais
Indikatoriai turi būti susukti į ritinius po 750 vnt.+/- 30 vnt
Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 eilės)
Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos
Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm), įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus (ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų
Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus
Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas
| Įpakavimas po 750 vnt +/- 30 vnt 1-ame ritinyje | iki 250000 vnt. | vnt.
27.2 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) sterilizatoriams formaldehido dujomis
Reikalavimai:
Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų) paketų žymėjimui
Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė
Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių
Indikatorius turi tikti naudoti kartu su įstaigos perkamais spausdintuvais
Indikatoriai turi būti susukti į ritinius po 750 vnt.(+-50 vnt)
Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 horizontalios eilės po 12 simbolių)
Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos
Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje patvirtintas krovinio registracijos kortelių žurnalus ir į paciento bei kt. dokumentus, po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų
Indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm (+-0,2 cm)
FO indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus
Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas ir sterilizacijos būdas
Indikatorių pakuotėje turi būti rašalo kastė tinkanti į įstaigos turimus spausdintuvus, su specialiu rašalu, skirtu starilizacijai
| Įpakavimas po 750 vnt (+/-50 vnt) (1-ame ritinyje) | iki 3500 vnt | vnt.
27.3 | Rankinis spausdintuvas
Reikalavimai:
Skirtas 2-jų sluoksnių lipdukų spausdinimui ir klijavimui ant paketų
Ne mažiau 3-jų eilučių
Bent viena eilutė turi spausdinti tiek raides tiek skaičius
į spausdintuvą turi tilpti ne mažesnio kaip 83 mm - 90 mm diametro ritinys
Spausdinamų lipdukų-etikečių plotis - 26 mm
Minimalus spausdinamų ženklų kiekis eilutėje - ne mažiau 12
Rašalas skirtas sterilizacijai vandens garais
| Pastaba. Perkant indikatorius 6 vnt. spausdintuvus skirti nemokamai (perkant 6 vnt. indikatorių įpakavimų, nemokamai skirti 10 vnt. spausdintuvų) | iki 10 vnt. | vnt.
27.4 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai
Reikalavimai:
Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais arba lygiaverčiais ir patvirtintais įstaigos sterilizuojamiems kroviniams (aukštos rizikos kompleksinių, mikroinvazinių, tuščiavidurių ilgesnių kaip 7m medicinos prietaisų mišriems kroviniams) krovinių išbandymo įtaisais. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus, išduotus akredituotos ES laboratorijos. Įtaisai turi būti aiškiai paženklinti (testo pavadinimas, artikulo Nr., gamintojo pavadinimas); atsparūs sterilizacijai garais. Į įtaisą dedamos juostelės turi būti aiškiai paženklintos, privaloma ši informacija: artikulo Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimo paaiškinimas, sterilizacijos būdas, gamybinės partijos numeris). Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą.
Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus.
Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu, nedrėkti, dažų spalva po sterilizacijos turi išlikti neblankstanti 3 metus.
Skirtas sterilizuojamų prietaisų krovinio (įkrovos) kontrolei gravitaciniuose (121C/134C) ir frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose (121C/134C) (tinkantis ligoninėje naudojamiems temperatūros ir laiko režimams).
Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų.
Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento.
Turi būti pateiktas spalvotas indikatorinės juostelės spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų išaiškinimu. Etalono formatas - 4A, teksto kalba - lietuvių, laminuotas.
| Indikatorinių juostelių kiekis pakuotėje iki 20-25 juostelių | iki 6000 juost. | juost.
27.5 | Cheminis krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai formaldehido dujomis
Pritaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ir kt. medicinos prietaisų) kontroliuoti;
Rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui;
Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais specialiam kroviniui patvirtintais proceso išbandymo įtaisais BMS tipo (imituojančiais tuščiavidurius ir kompleksinius instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD pagal EN 867-5) pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pateikti prietaiso patvirtinimo protokolus, išduotus akredituotos ES laboratorijos);
2 tipo indikatorius ir įtaisas turi tikti naudoti formaldehido sterilizatoruose (pateikti patvirtinančius dokumentus, kad indikatorius ir įtaisas sudaro vieningą sistemą)
Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus;
Pateikti atitikties dokumentus, kad indikatrius yra 2 tipo pagal EN ISO 11140-1;
Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama – turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipo, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos Nr.)
Indikatorius sudarytas iš pagrindo ir keturių indikatorinių brūkšnių
Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblanksta 5-rius metus);
Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų;
Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
Susidėvėję prietaisai turi būti keičiami į naujais
Siūlomas krovinio išbandymo įtaisas turi atitikti šiuos reikalavimus: krovinio išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai FO, atlaikyti ne mažiau kaip 8 000 sterilizacijos ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti. Įtaiso funkcinės dalys (kapsulė ir spiralė) turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti, skirta PIĮ stabiliai kabinti ant sterilizacijos krepšelio išorės šono.
| Minimalios nedalomos pakuotės dydis 10-25 vnt. lipnių etikečių | iki 70 vnt. | vnt.
27.6 | Bowie & Dick indikatorius
Reikalavimai:
Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais arba lygiaverčiais prietaisais (Compact/B&D) imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus, išduotus akredituotos ES laboratorijos. Prietaisas turi būti aiškiai paženklintas (testo pavadinimas (Bowie-Dick), artikulo Nr., gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais. Į prietaisą dedamos juostelės turi būti aiškiai paženklintos, privaloma ši informacija: artikulo Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimo po proceso nurodymas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos numeris).
Turi atitikti EN ISO 11140-1, EN 285, EN 867-5, EN ISO 11140-4 reikalavimus, 2 klasė.
Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą.
Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei; indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu, nedrėkti, dažų spalva po sterilizacijos turi išlikti neblankstanti 3 metus.
Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų.
Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento.
| Indikatorinių juostelių kiekis pakuotėje iki 20 vnt.+/-2 vnt | iki 1200 vnt. | vnt.
Turi būti pateiktas spalvotas indikatorinės juostelės spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų išaiškinimu. Etalono formatas - 4A, teksto kalba - lietuvių, laminuotas.
27.7 | Krovinio kontrolės kortelių žurnalas
Reikalavimai:
Parengtas pagal įstaigos naudojamas sterilizacijos kontrolės priemones, patvirtintas naudoti ligoninėje, pagal pateiktą formą
Atitinkantis įstaigos nustatytas sterilizacijos kontrolės priemonių dokumentavimo procedūras
Žurnalą turi sudaryti ne mažiau 60 kortelių
Pastaba. Perkant indikatorius, žurnalus tiekti nemokamai pagal poreikį
Viso 27 pozicija
P.S. 27 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
28 | Bowie & Dick testinė pakuotė
Reikalavimai:
Vienkartinė Bowie-Dick testinė pakuotė turi būti tinkama naudoti didžiuosiuose vakuuminiuose garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285, turi tikti sub-atmosferiniams, trans-atmosferiniams ir super-atmosferiniams ciklams pagal LST EN ISO 11140 - 4 d.
Indikatorius turi būti 2 tipo ir atitikti LST EN ISO 11140-4 reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, identifikuoti nesikondensuojančias dujas. Indikatorius turi buti laminuotas apsauginiu sluoksniu. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmėmis.
Indikatoriaus veikimo parametrai: ekspozicijos laikas 1,5min. 134C temperatūroje, Bowie Dick testinėje parogramoje.
| Įpakavimas po 30 vnt. pakuotėje | iki 780 vnt. | vnt.
Pastaba: perkant indikatorius, skirti krovinio kontrolės kortelių registracijos žurnalus, pritaikytus šiems indikatoriams klijuoti, pagal poreikį, nemokamai.
29 | Indikatorius įkrovos arba krovinio kontrolei su patikros prietaisu
Reikalavimai:
Mišrių akytų arba ertminių gaminių patikrai. Sistemą sudaro specialus prietaisas (atitinkantis standarto LST EN 867-5 reikalavimus), imituojantis blogiausias sterilizacijos sąlygas sterilizatoriaus kameroje ir 2 klasės cheminis indikatorius (atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standarto reikalavimus).
Veikimo parametrai: 134ºC 7 min./ 121ºC 20 min; 134ºC 4 min./ 121ºC 12 min.; 134ºC 5.3 min./ 121ºC 15 min.
| Įpakavimas po 400 vnt. pakuotėje. Prie kiekvienos 400 vnt. indikatorių pakuotės, pateikiamas nemokamas patikros prietaisas. | iki 5200 vnt. | vnt.
Pastaba: perkant indikatorius, skirti krovinio kontrolės kortelių registracijos žurnalus, pritaikytus šiems indikatoriams klijuoti, pagal poreikį, nemokamai.
30 | Valymo kontrolės indikatorius
Reikalavimai:
Indikatorius skirtas pavojingų ir ypač pavojingų instrumentų valymo kokybės kontrolei
Indikatorius skirtas proteinų likučiams ant instrumentų nustatyti
Indikatorių sudaro plastikinis laikiklis su dviem reagentu impregnuotais tamponais (aktyvatorius nereikalingas)
Vienas indikatorius skirtas dviem testams atlikti
Indikatoriaus atsakas - esant teršalams keičiasi spalva
Indikatorius turi atitikti LST EN 15883 standarto reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
Įpakavimas: indikatorius turi būti supakuotas į atskirą folijos pakuotę
| Kartu pateikti rezultatų registravimo korteles ir spalvos pasikeitimo spalvotą etaloną | iki 200 vnt. | vnt.
31 | Plovimo kontrolės efektyvumo testas
Reikalavimai:
Skirti vienaličių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose ir ultragarso įrenginiuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais
Skirtas suterštų instrumentų plovimo kontrolei
Teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų
Turi atitikti LST EN 15883 reikalavimus (pateikti teršalo atitikties EN 15883-5 priedui deklaraciją)
Skirti klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių)
Po plovimo proceso nekinta
Rezultatas vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus
| Įpakavimas: forma - lipni etiketė | iki 250 vnt. | vnt.
32 | Biologiniai indikatoriai (bioampulės)
Skirti sterilizacijos garais proceso kontrolei 121 -134 C temperatūroje.
Indikatorių sudaro vamzdelis (megintuvėlis) su viduje esančia stikline ampule, kurioje yra Geostearothermophilus sporos, kurios vykstant sporų augimui, pakeičia spalvą.
Sporų populiacija ne mažesnė kaip - 10 5
Ant etiketės turi būti 6 tipo cheminis indikatorius, atitinkantis standarto EN ISO 11140-1 reikalavimus
Indikartoriai turi atitikti LST EN ISO 11138 standartų reikalavimus (pateikti atitikties reikalavimus)
Prie kiekvienos indikatorių gamybos partijos pateikti originalų kokybės tyrimų sertifikatą
Inkubavimo laikas netrumpesnis nei 24 valandos
| Pateikti naudojimo instrukciją. Pakuotėje ne mažiau kaip po 30 vnt | iki 60 vnt. | vnt.
33 | Karšto oro vidinis cheminis indikatorius-juostelė
| Įpakavimas: 100 vnt dėžutėje | 1 įpak. | įpak.
34 | Juosta-ritinėlis
Reikalavimai:
Juostos ilgis - 50 m
Juostos plotis - 1,9 cm
Indikatoriaus pavidalas: lipni juosta su brūkšniniais cheminio indikatoriaus dažais garų sterilizacijai
| Įpakavimas: ritinėliai | iki 1300 rit. | rit.
35 | Indikatorius siūlėtuvo užlydymo kontrolei
Reikalavimai:
| Siūlėtuvo atliekamos siūlės kontrolės indikatorius turi atitikti LST EN 11607 2 dalies, EN 868 3 dalies reikalavimus, turi būti vietos reikiamai informacijai įrašyti, pritaikytas dokumentacijai. Indikatorinės dalies spalva - juoda. | iki 1200 vnt. | vnt.
36 | Priemonės medicinos prietaisų dezinfekcijai ir plovimui "46-tos serijos" plovimo mašinose
36.1 | Silpnai šarminė plovimo priemonė instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms
Skirta naudoti plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarso vonelėse ir rankiniu būdu plauti medicininius prietaisus, tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą, atsparų plastiką ir minkštus metalus
pH ne daugiau 12
Dozavimas 3–10ml/l. Temperatūra 35–60°C.
Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų arba lygiavertį.
Preparato sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, pateiktus ES plovimo priemonių reglamente Nr. 648/2004 (arba lygiavertis). Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 % nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %, fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai ir paviršiaus aktyviosios medžiagos.
Apskaičiuota ūmaus toksiškumo dozė (per burną LD50) >12000 mg/kg.
Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.
Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją.
| Įpakavimas: 5 litrai bakelis | iki 130 bak. | bak.
Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883.
36.2 | Silpna organinė rūgštis neutralizavimo priemonė intrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms
Skirta plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkines nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus.
Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, tokiems kaip nerūdijantis plienas, keramika, stiklas ir plastikai.
Neutralizavimas: dozė 1–2 ml/l. Temperatūra 40–60 °C.
Plovimas: dozė 1–5 ml/l, temperatūra >50 °C.
Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų arba lygiavertį.
Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr. 648/2004 (arba lygiavertis): citrinų rūgštis >30 %.
Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.
Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją.
| Įpakavimas: 5 litrai bakelis | iki 60 bak. | bak.
Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883.
Viso 36 pozicija
P.S. 36 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
37 | Priemonės medicinos prietaisų dezinfekcijai ir plovimui "Inova", "Tiva", "Steelco" plovimo mašinose
37.1 | Šarminis valiklis
Reikalavimai:
Šarmai, kompleksinės medžiagos, antikoroziniai priedai, izoliacinė priemonė
Skystis (dozuojamas automatiškai); švelniai šarminis; be chloro; be paviršių veikiančių medžiagų; itin saugus daugeliui paviršių pH~12 (koncentrato)
| Įpakavimas: 5 kg | iki 60 kg | kg
37.2 | Neutralizatorius
Sudėtis: citrinos rūgštis
Savybės: pH (koncentrato) apie 1; tirpalo apie 3; tankis (20oC temperatūroje) apie 1,17 g/l
Be fosfatų; be paviršiaus aktyviųjų medžiagų; nekenkia aplinkai
| Įpakavimas: 5 ltr bakeliai | iki 130 ltr | ltr
Viso 37 pozicija
P.S. 37 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
38 | Dezinfekuojanti valanti priemonė medicininių ir chirurginių instrumentų priežiūrai prieš valymą plautuvuose
valymo, dezinfekcijos priemonė-putos paruoštos naudojimui;
-veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai (proteazė, lipazė, amilazė), glicerinas;
-valymo dezinfekavimo putos skirtos užterštų instrumentų transportavimui, laikymui prieš instrumentų valymą plautuvuose;
-priemonė skirta panaudotų instrumentų sudrėkinimui, neleidžia pridžiūti kraujo ir baltymų likučiams, apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo;
-priemonė pasižymi antikorozinėmis savybėmis, tinka valyti, dezinfekuoti metalinius, nerūdijančio plieno, titano, poliuretano paviršius. Pateikti suderinamumą įrodančius dokumentus;
-pasižymi poveikiu: baktericidiniu (EN 1040, EN 13727, EN 14561), tuberkuliocidiniu ( EN 14348, EN 14563), fungicidiniu ( EN 1275, EN 13624, EN 14562), virusidiniu ( EN 14476) aktyvumu, veikia ŽIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia virusus. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus;
-99,9 % biologiškai suyrantis produktas;
-instrumentų mirkymo trukmė iki 72 val,;
-pateikti saugos duomenų instrukciją;
-pateikti dokumentus, kad atitinka medicinos prietaisų IIb direktyvą 93/42/CE;
| fasuotė 750 ml (±50ml) su putų dozatoriumi | iki 30 vnt. | vnt.
39 | Vandens priežiūros priemonės, naudojamos baseinui su automatine chemijos produktų matavimo, valdymo ir dozavimo įranga
39.1. | Priemonė vandens Ph lygiui sumažinti
| Koncentruotas skystis skirtas baseino vandens Ph lygiui mažinti, naudojant automatinę matavimo, valdymo ir dozavimo įrangą Fasuotė - 35 kg | iki 70 kg | kg
39.2 | Priemonė dumblių naikinimui
| Veiklioji medžiaga - benzil-c12-16-alkildimetilamoniochloridas 22,0 %. Baseinų vandens algicidas (2 tipo 02 potipio biocidas). Ūmus poveikis vandens organizmams. Fasuotė – 1 ltr. | iki 2 ltr | ltr
39.3 | Priemonė baseino vandeniui dezinfekuoti
| Skystas koncentratas, pagamintas iš neorganinio chloro, skirtas baseino vandens dezinfekcijai. Naudojamas, baseine su automatine matavimo, valdymo ir dozavimo įranga. Fasuotė – 30 l. | iki 90 ltr | ltr
39.4 | Priemonė vandens skaidrinimui (koaguliacijai)
| Flokuliacinė kasetė, skirta naudoti baseinams su smėlio filtrais, veiksmingai apsaugoti ir pašalinti drumstumą baseino vandenyje (naudojant per skimerį). Fasuotė 1kg (8 kasetės) | iki 2 kg | kg
39.5. | Priemonė chloro lygiui baseino vandenyje testuoti
| Fasuotė 250 tablečių. | iki 500 tabl. | tabl.
39.6 | Priemonė Ph lygio baseino vandenyje testuoti
| Fasuotė – 250 tablečių. | iki 500 tabl. | tabl.
Pastaba: Visom priemonėm reikia pateikti: 1. Saugos duomenų lapus, 2. Naudojimo instrukcijas, 3. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimus.
Viso 39 pozicija
P.S. 39 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge (prekių aprašymuose) būtina pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomus specifikacijų paramertus. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalo kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalba (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, inventoriaus, įrangos, kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai, rankų higieninei ir chirurginei antiseptikai, pacientų nepažeistos odos (sveikos) antiseptikai, kūno skysčių ir biologinių skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai, kurie yra autorizuoti pagal reglamentą 528/2012.
4 | Biocidų autorizacijos liudijimo galiojimo pabaiga neturi būti anksčiau nei 12 mėn (nuo pirkimo datos).
5. | Visos dezinfekcinės medžiagos turi užtikrinti ekonominį, efektyvumo ir sveikatos saugos aspektą.
* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.