## kaina+ts
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas „Reagentai ir pagalbinės priemonės imunocheminiams ir imunogenetiniams tyrimams su prietaisais panaudai (9886)“
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka techninėje specifikacijoje prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Reagentai ir pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai; su pasiūlymu pateikti galiojančio dokumento kopiją, patvirtinančią atitikimą Europos Reglamento 2017/746, arba, kai taikoma pagal medicinos priemonės klasę, Direktyvos 98/79/EB nuostatoms.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas / priemonių technines specifikacijas, gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu), ir jei reikia, kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomus in vitro diagnostikai skirtus reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą / remontą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su teikiamais reagentais turi pateikti informaciją jeigu buvo atlikti pakeitimai tyrimų protokoluose, prietaisų vartotojų vadovuose, saugos duomenų lapuose (lietuvių ir anglų kalbomis, popieriniame ir/arba elektroniniame variante). Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui apie su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų arba laboratorijos personalo saugumui. Reagentų kokybės kontrolės sertifikatai turi būti pateikiami kiekvienai reagentų partijai.
7. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomu prietaisu (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą kad reagenti validuoti panaudai teikiamam analizatoriui). Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų prietaisų priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Techninė dokumentacija gali būti pateikta tik anglų kalba.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus), užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
11. | Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių naudojimo klausimais. Tiekėjas turi reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo sutartyje nurodyti konkretų aplikacijų specialistą(-us), apmokytą gamintojo (pateikti skaitmeninę sertifato kopiją), atsakingą už personalo konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais.
12. | Reagentai ir pagalbinės priemonės jų pristatymo metu turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius, iškyrus 4 ir 5 pirkimo dalyse įgyjamus eritrocitus, kurių būtinas stabilumas - ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos.
Pirkimo dalies Nr. 5. | Reagentai ir papildomos priemonės visą parą atliekamiems, skubiems ir patvirtinamiesiems imunohematologiniams tyrimams (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje) su prietaisų sistema, įgyjama panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai suteikiant panaudai du visiškai automatizuotus imunohematologinius analizatorius su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai, bei papildomą išorinę įrangą, nurodytą techninėje specifikacijoje (punktas 5.3). Imunohematologiniai tyrimai atliekami visą parą septynias dienas per savaitę; tiekėjas privalo užtikrinti nuolat pasiekiamą techninę / konsultacinę pagalbą. Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas (ne mažiau negu 30 mėginių ištyrimas kiekvienos analitės nustatymui) turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam visų nurodytų imunohematologinių tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles (punktai 5.2.1-5.2.n), nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje. Tiekėjas turi pateikti visų reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų ir pagalbinių priemonių, kontrolinių medžiagų, reagentų ir mėginių skiediklių, mėgintuvėlių analizatoriams (jeigu reikalingi), ploviklių, specialių valiklių, specialių antgalių ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, įskaičiuojant pakankamą kiekį standartinių eritrocitų remiantis nurodytu tyrimų (tarp jų antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II-III donorų eritrocitus bei antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimui bei titravimui plazmoje) skaičiumi 60-čiai mėnesių ir atsižvelgiant į eritrocitų stabilumą šaldytuve) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (punktai 5.2.1 - 5.2.n). Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų medicinos priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai, stulpelių kortelės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus. Būtina numatyti reagentus atliekamų imunohematologinių tyrimų vidaus kokybės kontrolei (kiekis turi būti pakankamas 60 mėn. laikotarpiui) kiekvieną dieną atliekant tyrimus abiem analizatoriais bei naudojant išorinės įrangos (centrifugos, inkubatoriai, išorinis stulpelių kortelių skaitytuvas kortelėms nuskaityti) komplektą ne mažiau, negu: tiesioginiam ir atvirkštiniam ABO tipavimui (kontrolės turi apimti visas 4 žinomas kraujo grupes A, B, O, AB), A1 ir A2 pogrupių bei RhD (įskaitant silpną D), Rh ir K fenotipų nustatymui, antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui, netiesioginės ir tiesioginės Kumbso reakcijų atlikimui bei parinkimo tyrimų kontrolei. Į vidaus kokybės kontrolei skirtus reagentus ar jų rinkinius turi įeiti žmogaus kraujo suspencijos mėginiai su žinomomis skirtingomis ABO kraujo grupėmis, Rh fenotipu, įskaitant D faktorių, K antigeną. ABO kraujo grupių ir RhD tipo nustatymui naudojamų reagentų ir tyrimų vidaus kontrolė (kasdien bent po vieną teigiamą ir neigiamą reakciją) bus atliekama ne rečiau, negu kartą per laboratorijos darbo dieną dirbant 7 dienų per savaitę režimu (tyrimai kontrolėms atlikti yra įskaičiuoti į pateikiamą preliminarų tyrimų skaičių). Visas ABO kraujo grupės nustatymas tiesioginiu ir atvirkštiniu metodu turi trukti ne ilgiau kaip 30 minučių. Tiekiami reagentai (skirti tyrimams bei vidaus kokybės kontrolei atlikti) turi būti paruošti naudojimui, fasuotės tinkamos dėti tiesiai į analizatorių, su būkšniniais kodais (išskyrus reagentus, skirtus mėginio paruošimui, t.y., monokloninius antikūnus prieš antigeną CD38 neutralizuojantys reagentai, reagentai eritrocitų paviršiuje esančių antikūnų išplovimui (eliucijai) bei reagentai eritrocitų suspensijos stabilizavimui). Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
5.1.1 | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas paciento / donoro kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu | ABO kraujo grupė ir RhD nustatomi monokloniniais serumais tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu: IgM klasės anti-A, anti-B, anti-D antikūnai, paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Neutralaus užpildo stulpeliai atvirkštiniam tipavimui naudojant standartinių eritrocitų (A1 ir B) suspensiją. Privalomas kontrolinis stulpelis. Punktuose 5.2.1-5.2.n. turi būti pasiūlytas pakankamas kiekis A1 ir B standartinių eritrocitų suspensijos atvirkštiniam ABO tipavimui. Būtinas stabilumas: ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, A1 ir B eritrocitų fasuotė ne didesnė negu po 10 ml. Tyrimų skaičius nurodytas vieno asmens ABO RhD nustatymu. | 35000 | 5.1.1 DiaClon ABO/D + Reverse Grouping kortelėje ABO kraujo grupė ir RhD yra nustatomi monokloniniais serumais tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu: IgM klasės anti-A, anti-B, anti-D antikūnai, paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Neutralaus užpildo stulpeliai atvirkštiniam tipavimui naudojant standartinių eritrocitų (A1 ir B) suspensiją. Yra kontrolinis stulpelis. Punktuose 5.2.2 yra pasiūlytas pakankamas kiekis A1 ir B standartinių eritrocitų suspensijos atvirkštiniam ABO tipavimui. Stabilumas bus ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, A1 ir B eritrocitų fasuotė yra po 10 ml. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.1 001234_35_36_37 ABO_D+reverse grouping (iškirptas EN), psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell ABO stabilumas, psl. 1 . Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /Statement_Cell_Lines_20062025.doc (002), psl. 1
5.1.2. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas paciento kraujyje tiesioginiu būdu | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu: monokloniniai anti-A ir anti-B antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Tyrimų skaičius nurodytas vieno paciento ABO RhD nustatymu. | 14400 | 5.1.2 DiaClon ABD-Confirmation for Patients kortelėje ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu: monokloniniai anti-A ir anti-B antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.3 001254_EN (iskirptas), psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /Statement_Cell_Lines_20062025.doc (002), psl. 1
5.1.3. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas donoro kraujyje tiesioginiu būdu | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A ir anti B-antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Ne daugiau trijų stulpelių vieno donoro tyrimui. Tyrimų skaičius nurodytas vieno donoro ABO RhD nustatymu. | 110000 | 5.1.3 DiaClon ABD-Confirmation for Donors kortelėje ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A ir anti B-antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Trys stulpeliai vieno donoro tyrimui. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.4 001133-001136 ABD confirmation for donors iskirptas EN, psl. 1-3
5.1.4. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI+) | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B bei anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir/arba antikūnai prieš komplemento C3d kortelėje tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis | 12960 | 5.1.4 DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+ kortelėje ABO kraujo grupė yra nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B bei anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir antikūnai prieš komplemento C3d kortelėje tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Yra kontrolinis stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.5 001049 Diaclon ABO_RH naujagimiu DVI EN (1), psl. 1-2
5.1.5. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI-) | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B ir anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-, nereaguojantys su DVI variantu. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir/arba antikūnai prieš komplemento C3d tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis | 720 | 5.1.5 DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- kortelėje ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B ir anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-, nereaguojantys su DVI variantu. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir antikūnai prieš komplemento C3d tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Yra kontrolinis stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.6 001027_EN_unlocked, psl. 1-3
5.1.6. | A1 antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifinis anti-A1 serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1.- 5.2.n.) | 2160 | 5.1.6 Anti-A1 Absorbed kortelėje yra monospecifinis anti-A1 serumas. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.7 001811_50140_Anti A1 Absorbed EN (1), psl. 1
5.1.7. | H antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifinis anti-H serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1.- 5.2.n.). | 2160 | 5.1.7 DiaClon Anti-H kortelėje yra monospecifinis anti-H serumas. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.8 001911_50150_Diaclon anti H EN (1)_unlocked, psl. 1
5.1.8. | Rh antigenų (fenotipo) ir K antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifiniai reagentai Rh fenotipui (nustatomi C, c, E, e) ir Kell (K) antigenui. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis. | 3000 | 5.1.8 DiaClon Rh-Subgroups + K kortelėje yra monospecifiniai reagentai Rh fenotipui (nustatomi C, c, E, e) ir Kell (K) antigenui. Visi reagentai yra paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Yra kontrolinis stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.9 002124_50110_Diaclon Rh-Subgroups+K EN (1), psl. 1
5.1.9. | RhD faktoriaus nustatymas eritrocituose | Monokloninis anti-D serumas (turi nustatyti DVI variantą) stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n) | 8640 | 5.1.9 DiaClon Anti-D yra monokloninis anti-D serumas (nustato DVI variantą) bus pateikiamas su suderinama stulpelių kortele LISS/Coombs (reagentų punktas 5.2.11). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.10 007531_09410_02.13_ANTI D 1x5ml EN (1), psl. 1-2
5.1.10. | RhD variantų nustatymas eritrocituose | Ne mažiau negu šešių monokloninių antikūnų prieš Rh D rinkinys stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). Būtinas DII, DIII, DIVa, DIVb, DV, DVI ir DVII nustatymas ir diferenciavimas | 144 | 5.1.10 ID-Partial RhD-Typing Set yra šešių monokloninių antikūnų prieš Rh D rinkinys stulpelių kortelėje. Yra nustatomi ir diferencijuojami DII, DIII, DIVa, DIVb, DV, DVI ir DVII. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.12 ID-Partial RhD typing Set _EN (1), psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /H008520_id-partial_D_en_aug2020, psl. 2
5.1.11. | Neigiamos kontrolės tyrimai | Serumas be antikūnų stulpelių kortelėje, arba serumas be antikūnų pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n) | 72 | 5.1.11 Control Card A kortelėje yra serumas be antikūnų. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.13 001711_EN_unlocked, psl. 1
5.1.12. | Kell antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-K serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.) | 14400 | 5.1.12 DiaClon Anti-K kortelėje yra monospecifinis anti-K serumas. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.14 002121_50200_05.18_ANTI-K EN (1), psl. 1
5.1.13. | S ir s antigenų nustatymas eritrocituose | Monospecifiniai anti-S ir anti-s serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 360 | 5.1.13 Test serum ID-Anti-S ir Test serum ID-Anti-s yra monospecifiniai anti-S ir anti-s serumai, kurie pateikiami su suderinama ID-Card S/s kortele (reagento punktas 5.2.15). Šioje kortelėje yra kontrolinis neutralaus užpildo stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.15 006120_EN (iskirptas) (1), psl. 1; Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.16-2.17 007132-7142_ID-Card S-s LT (iskirptas) (1), psl. 1
5.1.14. | Jka antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Jka serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.) | 8640 | 5.1.14 DiaClon Anti-Jka yra monospecifinis anti-Jka serumas. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.18_2.19 007321_07331 Anti JkA ir Anti JkB EN (1), psl. 1
5.1.15. | Jkb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Jkb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 2160 | 5.1.15 DiaClon Anti-Jkb yra monospecifinis anti-Jkb serumas. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.18_2.19 007321_07331 Anti JkA ir Anti JkB EN (1), psl. 1
5.1.16. | Jka ir Jkb nustatymas | Monospecifiniai anti-Jka ir anti- Jkb serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiamai su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 720 | 5.1.16 DiaClon Anti-Jka/Jkb yra monospecifiniai anti-Jka ir anti-Jkb serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu.Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.20 006051_ Anti JkA -JkB EN (1), psl. 1
5.1.17. | Fya antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Fya serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 3820 | 5.1.17 ID-Test serum Anti-Fya yra monospecifinis anti-Fya serumas, kuris pateikiamas su suderinama ID-Card Fya kortele (reagento punktas 5.2.21). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.21_2.22_ 2.24-2.25 007270_007271_007280_007281 FyA FyB _EN (1), psl. 1
5.1.18. | Fyb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Fyb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 1800 | 5.1.18 ID-Test serum Anti-Fyb yra monospecifinis anti-Fyb serumas, kuris pateikiamas su suderinama ID-Card Fyb kortele (reagento punktas 5.2.22). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.21_2.22_ 2.24-2.25 007270_007271_007280_007281 FyA FyB _EN (1), psl. 1
5.1.19. | Fya ir Fyb antigenų nustatymas | Monospecifiniai anti-Fya ir anti-Fyb serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 720 | 5.1.19 ID-Test serum Anti-Fya ir ID-Test serum Anti-Fyb yra monospecifiniai anti-Fya ir anti-Fyb serumai, kurie pateikiami su suderinama ID-Card Fya/Fyb kortele (reagento punktas 5.2.22). Šioje kortelėje yra kontrolinis neutralaus užpildo stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.23 006110 ID-card Fya-Fyb EN (1), psl. 1
5.1.20. | Kpa antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Kpa serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 144 | 5.1.20 Anti-Kpa kortelėje yra monospecifinis anti-Kpa serumas. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.26_2.27 007301-007311_09.13_Anti-Kpb_Anti-Kpa EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.21. | Kpb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Kpb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72 | 5.1.21 Anti-Kpb kortelėje yra monospecifinis anti-Kpb serumas. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/ 2.26_2.27 007301-007311_09.13_Anti-Kpb_Anti-Kpa EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.22. | Lea antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lea serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72 | 5.1.22 DiaClon Anti-Lea kortelėje yra monospecifinis anti-Lea serumas. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.28-29 007221_Anti-Lea EN (iskirptas) (1), psl. 1
5.1.23. | Leb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Leb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72 | 5.1.23 DiaClon Anti-Leb kortelėje yra monospecifinis anti-Leb serumas.Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.28-29 007221_Anti-Lea EN (iskirptas) (1), psl. 1
5.1.24. | Lua antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lua serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus sudedamųjų dalių priede) | 72 | 5.1.24 Anti-Lua kortelėje yra monospecifinis anti-Lua serumas.Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.30_2.31 007351-007361_Anti Lua ir Anti Lub EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.25. | Lub antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lub serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus sudedamųjų dalių priede) | 72 | 5.1.25 Anti-Lub kortelėje yra monospecifinis anti-Lub serumas.Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.30_2.31 007351-007361_Anti Lua ir Anti Lub EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.26. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG ir C3d) | Monospecifiniai antikūnai prieš IgG bei komplemento C3d stulpelių kortelėse ir kontrolinis neutralaus užpildo stulpelis (tyrimų skaičius nurodytas skiriant 3 stulpelius vienam mėginiui). | 6000 | 5.1.26 DC-Screening II kortelėje yra monospecifiniai antikūnai prieš IgG bei komplemento C3d bei kontrolinis neutralaus užpildo stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.32 004831_DC-Screening II EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.27. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG, IgA, IgM, C3c ir C3d) | Monospecifiniai antikūnai prieš IgG, IgA, IgM ir prieš komplemento C3c, C3d stulpelių kortelėse; privalomas kontrolinis stulpelis (tyrimų skaičius nurodytas skiriant 6 stulpelius vienam mėginiui). | 4000 | 5.1.27 DC-Screening I kortelėje yra monospecifiniai antikūnai prieš IgG, IgA, IgM ir prieš komplemento C3c, C3d bei kontrolinis stulpelis. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.33 004851_50830_DC-Screening I EN (1), psl. 1
5.1.28. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub) | Monospecifiniai antikūnai prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240 | 5.1.28 ID-Antigen Profile I kortelėje yra monospecifiniai antikūnai prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.34-2.36 008510-008610-008701_Antigen Profile EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.29. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb) | Monospecifiniai antikūnai prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240 | 5.1.29 ID-Antigen Profile II kortelėje yra monospecifiniai antikūnai prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Papildomos stulpelių kortelės nereikia. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.34-2.36 008510-008610-008701_Antigen Profile EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.30. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš M, N, S, s, Fya, Fyb) | Monospecifiniai antikūnai prieš M, N, S, s, Fya, Fyb stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240 | 5.1.30 ID-Antigen Profile III (Test sera ID-M, N, S, s, Fya, Fyb) yra Monospecifiniai antikūnai prieš M, N, S, s, Fya, Fyb serumai, kurie pateikiami su suderinama ID-Antigen Profile III kortele (reagento punktas 5.2.37). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.37 008712 008525-3_EN (1), psl. 1
5.1.31. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant dviejų donorų supuluotus eritrocitus donoro plazmoje | Dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensijų pulas netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiamas su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi. | 96200 | 5.1.31 ID-DiaCell Pool yra dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensijų pulas netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiamas su suderinamomis stulpelių kortelėmis - LISS/Commbs (reagento punktas 5.2.11). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.38_2.39_2.40_2.41_004350_EN_unlocked, psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell Pool, psl. 1
5.1.32. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus | Ne mažiau negu dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE), bent vieno donoro homozigotiniai kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; M; N; P, Lea ir Leb. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos; fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant 2 stulpelius vienam mėginiui). | 111000 | 5.1.32 ID-DiaCell I-II yra dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE), bent vieno donoro homozigotiniai kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; M; N; P, Lea ir Leb. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos; fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis - LISS/Commbs (reagento punktas 5.2.11). Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell I-II, psl. 1 -2
5.1.33. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II-III donorų eritrocitus | Ne mažiau negu trijų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, iš kurių bent du teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE) ir vienas neigiamas (ccddee), bent vienas homozigotinis kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant 3 stulpelius vienam mėginiui). | 6000 | 5.1.33 ID-DiaCell I-II-III yra trijų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, iš kurių bent du teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE) ir vienas neigiamas (ccddee), bent vienas homozigotinis kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis - LISS/Commbs (reagento punktas 5.2.11). Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell I-II-III, psl. 1 -2
5.1.34. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus, paveiktus anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiais reagentais | Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą (Kumbso reakciją) reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo prieš Kumbso reakciją trukmė ne daugiau negu 30 min. Paruoštas mėginys tinkamas naudoti su punkte 5.1.32 siūlomais reagentais. Papildomai standartinių eritrocitų bei kortelių siūlyti nereikia. | 850 | 5.1.34 Dara Ex plus yra mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą (Kumbso reakciją) reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo prieš Kumbso reakciją trukmė ne daugiau negu 1 min (priklausomai kaip vartotojas greitai supilstys reagentus, nes po išpilstymo, galima iškart nautoti). Paruoštas mėginys tinkamas naudoti su punkte 5.1.32 siūlomais reagentais. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.42 imusyn DaraExplus_v10.1_EN_CE, psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip / Neinterferuoja su Duffy, psl. 1
5.1.35. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas plazmoje | Ne mažiau dešimties žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Turi įeiti ląstelės, homozigotinės reikšmingiems eritrocitų antigenams. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; k; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiama su suderinamomis stulpelių plokštelėmis. | 12020 | 5.1.35 ID-DiaPanel yra vienuolikos žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Įeina ląstelės, homozigotinės reikšmingiems eritrocitų antigenams. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; k; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiama su suderinamomis stulpelių plokštelėmis - LISS/Commbs (reagento punktas 5.2.11). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.41, psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-Panel, psl. 1; 3
5.1.36. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui/identifikavimas eliuate | Mėginio paruošimo reagentai eritocitų išplovimui (eliucijai) rūgštiniu metodu. Eluatas turi būti tinkamas tolesniam eritrocitų antikūnų nustatymui stulpelių kortelėse, t.y., suderinamas su kitais tyrimui atlikti naudojamais reagentais (punktas 5.1.35). Papildomai standartinių eritrocitų bei kortelių siūlyti nereikia. | 250 | 5.1.36 DiaCidel yra mėginio paruošimo reagentai eritocitų išplovimui (eliucijai) rūgštiniu metodu. Eluatas yra tinkamas tolesniam eritrocitų antikūnų nustatymui stulpelių kortelėse, t.y., suderinamas su kitais tyrimui atlikti naudojamais reagentais (punktas 5.1.35). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.43 108200_45630 DiaCidel EN iskirptas (1), psl. 1
5.1.37. | IgM antikūnų prieš A ir prieš B antigenus nustatymas plazmoje | Stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi vieno anti-A ir anti-B antikūnų titro nustatymui. | 12000 | 5.1.37 ID-DiaCell ABO yra stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis - NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (reagento punktas 5.2.44). Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell ABO stabilumas, psl. 1
5.1.38. | IgG antikūnų prieš A ir prieš B antigenus nustatymas plazmoje | Stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi vieno anti-A ir anti-B antikūnų titro nustatymui. | 4000 | 5.1.38 ID-DiaCell ABO yra stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis - LISS/Coombs (reagento punktas 5.2.11). Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip /ID-DiaCell ABO stabilumas, psl. 1
5.1.39. | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas, hemagliutinacija stulpelyje | Polispecifiniai antikūnai prieš imunoglobuliną IgG ir/arba komplemento C3d komponentą stulpelyje kortelėse žemos joninės jėgos tirpale. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 36000 | 5.1.39 LISS/Coombs kortelėje yra polispecifiniai antikūnai prieš imunoglobuliną IgG ir komplemento C3d komponentą žemos joninės jėgos tirpale. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.11 004015 EN iškirptas (1), psl. 1
5.1.40. | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas kai donoro eritrocitai paveikti anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiu reagentu | Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo trukmė ne daugiau negu 30 min. Paruoštas mėginys tinkamas tyrimui su punkte 5.1.38 siūlomais reagentais. Papildomai kortelių siūlyti nereikia. | 1400 | 5.1.40 Dara Ex plus yra Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą (Kumbso reakciją) reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo prieš Kumbso reakciją trukmė ne daugiau negu 1 min (priklausomai kaip vartotojas greitai supilstys reagentus, nes po išpilstymo, galima iškart nautoti). Paruoštas mėginys tinkamas tyrimui su punkte 5.1.38 siūlomais reagentais. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.42 imusyn DaraExplus_v10.1_EN_CE, psl. 1. Papildomi dokumentai reagentų žymėjimams.zip / Neinterferuoja su Duffy, psl. 1
5.1.41. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su polispecifiniu reagentu, hemagliutinacija stulpelyje | Polispecifinis IgG antiglobulinas stulpelių kortelėse. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 8640 | 5.1.41 Coombs Anti-IgG kortelėje yra polispecifinis IgG antiglobulinas. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.45 004024_Coombs Anti Igg EN (iškirptas) (1), psl. 1
5.1.42. | Šalčio agliutinatų tyrimas, hemagliutinacija stulpelyje | Neutralūs stulpeliai kortelėse. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 10000 | 5.1.42 NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins kortelėje yra neutralūs stulpeliai. Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.44 005014-005017 NaCl Enzymes test _50520_EN 2020-12-18_unlocked (1), psl. 1
5.1.43. | IgM antikūnų titravimo tyrimas prieš A1 ir B antigenus (titras nuo 1:1 iki 1:2048) | Neutralūs stulpeliai kortelėse (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant po 24 stulpelius (po 12-ką anti-A ir anti-B antikūnų tyrimui) kiekvienam mėginiui | 2000 | 5.1.43 NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins kortelėje yra neutralūs stulpeliai (papildomi reagentai įrašyti reagentų punktuose 5.2.2; 5.2.46; 5.2.47). Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.44 005014-005017 NaCl Enzymes test _50520_EN 2020-12-18_unlocked (1), psl. 1
5.1.44. | Stabilizuotos eritrocitų suspensijos paruošimas potransplantaciniams IgM klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus tyrimams | Mėginio paruošimo reagentas pagal ABO nesuderinamų transplantacijų IgM ir / arba IgG klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus titro stebėjimui. Turi užtikrinti paruoštos 1% organų arba kraujo donorų eritrocijų suspensijos stabilumą ne trumpiau negu 4 savaites (tyrimų skaičius nurodytas reikiamų paruošti donorinių eritrocitų suspensijų skaičiumi) | 1400 | 5.1.44 ID-CellStab yra mėginio paruošimo reagentas pagal ABO nesuderinamų transplantacijų IgM ir / arba IgG klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus titro stebėjimui. Užtikrina paruoštos 1% organų arba kraujo donorų eritrocijų suspensijos stabilumą ne trumpiau negu 4 savaites . Reagentų ir priemonių aprašai.zip/2.48 B005652_EN, psl. 1-2
5.2. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 5.1.1. - 5.1.43 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (5.1.1 - 5.1.43), pasiūlymas turi būti teikiamas (5.2.1. - 5.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 5.2.1. - 5.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
5.2.1. | DiaClon ABO/D + Reverse Grouping | Kortelė ABO kraujo grupės ir RhD nustatymui paciento / donoro kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu. | 1 pak. (1x12 vnt.) | 2917 | 36.6 | 5 | 38.43 | 106762.2 | 112100.31 | Bio-rad, 001235 | MBALI | 5 | 5338.11 | Bio-rad | 001235
5.2.2. | ID-DiaCell ABO | Stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. | 1 pak. (2x10 ml ) | 577 | 31.6 | 5 | 33.18 | 18233.2 | 19144.86 | Bio-rad, 003624 | MBALI | 5 | 911.66 | Bio-rad | 003624
5.2.3. | DiaClon ABD-Confirmation for Patients | Kortelė ABO kraujo grupės ir RhD nustatymui paciento kraujyje tiesioginiu būdu | 1 pak. (1x12 vnt.) | 600 | 54.4 | 5 | 57.12 | 32640 | 34272 | Bio-rad, 001256 | MBALI | 5 | 1632 | Bio-rad | 001256
5.2.4. | DiaClon ABD-Confirmation for Donors | Kortelė ABO kraujo grupės ir RhD nustatymui donoro kraujyje tiesioginiu būdu | 1 pak. (1x12 vnt.) | 4584 | 50.8 | 5 | 53.34 | 232867.2 | 244510.56 | Bio-rad, 001133 | MBALI | 5 | 11643.36 | Bio-rad | 001133
5.2.5. | DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI+ | Kortelė ABO kraujo grupės ir RhD nustatymui naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI+) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 1080 | 38.4 | 5 | 40.32 | 41472 | 43545.6 | Bio-rad, 001049 | MBALI | 5 | 2073.6 | Bio-rad | 001049
5.2.6. | DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI- | Kortlelė ABO kraujo grupės ir RhD nustatymui naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI-) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 60 | 73.8 | 5 | 77.49 | 4428 | 4649.4 | Bio-rad, 001027 | MBALI | 5 | 221.4 | Bio-rad | 001027
5.2.7. | Anti-A1 Absorbed | Kortelė A1 antigeno nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x12 vnt.) | 30 | 103.4 | 5 | 108.57 | 3102 | 3257.1 | Bio-rad, 001811 | MBALI | 5 | 155.1 | Bio-rad | 001811
5.2.8. | DiaClon Anti-H | Kortelė H antigeno nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x12 vnt.) | 30 | 238 | 5 | 249.9 | 7140 | 7497 | Bio-rad, 001911 | MBALI | 5 | 357 | Bio-rad | 001911
5.2.9. | DiaClon Rh-Subgroups + K | Kortelė Rh antigenų (fenotipo) ir K antigeno nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x12 vnt.) | 250 | 33.8 | 5 | 35.49 | 8450 | 8872.5 | Bio-rad, 002127 | MBALI | 5 | 422.5 | Bio-rad | 002127
5.2.10. | DiaClon Anti-D | Serumas RhD faktoriaus nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x5 ml ) | 96 | 34.8 | 5 | 36.54 | 3340.8 | 3507.84 | Bio-rad, 007531 | MBALI | 5 | 167.04 | Bio-rad | 007531
5.2.11. | LISS/Coombs | Polispecifiniai antikūnai prieš imunoglobuliną IgG ir komplemento C3d komponentą stulpelio kortelėje | 1 pak. (1x12 vnt.) | 7182 | 27 | 5 | 28.35 | 193914 | 203609.7 | Bio-rad, 004015 | MBALI | 5 | 9695.7 | Bio-rad | 004015
5.2.12. | ID-Partial RhD-Typing Set | Rinkinys RhD variantų nustatymui eritrocituose | 1 rink. | 12 | 264.4 | 5 | 277.62 | 3172.8 | 3331.44 | Bio-rad, 001451 | MBALI | 5 | 158.64 | Bio-rad | 001451
5.2.13. | Control Card A | Kortelė neigiamos kontrolės tyrimui | 1 vnt. | 24 | 6.2 | 5 | 6.51 | 148.8 | 156.24 | Bio-rad, 001711 | MBALI | 5 | 7.44 | Bio-rad | 001711
5.2.14. | DiaClon Anti-K | Kortelė Kell antigeno nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 200 | 79.8 | 5 | 83.79 | 15960 | 16758 | Bio-rad, 002121 | MBALI | 5 | 798 | Bio-rad | 002121
5.2.15. | ID-Card S/s | Kortelė S ir s antigenų nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x12 vnt.) | 15 | 53 | 5 | 55.65 | 795 | 834.75 | Bio-rad, 006120 | MBALI | 5 | 39.75 | Bio-rad | 006120
5.2.16. | Test serum ID-Anti-S | Serumas S antigeno nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x5 ml ) | 10 | 78.8 | 5 | 82.74 | 788 | 827.4 | Bio-rad, 007132 | MBALI | 5 | 39.4 | Bio-rad | 007132
5.2.17. | Test serum ID-Anti-s | Serumas s antigeno nustatymui eritrocituose | 1 pak. (1x5 ml ) | 10 | 78.8 | 5 | 82.74 | 788 | 827.4 | Bio-rad, 007142 | MBALI | 5 | 39.4 | Bio-rad | 007142
5.2.18. | DiaClon Anti-Jka | Kortelė Jka antigeno nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 120 | 210.2 | 5 | 220.71 | 25224 | 26485.2 | Bio-rad, 007321 | MBALI | 5 | 1261.2 | Bio-rad | 007321
5.2.19. | DiaClon Anti-Jkb | Kortelė Jkb antigeno nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 30 | 213.4 | 5 | 224.07 | 6402 | 6722.1 | Bio-rad, 007331 | MBALI | 5 | 320.1 | Bio-rad | 007331
5.2.20. | DiaClon Anti-Jka/Jkb | Kortelė Jka ir Jkb antigenų nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 30 | 151.4 | 5 | 158.97 | 4542 | 4769.1 | Bio-rad, 006051 | MBALI | 5 | 227.1 | Bio-rad | 006051
5.2.21. | ID-Card Fya | Kortelė Fya antigeno nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 54 | 124 | 5 | 130.2 | 6696 | 7030.8 | Bio-rad, 007270 | MBALI | 5 | 334.8 | Bio-rad | 007270
5.2.22. | ID-Card Fyb | Kortelė Fyb antigeno nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 25 | 96 | 5 | 100.8 | 2400 | 2520 | Bio-rad, 007280 | MBALI | 5 | 120 | Bio-rad | 007280
5.2.23. | ID-Card Fya/Fyb | Kortelė Fya ir Fyb antigenų nustatymui | 1 pak. (1x12 vnt.) | 30 | 108.4 | 5 | 113.82 | 3252 | 3414.6 | Bio-rad, 006110 | MBALI | 5 | 162.6 | Bio-rad | 006110
5.2.24. | ID-Test serum Anti-Fya | Serumas Fya antigeno nustatymui | 1 pak. (1x5 ml ) | 53 | 152.4 | 5 | 160.02 | 8077.2 | 8481.06 | Bio-rad, 007272 | MBALI | 5 | 403.86 | Bio-rad | 007272
5.2.25. | ID-Test serum Anti-Fyb | Serumas Fyb antigeno nustatymui | 1 pak. (1x5 ml ) | 31 | 139.6 | 5 | 146.58 | 4327.6 | 4543.98 | Bio-rad, 007282 | MBALI | 5 | 216.38 | Bio-rad | 007282
5.2.26. | Anti-Kpa | Kortelė Kpa antigeno nustatymui | 1 vnt. | 36 | 13 | 5 | 13.65 | 468 | 491.4 | Bio-rad, 007301 | MBALI | 5 | 23.4 | Bio-rad | 007301
5.2.27. | Anti-Kpb | Kortelė Kpb antigeno nustatymui | 1 vnt. | 24 | 13 | 5 | 13.65 | 312 | 327.6 | Bio-rad, 007311 | MBALI | 5 | 15.6 | Bio-rad | 007311
5.2.28. | DiaClon Anti-Lea | Kortelė Lea antigeno nustatymui | 1 vnt. | 24 | 11.6 | 5 | 12.18 | 278.4 | 292.32 | Bio-rad, 007221 | MBALI | 5 | 13.92 | Bio-rad | 007221
5.2.29. | DiaClon Anti-Leb | Kortelė Leb antigeno nustatymui | 1 vnt. | 24 | 9.8 | 5 | 10.29 | 235.2 | 246.96 | Bio-rad, 007231 | MBALI | 5 | 11.76 | Bio-rad | 007231
5.2.30. | Anti-Lua | Kortelė Lua antigeno nustatymui | 1 vnt. | 24 | 12.8 | 5 | 13.44 | 307.2 | 322.56 | Bio-rad, 007351 | MBALI | 5 | 15.36 | Bio-rad | 007351
5.2.31. | Anti-Lub | Kortelė Lub antigeno nustatymui | 1 vnt. | 24 | 12.8 | 5 | 13.44 | 307.2 | 322.56 | Bio-rad, 007361 | MBALI | 5 | 15.36 | Bio-rad | 007361
5.2.32. | DC-Screening II | Kortelė tiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG ir C3d) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 250 | 89.2 | 5 | 93.66 | 22300 | 23415 | Bio-rad, 004831 | MBALI | 5 | 1115 | Bio-rad | 004831
5.2.33. | DC-Screening I | Kortelė tiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG, IgA, IgM, C3c ir C3d) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 334 | 139.8 | 5 | 146.79 | 46693.2 | 49027.86 | Bio-rad, 004851 | MBALI | 5 | 2334.66 | Bio-rad | 004851
5.2.34. | ID-Antigen Profile I | Kortelė antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui netiesiogine Kumbso reakcija (prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 20 | 227 | 5 | 238.35 | 4540 | 4767 | Bio-rad, 008510 | MBALI | 5 | 227 | Bio-rad | 008510
5.2.35. | ID-Antigen Profile II | Kortelė antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui netiesiogine Kumbso reakcija (prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 20 | 218.8 | 5 | 229.74 | 4376 | 4594.8 | Bio-rad, 008610 | MBALI | 5 | 218.8 | Bio-rad | 008610
5.2.36. | ID-Antigen Profile III | Kortelė antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui netiesiogine Kumbso reakcija (prieš M, N, S, s, Fya, Fyb) | 1 pak. (1x12 vnt.) | 20 | 107.2 | 5 | 112.56 | 2144 | 2251.2 | Bio-rad, 008701 | MBALI | 5 | 107.2 | Bio-rad | 008701
5.2.37. | ID-Antigen Profile III (Test sera ID-M, N, S, s, Fya, Fyb) | Serumas antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui netiesiogine Kumbso reakcija (prieš M, N, S, s, Fya, Fyb) | 1 pak. (6x5 ml) | 10 | 648.8 | 5 | 681.24 | 6488 | 6812.4 | Bio-rad, 008712 | MBALI | 5 | 324.4 | Bio-rad | 008712
5.2.38. | ID-DiaCell Pool | Dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensijų pulas | 1 pak. (1x10 ml) | 520 | 36 | 5 | 37.8 | 18720 | 19656 | Bio-rad, 003630 | MBALI | 5 | 936 | Bio-rad | 003630
5.2.39. | ID-DiaCell I-II | Dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) | 1 pak. (2x10 ml) | 600 | 48.2 | 5 | 50.61 | 28920 | 30366 | Bio-rad, 003613 | MBALI | 5 | 1446 | Bio-rad | 003613
5.2.40. | ID-DiaCell I-II-III | Trejų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) | 1 pak. (3x10 ml) | 60 | 61.6 | 5 | 64.68 | 3696 | 3880.8 | Bio-rad, 004310 | MBALI | 5 | 184.8 | Bio-rad | 004310
5.2.41. | ID-DiaPanel | Vienuolikos žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) | 1 pak. (11x4 ml) | 161 | 83.6 | 5 | 87.78 | 13459.6 | 14132.58 | Bio-rad, 004114 | MBALI | 5 | 672.98 | Bio-rad | 004114
5.2.42. | Dara Ex plus | Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą (Kumbso reakciją) reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. | 1 pak. (1x300 µL) | 104 | 690 | 5 | 724.5 | 71760 | 75348 | Inno-train, 004 020 004 | MBALI | 5 | 3588 | Inno-train | 004 020 004
5.2.43. | DiaCidel | Mėginio paruošimo reagentas eritocitų išplovimui (eliucijai) rūgštiniu metodu | 1 pak. | 25 | 108.8 | 5 | 114.24 | 2720 | 2856 | Bio-rad, 108230 | MBALI | 5 | 136 | Bio-rad | 108230
5.2.44. | NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins | Kortelė užpildyta neutraliu užpildu | 1 pak. (1x12 vnt.) | 973 | 28 | 5 | 29.4 | 27244 | 28606.2 | Bio-rad, 005014 | MBALI | 5 | 1362.2 | Bio-rad | 005014
5.2.45. | Coombs Anti-IgG | Kortelė užpildyta polispecifiniu IgG antiglobulinu | 1 pak. (1x12 vnt.) | 120 | 59.6 | 5 | 62.58 | 7152 | 7509.6 | Bio-rad, 004024 | MBALI | 5 | 357.6 | Bio-rad | 004024
5.2.46. | ID-Titration Solution | Antikūnų titravimo tirpalas | 1 pak. (10x10 ml) | 120 | 188 | 5 | 197.4 | 22560 | 23688 | Bio-rad, 009360 | MBALI | 5 | 1128 | Bio-rad | 009360
5.2.47. | ID-Titration rack (for IH-Analyser) | Antikūnų titravimo talpos | 1 pak. (10x60 šulinėlių) | 101 | 83.8 | 5 | 87.99 | 8463.8 | 8886.99 | Bio-rad. 009390 | MBALI | 5 | 423.19 | Bio-rad | 009390
5.2.48. | ID-CellStab | Mėginio paruošimo/stabilizavimo reagentas | 1 pak. (1x500 ml) | 25 | 76.4 | 5 | 80.22 | 1910 | 2005.5 | Bio-rad, 005650 | MBALI | 5 | 95.5 | Bio-rad | 005650
5.2.49. | IH-QC1 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (4x6 ml) | 66 | 91.8 | 5 | 96.39 | 6058.8 | 6361.74 | Bio-rad, 009321 | MBALI | 5 | 302.94 | Bio-rad | 009321
5.2.50. | IH-QC2 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (4x6 ml) | 66 | 97 | 5 | 101.85 | 6402 | 6722.1 | Bio-rad, 009322 | MBALI | 5 | 320.1 | Bio-rad | 009322
5.2.51. | IH-QC3 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (4x6 ml) | 66 | 91.4 | 5 | 95.97 | 6032.4 | 6334.02 | Bio-rad, 009323 | MBALI | 5 | 301.62 | Bio-rad | 009323
5.2.52. | IH-QC4 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (4x6 ml) | 66 | 121.4 | 5 | 127.47 | 8012.4 | 8413.02 | Bio-rad, 009324 | MBALI | 5 | 400.62 | Bio-rad | 009324
5.2.53. | IH-QC5 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (4x6 ml) | 66 | 121.8 | 5 | 127.89 | 8038.8 | 8440.74 | Bio-rad, 009325 | MBALI | 5 | 401.94 | Bio-rad | 009325
5.2.54. | IH-QC6 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (1x6 ml) | 66 | 43.2 | 5 | 45.36 | 2851.2 | 2993.76 | Bio-rad, 009326 | MBALI | 5 | 142.56 | Bio-rad | 009326
5.2.55. | IH-QC7 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (1x6 ml) | 66 | 40.2 | 5 | 42.21 | 2653.2 | 2785.86 | Bio-rad, 009327 | MBALI | 5 | 132.66 | Bio-rad | 009327
5.2.56. | IH-QC8 | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (1x6 ml) | 66 | 64.8 | 5 | 68.04 | 4276.8 | 4490.64 | Bio-rad, 009328 | MBALI | 5 | 213.84 | Bio-rad | 009328
5.2.57. | ID Internal Quality Control | Kontrolinis mėginys | 1 pak. (5x4 ml ir 3x3 ml) | 60 | 186.4 | 5 | 195.72 | 11184 | 11743.2 | Bio-rad, 009925 | MBALI | 5 | 559.2 | Bio-rad | 009925
5.2.58. | Microcide SQ | Analizatoriaus priežiūros tirpalas | 1 pak. (1x250 ml) | 30 | 123.6 | 5 | 129.78 | 3708 | 3893.4 | Bio-rad, 1000090071 | MBALI | 5 | 185.4 | Bio-rad | 1000090071
5.2.59. | Wash Solution A Concentrate | Analizatoriaus priežiūros tirpalas | 1 pak. (10x100 ml) | 590 | 58 | 5 | 60.9 | 34220 | 35931 | Bio-rad, 009818 | MBALI | 5 | 1711 | Bio-rad | 009818
5.2.60. | Natrio šarmo tikslios koncentracijos tirpalas, 0,5 mol/l (0,5 N (±0,0001 N/20 ºC)) | Analizatoriaus priežiūros tirpalas | 1 pak. (1x1 L) | 338 | 29.8 | 5 | 31.29 | 10072.4 | 10576.02 | Chemlab, CLB-CL05.1417.1000 | MBALI | 5 | 503.62 | Chemlab | CLB-CL05.1417.1000
5.2.61. | ID-Diluent 1 | Eritrocijų suspensijos skiediklis | 1 pak. (1x100 ml) | 40 | 34.6 | 5 | 36.33 | 1384 | 1453.2 | Bio-rad, 009160 | MBALI | 5 | 69.2 | Bio-rad | 009160
5.2.62. | ID-Diluent 1 rack | Eritrocijų suspensijos skiediklis | 1 pak. (10x60x700 µL) | 29 | 109 | 5 | 114.45 | 3161 | 3319.05 | Bio-rad, 009190 | MBALI | 5 | 158.05 | Bio-rad | 009190
5.2.63. | ID-Diluent 2 rack | Eritrocijų suspensijos skiediklis | 1 pak. (10x60x700 µL) | 460 | 94 | 5 | 98.7 | 43240 | 45402 | Bio-rad, 009290 | MBALI | 5 | 2162 | Bio-rad | 009290
5.2.64. | ID-Diluent 2 | Eritrocijų suspensijos skiediklis | 1 pak. (1x100 ml) | 350 | 21.8 | 5 | 22.89 | 7630 | 8011.5 | Bio-rad, 009260 | MBALI | 5 | 381.5 | Bio-rad | 009260
5 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [9 empty] | 1188902.4
5% PVM suma Eur | [9 empty] | 59445.12
5 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [9 empty] | 1248347.52
5.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamai prietaisų sistemai visą parą atliekamiems, skubiems ir patvirtinamiesiems imunohematologiniams tyrimams
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) IH-500 (2 vnt.) Gamintojas, kilmės šalis - Bio-rad (Šveicarija) Pagaminimo metai, pirmojo analizatoriaus - 2018 m. ; antrojo analizatoriaus - 2025 m.
| Prietaisų sistemą turi sudaryti 2 visiškai automatizuoti imunohematologiniai analizatoriai (bent vienas jų turi būti ne senesnis nei 1 metai), išorinės įrangos komplektas (ne mažiau kaip dvi stulpelių kortelių centrifugos, du inkubatoriai stulpelių kortelėms bei stulpelių kortelių skaitytuvas) ir papildomi prietaisai (centrifuga / maišytuvas ne mažiau negu 12-kos 1,5 ml tūrio mėgintuvėlių / reagentų buteliukų sedimentavimui / homogenizavimui ir II tipo vandens gryninimo sistema, aprūpinanti tyrimų atlikimo prietaisus jų veikimui reikalingos kokybės vandeniu). | Būtina | 5.3.1 Prietaisų sistemą sudarys 2 visiškai automatizuoti IH-500 analizatoriai (vienas iš analizatorių bus ne senesnis nei 1 metai), išorinės įrangos komplektas (dvi stulpelių kortelių centrifugos (ID-Centrifuge L), du inkubatoriai stulpelių kortelėms (ID-Incubator L) bei stulpelių kortelių skaitytuvas (Banjo ID-Reader), ir papildomi prietaisai (centrifuga /maišytuvas - Minicentrifuge-Vortex Combi-Spin (FVL-2400N) 12-kos 1,5 ml arba 2 ml tūrio mėgintuvėlių / reagentų buteliukų sedimentavimui / homogenizavimui ir II tipo vandens gryninimo sistema (Labostar 10RODI), aprūpinanti tyrimų atlikimo prietaisus jų veikimui reikalingos kokybės vandeniu).
| Analizatoriai ir išorinės stulpelių kortelių centrifugos / inkubatoriai / skaitytuvas turi būti to paties gamintojo ir techniškai suderinti tarpusavyje. Rezultatų valdymo / patvirtinimo / peržiūros programinė įranga turi programiškai apjungti visiškai automatizuotus analizatorius ir išorinį stulpelių kortelių skaitytuvą. Analizatoriai komplektuojami su brūkšninių kodų skaitytuvais reagentams / mėginiams. Jeigu analizatoriai valdomi išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojami su kompiuteriu/-iais | Būtina | 5.3.2 Analizatoriai IH-500 (2 vnt.), išorinės stulpelių kortelių centrifugos (ID-Centrifuge L), inkubatoriai (ID-Incubator L), skaitytuvas (Banjo ID-reader) yra to paties gamintojo - Bio-rad, ir techniškai suderinti tarpusavyje, naudojamos identiški reagentai tarp visų šių sistemų. IH-COM rezultatų valdymo/patvirtinimo/peržiūros programinė įranga programiškai apjungia visiškai automatizuotus analizatorius (IH-500) ir išorinį stulpelių kortelių skaitytuvą (Banjo ID-reader). Analizatoriai (IH-500) ir skaitytuvas (Banjo ID-reader) bus komplektuojami su brūkšninių kodų skaitytuvais reagentams/mėginiams. Analizatoriai nėra valdomi išorinio kompiuterio pagalba, kompiuteris bus pateikiams tik rezultatų valdymo programinei įrangai (IH-COM), prie šio kompiuterio bus prijungti 2 vnt. IH-500 analizatorių bei išorinių kortlelių skaitytuvas Banjo ID-reader. Įrangos žymėjimai.zip/H008618_IH-Complete_EN_2022.03_0, psl. 6. Įrangos žymėjimai.zip/IH_COM, psl. 1. Įrangos žymėjimai.zip/IH_Com_UM_H009146_EN_V2_6_0 (1), psl. 2. Įrangos žymėjimai.zip/Instruments validated with ID-System, psl. 1
| Panaudai teikiama prietaisų sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus imunohematologinius tyrimus, prietaisų programinėje įrangoje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai, įskaitant antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimą. Vienu metu analizatoriuje turi tilpti visos nurodytiems tyrimams reikalingos kortelės ir reagentai (netaikoma mėginio paruošimui skirtiems reagentams, t..y., anti-CD38 antikūnus neutralizuojantiems, reagentams eritrocitų paviršiuje esančių antikūnų išplovimui (eliucijai) bei reagentams eritrocitų suspensijos stabilizavimui). | Būtina | 5.3.3 Panaudai teikiama prietaisų sistema yra techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus imunohematologinius tyrimus, prietaisų programinėje įrangoje yra įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai, įskaitant antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimą (angl. IH-AbID). Vienu metu analizatoriuje IH-500 telpa visos nurodytiems tyrimams reikalingos kortelės ir reagentai. Į analizatorių negalima įdėti anti-CD38 antikūnus neutralizuojančius reagentus (pavadinimas - Dara Ex plus), eritrocitų paviršiuje esančių antikūnų išplovimui (eliucijai) naudojamus reagentus (DiaCidel) bei reagentus eritrocitų suspensijos stabilizavimui (pavadinimas - ID-CellStab). Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 9; Įrangos žymėjimai.zip/H009231-EN-SM-v3.0, psl. 2. Įrangos žymėjimai.zip/IH_500_UM_EN_H009225_V2_0_EN_iskirptas, psl. 3. Įrangos žymėjimai.zip/Priemonių sutalpinimas, psl. 1. Komunikacijos protokolai ir kiti dokumentai.zip/IH_AbID_UM_12008419_EN_V1_4_0, psl. 1
| Bent vienas iš visiškai automatizuotų analizatorių turi palaikyti antikūnų titravimo funkciją, užtikrinančią automatizuotą mėginio skiedimą iki ne mažesnio kaip 1:2048 titro. | Būtina | 5.3.4 Abu siūlomi visiškai automatizuoti analizatoriai IH-500 palaiko antikūnų titravimo funkciją, užtikrinančią automatizuotą mėginio skiedimą iki 1:2048 titro. Įrangos žymėjimai.zip/12008002_IH-500 Titration_EN_2019.08, psl. 2; 4
| Automatizuotame analizatoriuje/-iuose kryžminė tarša tarp mėginių negali viršyti 1:2048. | Būtina | 5.3.5 Automatizuotame analizatoriuje/-iuose IH-500 kryžminė tarša tarp mėginių neviršija 1:2048. Pagal gamintojo dokumentus kryžminė tarša tarp mėginių yra >1:32000. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 7
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką. | Būtina | 5.3.6 Tyrimai IH-500 analizatoriuose gali būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus ekrane. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius parenka logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką. Įrangos žymėjimai.zip/IH500 letter EN, psl. 1. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 3; 30; 31; 32
| Suteikiami visiškai automatizuoti prietaisai turi atlikti skiedimą, inkubaciją, centrifugavimą, rezultatų nuskaitymą ir perdavimą į LIS | Būtina | 5.3.7 Suteikiami visiškai automatizuoti IH-500 prietaisai atlieka mėginio skiedimą, inkubaciją, centrifugavimą, rezultatų nuskaitymą bei perdavimą į LIS (naudodami programinę įrangą IH-COM). Įrangos žymėjimai.zip/IH_Com_UM_H009146_EN_V2_6_0 (1), psl. 2; 5. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 3; 12,16
| Analizatorių integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Būtina | 5.3.8 Atitikties įrodymui tiekėjas pateikia šiuos dokumentus: Pateikiama nuoroda į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. https://datainnovations.my.site.com/s/driver/a5c2M000000E7N3/ih1000ih500ihcom-brlih10i Tiekėjas UAB Multilabo pateikia techninę dokumentaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Komunikacijos protokolai ir kiti dokumentai.zip/IH-COM_HOST_ASTM_CONNECTION_H009164_EN_V1_9. Komunikacijos protokolai ir kiti dokumentai.zip/IH-COM_LISCONNECTIONMANUAL_H009269_EN_V1_4
| Skubių mėginių tyrimo funkcija nesutrikdant jau atliekamų tyrimų: analizatoriuje ne mažiau kaip dvi integruotos centrifugos stulpelių kortelėms, galimybė papildyti mėginius ir reagentus nepertaukiant analizatoriaus darbo. Analizatoriuose turi būti reikiamos temperatūros inkubatorius/-iai bei vieta kambario temperatūros inkubacijai | Būtina | 5.3.9 IH-500 analizatoriuje yra skubių mėginių tyrimo funkcija nesutrikdant jau atliekamų tyrimų: analizatoriuje yra dvi integruotos centrifugos stulpelių kortelėms, taip pat yra galimybė papildyti mėginius ir reagentus nepertaukiant analizatoriaus darbo. Analizatoriuose yra reikiamos temperatūros inkubatorius bei vieta kambario temperatūros inkubacijai. Įrangos žymėjimai.zip/H009231-EN-SM-v3.0, psl. 3; 4. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 2. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 3; 10; 12
| Analizatoriuose turi būti integruoti brūkšninio kodo skaitytuvai mėginiams bei reagentams. Reagentų buteliukai ar kortelės statomi į bet kurią laisvą poziciją: automatinio atpažinimo funkcija nuskaitant brūkšninį kodą, nustatant reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką ir automatiškai surūšiuojant pagal užsakytus tyrimus | Būtina | 5.3.10 Analizatoriuose IH-500 yra integruoti brūkšninio brūkšninio kodo skaitytuvai mėginiams bei reagentams. Reagentų buteliukai ar kortelės gali būti statomi į bet kurią laisvą analizatoriuje esančią įdėjimo poziciją: yra automatinio atpažinimo funkcija nuskaitant brūkšninį kodą, nustatant reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką ir automatiškai surūšiuojant pagal užsakytus tyrimus. Įrangos žymėjimai.zip/H009231-EN-SM-v3.0, psl. 2. Įrangos žymėjimai.zip/IH500 letter EN, psl. 1. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 4; 8; 10; 17; 18; 19; 20; 22
| Analizatoriai turi būti sukomplektuoti su vibracijai atspariais stalais ar spintelėmis analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina | 5.3.11 IH-500 analizatoriai bus sukomplektuoti su vibracijai atspariais stalais ir reagentams laikyti.
| Užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatoriai turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių | Būtina | 5.3.12 IH-500 analizatoriuose yra užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatoriai atlieka tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 7. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 19
| Reagentų talpa analizatoriuje | Vienu metu analizatoriuje galima sudėti ne mažiau negu 100 stulpelių kortelių | 5.3.13 Kiekvienas IH-500 analizatorius talpina po 164 stulpelių korteles. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 9
| Tiriami mėginiai, mėginių talpa analizatoriuje | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose su EDTA; privalomi adapteriai (jei reikalingi), leidžiantys naudoti skirtingo aukščio ar diametro mėgintuvėlius. Vienu metu gali būti tiriama ne mažiau negu 40 mėginių | 5.3.14 IH-500 analizatoriuose galima naudoti/tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose su EDTA. Vienu metu analizatoriuje galima tirti 50 mėginių. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 9. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 6; 7; 9
| Analizatoriai turi turėti kliūties (pvz.: reagentų ir mėginių talpų dangtelių) aptikimo funkciją ir, aptikus kliūtį, apie tai žinute informuoti vartotoją ekrane | Būtina | 5.3.15 IH-500 analizatoriai turi kliūties (pvz.: reagentų ir mėginių talpų dangtelių) aptikimo funkciją ir, aptikus kliūtį, apie tai žinute informuoti vartotoją ekrane. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 13; 21; 24
| Analizatoriai turi užtikrinti nenutrūkstamą tyrimų atlikimą (nestabdant kitų mėginių tyrimų atlikimo) aptikus mėginius su kamšteliu. Turi būti galimybė operatoriui užsakyti mėgintuvėlio su kamšteliu atidavimą iš sistemos | Būtina | 5.3.16 Analizatoriai IH-500 užtikrina nenutrūkstamą tyrimų atlikimą (nestabdant kitų mėginių tyrimų atlikimo) aptikus mėginius su kamšteliu. Yra galimybė operatoriui užsakyti mėgintuvėlio su kamšteliu atidavimą iš sistemos. Esminis dalykas, jog kamštelių detekcija yra vykdoma su kamera, todėl kitų mėginių tyrimų atlikimas nebus blokuojamas. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 12; 24. Įrangos žymėjimai.zip/2025_IH-500_Continuous_loading, psl. 1
| Analizatorių adatos turi turėti skysčio lygio, krešulio aptikimo funkcijas. Analizatoriai turi turėti mechaninio oro burbulo skiediklio talpoje panaikinimo funkciją | Būtina | 5.3.17 Analizatorių IH-500 adatos turi turėti skysčio lygio, krešulio aptikimo funkcijas. Analizatoriai turi mechaninio oro burbulo skiediklio talpoje panaikinimo funkciją. Įrangos žymėjimai.zip/IH500 letter EN, psl. 1. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 4. Įrangos žymėjimai.zip/Oro_burbulo_panaikinimo_funkcija, psl. 1.
| Analizatorių priežiūros / plovimo tirpalų papildymas / pertekliaus šalinimas turi būti atliekamas be operatoriaus sąveikos su programine įranga ir nestabdant sistemos darbo ir naujų tyrimų atlikimo. | Būtina | 5.3.18 IH-500 analizatorių priežiūros / plovimo tirpalų papildymas / pertekliaus šalinimas yra atliekamas be operatoriaus sąveikos su programine įranga ir nestabdant sistemos darbo ir naujų tyrimų atlikimo. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 6. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 5; 15; 16; 26; 27; 28; 29
| Analizatorių atmintyje ar su analizatoriais naudojamoje programinėje įrangoje turi būti saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, stulpelių kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento / donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija | Būtina | 5.3.19 Su analizatoriais naudojamoje IH-COM programinėje įrangoje yra saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, stulpelių kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento / donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija. Įrangos žymėjimai.zip/IH_Com_UM_H009146_EN_V2_6_0 (1), psl. 3; 6; 7
| Analizatoriai turi turėti integruotą šaldymo (vėsinimo) įrenginį, kuris leistų laikyti reagentus analizatoriuje užtikrinant jų stabilumą ne mažiau kaip 7 paras | Būtina | 5.3.20 Analizatoriai IH-500 turi integruotą šaldymo (vėsinimo) įrenginį, kuris leidžia palaikyti reagentus analizatoriuje užtikrinant jų stabilumą 7 paras. Įrangos žymėjimai.zip/H008575_IH-500 NEXT_EN_2025.05_0, psl. 6; 7. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 14
| Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau | Būtina | 5.3.21 IH-500 analizatoriuose yra garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą (arba papildyti naujais reagentais, jei trūksta) ir tęsia darbą toliau. Pavyzdžiui, jei buvo nustatytas ID-DiaCell I-II reagentas pasibaigusio galiojimo, analizatorius šį reagentą grąžins į analizatoriaus stalčiuką. Jei šio reagento analizatoriuje yra daugiau - tyrimų atlikimas nesustos, prietaisas tęs darbą toliau. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 33
| Kortelės vaizdas nuskaitomas kamera (-omis), vaizdai pateikiami spalvotu formatu | Būtina | 5.3.22 IH-500 analizatoriuje kortelės vaizdas nuskaitomas kamera, vaizai pateikiami spalvotu formatu. Įrangos žymėjimai.zip/H009231-EN-SM-v3.0, psl. 2. Įrangos žymėjimai.zip/IH_Com_UM_H009146_EN_V2_6_0 (1), psl. 4
| Analizatoriaus/-ių automatizuotai atliekama plovimo priežiūra, inicijuota operatoriaus pagal gamintojo nurodymus, per mėnesį turi trukti ne ilgiau nei 2 valandas. | Būtina | 5.3.23 Analizatoriaus automatizuotai atliekama plovimo priežiūra, inicijuota operatoriaus pagal gamintojo nurodymus, per mėnesį trunka: 366 dienos (skaičius per metus) / 7 dienos (dažnumas, kas kiek laiko turi būti atliekama priežiūra) / 12 mėnesių * 20 min (priežiūros atlikimo trukmė) = 88 min arba 1 val 28 min. Analizatoriuje yra atliekama tik savaitinė priežiūra, kuri trunka 20 min. Įrangos žymėjimai.zip/IH-500_um_H009225_en_v3.2 (1), psl. 35; 36; 37
| Tyrimai atliekami 24/7 režimu; turi būti užtikrinta visą parą pasiekiama techninė / konsultacinė pagalba užtikrinant nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina | 5.3.24 Tyrimai atliekami 24/7 režimu; Tiekėjas UAB Multilabo užtikrina, jog bus užtikrinta visą parą pasiekiama techninė / konsultacinė pagalba užtikrinant nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Su pasiūlymu pateikiamos gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijos. Sertifikatai_įgaliojimai.zip
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina | 5.3.25 Kartu su pasiūlymu konkursui yra pateikiamos įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančios dokumentų kopijos. Įrangos CE.zip