## Bendr.reikalav_įrangai
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas | UAB Semetron, 304036356, info@semetron.lt, +37069071085
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikiama gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijos (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu. | UAB SEmetron praves detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį. | UAB Semetron garantuotja personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.). | pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita. | UAB Semetron įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita). | UAB Semetron savo sąskaita užtikrina pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. UAB Semetron įsipareigoja pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. | UAB Semetron įsipareigoja, kad įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas bus pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais. | UAB Semetron garantuoja kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
10 | Jei tiekėjas numato, kad pateiktame pasiūlyme dalyvaus, tam tikrą įrangą atstovaus subrangovas, - tiekėjas turi pateikti informaciją apie subrangovus, kurių paslaugomis planuoja naudotis. | UAB Semetron pasiūlyme dalyvaus be subrangovo
11 | Tiekėjo siūloma panaudai įranga turi atitikti nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo. | UAB Semetron siūloma panaudai įranga atitinka nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

## Bendr.reikalav_Reagentams
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus.) | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus.)
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomam analizatoriui, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos tinkami siūlomam EPOC analizatoriui, atitinkantys tyrimo metodą; vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, Siemens Healthcare
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. | Pasiūlyme pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita). | Pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. | Pateikiami visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kita) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimai (matuojamos analitės) pacientams. | UAB Semetron garantuoja, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kita) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimai (matuojamos analitės) pacientams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus). | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. | UAB Semetron garantuoja lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo/ kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Pateikiama lietuvių kalba reagentų, kalibravimo/ kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878) | UAB Semetron kartu su cheminėmis medžiagomis pateikia nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878)
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms). | UAB Semetron supranta, kad Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį(-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos. | UAB Semetron supranta, kad Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį(-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## Tech. spec
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1 | Paskirtis | Automatinis, kasetinis, mobilus kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius (1 kasetė - 1 pacientui) - 1 vnt. | EPOC NXS - Automatinis, kasetinis, mobilus kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius (1 kasetė - 1 pacientui)
2 | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius ir kita susijusi įranga | Būtina:
1. Įranga turi būti vieno tiekėjo.
|  | 2. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus. | Visa įranga vieno tiekėjo - Siemens Healthcare
|  | 3. Analizatorius turi būti automatinis, mobilus, kasetinis (1 kasetė- 1 pacientui) - turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), veikiantys pakraunamos baterijos principu. | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. EPOC_CE.pdf
|  | 4. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomu analizatoriumi (pvz. pakraunama baterija, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui. | Analizatorius yra automatinis, mobilus, kasetinis (1 kasetė- 1 pacientui) - minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), veikiantys pakraunamos baterijos principu.1-2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
3 | Įrangos pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja, pagaminimo data ne vėlesnė nei 2024 m. | UAB Semetron įsipareigoja, kad su analizatoriumi bus pateikta visa susijusi įranga ir papildomos priemonės reikalingos darbui
4 | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - amperometrinis, potenciometrinis, konduktometrinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių. | Įranga yra nauja
5 | Matuojami tyrimai/analitės | Analizatoriai turi matuoti šiuos tyrimus/analites:
|  | pH | Matuojami visi reikalaujami parametrai. 1 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Kreatininas, šlapalas, hematokritas (Hct)
6 | Išskaičiuojamieji/ išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti šiuos išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites: Hemoglobinas, bikarbonatai HCO3-(aktualūs), BE (B; Ecf), deguonies saturacija (sO2), Anijoninis tarpas. Prašome pateikti visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą. | Yra galimybė pasirinkti visus reikalaujamus išskaičiuojamus parametrus. 1 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
7 | Tyrimo atlikimo laikas | Ne ilgesnis nei 120 sekundžių. | Trumpesnis negu 60s. 2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
8 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Būtina: Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas. | Analizatoriai yra pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas. 2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
9 | Ėminių/mėginių tūris matuojamiems tyrimams/analitėms | Būtina: Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris ne daugiau 140µl. | 92µl 2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
10 | Kalibravimo sistema | Būtina: Automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje. | Automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje.2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
11 | Kokybės kontrolės sistema | Būtina. Turi būti kelių tipų kokybės kontrolės sistema:
|  | 1. Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatoriaus darbo kokybės patikrinimui. | Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatoriaus darbo kokybės patikrinimui. 103psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf
|  | 2. Kokybės kontrolė, naudojant kontrolines medžiagas - turi būti ne mažiau dviejų lygių, pageidautina 3 lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos). | Kokybės kontrolė - naudojant 3 lygių kontrolines medžiagas. 104 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf
12 | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. | Yra galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. 71 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf
13 | Duomenų nuskaitymas | Būtina: Turi būti integruoti brūkšninių kodų skaitytuvai. | yra integruoti brūkšninių kodų skaitytuvai. 21 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf
14 | Analizatorių atminties talpa | Būtina: Ne mažiau 300 tyrimų rezultatų. | 499 tyrimų rezultatų. 2 psl. EPOC techninė specifikacija.pdf
15 | Programinė įranga - klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Būtina: Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. | yra vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. 34, 118 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf
16 | Ėminių/mėginių paėmimo sistemos | Būtina:
|  | 1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas) bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. | Semetron siūlo saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas) bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. (15 psl. Atellica VTR be adatos.pdf, 15 psl. Atellica VTR su adata.pdf, epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
|  | 2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui). | Siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais ir yra to paties gamintojo.
|  | 3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kiti būtini priedai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa turi būti pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai ir kreatininas, šlapalas, Hct) ir ne didesnio nei 150 mikrolitrų tūrio. | Pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai kapiliarai bei jiems skirti kiti būtini priedai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa yra pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai ir kreatininas, šlapalas, Hct) ir yra 90 mikrolitrų tūrio. (epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
|  | 4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną. | Siūlomi ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - 3 ml. Švirkštai supakuoti po vieną.(Atellica VTR su adata.pdf)
17 | Interferencija elektrolitų tyrimams | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi turėti įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams. (15 psl. Atellica VTR be adatos.pdf, 15 psl. Atellica VTR su adata.pdf, epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
18 | Apsauga nuo kraujo krešulių susidarymo | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas apsaugo ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
19 | Darbo/naudotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita (gali būti elektroninė versija) | Pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. EPOC naudotojo vadovas.pdf
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
20 | Integracija į PO turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Būtina:
|  | 1.Analizatoriai turi integruotis į įstaigos turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus. | Analizatoriai integruojasi į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS palaiko HL7 standartą. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF), (81 psl. EPOC Naudotojo vadovas.pdf)
|  | 2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). | Yra paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). (81 psl. EPOC Naudotojo vadovas.pdf)
21 | Aplinkosauginiai reikalavimai | Darbo režimas nepertraukiamas, su galimybe pereiti į „budėjimo" („Standby") režimą. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2 punktu. | yra budėjimo rėžimas 227 psl EPOC Naudotojo vadovas.pdf
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## R_Eks.m
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas automatinis, kasetinis (1 kasetė - 1 pacientui), mobilus analizatorius - 1 vnt. | iki 440 tyrimų
1. | epoc BGEM BUN tyrimų kortelės (25 vnt.) |  | 25 vnt. | 22 | 26.25 | 500 | 5 | 525 | 11550 | Siemens, epoc BGEM BUN - BG - RGT - 25T
1.1 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 5 | 0.83523 | 70 | 5 | 73.5 | 367.5 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė
1.2 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 5 | 0.83523 | 70 | 5 | 73.5 | 367.5 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė
1.3 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 5 | 0.83523 | 70 | 5 | 73.5 | 367.5 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: | 21
2. | Specialios ėminių/mėginių paėmimo sistemos (arteriniam/veniniam/kapiliariniam kraujui)
2.1. | Švirkštai su adata | 50 vnt | 100 vnt. | 1 |  | 140 | 5 | 147 | 147 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50UVented SafTip NdlPrt
|  | Vieno vieneto kaina**: | 1.4
2.2. | Kapiliarai | 450 | 50 vnt. | 9 |  | 70 | 5 | 73.5 | 661.5 | Siemens, epoc Care-Fill Capillary Tubes - BG - CON - 50 T
|  | Vieno vieneto kaina**: | 1.4
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM | [6 empty] | 12820
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM | [6 empty] | 13461
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi tiekėjo pasiūlytai pirkimo dalies kainai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.